## Arkusz1
26/ZP/2022
Załącznik nr 2a do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia,parametry techniczne, kryteria oceny ofert - okres gwarancji.
Część 1 - Sprzęt do zabiegów artroskopii stawu kolanowego
L.p. | Opis / parametry wymagane | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ opisać
I | Opis parametrów technicznych
1 | Rękojeść shavera - Shaver autoklawowalny w pełni kompatybilny z konsolą sterującą będądą w posiadaniu Zamawiającego | Tak
2 | Narzędzie manualne 3,3mm, długość 130mm, część pracująca prosta, konstrukcja narzędzia wzmocniona | Tak
3 | Światłowód ze złączką | Tak
4 | Optyka 4mm, 30deg, długość części pracującej powyżej 170mm, jakość HD dzięki spłaszczonym soczewkom, Płaszcz do optyki w komplecie z obturatorem, zatrzaskowy system mocowania, dwukranikowy. W zestawie koszyk do steryzlizacji optyki | Tak
5 | Kabel uniwersalny do konsoli elektrycznej | Tak
6 | Podajnik do drutów zakres od 1,8mm do 4mm | Tak
7 | Złączka typu małe AO | Tak
II | Pozostałe wymagania Zamawiającego
1 | Termin realizacji przedmiotu zamówienia - 14 dni | Tak
2 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia | Tak
3 | Bezpłatny autoryzowany serwis wraz z przeglądami w czasie trwania gwarancji - min. 1 raz w roku. Wskazać minimum jeden adres punktu serwisowego na terenie Polski | Tak/wskazać
4 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące | Podać: 24 miesiące - 10 pkt 36 miesięcy – 20 pkt 48 miesięcy - 40 pkt
UWAGI I OBJAŚNIENIA:
1. Pozacenowe, punktowane kryterium oceny ofert znajduje się w częśći II - Pozostałe wymagania Zamawiającego - pozycja nr 4 (zaznaczone kolorem czerwonym)
2. Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia fabrycznie nowych urządzeń, rok produkcji 2022 r.
4. Powyższe parametry stanowią wymagania, których spełnienie jest konieczne.