Realizacja projektu pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenie jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach  epidemiologicznych”

Załącznik nr 3 do zaproszenia składania ofert

DZP/98/2023

Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Pełna nazwa urządzenia:

Zestaw pomp infuzyjnych

Typ/Model (podać):………………………………………………………………………………………………………..

Producent (podać):………………………………………………………………………………………………………….

Dostawca (podać):………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: 2023

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANE PARAMETRY |  |  |  |
| POMPY INFUZYJNE STRZYKWAWKOWE – 2 SZT. |  |  |  |
| 1 | Możliwość stosowania strzykawek min 1/2/3/5/6/10/12/20/30/35/50/60 ml. — fabrycznie skalibrowane minimum 5 typów strzykawek występujące na rynku polskim, w tym min. dwóch polskich producentów. | TAK |  |
| 2 | Szybkość dozowania: minimum w zakresie 0,1-2200 ml/h | TAK |  |
| 3 | Programowanie szybkości dla zakresu 0,01 — 99,99 ml/h ze skokiem 0,01 ml/h | TAK |  |
| 4 | Bolus manualny i automatyczny | TAK |  |
| 5 | Programowanie parametrów podaży Bolus-a - objętość / dawka - czas lub szybkość podaży | TAK |  |
| 6 | Szybkość bolusa programowana w zakresie 0,1-2200 ml/h | TAK |  |
| 7 | Zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji | TAK |  |
| 8 | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: - ml ng, µg, mg, g, mU, U, kU, EU, mmol, mol, mcal, cal, kcal, mEg - na kg wagi ciała lub nie, - na min, godz. 24h | TAK |  |
| 9 | Biblioteka leków — pojemność do 5000 z podziałem na 30 kategorii i kodowaniem kolorami | TAK |  |
| 10 | Historia zdarzeń dostępna bezpośrednio z pompy — rejestr 3500 zdarzeń | TAK |  |
| 11 | Regulowane progi ciśnienia w zakresie min. 50 do 1100 mm Hg | TAK |  |
| 12 | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji - 15 progów | TAK |  |
| 13 | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego, tzw. antybolus | TAK |  |
| 14 | Funkcja auto-restartu po uwolnieniu przyczyny okluzji | TAK |  |
| 15 | Praca w trybach: Tryb prędkość, Tryb dawki, Tryb czasu dawki, Tryb czasu, Tryb sekwencyjny, Tryb przerywany, Tryb dawki nasycającej, Tryb mikro-infuzji, - Tryb wzrostu /spadku | TAK |  |
| 16 | Możliwość rozszerzenia oprogramowania o Tryb TCI | TAK |  |
| 17 | Rozbudowany system alarmów min.: Okluzja Pusta strzykawka Brak strzykawki Błąd uchwytów tłoka Strzykawka prawie pusta Niski poziom akumulatora VTBI zakończone (infuzja zakończona) - KVO w toku Przypomnienie/ brak aktywności -Upłynął czas Trybu Gotowości (Standby) - Błąd systemu (pompa uszkodzona) | TAK |  |
| 18 | Czas pracy z akumulatora minimum 11 h przy infuzji 5ml/h | TAK |  |
| 19 | Ładowanie akumulatora do 100% pojemności ≤ 6h (smart) | TAK |  |
| 20 | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: - bez konieczności przykręcania - automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej | TAK |  |
| 21 | Kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD o przekątnej 3,5” ; 200x400 pixeli | TAK |  |
| 22 | Duży i kolorowy wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: - Tryb podaży Model założonej strzykawki Aktualny czas Stan naładowania akumulatora, Nazwa leku ( jeśli został wybrany) Prędkość infuzji, Objętość do podania VTBI , Łączna objętość podana, Wartość limitu ciśnienia - Aktualne ciśnienie w drenie podane w formie numerycznej i piktogramu , - Stan infuzji (w toku lub zatrzymana) | TAK |  |
| 23 | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim | TAK |  |
| 24 | Klawiatura numeryczna | TAK |  |
| 25 | Podświetlany wyświetlacz i klawiatura pozwalająca na pracę w bardzo słabym oświetleniu | TAK |  |
| 26 | Pompa posiada funkcję automatycznego blokowania klawiatury-blokada następuje po upływie zaprogramowanego czasu | TAK |  |
| 27 | Waga max. 1,6 kg | TAK |  |
| 28 | Zasilanie przez zasilacz wbudowany w urządzenie 230 V AC, 50 HZ oraz 12 V DC | TAK |  |
| 29 | Ochrona przed zalaniem; min IP33 ; Typ CF; klasa I ; odporna na defibrylację | TAK |  |
| POMPA INFUZYJNA-OBJĘTOŚCIOWA – 1 SZT |  |  |  |
| 1 | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym przepływem grawitacyjnym składający się z dwóch elementów — jeden w pompie i jeden na drenie. | TAK |  |
| 2 | Możliwa podaż płynów infuzyjnych, żywienia pozajelitowego, żywienia dojelitowego, podaż krwi i preparatów krwiozastępczych, preparatów światłoczułych. | TAK |  |
| 3 | Dreny z odcinkiem silikonowym | TAK |  |
| 4 | Pompa z możliwością pracy bez detektora kropli | TAK |  |
| 5 | Możliwość wykrywania powietrza w drenie | TAK |  |
| 6 | Regulowana czułość detektora powietrza min. 6 stopni . Wielkość pęcherzyków 15/ 50/ 100/ 250/ 500/ 800 µl | TAK |  |
| 7 | Wielkość skumulowana w czasie 15 min programowana od 0,1 do 1,0 ml | TAK |  |
| 8 | Zakres szybkości dozowania w zakresie : 0.1 — 2200 ml/h | TAK |  |
| 9 | Programowanie szybkości ze skokiem 0,01 ml/h dla zakresu 0,01 — 99,99 ml/h | TAK |  |
| 10 | Dokładność podaży 4,5 % ( dla rekomendowanych drenów) | TAK |  |
| 11 | Bolus manualny i automatyczny (z zaprogramowaną dawką) | TAK |  |
| 12 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji — zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK |  |
| 13 | Funkcja auto-restartu po uwolnieniu przyczyny okluzji | TAK |  |
| 14 | Możliwość programowania parametrów bolusa - Objętość / dawka - Czas lub szybkość podaży | TAK |  |
| 15 | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: -ml, -ng, µg, mg, g, mu, U, kU, EU, mmol, mol, mcal, cal, kcal, mEg -na kg wagi ciała lub nie, - na min, godz., 24h | TAK |  |
| 16 | Biblioteka leków — pojemność do 5000 z podziałem na 30 kategorii i kodowaniem kolorami | TAK |  |
| 17 | Historia zdarzeń dostępna bezpośrednio z pompy — rejestr 3500 zdarzeń | TAK |  |
| 18 | Praca w trybach : tryb prędkość, tryb dawki, tryb czasu dawki, tryb czasu, tryb sekwencyjny, tryb przerywany, - tryb dawki nasycającej, - tryb mikro-infuzji -tryb wzrost/stała/spadek | TAK |  |
| 19 | Ciśnienia okluzji programowane w zakresie 50-1125 mm Hg, | TAK |  |
| 20 | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji - 15 progów | TAK |  |
| 21 | Wykrywanie okluzji powyżej pompy ( pojemnik/ pompa) | TAK |  |
| 22 | Wykrywanie okluzji poniżej pompy (pompa/pacjent) | TAK |  |
| 23 | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | TAK |  |
| 24 | Rozbudowany system alarmów: - Powietrze w drenie - Alarm skumulowanego powietrza - Pojemnik pusty - Błąd kropli - Okluzja górna - Okluzja w cz. Dolnej - Zestaw inf. Odłączony - Błąd linii inf. - Brak kroplomierza - Akumulator wyczerpany - Niski poziom akumulatora - VTBI zakończone (infuzja zakończona) - KVO w toku - Koniec KVO - Przypomnienie/ brak aktywności - Upłynął czas Trybu Gotowości (Standby) -Błąd systemu (pompa uszkodzona) | TAK |  |
| 25 | Czas pracy z akumulatora min. 11 h @ 25 ml/h | TAK |  |
| 26 | Ładowanie akumulatora do 100% pojemności ≤ 6h | TAK |  |
| 27 | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: -mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania, - automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, | TAK |  |
| 28 | Duży i kolorowy wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: tryb podaży, aktualny czas, stan naładowania akumulatora nazwa leku ( jeśli został wybrany ), prędkość infuzji, objętość do podania VTBI , łączna objętość podana, czas do końca infuzji, wartość limitu ciśnienia - aktualne ciśnienie w drenie podane w formie numerycznej i piktogramu , - stan infuzji (w toku lub zatrzymana). | TAK |  |
| 29 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 30 | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim | TAK |  |
| 31 | Możliwość łączenia dwóch pomp w zestaw , bez stosowania dodatkowych elementów | TAK |  |
| 32 | Waga pompy max 1,7 kg | TAK |  |
| 33 | Możliwość stosowania drenów do podaży: leków standardowych, płynów infuzyjnych i żywienia pozajelitowego, leków światłoczułych, krwi i preparatów krwiozastępczych żywienia dojelitowego linii wieloportowych do podaży leków w chemioterapii - zestawy nie zawierające DEHP oraz latexu | TAK |  |
| 34 | Zasilanie przez zasilacz wbudowany w urządzenie 230 V AC, 50 HZ oraz za pośrednictwem stacji dokującej | TAK |  |
| 35 | Ochrona przed zalaniem; min IP33; Typ CF; klasa I ; odporna na defibrylację | TAK |  |
| STACJA DOKUJĄCA DO ZAKUPIONYCH POMP |  |  |  |
| 1 | Możliwość mocowania w stacji min. 4 pomp strzykawkowych lub objętościowych w dowolnej kolejności. Możliwość mocowania pomp objętościowych w dowolnym gnieździe stacji | TAK |  |
| 2 | Obudowa stacji wykonana z tworzywa typu ABS | TAK |  |
| 3 | Mocowanie stacji do pionowych rur, kolumn | TAK |  |
| 4 | Zasilanie przez wbudowany zasilacz sieciowy 230 V AC 50/60Hz | TAK |  |
| 5 | Zatrzaskowy system szybkiego mocowania pomp w stacji dokującej | TAK |  |
| 6 | Możliwość wyjęcia ze stacji dowolnej pompy strzykawkowej lub objętościowej. | TAK |  |
| 7 | Zasilanie pomp ze stacji dokującej — automatyczne przyłączenie zasilania po włożeniu pompy | TAK |  |
| 8 | Możliwość zaprogramowania pomp zainstalowanych w stacji w sposób umożliwiający podaż kaskadową ( koniec infuzji z jednej pompy uruchamia podaż w innej — wskazanej ) | TAK |  |
| 9 | Przy programowaniu podaży kaskadowej funkcja pozwalająca na jednoczesną zmianę parametrów w pompie pierwotnej i wtórnej | TAK |  |
| 10 | Zaczep na korpusie do mocowania drenu | TAK |  |
| 11 | Stacja posiadająca zespolony uchwyt do przenoszenia | TAK |  |
| 12 | Ochrona przed zalaniem; min IP33; Typ CF; klasa I ; odporna na defibrylację | TAK |  |
| 13 | Stacja wyposażona w alarm dźwiękowy i wizualny | TAK |  |
| STOJAK DO STACJI I POMP |  |  |  |
| 1 | Podstawa, kolumn i głowica wykonana ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
| 2 | Głowica min. dwa haczyki | TAK |  |
| 3 | Podstawa o średnicy 600 mm z pięcioma kołami o średnicy 75 mm, dwa z blokadą | TAK |  |
| 4 | Rączka do wygodnego prowadzenia stojaka | TAK |  |
| 5 | Regulacja w zakresie wysokości 1600-2000 mm | TAK |  |
| 6 | Listwa zasilająca | TAK |  |
| 7 | Nośność min. 20 kg. | TAK |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
| 1 | Okres gwarancji min. 36 m-ce; obejmuje również akumulatory (jeśli dotyczy). | TAK |  |
| 2 | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia — podjęta naprawa nie dłużej jak: 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego. | TAK |  |
| 3 | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie — zgodnie z wymaganiami producenta); dotyczy również akumulatorów. | TAK |  |
| 4 | Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 8 lat | TAK |  |
| 5 | Bezpłatne szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w, tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego jest bezpłatne, ilość osób do przeszkolenia określa Zamawiający | TAK |  |
| 6 | Bezpłatna dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Zamawiającego — bezpłatne | TAK |  |
| 7 | Wypełniony paszport techniczny | TAK |  |
| 8 | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji, w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | TAK |  |
| 9 | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | TAK (podać) |  |
| 10 | Wszystkie oferowane w ramach zestawu produkty tworzą w pełni kompatybilny zestaw | TAK |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny lub postać elektroniczna opatrzona podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym