Realizacja projektu pn. „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II “””

Załącznik nr 3 do zaproszenia składania ofert

DZP/103/2023

Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Pełna nazwa urządzenia:

Materac przeciwodleżynowy –  6 zestawów

Typ/Model (podać):………………………………………………………………………………………………………..

Producent (podać):………………………………………………………………………………………………………….

Dostawca (podać):………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: 2023

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANE PARAMETRY |
| 1 | Materac zmiennociśnieniowy komorowy (falisty) do terapii odleżyn w skali IV° | TAK |  |
| 2 | Dopasowany do leża łóżka o wymiarach ok. 87cm(+/-2cm) x200cm (+/-2cm) | TAK |  |
| 3 | Materac przystosowany do terapii przeciwodleżynowej pacjentów o wadze ≤ 180 kg, wytrzymałość mechaniczna ≤200 kg. | TAK |  |
| 4 | Materac do terapii dwusekcyjnej, zbudowany z min. 16 komór o wysokości 10 cm , wykonany z medycznego PUR. | TAK |  |
| 5 | Materac posiada stabilny zagłówek | TAK |  |
| 6 | Możliwość natychmiastowego ręcznego spuszczenia powietrza (zawór CRP). | TAK |  |
| 7 | System mocowania do materaca spodniego na łóżku | TAK |  |
| 8 | Funkcja transportowa | TAK |  |
| 9 | Wyłogi do mocowania na zwykłych materacach | TAK |  |
| 10 | Pompa do materaca posiada: -głośność ≤ 20dB -wybór wartości ciśnienia automatyczny (wg. Algorytmu wagi pacjenta -Wyświetlacz LCD, sterowanie manualne dotykowe -Czas cyklu 10min -Alarm niewłaściwego ciśnienia dźwiękowy i wizualny -blokada panelu sterowania -uchwyt do zawieszenia na ramie łóżka -długość kabla sieciowego mb. ≤ 4,5 -zasilanie (V/Hz) AC 230/50 -wymienny zewnętrzny filtr powietrza | TAK |  |
| 11 | Osłona materaca: -wykonana z przepuszczającego powietrze i parę wodną tworzywa , bezpiecznego i obojętnego poliuretanu -wytrzymała na rozciąganie i rozrywanie (elastyczność wielokierunkowa) -od strony zewnętrznej posiada właściwości nieprzemakalne -można prać, gotować , dezynfekować dostępnymi środkami alkoholowymi, prasować w temp. do 105°C -średni czas intensywnego użytkowania ≤ 5 lat -okalający cały materac -sposób mocowania z materacem- zamek błyskawiczny -pokrowiec kompatybilny z materacem łóżkowym o wymiarach 200cm x 87cm'; | TAK |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 1 | Okres gwarancji min. 24 m-ce; obejmuje również akumulatory (jeśli dotyczy). | TAK |  |
| 2 | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia — podjęta naprawa nie dłużej jak: 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego. | TAK |  |
| 3 | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie — zgodnie z wymaganiami producenta); dotyczy również akumulatorów. | TAK |  |
| 4 | Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 8 lat | TAK |  |
| 5 | Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w, tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego jest bezpłatne, ilość osób do przeszkolenia określa Zamawiający | TAK |  |
| 6 | Bezpłatna dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Zamawiającego | TAK |  |
| 7 | Wypełniony paszport techniczny | TAK |  |
| 8 | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji, w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | TAK |  |
| 9 | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | TAK (podać) |  |
| 10 | Wszystkie oferowane w ramach zestawu produkty tworzą w pełni kompatybilny zestaw | TAK |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny lub postać elektroniczna opatrzona podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym