Załącznik nr 2

Podgrzewacz płynów infuzyjnych 2 szt.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.p. | Parametry i warunki techniczne | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Wymagania Ogólne |  |  |
| 1 | Nazwa Urządzenia | Podać |  |
| 2 | Typ Urządzenia | Podać |  |
| 3 | Producent | Podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 5 | Rok produkcji 2024, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane | Tak |  |
| 6 | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn. ,że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (DZ.U 2022 poz. 974) oraz dyrektywami Unii Europejskiej | Tak |  |
| 7 | Klasyfikacja zgodna z normą IEC/EN 60601-1, ochrona przed porażeniem prądem lub równoważna | Tak |  |
| 8 | Ochrona przed wilgocią lub równoważna | IPX4 lub równoważna |  |
|  | II. Parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | Urządzenie do przepływowego podgrzewania krwi i płynów infuzyjnych. | Tak |  |
| 2 | Zakres zastosowań urządzenia obejmujący transfuzje, infuzje, dializę, hemofiltrację i aferezę. | Tak |  |
| 3 | System złożony z samodzielnej jednostki sterującej. | Tak |  |
| 4 | Możliwość umocowania za pomocą zintegrowanego uchwytu do stojaków, statywów o różnych średnicach lub specjalnych szyn mocujących. | Tak |  |
| 5 | System zapewniający "suche grzanie" - bez udziału wody lub innych płynów. | Tak |  |
| 6 | System ogrzewania drenów w postaci silikonowego mankietu, podłączanego do urządzenia, który służy do aktywnego ogrzewania płynów na odcinku od urządzenia do ciała pacjenta. | Tak |  |
| 7 | Jednorazowy wymiennik ciepła w postaci sterylnego przewodu przedłużającego dostępnego w min. 3 różnych wersjach: - zestaw o długości 320 cm - zestaw o długości 570 cm - zestaw o długości 490 cm | Tak |  |
| 8 | Zapewnia skuteczne ogrzewanie przy przepływie do 100 ml/min. | Tak |  |
| 9 | Cylindryczny korpus jako element podgrzewający | Tak |  |
| 10 | Panel sterujący do komunikacji z użytkownikiem wyposażony w: - cyfrowy wyświetlacz: temperatury rzeczywistej cylindra wymiennika ciepła oraz temperatury docelowej, warunkach testowych i błędach; - diody LED: stanu gotowości, trybu „włączony”, startu - przyciski: stanu gotowości, startu, zmniejszenia i zwiększenia temperatury. | Tak |  |
| 11 | Możliwość rozbudowy o złącze do wyrównania potencjału. | Tak |  |
| 12 | Temperatura cylindra wymiennika ciepła nadzorowana przez sterowany mikroprocesorowo regulator temperatury i dwa niezależne systemy alarmowe, sygnalizujące niewłaściwą obsługę. | Tak |  |
| 13 | Wyświetlanie średniej temperatury cylindra wymiennika ciepła podczas pracy urządzenia. | Tak |  |
| 14 | Mocowanie mankietu, zintegrowanego z urządzeniem za pomocą uchwytu. | Tak |  |
| 15 | Osłona izotermiczna w celu zmniejszenia działania czynników otoczenia oraz minimalizacji strat ciepła. | Tak |  |
| 16 | Autotest urządzenia po jego włączeniu. | Tak |  |
| 17 | Czas potrzebny do osiągnięcia temperatury 40 °C od temperatury pokojowej (22 °C) max. 1 minuta. | Tak |  |
| 18 | Możliwość zmiany temperatury zadanej w dowolnym czasie. | Tak |  |
| 19 | Lista środków dezynfekcyjnych, niezbędnych do właściwego oczyszczenia urządzenia, zawarta w instrukcji obsługi lub jako osobny dokument potwierdzony przez producenta. | Tak |  |
| 20 | Dwa niezależne od siebie systemy nadzorujące zapewniające bezpieczeństwo przed przegrzaniem w przypadku usterek urządzenia. | Tak |  |
| 21 | Automatyczne wyłączenie procesu grzewczego w razie zbyt wysokiej temperatury. | Tak |  |
| 22 | Automatyczny akustyczny i optyczny alarm jeżeli temperatura cylindra wymiennika ciepła spadnie poniżej 4°C od temperatury wybranej przez użytkownika. | Tak |  |
| 23 | Automatyczne wyłączenie grzałki urządzenia, gdy temperatura cylindra wymiennika ciepła przekroczy 45.5 ° C ± 1.0 ° C wraz z alarmem dźwiękowym i optycznym. | Tak |  |
| 24 | Automatyczne wyłączenie ogrzewania, gdy dojdzie do detekcji przerwania elementu ogrzewającego lub uszkodzenia czujnika temperatury wraz włączeniem alarmu akustycznego i optycznego. | Tak |  |
| 25 | Masa jednostki sterującej max. 3 kg. | Tak |  |
| 26 | Maksymalne wymiary zewnętrzne: 150 mm x 140 mm x 300 mm (wysokość x szerokość x głębokość wraz z uchwytem mocującym). | Tak |  |
| 27 | Według klasyfikacji IEC 60601-1 - Urządzenie Klasy 1, Typ B , odporne na defibrylację. | Tak |  |
| 28 | Przystosowany do pracy ciągłej. | Tak |  |
| 29 | Pobór mocy max 500 W. | Tak |  |
| 31 | Jednorazowe wymienniki ciepła w postaci sterylnego przewodu przedłużającego, dł. 320 cm - 10 szt. / 1 urządzenie | Tak |  |
| 32 | Statyw jezdny z wysięgnikiem - 1 szt. / 1 urządzenie | Tak |  |
| 33 | Min. 3 zakresy temperatur pracy urządzenia: 39°C, 41°C, 43°C. | Tak |  |
|  | III. Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| 1 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) Wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia lub kontraktu serwisowego. | Tak |  |
| 2 | Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgłoszenia | Tak |  |
| 3 | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty dostawy i instalacji systemu w siedzibie użytkownika. | Tak |  |
| 4 | Instrukcja w języku polskim, w formie wydrukowanej i wersji elektronicznej na płycie CD lub PenDrive. Dostarczyć wraz z dostawa przedmiotu zamówienia. | Tak |  |
| 5 | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji. | Tak |  |
| 6 | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. | Tak |  |
| 7 | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy) | Tak |  |
| 8 | Serwis na terenie Polski | Tak |  |
| 9 | Paszport techniczny | Tak |  |

Uwaga:

1. Parametry techniczne graniczne stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania potwierdzenia wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę danych we wszystkich dostępnych źródłach w tym u producenta.

....................................................................................

data i podpis