Załącznik nr 2

Defibrylator - 8 szt.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| L.p. | Parametry i warunki techniczne | Parametr wymagany | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Wymagania Ogólne |  |  |
| 1 | Nazwa Urządzenia | Podać |  |
| 2 | Typ Urządzenia | Podać |  |
| 3 | Producent | Podać |  |
| 4 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 5 | Rok produkcji 2023/2024, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane | TAK |  |
| 6 | Aktualne dokumenty potwierdzające, że zaoferowany przez wykonawcę sprzęt jest dopuszczony do użytku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności i oznakowanie znakiem CE), tzn. ,że oferowany sprzęt posiada wymogi określone w Ustawie z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (DZ.U 2022 poz. 974) oraz dyrektywami Unii Europejskiej | TAK |  |
| 7 | Klasyfikacja zgodna z normą IEC/EN 60601-1, ochrona przed porażeniem prądem lub równoważna | Tak |  |
| 8 | Ochrona przed wilgocią lub równoważna | IP22 lub równoważna |  |
|  | II. Parametry techniczne urządzenia |  |  |
| 1 | Defibrylator kliniczny z uchwytem do przenoszenia | Tak, podać |  |
| 2 | Łyżki defibrylacje dla dorosłych i dzieci zintegrowane | Tak, podać |  |
| 3 | Dwufazowa fala defibrylacji | Tak, podać |  |
| 4 | Waga defibrylator z elektrodami stałymi i akumulatorem max. 6,9 kg. | Tak, podać |  |
| 5 | Wymienny akumulator przez użytkownika, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora na ekranie defibrylatora. | Tak, podać |  |
| 6 | Funkcja auto-testu wykonywanego automatycznie bezobsługowo co określony przez użytkownika okres czasu. | Tak, podać |  |
| 7 | Możliwość wykonania defibrylacji testowej przy użyciu łyżek twardych z wydrukiem wydatkowanej energii bez korzystania z testerów zewnętrznych | Tak, podać |  |
| 8 | Energia wstrząsu min: 2 – 300 J | Tak, podać |  |
| 9 | Czas ładowania do energii 300J nie dłuższy niż 7 sekund na zasilaniu sieciowym. | Tak, podać |  |
| 10 | Energia dostępna na min. 19 poziomach | Tak, podać |  |
| 11 | Proste intuicyjne menu | Tak, podać |  |
| 12 | Defibrylacja wykonywana w 3 krokach: ustawienie energii, ładowanie, defibrylacja | Tak, podać |  |
| Ekran |  |  |  |
| 13 | Kolorowy ekran o przekątnej min. 6,5 cala, LCD TFT z aktywną matrycą | Tak, podać |  |
| 14 | Rozdzielczość ekranu: min. 640 x 480 | Tak, podać |  |
| 15 | Tryb pracy: Defibrylacja i monitorowanie | Tak, podać |  |
| 16 | Możliwość konfigurowania i zapamiętywania przez użytkownika min. 5 ekranów | Tak, podać |  |
| 17 | Wyświetlanie min: 6 krzywych dynamicznych na jednym ekranie | Tak, podać |  |
| 18 | Ekran automatyczny: - dostosowany wyświetlanych parametrów w zależności od podłączonych kabli | Tak, podać |  |
| Obsługa |  |  |  |
| 19 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim. | Tak, podać |  |
| 20 | Komunikacja z użytkownikiem za pomocą: - wielofunkcyjnego pokrętła - przycisków na klawiaturze na przednim panelu | Tak, podać |  |
| Zasilanie |  |  |  |
| 21 | Zasilanie z sieci 100 – 240 VAC 50/60Hz | Tak, podać |  |
| 22 | Zasilanie z akumulatora: - min: 200 minut monitorowania i - min: 110 defibrylacji z maksymalną energią | Tak, podać |  |
| 23 | Czas ładowania akumulatora: do 4 godzin | Tak, podać |  |
| Alarmy |  |  |  |
| 24 | Wszystkie mierzone parametry | Tak, podać |  |
| 25 | Alarmy akustyczne i wizualne dla wszystkich monitorowanych parametrów | Tak, podać |  |
| 26 | Możliwość ustawiania, przez użytkownika, granic alarmowych dla wszystkich monitorowanych parametrów Możliwość zawieszenia lub wyłączenia alarmu | Tak, podać |  |
| 27 | Jeden ekran dedykowany ekran do ustawienia wszystkich alarmów | Tak, podać |  |
| 28 | Tryb pauzy dla funkcji alarmu umożliwiający chwilowe wyłączenie alarmów na min. 100 sekund z automatycznym wznowieniem alarmów po czasie. | Tak, podać |  |
| Zapamiętywanie danych |  |  |  |
| 29 | Historia zdarzeń min: 900 | Tak, podać |  |
| 30 | Zapamiętywanie w pamięci defibrylatora fali EKG oraz fali SpO2 z ostatnich, co najmniej 6 godzin monitorowania | Tak, podać |  |
| Defibrylacja |  |  |  |
| 31 | Defibrylacja ręczna: prowadzona przez twarde łyżki zewnętrzne dla dorosłych i mniejsze łyżki dla dzieci lub naklejane elektrody defibrylacyjne | Tak, podać |  |
| 32 | Defibrylacja półautomatyczna przy użyciu naklejanych elektrod defibrylacyjnych - zintegrowany kabel z elektrodami defibrylacyjnymi - uniwersalne elektrody defibrylacyjno/stymulacyjne | Tak, podać |  |
| 33 | Defibrylacja synchroniczna (kardiowersja) wykonywana przy użyciu łyżek twardych bez konieczności użycia kabla EKG, z jednoczesną możliwością wykonania kardiowersji z wykorzystaniem kabla EKG | Tak, podać |  |
| Stymulacja przezskórna |  |  |  |
| 34 | Tryb stymulacji: „na żądanie” i asynchronicznym | Tak, podać |  |
| 35 | Częstotliwość stymulacji w zakresie co najmniej 40-170 imp./min | Tak, podać |  |
| 36 | Natężenie prądu stymulacji w zakresie co najmniej 10-190 mA | Tak, podać |  |
| 37 | Możliwość ustawienia przez użytkownika histerezy i czasu refrakcji | Tak, podać |  |
| Monitorowanie EKG |  |  |  |
| 38 | Możliwość jednoczesnej obserwacji odprowadzeń min: (I, II, III, aVL, aVR, aVF,) przy użyciu kabla 3 żyłowego | Tak, podać |  |
| 39 | Możliwość podłączenia kabla 5-żyłowego umożliwiającego monitorowanie dodatkowo odprowadzenia (V) przedsercowego | Tak, podać |  |
| 40 | Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 20-280 ud/min. | Tak, podać |  |
| 41 | Regulowane wzmocnienie sygnału EKG w zakresie min: - 0,25/0,5/1,0/2,0/4,0 | Tak, podać |  |
| 42 | Sygnalizacja QRS: akustyczna i optyczna | Tak, podać |  |
| 43 | Wejście zabezpieczone przed impulsem defibrylacyjnym i zakłóceniami | Tak, podać |  |
| Monitorowanie Saturacji |  |  |  |
| 44 | Pomiar saturacji krwi tętniczej przy niskiej perfuzji odporny na artefakty ruchowe w technologii Nellcor OxiMax™ lub Massimo | Tak, podać |  |
| 45 | Zakres pomiaru min: od 3 do 100 %, | Tak, podać |  |
| 46 | Częstość pulsu min: od 25 – 280 1/min. | Tak, podać |  |
| 47 | Możliwość obserwacji krzywej pletyzmograficznej na ekranie | Tak, podać |  |
| Pomiar Nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi |  |  |  |
| 48 | Zakres pomiaru min: 15 – 250 mmHg | Tak, podać |  |
| 49 | Tryb pracy/pomiru: ręczny, automatyczny | Tak, podać |  |
| 50 | Czas repetycji pomiaru min: 1 – 460 min - zakres częstości pomiaru co min: 1 minuta,10, 30, 45, 90 minut | Tak, podać |  |
| 51 | Podręczne zestawienie ostatnio wykonanych pomiarów bez konieczności wchodzenia w archiwum urządzenia | Tak, podać |  |
| 52 | Wyświetlane wartości ciśnienia: skurczowe, rozkurczowe, średnie | Tak, podać |  |
| Możliwość rozbudowy |  |  |  |
| 53 | - Pomiar CO2 - Pomiar IBP - Pomiar RESP z alarmem bezdechu - Pomiar RESP z alarmem bezdechu | Tak, podać |  |
| Wyposażenie |  |  |  |
| 54 | Każdy defibrylator wyposażony - Kabel EKG pacjenta zintegrowany 3 żyłowy – 1 szt. - Przedłużacz SpO2 – 1 szt. - Czujnik SpO2 sylikonowy – 1 szt. - Wężyk łączący mankiet z monitorem - 1 szt. - wielorazowy mankiet dla pacjentów pediatrycznych – 4 szt. . - Adapter do połączenia elektrod defibrylacyjnych – 1 szt. - Jednopacjentowe elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne pediatryczne 2 szt. - Stojak ze stali nierdzewnej na 6 kołowej podstawie jezdnej – 1 szt. | Tak, podać |  |
|  | III. Informacje dodatkowe - warunki gwarancji i serwisu |  |  |
| 1 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce) Wyklucza się możliwość oferowania ubezpieczenia lub kontraktu serwisowego. | Tak, podać |  |
| 2 | Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgłoszenia | Tak, podać |  |
| 3 | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat od daty dostawy i instalacji systemu w siedzibie użytkownika. | Tak, podać |  |
| 4 | Instrukcja w języku polskim, w formie wydrukowanej i wersji elektronicznej na płycie CD lub PenDrive. Dostarczyć wraz z dostawa przedmiotu zamówienia. | Tak, podać |  |
| 5 | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji. | Tak, podać |  |
| 6 | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. | Tak, podać |  |
| 7 | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy) | Tak, podać |  |
| 8 | Serwis na terenie Polski | Tak, podać |  |
| 9 | Paszport techniczny | Tak |  |

Uwaga: 
1. Parametry techniczne graniczne stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania potwierdzenia wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę danych we wszystkich dostępnych źródłach w tym u producenta.

....................................................................................

data i podpis