## opis pakietów bez cen
| ZP/17/2024 |  | Załącznik Nr 2A do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy
Określenie właściwej stawki VAT należy do Wykonawcy. Należy podać stawkę VAT obowiązującą na dzień otwarcia ofert.
Zgodnie zapisami SWZ cena oraz skrócenie terminu wykonania dostawy stanowi kryterium oceny ofert -
Należy podać pod każdym zaoferowanym pakietem.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać dostawę zamówienia cząstkowego w terminie do 28 dni od dnia złożenia zapotrzebowania. Wykonawca może skrócić termin dostawy zamówienia cząstkowego maksymalnie o 14 dni. Skrócenie terminu dostawy zamówienia cząstkowego stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Skrócenie terminu wykonania zamówienia cząstkowego określa Wykonawca w dniach - w formularzu asortymentowo-cenowym – załącznik nr 2A do SWZ, wpisując o ile dni skraca termin realizacji zamówienia w stosunku do terminu maksymalnego.
Pakiet nr 1 STOJAK KROPLÓWKI
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Ilość jednostek w opak. handl. | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Stojak kroplówki z regulacją wysokości w zakresie: 1320-2150 mm, przystosowany do instalacji pompy infuzyjnej WYKONANIE: • podstawa pięcioramienna, stalowa, lakierowana proszkowo na kółkach w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym trzy z blokadą • średnica podstawy: 600 mm ± 20 mm • kolumna zewnętrzna z rury ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 o średnicy 25 mm ± 20 mm • kolumna wewnętrzna z rury ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 o średnicy 16 mm ± 20 mm • głowica na 4 haczyki ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 • kolor podstawy do wyboru opcjonalnie w zależności od potrzeb Zamawiającego Wymagane dokumenty: - karta gwarancyjna - instrukcja obsługi w języku polskim | 100 | szt. |  | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 1
[7 empty] | 0 |  | 0
| Deklarowany termin dostawy zamówień cząstkowych dni rob. ( max. 28 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania) wynosi: | 3: dni
Okres gwarancji - 12 miesięcy
Opcja zwiększenia zamówienia 80% (prawo opcji)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET 2 STOLIK ZABIEGOWY
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Ilość jednostek w opak. handl. | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Wózek medyczny z blatem roboczym ze stali kwasoodpornej stolik zabiegowy 2-półkowy Wymiary całkowite wózka bez wyposażenia dodatkowego: - szerokość 1130 mm ± 20 mm - głębokość 660 mm ± 20 mm - wysokość 990 mm ± 20 mm WYKONANIE: • konstrukcja nośna szkieletowa wykonana z profilu aluminiowego, profil aluminiowy o przekroju min. 25x25 mm, nie dopuszcza się profilu typu ćwierćwałek oraz o innych owalnych kształtach • konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z wysoko-udarowego tworzywa ABS, profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie, pokryte farbami proszkowymi wzbogaconymi substancjami antybakteryjnymi • blat roboczy zagłębiony, ze stali kwasoodpornej w gat. 0H18N9 • wózek wyposażony w 2 półki montowane na stałe nad układem jezdnym i w środku wózka, półki wykonane z profili aluminiowych wypełnionych płytą dwustronnie laminowaną o grubości 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 650 k g/m3 • wózek wyposażony w ergonomiczny uchwyt do przetaczania, wykonany ze stali nierdzewnej, zamontowany po prawej stronie korpusu, uchwyt o przekroju kołowym o średnicy 25 mm • układ jezdny: 4 koła skrętne o średnicy min. 125 mm, w tym 2 z hamulcem • 4 odbojniki talerzykowe, odbojniki z tworzywa umieszczone nad każdym z kół • wózek odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV • wyrób seryjny, nie modyfikowany na potrzeby przetargu, Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485:2016 • rok produkcji min. 2024, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane Wymagane dokumenty: - Deklaracja zgodności - Certyfikat - karta gwarancyja - instrukcja obsługi w języku polskim | 12 | szt. |  | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 1
2 | Stolik zabiegowy wykonany ze stali lakierowanej proszkowo • stelaż ze stalowego giętego profilu kwadratowego o przekroju min. 25x25 mm, lakierowanego proszkowo, z szynami instrumentalnym i uchwytami do prowadzenia skierowanymi ku górze stanowiącymi stały element stabilnej konstrukcji • stolik wyposażony w 3 blaty stalowe, lakierowane proszkowo na biało, blaty z pogłębieniem • stelaż wyposażony w odboje oraz 4 wysoce mobilne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm +/-10 mm w kolorze białym, w tym dwa z blokadą • elementy dekoracyjne: stelaż, front szuflady, lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL - min. 19 kolorów do wyboru przez Zamawiającego Wymiary stolika bez wyposażenia dodatkowego: - szerokość: 720 mm (+/-20 mm) - głębokość: 550 mm (+/-20 mm) - wysokość: 900 mm (+/-20 mm) • rok produkcji min. 2024, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane Wymagane dokumenty: - Deklaracja zgodności CE (lub równoważne) - Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB (lub równoważne) - Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne) - Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego (lub równoważne) | 24 | szt. |  | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 1 |  | czekam na wycenę z tech-med. Bydgoszcz | zmienić opis
[7 empty] | 0 |  | 0
| Deklarowany termin dostawy zamówień cząstkowych dni rob. ( max. 28 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania) wynosi: | 3: dni
Okres gwarancji - 12 miesięcy
Opcja zwiększenia zamówienia 80% (prawo opcji)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET 3 STOLIK INSTRUMENTALNY MAYO
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Ilość jednostek w opak. handl. | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Stolik instrumentalny typu MAYO stolik do instrumentów medycznych typu Mayo WYKONANIE: • konstrukcja w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 • 1 blat z pogłębieniem, obracany w poziomie o 360° z blokadą obrotu, podnoszony hydraulicznie za pomocą dźwigni nożnej, regulacja w zakresie: 950-1320 mm ± 50 mm • blat stolika wyprofilowany tak, aby uniemożliwić zsuwanie się przedmiotów • podstawa na 3 kołach o średnicy min. 75 mm, w tym dwa z hamulcem • wymiary: 750x500x950-1320 mm ± 50 mm (szer.x gł.x wys.) • wymiary blatu: 750x500 mm ± 50 mm • wymiary powierzchni użytkowej blatu: 700x450 mm ± 50 mm (dł.xszer.) • rok produkcji min. 2024, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane Wymagane dokumenty: - Certyfikat CE - karta gwarancyjna - instrukcja obsługi w języku polskim | 6 | szt. |  | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 1
[7 empty] | 0 |  | 0
| Deklarowany termin dostawy zamówień cząstkowych dni rob. ( max. 28 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania) wynosi: | 3: dni
Okres gwarancji - 12 miesięcy
Opcja zwiększenia zamówienia 80% (prawo opcji)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET 4 WÓZEK INWALIDZKI
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Ilość jednostek w opak. handl. | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Wózek inwalidzki, ręczny , składany WYKONANIE: • stalowa rama • wózek składany na krzyżaku • podłokietniki ścięte, odchylane za oparcie, odpinane • podnóżki odpinane, z możliwością regulacji, odchylane do wewnątrz i na zewątrz • możliwość regulacji wysokości płyty podnóżka • koła przednie: 200 mm, kryptonowe • koła tylne, odpinane na szybkozłączki, 24" Alu pełne kryptonowe, hamulce oparte na systemie sprężynowym • ergonomiczne uchwyty do pchania • materiał tapicerski łatwo zmywalny z możliwością dezynfekcji • użytkowa szerokość siedziska: 500 mm ± 50 mm • całkowita szerokość siedziska: 670 mm ± 50 mm • dopuszczalna waga użytkownika: do 130 kg • masa własna: do 17 kg • rok produkcji min. 2024, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane Wymagane dokumenty: - karta gwarancyjna - instrukcja obsługi w języku polskim | 22 | szt. |  | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 1
[7 empty] | 0 |  | 0
| Deklarowany termin dostawy zamówień cząstkowych dni rob. ( max. 28 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania) wynosi: | 3: dni
Okres gwarancji - 12 miesięcy
Opcja zwiększenia zamówienia 80% (prawo opcji)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET 5 STANOWISKO DO POBIERANIA KRWI
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Ilość jednostek w opak. handl. | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Krzesło/ fotel do pobierania krwi z regulowanym oparciem • wysokość fotela: 1000 mm ± 50 mm • szerokość siedziska 500 mm ± 50 mm • szerokość całkowita: 710 mm ± 50 mm • głębokość: 800 mm ± 50 mm • długość całkowita (po rozłożeniu): 1430 mm ± 50 mm • wysokość siedziska: 500 mm ± 50 mm • masa własna: do 30 kg • maksymalne obciążenie: do 150 kg • regulacja wysokości podgłówka: 150 mm ± 50 mm (podgłówek standardowy) • regulacja wysokości podłokietników: 250 mm ± 50 mm • regulacja oparcia: 0° do 85° • regulacja podnóżka: 0° do 90° • kolor do wyboru Zamawiającego • rok produkcji min. 2024, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane Wymagane dokumenty: - karta gwarancyjna - instrukcja obsługi w języku polskim | 12 | szt. |  | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 1
[7 empty] | 0 |  | 0
| Deklarowany termin dostawy zamówień cząstkowych dni rob. ( max. 28 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania) wynosi: | 3: dni
Okres gwarancji - 12 miesięcy
Opcja zwiększenia zamówienia 80% (prawo opcji)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET 6 STANOWISKO DO WKŁUĆ
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Ilość jednostek w opak. handl. | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Elektryczny fotel do pobierania krwi • konstrukcja wykonana ze stalowych kształtowników • elektromechanicznie regulowana wysokość: 510-710 mm +/- 100 mm • regulacja elektromechaniczna fotela za pomocą pilota kablowego ręcznego • przejezdna podstawa z kołami o średnicy 75 mm +/- 10 mm z hamulcami • cztero-segmentowa powierzchnia robocza: segment głowy, pleców, siedzenia i nóg • szerokość powierzchni roboczej siedziska: 480 mm +/- 100 mm • fotel wyposażony w poliuretanowe podpórki infuzyjne ręki • długość fotela w pozycji leżanki: 1800 mm +/- 100 mm • manualnie regulowany segment pleców: +5/+95 ° - sprężyna gazowa • manualnie regulowany segment głowy: +/-30 ° • manualnie regulowany segment nóg: 0/-90 ° • możliwość uzyskania pozycji krzesła jak i leżanki zabiegowej • zasilanie: 230 V • nośność do 180 kg • leże obite materiałem zmywalnym dostępnym w kilku kolorach • materiał tapicerski łatwo zmywalny z możliwością dezynfekcji • kolor tapicerki do wyboru Zamawiajacego • wyrób medyczny • rok produkcji min. 2024, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane Wymagane dokumenty: - karta gwarancyjna - instrukcja obsługi w języku polskim | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 1
[7 empty] | 0 |  | 0
| Deklarowany termin dostawy zamówień cząstkowych dni rob. ( max. 28 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania) wynosi: | 3: dni
Okres gwarancji - 24 miesięcy
Opcja zwiększenia zamówienia 80% (prawo opcji)
PAKIET 7 PAKIET LEŻANKA DWUSEKCYJNA
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Ilość jednostek w opak. handl. | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Leżanka dwusekcyjna WYKONANIE: • konstrukcja wykonana ze stalowych kształtowników, lakierowana proszkowo na biało • stelaż wyposażony w stopki lub kółka do wyboru Zamawiajacego • stopki nastawne z możliwością poziomowania, wykonane z elastycznego materiału o bardzo dużej wytrzymałości, zapewniające doskonałe przyleganie do twardych podłoży w celu eliminacji efektu poślizgu lub kółka o średnicy 125 mm, w tym dwa z hamulcem • leże dwusegmentowe wykonane z gąbki pokrytej zmywalnym materiałem oraz odpornym na dezynfekcję - tapicerowane • kąt nachylenia zagłówka/wezgłowia: ± 40° • regulacja ręczna zagłówka za pomocą mechanizmu zapadkowego • całkowita długość: 1880 mm ± 20 mm • całkowita szerokość: 550 mm ± 20 mm • całkowita wysokość: 510 mm ± 20 mm • masa własna: do 27 kg • dopuszczalne obciążenie: min. 180 kg • uchwyt na jednorazowe prześcieradło • wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.) • wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE • kolor tapicerki dostępny w 10 kolorach do wyboru Zamawiającego • rok produkcji min. 2024, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane Wymagane dokumenty: - Deklaracja Zgodności lub Certyfikat CE - karta gwarancyjna - instrukcja obsługi w języku polskim | 33 | szt. |  | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 1
[7 empty] | 0 |  | 0
| Deklarowany termin dostawy zamówień cząstkowych dni rob. ( max. 28 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania) wynosi: | 3: dni
Okres gwarancji - 12 miesięcy
Opcja zwiększenia zamówienia 80% (prawo opcji)
PAKIET 8 TABORET CHIRURGICZNY Z OPARCIEM I BEZ OPARCIA
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Ilość jednostek w opak. handl. | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Taboret chirurgiczny z oparciem taboret medyczny WYKONANIE: • podstawa wykonana ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 • regulacja wysokości realizowana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie od 440 do 580 mm ± 10 mm • oparcie i siedzisko tapicerowane materiałem wodoodpornym, łatwozmywalnym • średnica siedziska 360 mm • pięcioramienna, stabilna podstawa o średnicy 600 mm ± 10 mm • kółka o średnicy 50 mm odporne na korozję i ścieranie, nie rysujące podłogi, wszystkie z blokadą • materiał odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV • kolor tapicerki dostępny w róznych kolorach do wyboru Zamawiającego • wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.) • wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE • wyrób seryjny, nie modyfikowany na potrzeby przetargu, Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485:2016 • rok produkcji min. 2024, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane Wymagane dokumenty: - Deklaracja Zgodności lub Certyfikat CE - karta gwarancyjna - instrukcja obsługi w języku polskim | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 1
| Taboret chirurgiczny bez oparcia taboret medyczny WYKONANIE: • podstawa wykonana ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9 • regulacja wysokości realizowana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie od 440 do 580 mm ± 10 mm • oparcie i siedzisko tapicerowane materiałem wodoodpornym, łatwozmywalnym • średnica siedziska 360 mm • pięcioramienna, stabilna podstawa o średnicy 600 mm ± 10 mm • kółka o średnicy 50 mm odporne na korozję i ścieranie, nie rysujące podłogi, wszystkie z blokadą • materiał odporny na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV • kolor tapicerki dostępny w róznych kolorach do wyboru Zamawiającego • wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.) • wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE • wyrób seryjny, nie modyfikowany na potrzeby przetargu, Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485:2016 • rok produkcji min. 2024, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane Wymagane dokumenty: - Deklaracja Zgodności lub Certyfikat CE - karta gwarancyjna - instrukcja obsługi w języku polskim | 72 | szt. |  | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 1
[7 empty] | 0 |  | 0
| Deklarowany termin dostawy zamówień cząstkowych dni rob. ( max. 28 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania) wynosi: | 3: dni
Okres gwarancji - 12 miesięcy
Opcja zwiększenia zamówienia 80% (prawo opcji)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET 9 SZAFA NA NARKOTYKI
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Ilość jednostek w opak. handl. | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Szafa medyczna dwuskrzydłowa z sejfem z pełnymi stalowymi drzwiczkami w górnej i dolnej części • o korpusie wykonanym ze stali lakierowanej proszkowo • wymiary [wysokość x szerokość x głębokość]: 1650 ( bez nóżek) x 700 x 320 mm +/- 100 mm • solidna konstrukcja ze stali wzmocniona ramą • konstrukcja pokryta farbą odporną na działanie czyszczących substancji chemicznych, chloru itp., nietoksyczną i ognioodporną • powłoka łatwo zmywalna, odporna na uszkodzenia mechaniczne • grubość blachy 0,8 mm +/- 0,2mm • górna cześć 2 x drzwi pełne • dolna część 2x drzwi pełne • drzwi PEŁNE STAL • 4 półki ( metalowe) • nośność półek metalowych do 30 kg • regulowane nóżki (zakres regulacji wysokości: 95-125 mm) • wyposażenie metalowych drzwi: zamek kluczowy • ergonomiczne uchwyty • stalowy sejf wmontowany w szafę • kolor do wyboru przez Zamawiajacego • wyrób medyczny • rok produkcji min. 2024, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane Wymagane dokumenty: - karta gwarancyjna - instrukcja obsługi w języku polskim | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 1
[7 empty] | 0 |  | 0
| Deklarowany termin dostawy zamówień cząstkowych dni rob. ( max. 28 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania) wynosi: | 3: dni
Okres gwarancji - 12 miesięcy
Opcja zwiększenia zamówienia 80% (prawo opcji)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET 10 STETOSKOP INTERNISTYCZNY
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Ilość jednostek w opak. handl. | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Stetoskop internistyczny dwustronny klasyczny dedykowany do wyboru zamawiającego do osłuchiwania osób dorosłych, dzieci i nowortków. Dwustronna głowica wykonana z akustycznej stali nierdzewnej, z przełącznikiem trybu pracy. Głowica posiadająca hermetycznie uszczelniony przełącznik z membrany na lejek. Polimerowa membrana zapewniająca klarowność i intensywność dźwięku na wysokim poziomie. Stetoskop wyposażony w giętki, elastyczny przewód słuchowy, wykonany z silikonu z podwójnym światłem. Długość przewodu nie krótsza niż 86 cm. Możliwość rozciągnięcia przewodu od minimum 9 do maksimum 15 %. Przewód posiadający matową powierzchnię, nie ulegającą marszczeniu i pękaniu przy intensywnym użytkowaniu oraz nie lepiącą się. Stetoskop ma posiadać silikonowe oliwki, dopasowujące się do małżowiny usznej skutecznie izolujące hałas w co najmniej dwóch rozmiarach.Kolorystyka stetoskopu do wyboru na etapie realizacji z co najmniej 4 kolorów, w tym: czarny, fioletowy, jasny szary, błękitny. Wyposażenie dodatkowe: - co najmniej dwie dodatkowe pary oliwek i jedna membrana Wymagane dokumenty: - instrukcja obsługi w języku polskim - karta gwarancyjna - Certyfikat CE | 50 | szt. |  | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 1
[7 empty] | 0 |  | 0
| Deklarowany termin dostawy zamówień cząstkowych dni rob. ( max. 28 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania) wynosi: | 3: dni
Okres gwarancji - 12 miesięcy
Opcja zwiększenia zamówienia 80% (prawo opcji)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET 11 CIŚNIENIOMIERZ AUTOMATYCZNY
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Ilość jednostek w opak. handl. | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Automatyczny naramienny aparat do pomiaru ciśnienia krwi z mankietem • łatwa obsługa oraz dokładność pomiarowa urządzenia • funkcja wykrywania nieregularnego tętna • metoda pomiaru oscylometryczna • pompowanie: funkcja Fuzzy-logic kontrolowana pompą elektryczną • automatyczny zawór uwalniania powietrza • rozdzielczość pomiaru: 1 mmHg • zakres pomiaru ciśnienia: 0 - 299 mmHg • zakres pomiaru tętna: 40 - 180 uderzeń/min • dokładność pomiaru ciśnienia: +/- 3 mmHg • pamięć: 2 x 60 pomiarów • temperatura działania: od 10 do 40 °C • temperatura przechowywania: -20 do 60 °C • trzyliniowy wyświetlacz LCD (c.skurczowe/c.rozkurczowe/tętno) • duży wyświetlacz i przyciski • wskaźnik prawidłowo założonego mankietu • czujnik poruszenia podczas pomiaru • funkcja diagnozowania nadciśnienia: Symbol • średnia z 3 wyników pomiarów • wyłączanie automatyczne • zasilanie: 4 baterie 1,5V AA • wskaźnik niskiego poziomu baterii • waga urządzenia: nie większa niż 280 g (bez baterii) • wymiary: 115 x 80 x 141 mm +/- 10 mm Gwarancja co najmniej 36 miesięcy Wyposażenie oraz wymagane dokumenty: - mankiet obwód ramienia: 22-42 cm (M) - etui/pokrowiec - 4 x baterie 1,5V AA Wymagane dokumenty: - zatwierdzony klinicznie zgodnie z Międzynarodowym Protokołem Badań: Walidacja - instrukcja obsługi w języku polskim - karta gwarancyjna - Certyfikat CE | 50 | szt. |  | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 1
[7 empty] | 0 |  | 0
| Deklarowany termin dostawy zamówień cząstkowych dni rob. ( max. 28 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania) wynosi: | 3: dni
Okres gwarancji - 12 miesięcy
Opcja zwiększenia zamówienia 80% (prawo opcji)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET 12 INHALATOR Z KOMPRESOREM
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Ilość jednostek w opak. handl. | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Inhalator z kompresorem umożliwiający pracę w trybie ciągłym. Inhalator i używane w nim akcesoria wykonane z materiałów antyalergicznych, bez ftalanów i BPA, przetestowane zgodnie z europejskimi norma EN 10993-1 „Ocena biologiczna wyroby medyczne ”oraz w 93/42 / EWG Europejskiej Dyrektywa dotycząca wyrobów medycznych. Inhalator posiadający: • wygodny schowek na akcesoria oraz rączkę ułatwiającą transport oraz kabel zasilający chowany w tylnej części obudowy • wysokiej jakości filtr o gęstości co najmniej 320 mg / cm3• 4 tryby pracy nebulizatora: - cząsteczki większe niż 7 μm (nebulizator w pozycji 0) dla górnych dróg oddechowych, duża prędkość nebulizacji - cząsteczki większe niż 5 μm (nebulizator w pozycji 1) do leczenia obszaru tchawiczo-oskrzelowego - cząsteczki między 3 a 4 μm (nebulizator w pozycji 2) do leczenia oskrzeli - cząsteczki między 2 a 3 μm (nebulizator w pozycji 3) lekarstwo dociera do pęcherzyków płuc • wartość rezydualna (pozostałość leku po inhalacji) nie większa niż : 1.446 g w pozycji 1 nebulizatora; 1.104 g w pozycji 2 nebulizatora; 0,738 g w pozycji 3 nebulizatora • objętość rezydualna (objętość roztworu nie wykorzystana do produkcji chmury) nie większa niż 0,3 ml • możliwość używania nebulizatora z ustnikiem, końcówką do nosa, maskami dla dorosłych i dzieci, lub maseczkami silikonowymi dla noworodków • możliwość czyszczenia, dezynfekcji i sterylizacji nebulizatora i akcesoriów • możliwość uzyskania frakcji respirabilnej < 5 μm (FPF)% od 83,1% • średni czas nebulizacji 2 ml leku poniżej 4 minut • szybkość nebulizacji/podawania leku 0,53-0,23 ml/min • cicha praca kompresora do max 55 dB • sprężarka o wydajność około 9 l/min • zasilanie sieciowe 230 V ~ 50 Hz / 130 VA • waga: nie przekraczająca 1,8 kg • wymiary całkowite inhalatora: nie większe niż 5,90 x 8,27 x 4,33 cala (dł. x szer. x wys.) • MMAD wg. nowej normy EN13544-1 2,49 • czas używania nebulizatora i akcesoriów nie krótszy niż 6 miesięcy Wyposażenie oraz wymagane dokumenty: - urządzenie wraz z nebulizatorem, ustnikiem, maską dla dorosłych, maską dziecięcą, przewodem powietrznym o długości min. 1,70 m oraz filtrem Wymagane dokumenty: - Deklaracja Zgodności - instrukcja obsługi w języku polskim - karta gwarancyjna - paszport techniczny | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 1
[7 empty] | 0 |  | 0
| Deklarowany termin dostawy zamówień cząstkowych dni rob. ( max. 28 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania) wynosi: | 3: dni
Okres gwarancji - 12 miesięcy
Opcja zwiększenia zamówienia 80% (prawo opcji)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET 13 WAGA OSOBOWA, NIEMOWLĘCA
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Ilość jednostek w opak. handl. | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Waga osobowa ze wzrostomierzem posiadająca: • obciążenie maksymalne: [Max] 200 kg • obciążenie minimalne: 40 g • dokładność odczytu [d] 50 g / 100 g • zakres tary – 200 kg • materiał konstrukcji stal malowana proszkowo St3S • materiał szalki stal malowana proszkowo St3S • mocowanie głowicy na maszcie • zakres pomiarowy wzrostomierza: 100 ÷ 200 cm • podziałka wzrostomierza 0,5 cm • wyświetlacz LCD (z podświetleniem) • klawiatura 5 przycisków • złącze RS 232 • miernik PUE C315 • wilgotność względna powietrza: 10 ÷ 85% • temperatura pracy: -10 ÷ +40 °C • czas pracy akumulatora do 8 godzin • zasilanie: 00 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / 12 V DC + akumulator • pobór mocy: 5 W • waga urządzenia : do 9,5 kg • wymiary szalki: nie więcej niż 289 × 319 mm • wymiary miernika: nie więcej niż 181 × 136 × 60 mm • wymiary urządzenia: nie więcej niż 430 × 319 × 1120 mm • stopień ochrony konstrukcja: IP 65 • stopień ochrony miernik: IP 43 Wymagane dokumenty: - zatwierdzone klinicznie zgodnie z Międzynarodowym Protokołem Badań: Świadectwo legalizacji - Deklaracja Zgodności - instrukcja obsługi w języku polskim - karta gwarancyjna - paszport techniczny | 8 | szt. |  | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 1
2 | Waga niemowlęca posiadająca: • obciążenie maksymalne: [Max] 10 kg / 20 kg • obciążenie minimalne: 100 g / 200 g • dokładność odczytu [d] 5 g / 10 g • zakres tary – 20 kg • materiał konstrukcji: stal malowana proszkowo St3S • materiał szalki: SYNTHOS PS HI 945E • mocowanie głowicy przy platformie • wyświetlacz LCD (z podświetleniem) • klawiatura 5 przycisków • złącze RS 232 • miernik PUE C315 • wilgotność względna powietrza: 10 ÷ 85% • temperatura pracy: -10 ÷ +40 °C • czas pracy akumulatora do 8 godzin • zasilanie: 00 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / 12 V DC + akumulator • pobór mocy: 5 W • waga urządzenia : do 4,5 kg • wymiary szalki: nie więcej niż 550 × 300 mm • wymiary urządzenia: nie więcej niż 407 × 550 × 135 mm • stopień ochrony konstrukcja: IP 65 • stopień ochrony miernik: IP 43 Wymagane dokumenty: - zatwierdzone klinicznie zgodnie z Międzynarodowym Protokołem Badań: Świadectwo legalizacji - Deklaracja Zgodności - instrukcja obsługi w języku polskim - karta gwarancyjna - paszport techniczny | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 1
[7 empty] | 0 |  | 0
| Deklarowany termin dostawy zamówień cząstkowych dni rob. ( max. 28 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania) wynosi: | 3: dni
Okres gwarancji - 12 miesięcy
Opcja zwiększenia zamówienia 80% (prawo opcji)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET 14 TERMOMETR PACJENTA ZE ŚWIADECTWEM WZORCOWANIA
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Ilość jednostek w opak. handl. | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Termometr bezdotykowy na podczerwień mierzący temperaturę ok. 5 - 6 cm od powierzchni ciała, posiadający: • wyświetlacz LCD oraz projektor temperatury na ciele • odczyt temperatury w 1 sekundę • zakres pomiaru temperatury ciała: 34,0 - 42,5 ◦C • alarm świetlny przy 38 ◦C • zasilanie: 4 baterie AAA 1,5 V, min. 20 000 pomiarów • LED-owy sensor odległości do pomiaru temperatury • szybką ręczna kalibrację do temperatury otoczenia • wskazania do pomiaru w inkubatorze • możliwość wyboru 3 rożnych trybów pomiaru (oralny, odbytniczy i pachwinowy) • możliwość ustawienia w tryb pracy : NURS (pielęgniarka) DOCT (doktor) AIR (klimatyzacja) • rok produkcji min. 2024, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane Wyposażenie: - dodatkowy termometr wzorcowy wydany przez producenta w walizce x 1 szt. - etui - 4 x baterie AAA 1,5 V Wymagane dokumenty: - Świadectwo wzorcowania - Deklaracja Zgodności - instrukcja obsługi w języku polskim - karta gwarancyjna | 55 | szt. |  | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 1
[7 empty] | 0 |  | 0
| Deklarowany termin dostawy zamówień cząstkowych dni rob. ( max. 28 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania) wynosi: | 3: dni
Okres gwarancji - 12 miesięcy
Opcja zwiększenia zamówienia 80% (prawo opcji)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET 15 METALOWA SZAFA MEDYCZNA NA KÓŁKACH
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Ilość jednostek w opak. handl. | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Szafa lekarska o korpusie wykonanym ze stali lakierowanej proszkowo • grubość blachy 0,8 mm • górna cześć 2 x drzwi pełne METALOWE • dolna część 2x drzwi pełne METALOWE • w górnej części 2 półki, w dolnej części 1 półka ( METALOWE ) • góra i dół wyposażona w zamki zainstalowane w uchwytach drzwiowyc • drzwi PEŁNE STAL • zamki ryglujące w 2 punktach • szafa na 4 kołach jednych w tym 2 z blokadą jazdy • wymiary: 1850 x 750 x 450 mm +/-50 mm Wymagane dokumenty: - instrukcja obsługi w języku polskim - karta gwarancyjna | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 1
[7 empty] | 0 |  | 0
| Deklarowany termin dostawy zamówień cząstkowych dni rob. ( max. 28 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania) wynosi: | 3: dni
Okres gwarancji - 12 miesięcy
Opcja zwiększenia zamówienia 80% (prawo opcji)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET 16 REGULATOR, PRZEPŁYWOMIERZ
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Ilość jednostek w opak. handl. | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Regulator próżni do punktu poboru wykonany z tworzywa (bez elementów metalowych) o uproszczonym sposobie obsługi: • zakres regulacji 0-1000 mbar • stopień siły ssania 115 l/min+/- 5l/min do -950 bar • system regulacji ssania za pomocą membrany stabilizującej • system precyzyjnego ustawienia siły ssania • system szybkiego odcinania siły ssania • wakuometr w obudowie zabezpieczającej przed zniszczeniem wykonanej z tworzywa • obudowa umożliwiająca dokonanie czyszczenia wewnętrznych elementów bez użycia jakichkolwiek narzędzi • system zabezpieczenia antyprzelewowego z mechanizmem wewnętrznym szybkiego odcinania z wbudowaną obudową filtra bakteriobójczego • wewnętrzny system filtrów bakteriobójczych • system szybkiego sprzęgania z systemem zabezpieczenia (obrót nie większy niż 90◦) • pojemnik bezpieczeństwa do regulatora próżni Wtyk do punktu poboru DIN | 204 | szt. |  | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 1
2 | Urządzenie do mierzenia przepływu tlenu medycznego z nastawem skokowym o przepływie 0-30 l/min z możliwością precyzyjnego nastawu przepływu: • obudowa urządzenia wstrząsoodporna, wykonana z odpornego na działania czynników zewnętrznych (promienie UV, środki dezynfekujące) • ciśnienie 280-600 kPa • dwa wejścia do stosowania zamiennie o różnych średnicach z możliwością samodzielnej wymiany przez użytkowników • butelka nawilżacza wielorazowa o pojemności 210 ml CH200 Wtyk do punktu poboru DIN | 204 | szt. |  | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 1
[7 empty] | 0 |  | 0
| Deklarowany termin dostawy zamówień cząstkowych dni rob. ( max. 28 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania) wynosi: | 3: dni
Okres gwarancji - 12 miesięcy
Opcja zwiększenia zamówienia 80% (prawo opcji)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET 17 MATERAC ZMIENNOCIŚNIENIOWY
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Ilość jednostek w opak. handl. | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Materac pneumatyczny, zmiennociśnieniowy o konstrukcji rurowej, posiadający: • dopuszczalne obciążenie materaca nie mniej niż 150 kg • wyłogi pozwalające na zamontowanie go na zwykłym materacu łóżkowym • 17 komór (rur) w tym 6 z mikrowentylacją • wydajna pompa 8 L/min • poziom hałasu poniżej 35 dBA • haki ułatwiające zawieszenie pompy na łóżku • wymienny filtr antybakteryjny w pompie • wskaźnik wizualny prawidłowego ciśnienia • alarm wizualny w przypadku spadku ciśnienia • łącznik pozwalający na wypięcie jednej z rur • komory wypełniane powietrzem w cyklach co 10 – 12 minut • zawór CPR • funkcja transportowa (zabezpieczenie przed utratą powietrza) • ręczna regulacja ciśnienia w materacu (skala w kilogramach) pozwala na jego dostosowanie do wagi użytkownika • zasilanie pompy: 230V, 50HZ • regulacja ciśnienia: 40–100 mm Hg • pobór prądu przez pompę: 7W • bezpieczniki 1A • waga materaca: nie więcej niż 4,7 kg • waga pompy: nie więcej niż 1,4 kg • wymiary całkowite materaca: nie większy niż dł. 1900 x 850 x 110 mm (dł. x szer. x wys.) • wymiary całkowite pompy: nie większy niż dł. 290 x 150 x 90 mm (dł. x szer. x wys.) • klasyfikacja IP 22 • rok produkcji min. 2024, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane Wyposażenie oraz wymagane dokumenty: - pokrowiec w zestawie - zapasowa komora w zestawie Wymagane dokumenty: - instrukcja obsługi w języku polskim - karta gwarancyjna - deklaracja zgodności | 17 | szt. |  | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 1
[7 empty] | 0 |  | 0
| Deklarowany termin dostawy zamówień cząstkowych dni rob. ( max. 28 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania) wynosi: | 3: dni
Okres gwarancji - 12 miesięcy
Opcja zwiększenia zamówienia 80% (prawo opcji)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET 18 LAMPA BAKTERIOBÓJCZA
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Ilość jednostek w opak. handl. | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Przepływowa lampa bakteriobójcza i wirusobójcza, z licznikiem czasu pracy, jednofunkcyjna Lampa bakteriobójcza posiadająca: • licznik czasu pracy • element emitujący promieniowanie UV-C: 2x55W • trwałość promiennika: 8000 h • wydajność wentylatora: 199 m3/h • dezynfekowana kubatura: 45-90 m3/h • zasięg działania lampy: 18-36 m2 • sposób montażu: przejezdna na statywie • blaszana obudowa: wykonana z materiału kwasoodpornego zwiększająca wydajność dezynfekcji oraz pozwalająca na szybkie i łatwe usuwanie zabrudzeń z powierzchni urządzeń • podczas działania tej lampy personel oraz pacjenci mogą przebywać w pomieszczeni • przepływ: cyrkulacja powietrza odbywająca się przez komorę UV-C • gwarancja stałego, wysokiego stopnia dezynfekcji powietrza potwierdzona badaniami i zaświadczona wszelkimi wymaganymi certyfikatami • napięcie zasilania: 230 V , 50 Hz • energooszczędny pobór mocy: 115 W • waga lampy : 13,5 kg • wymiary kopuły: nie więcej niż 1125 x 215 x 130 mm • wymiary lampy: nie więcej niż 600 x 1340 x 600 mm • klasa zabezpieczenia ppor.: I • klasyfikacja IP 20 • rok produkcji min. 2024, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane Wymagane dokumenty: - Deklaracja Zgodności - instrukcja obsługi w języku polskim - karta gwarancyjna | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 1
[7 empty] | 0 |  | 0
| Deklarowany termin dostawy zamówień cząstkowych dni rob. ( max. 28 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania) wynosi: | 3: dni
Okres gwarancji - 12 miesięcy
Opcja zwiększenia zamówienia 80% (prawo opcji)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET 19 BASENY , KACZKI , PODKŁADKI I BUTELKI
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Ilość jednostek w opak. handl. | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Butelka z pokrywką, z tworzywa sztucznego (polietylenu o małej gęstości), z widoczną podziałką • wymiary: - średnica: 12,5 cm - wysokość: 24 cm - pojemność: 2 l • butelka autoklawowalna w temperaturze 120 °C • kolor: naturalny | 52 | szt. |  | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 1
2 | Basen z pokrywą, wielorazowy, z tworzywa sztucznego (polipropylenu) basen autoklawowalny w temperaturze 120/130 °C, 20 minut • kolor: biały | 25 | szt. |  | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 1
3 | Kaczka męska z pokrywką, wielorazowa, z tworzywa sztucznego (półprzezroczystego polietylenu), podziałka o pojemności 1 l z pokrywką • wymiary: 30 x 13,5 x 10 x 14 cm | 20 | szt. |  | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 1
4 | Podstawka pod basen wielorazowa, biostatyczna, z ochroną antymikrobiologiczną • obciążenie do 160 kg • wymiary: 370 x 310x 90 mm, pojemność 2500 ml • wymiary: 470 x 290x 75 mm, pojemność 1500 ml • opcjonalnie do wyboru podstawka pod basen płytki lub głęboki | 62 | szt. |  | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 1
[7 empty] | 0 |  | 0
| Deklarowany termin dostawy zamówień cząstkowych dni rob. ( max. 28 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania) wynosi: | 3: dni
Okres gwarancji - 12 miesięcy
Opcja zwiększenia zamówienia 80% (prawo opcji)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET 20 WÓZEK DO PRZEWOŻENIA ZWŁOK
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Ilość jednostek w opak. handl. | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Wózek do przewożenia zwłok, pokrywa ze stali nierdzewnej Zestaw składa się z: * wózek posiadający regulację hydrauliczną oraz kółka o średnicy 40 cm ( +/-5cm ) z tyłu i 30 cm ( +/-5cm ) obrotowymi z hamulcem z przodu, * taca do zwłok * pokrywa z uszczelką i cięgami mocującymi Konstrukcja wózka, tacy i pokrywy wykonana ze stali nierdzewnej-kwasoodpornej * długość całkowita 220 cm +/- 5cm * szerokość całkowita 70 cm +/- 5cm * długość blatu tacy 195 cm +/- 5 cm * szerokość blatu tacy 64 cm +/- 5 cm * długość pokrywy 196 cm +/- 5cm * szerokość pokrywy 65 cm +/- 5cm * wysokość pokrywy 37 cm +/- 5 cm * regulacja wysokości wózka mechanizmem śrubowym 5--80cm +/- 5 cm * koła pompowane lub lane ( pełne ) do wybory zamawiającego Wymagane dokumenty: - instrukcja obsługi w języku polskim - karta gwarancyjna | 7 | szt. |  | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 1
[7 empty] | 0 |  | 0
| Deklarowany termin dostawy zamówień cząstkowych dni rob. ( max. 28 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania) wynosi: | 3: dni
Okres gwarancji - 12 miesięcy
Opcja zwiększenia zamówienia 80% (prawo opcji)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET 21 FOTEL DO TRANSPORTU PACJENTÓW NEUROLOGICZNYCH
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Ilość jednostek w opak. handl. | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Fotel do transporti pacjentów neurologicznych • konstrukcja wózka zapewniająca komfort i wsparcie pozycji pacjenta • jednolity system siedziska i oparcia, podłokietniki, możłiwość poziomowania - pochylania oparcia, podnóżek • wypełnienie tapicerki dwoma rodzajami granulatu, poliestrowym i silikonowym dla zapewnienia właściwego konturu i wsparcia • możliwość otoczenia osoby siedzącej w całości przez poduszki • system montowany do wózka o rozmiarze siedziska min. 50 cm Wózek : wyposażony w koła tylne o rozmiarze 16' z hamulcami bębnowymi dla osoby transportującej pacjenta • hamulce zapewniające skuteczne hamowanie • pełne pozycjonowanie • redystrybucja ciśnienia dla zmniejszenia poczucia bólu i dopasowania do konturów ciała • specjalne poduszki na podparcie ramion • rozwiązanie dla osób z bierną pozycją siedzącą I deformacjami kręgosłupa • możliwość demontażu poszczególnych elementów systemu zamkiem błyskawicznym • rok produkcji min. 2024, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane Wymagane dokumenty: - instrukcja obsługi w języku polskim - karta gwarancyjna | 2 | szt. |  | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 1
[7 empty] | 0 |  | 0
| Deklarowany termin dostawy zamówień cząstkowych dni rob. ( max. 28 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania) wynosi: | 3: dni
Okres gwarancji - 12 miesięcy
Opcja zwiększenia zamówienia 80% (prawo opcji)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET 22 CHODZIK REHABILITACYJNY
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Ilość jednostek w opak. handl. | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Chodzik rehabilitacyjny • funkcje: kroczący, stały, badź stały z kółkami • składana, lekka, aluminiowa rama • łatwy sposób zablokowania funkcji kroczącej przez bolec blokady • wymiary (wysokość całkowitax szerokość całkowitax długość całkowita): 820-1000x600x480 mm +/- 200 mm • regulowana skokowo wysokość balkonika co 25 mm +/- 5 mm • zakres stopni regulacji: 8 • solidna, stabilna i wytrzymała konstrukcja • wygodne pole podparcia • ergonomiczne uchwyty wykonane z tworzywa zapewniajacego lepszy chwyt • wymienne stopki podporowe zakończone gumowymi nasadkami antypoślizgowymi • dodatkowe wymienne stopki przednie wyposażone w kółka o średnicy 120 mm +/- 20 mm • maksymalne obciążenie do 120 kg • waga z kółkami do 3 kg • wyrób medyczny • rok produkcji min. 2024, urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane Wymagane dokumenty: - instrukcja obsługi w języku polskim - karta gwarancyjna | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 1
[7 empty] | 0 |  | 0
| Deklarowany termin dostawy zamówień cząstkowych dni rob. ( max. 28 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania) wynosi: | 3: dni
Okres gwarancji - 12 miesięcy
Opcja zwiększenia zamówienia 80% (prawo opcji)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET 23 WÓZEK TRANSPORTOWY DO TRANSPORTU POŚCIELI
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Ilość jednostek w opak. handl. | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Wózek transportowy do transportu pościeli • wykonany z aluminium o wymiarach 1390x810x1490 mm +/- 100 mm • wytłoczenia wzmacniające ścianki • 3-częściowy mechanizm składania pokrywy i klapa w przedniej ściance , wycięcie w pojemniku zakończone profilem , styki profili zespawane w sposób ciągły • stabilny profil krawędzi i podłogi o dużych wymiarach, złączony na stałe z blachą obudowy i podłogi • uchwyt do transportu po stronie rolek kierowania • dookoła rama ochronna z wyściółką z tworzywa sztucznego • podwozie 2 kółka kierujące i 2 kółka stałe w narożach, średnica 200 mm +/-20mm, połączeniem zawór kulkowy na spodzie Wymagane dokumenty: - instrukcja obsługi w języku polskim - karta gwarancyjna | 3 | szt. |  | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 1
[7 empty] | 0 |  | 0
| Deklarowany termin dostawy zamówień cząstkowych dni rob. ( max. 28 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania) wynosi: | 3: dni
Okres gwarancji - 12 miesięcy
Opcja zwiększenia zamówienia 80% (prawo opcji)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy
PAKIET 24 WÓZEK DO PRZEWOZU LEKÓW
Dokładna nazwa przedmiotu zamówienia |  | Ilość | Jedn. miary | Producent /Nr katalogowy produktu* | Cena jedn. netto (PLN) | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | VAT [%] | Wartość brutto (PLN) | Ilość jednostek w opak. handl. | Nazwa i nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i używania
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Wózek do przewozu leków z dwiema kolumnami i tacami ABS o różnych wysokościach. • możliwość otwierania z dwóch stron • szerokość 659 mm (=/- 20mm) • głębokość 406 mm (=/- 20mm) • wysokość 1070 mm (=/- 20mm) • wysokość bez kół 913mm (=/- 20mm) * 4 kółka Wymagane dokumenty: - instrukcja obsługi w języku polskim - karta gwarancyjna | 10 | szt. |  | 0 |  | 0 | 8 | 0 | 1
[7 empty] | 0 |  | 0
| Deklarowany termin dostawy zamówień cząstkowych dni rob. ( max. 28 dni w dni rob. (pon. – pt.) od złożenia zapotrzebowania) wynosi: | 3: dni
Okres gwarancji - 12 miesięcy
Opcja zwiększenia zamówienia 80% (prawo opcji)
kwalifikowany podpis elektroniczny przedstawiciela Wykonawcy