## Arkusz1
Pakiet 1 - Zestawy do zabiegów bariatrycznych
Lp. | Rodzaj asortymentu | Nr katalogowy/ producent | J.m. | Prognoza zużycia w okresie 24 m-cy | Cena jed.netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość brutto
1 | Zestaw do zabiegu typu LAP MINI BYPASS: |  | szt | 54
1 x Zasilana, sterylna, jednorazowa osłona staplera elektrycznego
1 x ładunek z nożem do staplera endoskopowego, kompatybilny z jednorazową osłoną staplera elektrycznego, długości 60 mm z możliwością zginania do 45 stopni, sztywne kowadełko wysokość zszywek tytanowych od wewnątrz 3,0-3,5-4,0 mm do tkanki średnio-grubej, stopniowana powierzchnia ładunku, sterylny
4 x ładunek z nożem do staplera endoskopowego, kompatybilny z jednorazową osłoną staplera elektrycznego, długości 60 mm z możliwością zginania do 45 stopni, sztywne kowadełko wysokość zszywek tytanowych od wewnątrz 2,0-2,5-3,0 mm do tkanki naczyniowej-średniej, stopniowana powierzchnia ładunku, sterylny
1 x ładunek z nożem do staplera endoskopowego, kompatybilny z jednorazową osłoną staplera elektrycznego, długości 45 mm z możliwością zginania do 45 stopni, sztywne kowadełko wysokość zszywek tytanowych od wewnątrz 2,0-2,5-3,0 mm do tkanki naczyniowej-średniej, stopniowana powierzchnia ładunku, sterylny
1 x jednorazowa końcówka do noża ultradźwiękowego bezprzewodowego, dł. Trzonu 39 cm, średnica trzonu 5 mm, zakrzywione bransze, końcówka posiada jeden przycisk aktywujący, dwustopniowy - aktywacja max i min, z opcją cięcia i koagulacji w technologii noża ultradźwiękowego
1 xTrokar laparoskopowy - średnica 12 mm, długość kaniuli 100 mm, kaniula karbowana, z automatycznym systemem bezobsługowej redukcji uszczelki od 5 mm do 12 mm, z systemem blokowania osłony trójkątnego ostrza po przejściu przez powłoki brzuszne(ostrze zaostrzone po obu stronach), z 3 stopniowym zaworem insuflacyjnym umożliwiającym desuflację bez odłączenia przewodu CO2, z wizualnym wskaźnikiem położenia ostrza oraz sygnałem dźwiękowym informującym o jego wysunięciu, sterylny, jednorazowego użytku.
1 x Kaniula (kompatybilna z obturatorem trokara z powyższej pozycji) - średnica 12 mm, długość kaniuli 100 mm, kaniula karbowana, z automatycznym systemem bezobsługowej redukcji uszczelki od 5 mm do 12 mm, z 3 stopniowym zaworem insuflacyjnym umożliwiającym desuflację bez odłączenia przewodu CO2, sterylna, jednorazowego użytku.
1 x igła Veressa jednorazowa sterylna, długość 150mm z zaworem insuflacyjnym i złączem typu Luer /męskie + żeńskie/ w komplecie
|  |  |  | SUMA |  | 0 |  | 0
2 | Zestaw do zabiegu LAP Gastric Sleeve |  | szt | 132
1 x Zasilana, sterylna, jednorazowa osłona staplera elektrycznego
1 x ładunek z nożem do staplera endoskopowego, kompatybilny z jednorazową osłoną staplera elektrycznego, długości 60 mm z możliwością zginania do 45 stopni, sztywne kowadełko wysokość zszywek tytanowych od wewnątrz 3,0-3,5-4,0 mm do tkanki średnio-grubej, stopniowana powierzchnia ładunku, sterylny
5 x ładunek z nożem do staplera endoskopowego, kompatybilny z jednorazową osłoną staplera elektrycznego, długości 60 mm z możliwością zginania do 45 stopni, sztywne kowadełko wysokość zszywek tytanowych od wewnątrz 2,0-2,5-3,0 mm do tkanki naczyniowej-średniej, stopniowana powierzchnia ładunku, sterylny
1 x laparoskopowe narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych do 7 mm włącznie, długość trzonu 37 cm, średnica trzonu 5 mm bransze proste, obie bransze ruchome, powierzchnia elektrod z powłoką w nano technologii zmniejszającą przywieranie tkanek, z wbudowanym nożem z przewodem, obracanym trzonem, aktywne ręcznie lub nożnie, produkt sterylny, jednorazowy, kompatybilny z generatorem ForceTriad
1 xTrokar laparoskopowy - średnica 12 mm, długość kaniuli 100 mm, kaniula karbowana, z automatycznym systemem bezobsługowej redukcji uszczelki od 5 mm do 12 mm, z systemem blokowania osłony trójkątnego ostrza po przejściu przez powłoki brzuszne(ostrze zaostrzone po obu stronach), z 3 stopniowym zaworem insuflacyjnym umożliwiającym desuflację bez odłączenia przewodu CO2, z wizualnym wskaźnikiem położenia ostrza oraz sygnałem dźwiękowym informującym o jego wysunięciu, sterylny, jednorazowego użytku.
1 x Kaniula (kompatybilna z obturatorem trokara z powyższej pozycji) - średnica 12 mm, długość kaniuli 100 mm, kaniula karbowana, z automatycznym systemem bezobsługowej redukcji uszczelki od 5 mm do 12 mm, z 3 stopniowym zaworem insuflacyjnym umożliwiającym desuflację bez odłączenia przewodu CO2, sterylna, jednorazowego użytku.
1 x igła typu Veressa jednorazowa sterylna, długość 150mm z zaworem insuflacyjnym i złączem typu Luer /męskie + żeńskie/ w komplecie
SUMA
Wszystkie części składowe zestawu zapakowane oddzielnie, sterylnie, w opakowaniu zbiorczym.
Wykonawca na czas realizacji umowy zobowiązuję się dostarczyć stapler elektryczny wraz z niezbędnymi akcesoriami (ładowarka, adaptery, prowadnica, klucz manualny) kompatybilny z zasilaną osłoną staplera. Dostawa nastąpi w formie bezpłatnego użyczenia na okres trwania umowy. Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis i sprzęt zastępczy w przypadku awarii. Zamawiający nie ponosi z tego tytułu dodatkowych kosztów. Umowa użyczenia określająca warunki szczegółowe stawnowi załącznik nr 9.1 do SIWZ - UMOWA UŻYCZENIA stapler elektryczny.
Wykonwaca na czas realizacji umowy zobowiązuje się dostarczyć wielorazowe: generator, baterię, prowadnicę i ładowarkę kompatybilne z jednorazowa końcówka do noża ultradźwiękowego bezprzewodowego. Dostawa nastąpi w formie bezpłatnego użyczenia na okres trwania umowy. Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis i sprzęt zastępczy w przypadku awarii. Zamawiąjący nie ponosi z tego tytułu dodatkowych kosztów. Umowa użyczenia określająca warunki szczegółowe stawnowi załcznik nr 9.2 do SIWZ - UMOWA UŻYCZENIA generator z niezbędnym instrumentarium.
Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy:
Pakiet nr 2 - narzędzia do zabiegów bariatrycznych
L.P. | Rodzaj asortymentu | Nr katalogowy/ producent | j.m | Prognoza zużycia w okresie 24 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT% | Wartość brutto
1 | Ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 90mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczony do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu). |  | szt | 6
2 | Ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 90mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczony do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu). |  | szt | 6
3 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 90mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (3,5 mm przed zamknięciem, 1,5 mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię zamykająco-spustową. Gumowana rękojeść. |  | szt | 3
4 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 90mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię zamykająco-spustową. Gumowana rękojeść. |  | szt | 3
5 | Ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczony do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu). |  | szt | 6
6 | Ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczony do tkanki cienkiej (4,8 mm przed zamknięciem, 2,0 mm po zamknięciu). |  | szt | 6
7 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię zamykająco-spustową. Gumowana rękojeść. |  | szt | 6
8 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię zamykająco-spustową. Gumowana rękojeść. |  | szt | 6
9 | Ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 45mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczony do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu). |  | szt | 6
10 | Ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 45mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczony do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu). |  | szt | 6
11 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 45mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię zamykająco-spustową. Gumowana rękojeść. |  | szt | 3
12 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 45mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię zamykająco-spustową. Gumowana rękojeść. |  | szt | 3
13 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę. Brak pinu w czesci dystalnej ladunku. |  | szt | 42
14 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę. Brak pinu w czesci dystalnej ladunku. |  | szt | 39
15 | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu; stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. Gumowana rękojeść. Brak pinu w czesci dystalnej ladunku. |  | szt | 21
16 | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu; stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. Gumowana rękojeść. Brak pinu w czesci dystalnej ladunku. |  | szt | 24
17 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę. Brak pinu w czesci dystalnej ladunku. |  | szt | 60
18 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę. Brak pinu w czesci dystalnej ladunku. |  | szt | 60
19 | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 3,8mm przed zamknięciem i 1,5mm po zamknięciu; stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. Gumowana rękojeść. Brak pinu w czesci dystalnej ladunku. |  | szt | 27
20 | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu; stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. Gumowana rękojeść. Brak pinu w czesci dystalnej ladunku. |  | szt | 27
21 | Stapler skórny 35 zszywek |  | szt | 120
22 | Ekstraktor do zdejmowania zszywek staplera skórnego |  | szt | 12
23 | Automatyczne imadło do szycia w laparoskopii, z przekładaną dźwignią dwustronną 10mm |  | szt | 5
24 | Stapler okrężny zakrzywiony o średnicy 25mm z łamaną głowicą po oddaniu strzału długość 35 cm, wysokość zszywek 4,8 mm |  | szt | 2
25 | Stapler okrężny zakrzywiony o średnicy 25mm z łamaną głowicą po oddaniu strzału długość 35 cm, wysokość zszywek 3,5 mm |  | szt | 1
26 | Stapler okrężny zakrzywiony o średnicy 25mm z łamaną głowicą po oddaniu strzału, długość 22cm, wysokość zszywek 4,8 mm |  | szt | 3
27 | Stapler okrężny zakrzywiony o średnicy 25mm z łamaną głowicą po oddaniu strzału, długość 22cm, wysokość zszywek 3,5 mm |  | szt | 3
28 | System wprowadzania główki staplera okrężnego przez przełyk, rozmiar 25 |  | szt | 3
29 | Stapler okrężny zakrzywiony o średnicy 28mm z łamaną głowicą po oddaniu strzału, długość 22cm, wysokość zszywek 4,8 mm |  | szt | 15
30 | Stapler okrężny zakrzywiony o średnicy 28mm z łamaną głowicą po oddaniu strzału, długość 22cm, wysokość zszywek 3,5 mm |  | szt | 3
31 | Stapler okrężny zakrzywiony o średnicy 31mm z łamaną głowicą po oddaniu strzału, długość 22cm wysokość zszywek 4,8 mm |  | szt | 33
32 | Stapler okrężny zakrzywiony o średnicy 33mm z łamaną głowicą po oddaniu strzału, długość 22cm wysokość zszywek 4,8 mm |  | szt | 6
33 | Trokar laparoskopowy 5-12 mm z bezpiecznym ostrzem, z trójstopniowym zaworem insuflacyjno-desuflacyjnym (możliwość desuflacji bez odłączania wężyka CO2. |  | szt | 48
34 | Trokar laparoskopowy 5-15mm, z trójstopniowym zaworem insuflacyjno-desuflacyjnym (możliwość desuflacji bez odłączania wężyka CO2. |  | szt | 6
35 | Rękojeść do staplera laparoskopowego jednorazowego użytku, długość robocza 15-16 cm, obrotowy 360°, z możliwością zginania 22° i 45°, średnica trzonu 12 mm, wspólna dla ładunków 30 mm, 45 mm i 60 mm |  | szt | 24
36 | Rękojeść do staplera laparoskopowego jednorazowego użytku, długość robocza 25-26 cm, obrotowy 360°, z możliwością zginania 22° i 45°, średnica trzonu 12 mm, wspólna dla ładunków 30 mm, 45 mm i 60 mm |  | szt | 3
37 | Ładunek z nożem do staplera laparoskopowego jednorazowego użytku długości 45 mm z możliwością zginania 22° i 45°, wysokość zszywek 3,5 mm do tkanki średniej |  | szt | 36
38 | Ładunek z nożem do staplera laparoskopowego jednorazowego użytku długości 60 mm z możliwością zginania 22° i 45°, wysokość zszywek 3,5 mm do tkanki średniej |  | szt | 39
39 | Ładunek z nożem do staplera laparoskopowego jednorazowego użytku długości 45 mm z możliwością zginania 22° i 45°, wysokość zszywek 4,8 mm do tkanki grubej |  | szt | 12
40 | Ładunek z nożem do staplera laparoskopowego jednorazowego użytku długości 60 mm z możliwością zginania 22° i 45°, wysokość zszywek 4,8 mm do tkanki grubej |  | szt | 24
41 | Ładunek z nożem do staplera laparoskopowego jednorazowego użytku długości 60 mm z możliwością zginania do 45°, wysokość zszywek od wewnątrz 4,0-4,5-5,0 mm do tkanki średnio-grubej |  | szt | 6
42 | Ładunek z nożem do staplera laparoskopowego jednorazowego użytku długości 45 mm z możliwością zginania do 45°, wysokość zszywek od wewnątrz 2,0-2,5-3,0 mm l do tkanki naczyniowo- średniej |  | szt | 3
43 | Ładunek z nożem do staplera laparoskopowego jednorazowego użytku długości 45 mm z możliwością zginania do 45°, wysokość zszywek od wewnątrz 3,0-3,5-4,0 mm do tkanki średnio-grubej |  | szt | 3
44 | Ładunek z nożem do staplera laparoskopowego jednorazowego użytku długości 60 mm z możliwością zginania do 45°, wysokość zszywek od wewnątrz 2,0-2,5-3,0 mm l do tkanki naczyniowo- średniej |  | szt | 6
45 | Ładunek z nożem do staplera laparoskopowego jednorazowego użytku długości 60 mm z możliwością zginania do 45°, wysokość zszywek od wewnątrz 3,0-3,5-4,0 mm do tkanki średnio-grubej |  | szt | 6
46 | Laparaskopowe narzędzie jednorazowego użytku do zamykania naczyń z nożem, ramię rotacyjne (180stopni), długość 37cm, średnicy 5mm, aktywowane ręcznie lub noznie kompatybilne z systemem zamykania naczyń Liga Sure, |  | szt | 48
47 | Narzędzie jednorazowego użytku do zamykania naczyń z nożem, ramię rotacyjne, dł. 37cm, śr. 5 mm, szczęki zakrzywione, aktywowane ręcznie lub nożnie kompatybilne z systemem zamykania naczyń Liga Sure |  | szt | 6
48 | Narzędzie jednorazowego użytku do zamykania naczyń z nożem, ramię rotacyjne(359 stopni), długość 20cm, średnicy ok.10mm, zamykane na zatrzask, szczeki tępe proste , aktywowane ręcznie lub nożnie kompatybilne z systemem zamykania naczyń Liga Sure |  | szt | 46
49 | Narzędzie jednorazowego użytku do zamykania naczyń z nożem ramię rotacyjne(180 stopni), dł. 18cm,śr. płaski trzon, zamykane na zatrzask, szczęki zagięte, aktywowane ręcznie lub nożnie kompatybilne z systemem naczyń Liga Sure |  | szt | 18
50 | Narzędzie jednorazowego użytku do zamykania naczyń z nożem, ramię rotacyjne, dł. 23cm, śr. 5 mm, szczęki zakrzywione, aktywowane ręcznie lub nożnie kompatybilne z systemem zamykania naczyń Liga Sure |  | szt | 6
51 | Standardowa elektroda powrotna pacjenta, dzielona, bez kabla, o powierzchni 150cm2, wykonana z hydrożelu typu PolyHesive, bezlateksowa |  | szt | 1000
52 | Kabel do narzędzi laparaskopowych długość 4m |  | szt | 2
53 | Pinceta, izolowana długość całk. 16,5 cm, bagnetowa końcówka 1,0 mm, złącze dwubolcowe wtyki płaskie |  | szt | 1
54 | Pinceta prosta długość całkowita 19 cm, zakończone 1 mm, złącze dwubolcowe (wtyki płaskie) |  | szt | 1
55 | Przewód do pincety bipolarnej z włącznikiem nożnym, złącze dwubolcowe kompatybilne z generatorem Valleylab, długość przewodu 4,5 cm, wtyk odlewny, sterylizacja parowa i gazowa, wielorazowego użytku, pasuje do penset z wtykami płaskimi |  | szt | 2
56 | Trokar tępy śr. 10mm z balonem do operacji TEPP |  | szt | 26
57 | Jednorazowa klipsownica laparoskopowa, średnica trzonu 10 mm, min. 15 klipsów |  | szt | 6
58 | Jednorazowa klipsownica laparoskopowa, średnica trzonu 10 mm, min. 20 klipsów |  | szt | 6
59 | Jednorazowa sterylna końcówka do bezprzewodowego noża harmonicznego z zakrzywionymi branszami, długość ramienia 26 lub 39 cm, średnica 5 mm. Możliwość jednoczesnego cięcia i koagulacji. |  | szt | 30
60 | Jednorazowy, przezodbytniczy dostęp (port), składający się z prowadnika, anoskopu, 2 szpatułek oraz 2 portów o różnej długości. |  | szt | 12
61 | Trokar jednorazowego użytku do narzędzi o średnicy do 6 mm, rękaw nieprzewodzący. Produkt do dostępu torakoskopowego, który składa się z tępo zakończonego obturatora oraz gwintowanej tulei z osłoną na proksymalnym końcu chroniącą przed dostaniem się ciał obcych do jamy klatki piersiowej oraz służącej do stabilizacji narzędzia |  | szt | 6
62 | Ładunek rotikularny 60mm do uniwersalnego staplera, wysokość zszywek przed zamknięciem 4 - 4,5 - 5 mm |  | szt | 6
63 | Narzędzie do mocowania siatek przepuklinowych w technice laparoskopowej, z 30 wkrętami wchłanialnymi o wysokości aktywnej 4,1mm (wysokość całkowita do 5,5mm). |  | szt | 5
64 | Przewód elektrody powrotnej pacjenta z klipsem o szerokości styku min. 4 cm, długość przewodu 4,6-5 m, kompatybilny z generatorem Force Triad |  | szt | 2
65 | Stapler okrężny zakrzywiony o średnicy 28 mm z łamaną głowicą po oddaniu strzału, pochylona bransza staplera, trzy rzędy zszywek, trzy wysokości zszywek 3mm-3,5 mm- 4 mm, długość 22 cm |  | szt | 1
66 | Stapler okrężny zakrzywiony o średnicy 28 mm z łamaną głowicą po oddaniu strzału, pochylona bransza staplera, trzy rzędy zszywek, trzy wysokości zszywek 4 mm-4,5 mm- 5mm, długość 22 cm |  | szt | 1
67 | Stapler okrężny zakrzywiony o średnicy 31 mm z łamaną głowicą po oddaniu strzału, pochylona bransza staplera, trzy rzędy zszywek, trzy wysokości zszywek 3mm-3,5 mm- 4 mm, długość 22 cm |  | szt | 1
68 | Stapler okrężny zakrzywiony o średnicy 31 mm z łamaną głowicą po oddaniu strzału, pochylona bransza staplera, trzy rzędy zszywek, trzy wysokości zszywek 4 mm-4,5 mm- 5mm, długość 22 cm |  | szt | 1
Razem
Zaoferowany asortyment w ramach Pakietu nr 2 - narzędzia do zabiegów bariatrycznych musi być kompatybilny z asortymentem wskazanym przez Zamawiającego w Pakiecie nr 1 - Zestawy do zabiegów bariatrycznych.
Wykonawca na czas realizacji umowy zobowiązuje się dostarczyć wielorazowe: generator, baterię, prowadnicę i ładowarkę kompatybilne z jednorazową końcówką do noża harmonicznego. Dostawa nastąpi w formie bezpłatnego użyczenia na okres trwania umowy. Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis i sprzęt zastępczy w przypadku awarii. Zamawiający nie ponosi z tego tytułu dodatkowych kosztów. Umowa użyczenia określająca warunki szczegółowe stanowi załącznik nr 9.2 do SIWZ - UMOWA UŻYCZENIA generator z niezbędnym instrumentarium.
Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy: