## Arkusz1
zał. nr 2 do SWZ
FZP.I-241/30/21
Zadanie 1
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | PORT WYSOKOPROFILOWY Wszczepialny port tytanowy ( komora i obudowa ) o wysokości 11 mm i ciężarze 10,5 g z odłączalnym cewnikiem silikonowym 6,6 Fr (1,1x2,2mm)/60 cm. Z zestawem do wprowadzania .W skład zestawu wchodzi: port tytanowy o średnicy 28mm i objętości wypełnienia 0,35ml, membrana o śrenicy 13 mm, cewnik silikonowy skalowany co 1 cm, cieniujący w Rtg, całkowicie rozrywalny zestaw wprowadzający typu desilete, z echogeniczną igłą punkcyjną z systemem BLS ( ograniczenie wypływu krwi) w celu zmniejszenia utraty krwi i zapobiegnięciu zatorowi płucnemu, nitinolowym prowadnikiem J oraz z strzykawką 10 ml, urządzenie do podnoszenia żył, igła prosta typu Huber, zestaw do infuzji z igłą typ Huber i poliuretanowym drenem, igła do tunelizacji, łącznik do przymocowania cewnika, łącznik Luer-lock do wypełnienia odłączalnego cewnika Membrana silikonowa wytrzymująca do 3000 nakłuć. Stosowany do podawania leków, żywienia dożylnego oraz pobierania próbek krwi. Kompatybilny z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym. Każdy zestaw zawiera paszport w języku polskim plus pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletkę | 30
2. | PORT NISKOPROFILOWY Wszczepialny port tytanowy ( komora i obudowa ) o wysokości 10 mm i ciężarze 8 g z odłączalnym cewnikiem silikonowym 6,6 Fr (1,1x2,2mm)/60 cm. Z zestawem do wprowadzania .W skład zestawu wchodzi: port tytanowy o średnicy 24mm i objętości wypełnienia 0,27ml, membrana o śrenicy 10 mm, cewnik silikonowy skalowany co 1 cm, cieniujący w Rtg, całkowicie rozrywalny zestaw wprowadzający typu desilete, z echogeniczną igłą punkcyjną z systemem BLS ( ograniczenie wypływu krwi) w celu zmniejszenia utraty krwi i zapobiegnięciu zatorowi płucnemu, nitinolowym prowadnikiem J oraz z strzykawką 10 ml, urządzenie do podnoszenia żył, igła prosta typu Huber, zestaw do infuzji z igłą typ Huber i poliuretanowym drenem, igła do tunelizacji, łącznik do przymocowania cewnika, łącznik Luer-lock do wypełnienia odłączalnego cewnika Membrana silikonowa wytrzymująca do 3000 nakłuć. Stosowany do podawania leków, żywienia dożylnego oraz pobierania próbek krwi. Kompatybilny z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym. Każdy zestaw zawiera paszport w języku polskim plus pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletkę | 25
Wartość brutto zadania:
słownie:
Zamawiający wymaga dostarczenia 1 próbki wraz z ofertą( dot. Poz. 1,2 )
Zadanie 2
Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość szt. | Nazwa handlowa i producent oferowanego towaru | Cena netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto
1. | Klipsy polimerowe, niewchłanialne, jednorazowe, sterylne, rozmiar M/L, zamykające tkankę od 3 - 10 mm, tzw. drugiej generacji ( strona wewnętrzna klipsa porowata, zapobiegająca spełznięciu), dostępne w opakowaniach po cztery sztuki w zasobniku. Zasobnik z taśmą samoprzylepną. Wymagane naklejki identyfikujące produkt min. 1 sztuka do zasobnika. Klipsy muszą być kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego klipsownicą firmy Beryl 0301-04MMLEHS ( rączka +tubus) 0301-04MLEI (część robocza ). Zamawiający dopuszcza klipsy j.w. niekompatybilne pod warunkiem użyczenia na okres trwania umowy klipsownicy wielorazowego użytku kompatybilnej z dostarczonymi klipsami. Zamawiający wymaga , aby użyczona klipsownica była nowa w liczbie 1 szt. | 60
2. | Klipsy polimerowe, niewchłanialne, jednorazowe, sterylne , rozmiar XL, zamykające tkankę od 7 do 16 mm, tzw. drugiej generacji (strona wewnętrzna klipsa porowata, zapobiegająca spełznięciu )dostępne w opakowaniach po cztery sztuki w zasobniku . Zasobnik z taśmą samoprzylepną. Wymagane naklejki identyfikujące produkt w liczbie min. 1 szt. do zasobnika. Klipsy muszą być kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego klipsownicą firmy Beryl 0301-04LXLEHS ( rączka +tubus) 0301-04XLEI (część robocza ). Zamawiający dopuszcza klipsy j.w. niekompatybilne pod warunkiem użyczenia na okres trwania umowy 2 szt.klipsownic wielorazowego użytku kompatybilnych z dostarczonymi klipsami. Zamawiający wymaga , aby użyczone klipsownice były nowe . | 800
Wartość brutto zadania:
słownie: