| Wielorzędowy Tomograf Komputerowy wraz z 4 opisowymi stacjami lekarskimi 1 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | CECHY APARATU |  | Poniżej należy wypełnić tabelę opisując lub potwierdzając wszystkie dane i parametry wymagane przez Zamawiającego. |
|  | Nazwa aparatu, producent, typ, model, rok produkcji | Wpisać | Nazwa aparatu........................................... |
|  | Oferowany aparat KT wraz z 4 stacjami opisowymi i wyposażeniem, fabrycznie nowy (2024r.) nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy |  | Producent.................................................. |
|  |  |  | Typ........................................................... |
|  |  |  | Model........................................................ |
|  |  |  | Rok produkcji ................................ |
|  | PODSTAWOWE PARAMETRY | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Tomograf komputerowy umożliwiający akwizycję min. 128 warstw w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor | podać | 128 warstw – 0 pkt ≥ 512 warstw – 30 pkt |
|  | System wyposażony w co najmniej jeden detektor posiadający min. 64 rzędy lub system wyposażony w dwa detektory po 128 rzędów każdy, pozwalający wykonywać badania spektralne w trybie dwuenergetycznym | podać | System z jednym detektorem – 0 pkt System dwudetektorowy – 30 pkt |
|  | Liczba warstw submilimetrowych możliwych do zrekonstruowania dla jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor, z maksymalną szybkością obrotu, dla jednej energii promieniowania | podać |  |
|  | GANTRY I STÓŁ | xxxxxx |  |
|  | Średnica otworu gantry ≥ 78 cm | podać | ≥ 80 – 10 pkt < 78 – 0 pkt |
|  | Maksymalna, dopuszczalna masa pacjenta ≥ 300 kg | podać |  |
|  | Pochylanie fizyczne gantry w zakresie min. ±25 stopni | podać | TAK – 1 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Dwa panele umożliwiające min. sterowanie ruchami stołu znajdujące się po obu stronach gantry, z ekranem dotykowym umożliwiające min. wybór protokołu badania, rejestrację pacjenta i podgląd rekonstrukcji (panel sterujący wbudowany w gantry lub panel sterujący niewbudowany w gantry np. tablet). | Tak |  |
|  | Możliwość rozpoczęcia skanowania bezpośrednio z panelu dotykowego lub tabletu/pilota montowanego na gantry tomografu, za pomocą jednego kliknięcia | Tak |  |
|  | Tryb badań nagłych umożliwiający wybór pacjenta, protokołu badania oraz jego modyfikację bezpośrednio na panelu gantry lub urządzeniu mobilnym | Tak/Nie | TAK - 1 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Wskaźnik informujący pacjenta w trakcie akwizycji o konieczności zatrzymania oddechu, wraz z cyfrowymi/graficznymi licznikami czasu pozostałego do końca skanowania. | Tak |  |
|  | Kamera do obserwacji pacjenta, zintegrowana z gantry, z możliwością podglądu bezpośrednio z konsoli operatora | Tak |  |
|  | Kamera 3D umożliwiająca automatyczne układanie pacjenta i rejestrująca kształt lub punkty referencyjne oraz wysokość pacjenta wykorzystując dane przestrzenne | Tak/Nie | TAK - 1 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Moduł synchronizacji akwizycji z zapisem EKG na gantry | Tak |  |
|  | Przycisk nożny do sterowania ruchami stołu | Tak |  |
|  | Wyposażenie stołu - materac - osłona chroniąca stół przed zalaniem płynami - podgłówki do badania głowy - pasy stabilizujące - podpórka pod ramię, kolana i nogi - uchwyt na rolkę na jednorazowe prześcieradło - uchwyt na kroplówkę szyny boczne stołu- | Tak |  |
|  | GENERATOR I LAMPA |  |  |
|  | Maksymalna, rzeczywista moc generatora ≥ 105 kW | Tak, podać |  |
|  | Minimalne napięcie anodowe używane w protokołach klinicznych ≤ 80 kV | Tak, podać | ≤ 70 – 1 pkt > 70 – 0 pkt |
|  | Maksymalne napięcie anodowe używane w protokołach klinicznych ≥ 140 kV | Tak, podać | ≥ 150 – 1 pkt < 150 – 0 pkt |
|  | Maksymalny prąd lampy używany w protokołach klinicznych ≥ 925 mA | Tak, podać | ≥ 1300 – 1 pkt < 1300 – 0 pkt |
|  | Skok wartości nastaw napięcia anody co 10 kV | Tak/Nie podać | TAK - 1 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Niskodawkowe protokoły umożliwiające wykonywanie badań przy niskich nastawach napięcia 70 kV i jednocześnie wysokich prądach ≥ 1200 mA | Tak/Nie podać | TAK - 1 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Pojemność cieplna anody lampy ≥ 7 MHU lub jej ekwiwalent w przypadku technologii chłodzenia innej niż klasyczna jeśli szybkość chłodzenia anody takiej konstrukcji jest większa niż 2500 kHU/min | Tak, podać | 7-15 – 0 pkt, 16-29 – 1 pkt ≥ 30 – 2 pkt |
|  | Szybkość chłodzenia anody lampy ≥ 1,6 MHU/min | Tak, podać | ≥ 2,5 – 1 pkt < 2,5 – 0 pkt |
|  | Liczba ognisk lampy RTG ≥ 2 ogniska | Tak, podać | < 3 – 0 pkt ≥ 3 – 2 pkt |
|  | Rozmiar małego ogniska lampy RTG, zgodnie z normą IEC 60336:2005; ≤ 0,7 mm2 | Tak, podać | ≥ 0,3 – 0 pkt < 0,3 – 3 pkt |
|  | Sposób chłodzenia generatora- powietrzem, z oddawaniem ciepła do pracowni | Tak, podać |  |
|  | SYSTEM SKANOWANIA | xxxxxxxx |  |
|  | Minimalny czas pełnego obrotu (360 stopni) układu lampa-detektor dostępny do wszystkich rodzajów badań wymaganych zapisami SIWZ zarówno dla skanu spiralnego jak i aksjalnego ≤ 0,30 sek | Tak, podać | > 0,25 - 0 pkt, ≤ 0,25 - 10 pkt |
|  | Szybkość badania z zachowaniem rozdzielczości izotropowej nie większej niż 0,33 mm, ≥ 210 mm/sek | Tak, podać |  |
|  | Zakres przesuwu stołu umożliwiający skanowanie ≥ 200 cm | Tak, podać |  |
|  | Zakres skanowania w trybie topogramu ≥ 200 cm | Tak, podać |  |
|  | Maksymalne, diagnostyczne pole skanowania ≥ 50 cm | Tak, podać |  |
|  | Maksymalne, rekonstruowane pole obrazowania FOV ≥ 80 cm | Tak/Nie podać | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Maksymalna wartość współczynnika pitch > 1.5 | Tak, podać | ≥ 1.7 – 1 pkt < 1.7 – 0 pkt |
|  | Funkcja wykonywania skanu aksjalnego z gantry pochylonym w zakresie ±20 stopni | Tak/Nie | TAK - 1 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Funkcja wykonywania skanu spiralnego z gantry pochylonym w zakresie ±20 stopni | Tak/Nie | TAK - 1 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Modulacja promieniowania RTG w zależności od rzeczywistej pochłanialności badanej anatomii, aktualizowana w czasie rzeczywistym, w trakcie skanowania, w osiach x,y,z | Tak |  |
|  | Modulowanie promieniowania RTG sygnałem EKG przy obrazowaniu tętnic wieńcowych w czasie skanu spiralnego (pełna dawka w wyznaczonych fazach pracy serca, obniżona w pozostałych) | Tak |  |
|  | Dynamiczny kolimator, ograniczający promieniowanie w osi Z na początku i końcu skanu spiralnego, pozwalający uniknąć naświetlania obszaru ciała pacjenta, który nie jest poddany badaniu. | Tak |  |
|  | Specjalny tryb akwizycji zmniejszający promieniowanie nad szczególnie wrażliwymi organami (oczodoły, tarczyca, piersi) poprzez modulację prądu w zależności od kąta położenia lampy podczas obrotu | Tak, podać |  |
|  | Funkcja wybrania i skonfigurowania protokołu badania (ustawienie wszystkich parametrów badania) bezpośrednio przy stole pacjenta, z panelu dotykowego na gantry lub z tabletu | Tak/Nie | TAK - 1 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Funkcja uruchomienia, w specyficznych przypadkach, badania z dowolnego miejsca spoza gantry tomografu i konsoli operatora | Tak/Nie | TAK - 1 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Algorytmy sztucznej inteligencji umożliwiający automatyczny dobór protokołów badania w oparciu o komunikacje z obsługą tomografu w postaci indywidualnej charakterystyki pacjenta, dobierając optymalną kombinację parametrów akwizycji, rekonstrukcji i czasu badania | Tak/Nie podać | TAK - 1 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Niskodawkowy, iteracyjny algorytm rekonstrukcji z wielokrotnym przetwarzaniem w obszarze danych surowych (RAW) i w obszarze obrazu, umożliwiający redukcję dawki o co najmniej 80% w relacji do standardowej metody FBP, potwierdzona klinicznie | Tak, podać |  |
|  | Iteracyjny algorytm do redukcji zniekształceń od elementów metalowych we wszystkich obszarach ciała działający selektywnie w zależności o wyboru dokonanego przez obsługę | Tak, podać |  |
|  | Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego, w rozdzielczości 512 x 512 pikseli ≥ 40 obrazów/s | Tak, podać |  |
|  | Prospektywne i retrospektywne badania kardiologiczne bramkowane sygnałem EKG do oceny naczyń wieńcowych, oceny zwapnień i analizy funkcjonalnej serca | Tak |  |
|  | Akwizycja typu Triple Rule-Out u pacjentów z bólem w klatce piersiowej | Tak |  |
|  | Korekta miejsc bramkowania przebiegiem EKG bezpośrednio po zebraniu danych (eliminacja fałszywych załamków R, dodatkowych pobudzeń), przed dokonaniem właściwych rekonstrukcji | Tak |  |
|  | Automatyczny wybór optymalnej fazy rekonstrukcji dla minimalnego ruchu naczyń wieńcowych | Tak |  |
|  | Zakres skanu dla badań perfuzyjnych głowy z pojedynczego podania kontrastu min 8 cm | pkt | 16 cm i powyżej – 10 pkt do 16 cm – 0 pkt |
|  | Zakres skanu dla badań perfuzyjnych narządów miąższowych z pojedynczego podania kontrastu min 8 cm | pkt | 16 cm i powyżej – 10 pkt do 16 cm – 0 pkt |
|  | Maksymalny zakres wykonywania dynamicznych badań naczyniowych 4D-CTA przy pojedynczym podaniu kontrastu ≥ 30 cm | pkt | ≤ 50 cm – 0 pkt > 50 cm – 10 pkt |
|  | PARAMETRY JAKOŚCIOWE | xxxxxx |  |
|  | Rozdzielczość czasowa rozumiana jako czas obrotu układu lampa-detektor w trakcie którego następuje akwizycja wszystkich danych niezbędnych do rekonstrukcji obrazu ≤ 150 ms | pkt | > 125 ms - 0 pkt, ≤ 125 ms - 1 pkt |
|  | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy rekonstruowanej w akwizycji wielowarstwowej ≤ 0,65 mm | pkt | > 0,6 mm – 0 pkt ≤ 0,6 mm – 1 pkt ≤ 0,5 mm – 2 pkt |
|  | Najlepsza rozdzielczość przestrzenna izotropowa we wszystkich osiach ≤ 0,31 mm | pkt | ≤ 0,31 mm – 2 pkt >0,31 mm – 0 pkt |
|  | Matryca rekonstrukcyjna min. 1024x1024 | Tak, podać |  |
|  | Rozdzielczość wysokokontrastowa w akwizycji submilimetrowej w czasie pełnego skanu w trybie helikalnym w matrycy 512 x 512 w płaszczyźnie XY mierzona w punkcie 50% charakterystyki MTF ≥ 7 pl/cm | pkt | < 14 – 0 pkt ≥ 14 – 2 pkt |
|  | Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa w czasie pełnego skanu, w matrycy 512 x 512, w trybie wysokiej rozdzielczości ≥ 30 [pl/cm] | Tak/Nie podać | TAK - 3 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Dawka (CTDI vol) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej wizualnej (niestatystycznej) – 5 mm, dla fantomu CATHPAN 20 cm, przy warstwie ≤ 10mm i różnicy gęstości kontrastu 3 HU, napięcia maks. 120 kV [mGy], w płaszczyźnie xy, uzyskana z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego lub bez. Wartość potwierdzona w oficjalnych materiałach producenta dołączonych do oferty. | ≤ 11,0 mGy (podać) pkt | ≤ 11,0 – 0 pkt ≤ 6,0 – 1 pkt |
|  | Dawka (CTDI vol) konieczna do uzyskania wizualnej rozdzielczości niskokontrastowej wizualnej (niestatystycznej) – 2 mm, dla fantomu CATPHAN 20 cm, przy warstwie ≤ 10mm i różnicy gęstości kontrastu 3HU, napięcia maks. 100 kV [mGy] w płaszczyźnie xy, uzyskana z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego lub bez. Wartość potwierdzona w oficjalnych materiałach producenta. | Tak podać |  |
|  | Technologia dedykowana do fizycznej redukcji promieniowania, nie związana ze wstępną filtracją kolimatorem wiązki, o niższych od wykorzystywanych energiach do ograniczenia dawki promieniowania i optymalnej jakości obrazów (np. dedykowany filtr ze złota lub cyny) | Tak/Nie podać | TAK - 2 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Ultra szybki system próbkowania min. 8 kHz, przyspieszający akwizycję danych surowych w celu poprawy jakość sygnału | Tak/Nie podać | TAK - 1 pkt NIE - 0 pkt |
|  | KONSOLA OPERATORSKA | xxxxx |  |
|  | Dwumonitorowe stanowisko operatorskie z kolorowymi monitorami o przekątnej nie mniejszej niż 24” z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat | Tak, podać |  |
|  | Pojemność dysku twardego dla obrazów 512x 512 bez kompresji ≥ 1 000 000 obrazów | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wykorzystania np. tabletu do podglądu akwizycji i rekonstrukcji badań | Tak/Nie | TAK - 1 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Identyczny wygląd interfejsu konsoli operatorskiej oraz stacji lekarskich, oprogramowanie od jednego producenta. | Tak/Nie | TAK - 10 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3,0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send/Receive - Basic Print - Retrieve - Storage - Worklist - Structured Dose Raport | Tak |  |
|  | Sprzężenie tomografu komputerowego ze strzykawką automatyczną kablem komunikacyjnym lub bezprzewodowo umożliwiającym wymianę danych pomiędzy urządzeniami – sprzężenie min. klasy IV wg standardu CIA 425 | Tak |  |
|  | UPS umożliwiający podtrzymanie pracy konsoli operatorskiej na czas prawidłowego jej zamknięcia w przypadku utraty zasilania | Tak |  |
|  | OPROGRAMOWANIE KONSOLI OPERATORSKIEJ | xxxxxxxx |  |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection) | Tak |  |
|  | VR (VRT) (Volume Rendering Technique) | Tak |  |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej lub krzywej | Tak |  |
|  | Bezpośrednie rekonstrukcje objętościowe z uzyskanych danych surowych bez konieczności wstępnego wykonywania rekonstrukcji cienkowarstwowych aksjalnych | Tak, podać |  |
|  | Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie | Tak |  |
|  | Automatyczny dobór współczynnika pitch w celu osiągnięcia wybranego przez użytkownika pokrycia i czasu skanowania, utrzymując wybraną grubość warstwy oraz jakość obrazu. | podać |  |
|  | Automatyczne bez udziału operatora ustawianie zakresu badania i rekonstrukcji obrazów dla danego badania na podstawie znaczników anatomii | Tak, podać |  |
|  | Automatyczny, na bieżąco dobór napięcia anodowego w protokołach badań w zależności od rodzaju badania | Tak, podać |  |
|  | Automatyczne powiadomienie obsługi tomografu, przez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu o możliwości przekroczenia referencyjnej dawki promieniowania w danym badaniu | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do prospektywnego i retrospektywnego skanowania wyzwalanego zapisem EKG | Tak, podać |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wyszukiwania optymalnej fazy rekonstrukcji serca przed wykonaniem właściwych rekonstrukcji | Tak, podać |  |
|  | Oprogramowanie do oceny zwapnień w ścianach naczyń (Calcium Score) | Tak, podać |  |
|  | Automatyczna detekcja obszaru zainteresowania (ROI) wraz z obliczaniem wartości HU dla aorty i pnia płucnego w badaniach z użyciem środka cieniującego. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające neurologiczną ocenę unaczynienia typu Neuro DSA (cyfrowa angiografia subtrakcyjna), ocenę naczyń układu nerwowego z usuniętym obrazem kości | Tak, podać |  |
|  | Tomograf komputerowy wyposażony w zestaw automatycznie generowanych rekonstrukcji poszczególnych anatomii w zakresie badań ortopedycznych żeber i kręgosłupa | Tak/Nie podać | TAK - 2 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Tomograf komputerowy wyposażony w zestaw automatycznie generowanych rekonstrukcji poszczególnych anatomii w zakresie badań neurologicznych, automatyczne generowanie map perfuzji | Tak/Nie podać | TAK - 2 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Algorytm ostrzegający operatora o wykryciu podczas topogramu obecności niepożądanych elementów metalowych (np. : pasków, biżuterii, łańcuszków, okularów, itd.) przed przystąpieniem do dalszej części badania spiralnego lub sekwencyjnego. | Tak/Nie podać | TAK - 2 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do automatycznego tworzenia anatomicznie zorientowanych płaszczyzn rekonstrukcji obrazu kręgów i automatycznego ich oznaczania w badaniach kręgosłupa | Tak/Nie podać | TAK - 2 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Automatyczne, bez udziału operatora, etykietowanie żeber z rozłożeniem ich na płaszczyźnie w badaniach klatki piersiowej | Tak/Nie podać | TAK - 2 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do zdalnego dostępu do konsoli operatorskiej, umożliwiające zdalne przejęcie konsoli operatorskiej | Tak/Nie podać | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Sterowanie wstrzykiwaczem kontrastu bezpośrednio z konsoli tomografu komputerowego, możliwość programowania i zapamiętywania parametrów wstrzykiwacza bezpośrednio w protokole badania na konsoli operatorskiej | Tak |  |
|  | WIELOMODALNY SERWER APLIKACYJNY | xxxxx |  |
|  | Serwer aplikacyjny umożliwiający jednoczesną pracę dla min. 5 użytkowników Serwer aplikacyjny musi być wyposażony w aplikacje pracujące w oparciu o model pływających licencji w najnowszej wersji oprogramowania. | Tak |  |
|  | Minimalne parametry serwera: - obudowa serwera do zabudowy w szafie RACK 19 - liczba procesorów: min. 2 - pamięć RAM: min. 192 GB - wbudowana macierz w konfiguracji RAID Level 5 lub równoważnej - pojemność macierzy: min. 5 TB - redundantne zasilanie typu Hot-plug klawiatura, mysz | TAK / podać parametry |  |
|  | System musi pracować w oparciu o model licencji pływających, umożliwiając zainstalowanie oprogramowania klienckiego na dowolnej liczbie stacji klienckich | Tak |  |
|  | Cztery stanowiska lekarskie, każde wyposażone w: - 1 monitory diagnostyczny, o min. przekątnej 30” i rozdzielczości nie mniejszej niż 4 MP - 1 monitor opisowy o min. przekątnej min. 23” i rozdzielczości nie mniejszej niż 1920 x 1080 - komputer PC, wyposażony w: min. 32 GB RAM, dysk HDD min. 1 TB, interfejs LAN 1 Gb, system Windows 10 Pro lub nowszy Możliwość zainstalowania na stacjach programu RIS i PACS posiadanego przez Zamawiającego. | TAK / podać parametry |  |
|  | Serwisowanie, monitorowanie systemu oraz dokonywanie aktualizacji oprogramowania zdalnie przez Internet przy wykorzystaniu szyfrowanego łącza np. łącza tunelowego VPN | Tak |  |
|  | Automatyczne przetwarzanie otrzymanych danych w oparciu o kontekst kliniczny badania z możliwością automatycznego przypisywania procedur obrazowych do obrazów na podstawie informacji zawartych w nagłówkach DICOM | Tak |  |
|  | Wsparcie techniczne w zakresie serwera aplikacyjnego obejmujące aktualizacje oprogramowania diagnostycznego (update/hotfix), modernizacje oprogramowania diagnostycznego (coroczne upgrady do najnowszej i aktualnej wersji oprogramowania). | Tak |  |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3,0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send/Receive - Basic Print - Retrieve Storage - commitment | Tak |  |
|  | APLIKACJE PODSTAWOWE | xxxxxxx |  |
|  | Możliwość jednoczesnej edycji badań min.4 różnych pacjentów. Przełączanie pomiędzy badaniami różnych pacjentów nie wymagające zamykania załadowanych badań. | Tak, podać |  |
|  | Funkcjonalności do oceny badań: - pomiary geometryczne (długości, kątów, powierzchni) - pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, histogramy, inne). elementy manipulacji obrazem (m. in. przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie obrazów). | Tak, podać |  |
|  | Prezentacje Cine | Tak |  |
|  | Rekonstrukcje MIP, VRT. Predefiniowana paleta ustawień dla rekonstrukcji VRT uwzględniająca typy badań, obszary anatomiczne | Tak |  |
|  | Zaawansowana rejestracja i rozpoznawanie anatomii w oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji pozwalająca na: - automatyczne rekonstrukcje MPR/widoki zorientowane anatomicznie dla chirurgów-ortopedów, - automatyczne generowanie rekonstrukcji wzdłuż linii kręgosłupa, wstępny zakres (rozmiar, liczba warstw) oraz automatyczna orientacja rekonstrukcji, zależnie od anatomii | Tak/Nie | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej. | Tak |  |
|  | Rekonstrukcje 3D typu Cinematic Rendering, bazujące na dokładnej fizycznej symulacji oddziaływania światła z materią, realizujące fotorealistyczny rendering kształtów z uwzględnieniem rozpraszania fotonów światła, propagacji światła, interakcji światła z materią, głębokości (cieni), możliwe do otrzymania dla każdego badania CT, MR w formacie DICOM dostępnego na serwerze aplikacyjnym. Technika stosująca: - oświetlanie każdego piksela bardzo dużą ilością źródeł światła z dowolnego kierunku, - rozpraszanie/pochłanianie fotonów, - użycie algorytmów numerycznych MonteCarlo. oprogramowania, które umożliwia rekonstrukcje 3D typu Cinematic Rendering, bazującą na dokładnej fizycznej symulacji oddziaływania światła z | Tak/Nie | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Jednoczesna prezentacja i odczyt danych obrazowych CT, MR, RTG, AX, PET, SPECT, USG | Tak |  |
|  | Fuzja badań z różnych modalności jak: CT/MR, CT/SPECT, CT/PET | Tak |  |
|  | Automatyczny import badań poprzednich z archiwum PACS, dostępny dla dowolnego użytkownika, dla dowolnego badania jakie zostanie odebrane przez serwer aplikacyjny, bez ograniczenia z jaką aplikacją to badanie zostanie uruchomione. Automatyczny algorytm powinien pobierać poprzednie badania z możliwością definiowania min: - ilość poprzednich badań - typ/modalność poprzednich badań zakres daty poprzednich badań | Tak/Nie | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Automatyczne załadowanie obrazów w predefiniowane segmenty. Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania niezależna od grubości warstw. Możliwość synchronicznego wyświetlania do 4 serii badania. | Tak |  |
|  | Zestawy predefiniowanych układów wyświetlania (layoutów), skojarzony z zastosowaną aplikacją, np. neurologiczna/naczyniowa/onkologiczna. Szybkie przełączanie pomiędzy predefiniowanymi układami wyświetlania: badanie bieżące (1 punkt czasowy), porównawcze (2,3,4 punkty czasowe), wielofazowe. Możliwość indywidualnego dopasowania układów wyświetlania przez każdego użytkownika, z możliwością zapamiętania. Automatyczne dopasowania układów wyświetlania do ilości oraz typu dołączonych do stacji lekarskiej monitorów diagnostycznych. | Tak |  |
|  | Automatyczne usuwanie obrazu stołu z obrazów CT | Tak |  |
|  | Automatyczne usuwanie struktur kostnych z obrazów CT | Tak |  |
|  | Automatyczne numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach CT, MR odcinkowych jak i całego kręgosłupa. Oprogramowanie bazujące na algorytmach AI. | Tak/Nie | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Automatyczne oznaczanie kręgów kręgosłupa w badaniach PET. Podstawowa ocena badań PET, wyznaczanie wychwytu SUV w ramach zadanego obszaru zainteresowania ROI | Tak/Nie | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Ocena badań MR: serii morfologicznych, dynamicznych, map perfuzyjnych. Automatyczna rejestracja/synchronizacja serii MR z badaniami CT. Fuzja badań CT/MR. | Tak/Nie | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie zawierające zaawansowane funkcje do oceny w 3D, takie jak: wyświetlanie obrazu po zaznaczeniu określonego punktu w 3D (3D Reference Point lub zgodnie z nazewnictwem producenta), wyznaczanie objętości z użyciem interaktywnej segmentacji (Region Growing lub zgodnie z nazewnictwem Producenta). Wizualizacja w kolorze wyodrębnionych obszarów (Anatomy Visualizer lub zgodnie z nazewnictwem Producenta). | Tak |  |
|  | Automatyczne tworzenie listy zaznaczeń i pomiarów (znalezisk) wykonywanych w trakcie analizy, z możliwością automatycznego (bez przewijania obrazów) wywołania sekwencji obrazów odpowiadającej wybranemu zaznaczeniu lub pomiarowi z utworzonej listy, możliwością archiwizacji w systemie PACS oraz późniejszego wywołania. | Tak |  |
|  | APLIKACJE ZAAWANSOWANE | xxxxx |  |
|  | Oprogramowanie do oceny perfuzji mózgu umożliwiające ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi), TTP (czas do szczytu krzywej wzmocnienia) i MTT (średni czas przejścia). - dla jednego jednoczesnego użytkownika. | Tak |  |
|  | Automatyczna ocena badań CT bez kontrastu (natywnych) wraz z określeniem parametru ASPECTS - Alberta Stroke Program Early CT Score umożliwiającego oszacowanie rozległości i zaawansowania strefy niedokrwienia. Automatyczne generowanie pomiarów/map bez konieczności ręcznego otwierania badania na stacji lekarskiej, automatyczne wysyłanie pomiarów/map do systemu PACS oraz ich archiwizowania (technologia Rapid Results lub zgodnie z nazewnictwem Producenta). | Tak/Nie | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Funkcjonalność szybkiego i powtarzalnego automatycznego generowania map perfuzyjnych bez konieczności ręcznego otwierania badania na stacji lekarskiej oraz ich archiwizowania (technologia Rapid Results lub zgodnie z nazewnictwem Producenta), na potrzeby szybkiej oceny badań SOR (m.in. udarów). Możliwość natychmiast natychmiastowego wysłania wygenerowanych map do aparatu zabiegowego. Możliwość tworzenia własnego szablonu opracowywania badań perfuzyjnych (makro). | Tak/Nie | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do automatycznego usuwania kości w obrębie czaszki i szyi metodą DSA w badaniach naczyniowych CT - dla jednego jednoczesnego użytkownika. | Tak |  |
|  | Ocena dynamicznego wzmocnienia naczyń głowy w badaniu wielofazowym 4D. Wizualizacja w badaniach naczyniowych napływu środka kontrastowego w czasie, z możliwością oceny wybranej fazy i automatyczną kalkulacją tMIP (Temporal Maximum Intensity Projection) | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego pomiaru w badaniach porównawczych CT zmian ogniskowych narządów miąższowych, różnicy parametrów: RECIST 1.1 WHO, objętości danej zmiany ogniskowej z badania aktualnego i poprzedniego ( w jednostkach miary i procentowo). Możliwość załadowania i porównania co najmniej 4 badań tego samego pacjenta. - dla jednego jednoczesnego użytkownika. | Tak |  |
|  | Automatyczne porównywanie badań CT w 3D, z kolorowym zaznaczeniem zmian pomiędzy badaniami (technologia Lung Change lub zgodnie z nazewnictwem Producenta) realizujące: - automatyczne zarejestrowanie/załadowanie/wyświetlenie badania bieżącego i poprzedniego bez konieczności ręcznej interakcji przez użytkownika, automatyczne zaznaczenie w kolorze (np. pomarańczowy kolor zwiększenie gęstości HU, niebieski zmniejszenie HU) wszelkich zmian w budowie płuc pomiędzy dwoma badaniami CT. | Tak/Nie | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do zaawansowanej oceny płuc umożliwiające: - automatyczną segmentacje płuc z podziałem na płaty - automatyczne ocena objętości płuc, średniej gęstości i odchylania standardowego (również z podziałem na płaty) - prezentacja wyników w tabelach i w histogramach - dla jednego jednoczesnego użytkownika | Tak, podać |  |
|  | Automatyczna detekcja zmian guzkowych w miąższu płuc i podopłucnowych typu CAD - dla jednego jednoczesnego użytkownika | Tak |  |
|  | Automatyczne przetwarzanie w tle (bez ingerencji użytkownika) przez serwer aplikacyjny niskodawkowych badań CT klatki piersiowej, na potrzeby obsługi programów przesiewowych. Oprogramowanie serwera aplikacyjnego typu Second Reader, w sposób automatyczny, bez konieczności ręcznego otwierania badań, przetwarza w tle badania CT, dokonuje wyszukań zmian w płucach typu Lung CAD, zapisuje je w seriach wynikowych DICOM w archiwum PACS (technologia Rapid Results lub zgodnie z nazewnictwem Producenta). Serie wynikowe zapisane w PACS zawierają znaczniki Lung CAD wraz z towarzyszącymi warstwami. | Tak/Nie | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do oceny tętnic wieńcowych z funkcją: - automatycznego wyodrębniania (segmentacji) mięśnia serca, - rozwinięcia wzdłuż linii centralnej naczynia, - pomiaru przekroju, pola i średnicy światła naczynia, - automatycznego pomiaru stopnia stenozy, - automatycznej segmentacji i etykietowania naczyń wieńcowych - dla jednego jednoczesnego użytkownika. | Tak |  |
|  | Możliwość automatycznego generowania rekonstrukcji radialnych/równoległych głównych tętnic LAD, RCA, CX (technologia Rapid Results lub zgodnie z nazewnictwem Producenta) z możliwością bezpośredniego/natychmiastowego eksportu do aparatów zabiegowych, zapisu w archiwum PACS. Obliczanie wykonywane automatycznie w tle, bez konieczności ręcznego otwierania badania przez użytkownika (technologia Rapid Results lub zgodnie z nazewnictwem Producenta). Eksport wyodrębnionej struktury naczyń wieńcowych do aplikacji firm trzecich - dla jednego jednoczesnego użytkownika. | Tak/Nie | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do oceny parametrów czynnościowych lewej komory serca z: - pomiarem m.in.: objętości skurczowej, wyrzutowej, rozkurczowej, frakcji wyrzutowej, grubości ściany lub kurczliwości odcinkowej, - wizualizacją w 2D parametrów funkcjonalnych w postaci 17-segmentowego diagramu AHA - dla jednego jednoczesnego użytkownika. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do oceny parametrów czynnościowych prawej komory serca z pomiarem m.in.: objętości skurczowej, objętości rozkurczowej, objętości wyrzutowej, frakcji wyrzutowej - dla jednego jednoczesnego użytkownika | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do oceny zwapnień naczyń wieńcowych typu Calcium Score - dla jednego jednoczesnego użytkownika. | Tak |  |
|  | Automatyczne generowanie indeksu zwapnień w naczyniach wieńcowych i zapisywanie w systemie PACS wraz z odrębną serią zawierającą wykres centylowy indeksu zwapnień zależny od wieku wraz z określeniem wieku tętnic wieńcowych. Obliczanie wykonywane automatycznie w tle, bez konieczności ręcznego otwierania badania przez użytkownika (technologia Rapid Results lub zgodnie z nazewnictwem Producenta). | Tak/nie | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do oceny badań naczyniowych CT umożliwiające: - identyfikację i izolację zakontrastowanego naczynia z badanej objętości, - rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, - włączanie/wyłączanie zwapnień, - wyznaczanie stenozy, - pomiar średnicy i obwodu naczynia, - pomiar długości naczynia wzdłuż krzywej, - rekonstrukcje MPR krzywoliniowe oraz poprzeczne analizowanego naczynia - dla dwóch jednoczesnych użytkowników | Tak |  |
|  | Możliwość tworzenia własnego workflow (makro) do ustandaryzowanego i powtarzalnego opracowywania badań naczyniowych, pozwalającego na dokumentowanie: pomiarów, zdjęć, wskazań, rekonstrukcji radialnych/równoległych głównych naczyń (technologia Rapid Results lub zgodnie z nazewnictwem Producenta). Możliwość natychmiast natychmiastowego wysłania wygenerowanych rekonstrukcji do aparatu zabiegowego. Eksport wyodrębnionej struktury naczyń obwodowych do aplikacji firm trzecich. - dla dwóch jednoczesnych użytkowników | Tak/Nie | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Aplikacja dla szybkiej i dokładnej oceny badań CT urazowych i onkologicznych klatki piersiowej, umożliwiająca: - ocena kostna z możliwością obracania żeber, rozwinięciem struktury kostnej klatki piersiowej na płaszczyźnie, - ocena kręgosłupa z automatycznym wyznaczaniem linii rdzenia kręgowego, rozwinięciem kręgosłupa na płaszczyźnie, przeglądaniem w płaszczyznach prostopadłych do osi kręgosłupa, - automatyczne oznakowanie kręgów kręgosłupa i żeber, - dla dwóch jednoczesnych użytkowników | Tak/Nie | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Dedykowane procedury wyświetlania i opracowywania badań MR dla różnych obszarów ciała oraz dla badań naczyniowych | Tak |  |
|  | Narzędzia opracowywania badań MR takie jak filtr obrazów MR, operacje na obrazach MR – elastyczna korekcja artefaktów ruchowych, subtrakcja obrazów, średnia arytmetyczna, dodawanie, dzielenie, iloczyn | Tak |  |
|  | Generowanie map ADC o wysokim współczynniku b w oparciu o mapy ADC o niskich współczynnikach b, pozwalające na skrócenie czasu wykonania badania, w szczególności generowanie map współczynniku b2000 w oparciu o mapy b50, b400, b1000 | Tak/Nie | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Wykresy time-intensity dla badań MR z kontrastem | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do oceny wieloparametrycznych badań MR prostaty, realizujące: - dedykowany workflow umożliwiający jednoczesne przeglądanie serii anatomicznych, dyfuzji, serii dynamicznych T1 - ustandaryzowane raportowanie PIRADS V2 - lista znalezisk/pomiarów z intuicyjną wizualizacją adresowaną dla urologów na potrzeby wykonywania biopsji. - dla dwóch jednoczesnych użytkowników | Tak/Nie | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do oceny badań MR piersi, realizujące: - dedykowany workflow umożliwiający jednoczesne przeglądanie serii anatomicznych, serii dynamicznych z kontrastem - ustandaryzowane raportowanie BIRADS - dla dwóch jednoczesnych użytkowników | Tak/Nie | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Ilościowa analiza badań MR perfuzji (neuro), a w szczególności kalkulacja i prezentacja w kolorze następujących wskaźników: - relMTT (relative Mean Transit Time) - relCBV (relative Cerebral Blood Volume) - relCBF (relative Cerebral Blood Flow) - dla jednego jednoczesnego użytkownika. | Tak/Nie | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do zaawansowanej analizy badań onkologicznych MR w szczególności wątroby i mózgu oraz badań obszarów rozległych wykonywanych w kilku krokach, umożliwiające dokonywanie analizy wolumetrycznej guzów, węzłów chłonnych i zmian przerzutowych, a także innych zmian nie-onkologicznych lub obiektów o odpowiednim kontraście w stosunku do otaczającej tkanki, zawierające: - mechanizmy trójwymiarowej segmentacji zmian, - mechanizmy wyznaczania objętości zmian - dla jednego jednoczesnego użytkownika. | Tak |  |
|  | Śledzenie zmian nowotworowych z możliwością pomiarów progresji zmiany, z możliwością klasyfikacji zmian zgodnie z kryteriami: - RECIST 1.0, 1.1, WHO - Lung-RADS - TNM - dla dwóch jednoczesnych użytkowników | Tak/Nie | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do analizy badań MR serca, zawierające dedykowany workflow umożliwiający przeglądanie i ocenę obrazów: - czynnościowych (funkcjonalnych), - dynamicznych, - obrazów charakterystyki tkanki - danych przepływu - narzędzia do pomiarów ilościowych objętości tkanki mięśnia sercowego. - dla jednego jednoczesnego użytkownika. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do analizy badań serca MR z możliwością automatycznego obliczania frakcji wyrzutowej i masy mięśnia sercowego lewej i prawej komory. - dla jednego jednoczesnego użytkownika. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do analizy przepływów w MR realizujące min: - segmentację naczyń jednym kliknięciem - kodowanie kolorem i wyświetlanie prędkości przepływu - obliczanie parametrów przepływu - dla jednego jednoczesnego użytkownika. | Tak/Nie | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do analizy badań perfuzji serca MR z możliwością półautomatycznego obliczania parametrów perfuzji mięśnia sercowego. - dla jednego jednoczesnego użytkownika. | Tak/Nie | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Oprogramowanie do analizy badań naczyniowych MR z możliwością segmentacji naczyń i wyznaczaniem stenozy - dla jednego jednoczesnego użytkownika. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do analizy spektroskopii protonowej - dla jednego jednoczesnego użytkownika. | Tak/Nie | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Pakiet oprogramowania do rozszerzonego raportowania obejmujący: - raporty strukturalne. Tworzenie w trakcie oceny raportów w formacie doc, pdf, z zapisem w systemie RIS/PACS - raporty zawierające pomiary/wskazania, zdjęcia, tabele z ilościami, automatyczne wypełnianie danymi zebranymi w trakcie oceny badań CT i MR predefiniowane szablony. | Tak, podać | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
|  | WYPOSAŻENIE i WYMAGANIA DODATKOWE | xxxxxx |  |
|  | Automatyczny bezwkładowy wstrzykiwacz kontrastu do tomografii komputerowej trójkanałowy (sól fizjologiczna i kontrast) zintegrowany w klasie IV wg standardu CIA 425 | Tak |  |
|  | Zestaw fantomów wraz z oprogramowaniem i podstawkami do umieszczenia fantomów w stole do wykonywania podstawowych testów kontroli jakości w tomografii komputerowej zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia | Tak |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające ostrzeżenie o przekroczeniu progu zdefiniowanej dawki, które: -ostrzega operatora w przypadku przekroczenia ustawionych limitów dawek -pomaga zabezpieczyć pacjenta przed nadmiernym napromieniowaniem -automatycznie tworzy raport pacjenta po każdym badaniu uniemożliwia dokonywania nieautoryzowanych zmian w protokołach skanowania | Tak |  |
|  | Zestaw osłon w pracowni KT: - fartuch ochronny dwustronny lekki zapinany na rzep rozmiarze L o współczynniku front 0,50 mm/tył 0,25 mm Pb - osłona tarczycy: osłona na tarczycę o współczynniku 0,5 Pb - 1 kpl. ( rozm. S, M, L) - przeznaczony i dla dorosłych i dla dzieci - okulary ochronne o współczynniku 0,75 mm Pb - 1 szt - fartuch miednicowy lekki półfartuch o współczynniku 0,5 Pb -1 szt - osłony dla dzieci : fartuch rtg dla dzieci specjalnie przeznaczony dla pacjentów pediatrycznych lekki zapinany na rzep , długość 60cm, o współczynniku ołowiu 0,50 mm Pb - jednorazowe osłony ochronne na oczy- 10 szt. | Tak |  |
|  | Duplikator-robot CD/DVD 2 nagrywarki, dwukardridżowy wraz z drukarką do logowania nagrywania badań na płyci pacjenta. Komputer, monitor, niezbędne oprogramowanie do pracy robota | Tak |  |
|  | Cieplarka do podgrzewania kontrastu |  |  |
|  | Kardiomonitor mobilny min 14” z pomiarem podstawowych funkcji życiowych i podtrzymaniem akumulatorowym zasilania |  |  |
|  | Integracja tomografu, stacji lekarskich i innych elemetów wyposażenia z systemem IT szpitala. Koszt jednego pkt dostępowego 14 391,00 zł brutto. Licencje RIS/HIS szpital posiada | Tak |  |
|  | GWARANCJA I SERWIS | xxxxxx |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do 24h w dni robocze, rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK podać |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – max 3 dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK podać |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii – max 5 dni roboczych rozumiane jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | TAK podać |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych tomografu od daty sprzedaży przez min. 10 lat oraz 5 lat na elementy IT | TAK podać |  |
|  | Zdalna diagnostyka systemu za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN | Tak |  |
|  | Wykonanie pomiarów środowiskowych, testów podstawowych, odbiorczych oraz testów specjalistycznych (w tym testów monitorów) po instalacji urządzenia dla oferowanego zestawu rentgenowskiego zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (oddzielne protokoły dla testów odbiorczych i specjalistycznych). Wykonanie testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych. | Tak |  |
|  | Dostarczenie instrukcji obsługi i instrukcji technicznej urządzenia w dwóch egzemplarzach: w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej. | Tak |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy łącznie z dojazdem (nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji). | Tak |  |
|  | Autoryzowane lub posiadające stosowne uprawnienia punkty serwisowe na terenie Polski | TAK / podać nazwę i adres |  |
|  | Numer kontaktowy z serwisem Wykonawcy oraz e-mail | Podać |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Aktualne certyfikaty i/lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm lub dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE. Wpis do rejestru Wyrobów Medycznych., załączyć kopię. Deklaracja(e) zgodności CE dla kompletnego zestawu - aparatu KT | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi, użytkowania oraz konserwacji i dezynfekcji w języku polskim przy dostawie (w formie wydrukowanej i elektronicznej). Skrócona instrukcja przy aparacie, po 1 egz. | TAK |  |
|  | Dokumentacja (specyfikacja) techniczna aparatu wraz z kodami błędów w wersji elektronicznej i wydrukowanej w języku polskim | TAK |  |
|  | Wykonanie projektu osłon stałych wraz z akceptacją Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu | TAK |  |
|  | Prace adaptacyjne w pracowni, niezbędne do zamontowania aparatu Zalecana wizja lokalna w terminie uzgodnionym z Zamawiającym Wykaz prac w załączeniu | TAK |  |
|  | Szkolenie specjalistyczne dla lekarzy/techników/fizyków/inny personel z obsługi systemu, aplikacji oraz wykonywania testów kontroli jakości na zaoferowanym aparacie, potwierdzone certyfikatami, co najmniej: 5 dni x 6 godz. po instalacji i uruchomieniu aparatu 5 dni x 6 godz. w czasie trwania projektu z zakresu obsługi i procedur wykonywanych na zaoferowanym aparacie. Wydanie zaświadczeń, certyfikatów potwierdzających szkolenie | TAK |  |
|  | Demontaż starego aparatu typu EDR 750 zawieszenie sufitowe, wydanie dokumentu kasacyjnego i dokumentu potwierdzającego odbiór zdemontowanego aparatu ze szpitala | TAK |  |
|  | Autoryzacja producenta na serwis zaoferowanego aparatu KT na terenie Polski (załączyć dokumenty potwierdzające uprawnienia serwisowe, siedzibę, nr telefonów, adres mailowy) | TAK, podać |  |
|  | Gwarancja na cały system (aparat, detektory, lampa rtg, akumulatory) | pkt | 24 m-ce - 0 pkt 36 m-cy - 10 pkt 48 m-cy – 20 pkt 60 m-cy – 30 pkt |
|  | Karta gwarancyjna wystawiona na zaoferowany okres gwarancji, wymagana przy dostarczeniu aparatów | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji min. 1 nieodpłatny przegląd w roku, zgodnie z zaleceniami producenta, dotyczy również niezbędnych kalibracji | TAK |  |
|  | Paszport techniczny dla aparatu przy dostawie | TAK |  |
|  | Dostawa urządzenia do siedziby zamawiającego wraz z adaptacją pomieszczenia, instalacją i uruchomieniem w terminie 75 dni od daty podpisania umowy | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie autoryzowanego serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym na okres minimum 10 lat | TAK |  |

## UWAGA

Pytania dotyczące powyższych parametrów i wymagań muszą odnosić się precyzyjnie do poszczególnych punktów.

ZAKRES PRAC PROJEKTOWO – BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA W RAMACH ADAPTACJI POMIESZCZEŃ DLA APARATU TOMOGRAF KOMPUTEROWY

•	Prace budowlane

•	Prace demontażowe -  wykładziny, stolarka

•	Demontaż, transport   i utylizacja  aktualnie zainstalowanego aparatu

•	Adaptacja  otworów  pod montaż  nowych drzwi ochronnych

•	Montaż drzwi  ochronnych ( parametr ochronności wynikające z projektu osłon stałych) :

o	 drzwi dwuskrzydłowe  160X 200 cm

o	 drzwi jednoskrzydłowe 90 cm X 200 cm – 4 szt.

•	Montaż drzwi jednoskrzydłowych  płycinowych   90 cm X 200 cm – 2 szt.

•	Montaż okna wglądowego ochronnego 120 cm X 80 cm  (równoważnik Pb wg projektu osłon stałych)

•	Montaż sufitu kasetonowego typu higienicznego

•	Wykonanie  niezbędnych szachtów instalacyjnych w technologii  suchej zabudowy

•	Wykonanie kanałów kablowych w podłodze

•	Gruntowanie powierzchni posadzek

•	Wykonanie wylewek samopoziomujących

•	Montaż wykładziny PCV  prądoprzewodzącej w sterowni i pomieszczeniu TK

•	Montaż wykładziny PCV w pozostałych pomieszczeniach

•	Wykonanie gładzi gipsowych ścian

•	Malowanie ścian farbą lateksową   odporną na szorowanie

•	sprawdzenie nośności stropu i  wzmocnienie w razie konieczności

•	zapewnienie podłoża odpowiedniego do montażu gantry i stołu pacjenta

•	sprawdzenie nośności stropu i zapewnienie miejsca odpowiedniego do montażu monitora sufitowego i   kamery 3D

•	zabezpieczenia ścian narożnikami oraz taśmami z Acrovynu

•	Zagospodarowanie przestrzeni korytarzowej na sterownię i opisownię jednostanowiskową

•	uzupełnienie ubytków, naprawy i obróbki tynkarskie i malarskie po instalacji sprzętów

•	Wywóz i utylizacja gruzu i odpadów powstałych w trakcie realizacji przedsięwzięcia

•	Instalacja elektryczna i słaboprądowa

•	Prace demontażowe  starej instalacji, sprzętu itp.

•	Wykonanie nowego WLZ – od wskazanej rozdzielnicy   szpitala do rozdzielnicy RG TK

•	Wykonanie instalacji oświetlenia ostrzegawczego

•	Wykonanie instalacji wyłączania awaryjnego

•	Wykonanie WLZ-ów do jednostek klimatyzacyjnych  i  urządzeń wentylacji

•	Wykonanie okablowania RG TK  do tomografu komputerowego

•	Dostawa i montaż rozdzielnicy elektrycznej RG TK

•	Dostawa i montaż opraw oświetleniowych typu LED

•	Wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

•	Wykonanie instalacji gniazd elektrycznych ogólnych i DATA -  6 zestawów 2+2 (w porozumieniu z Kierownikiem Działu Informatyki)

•	Wykonanie instalacji  sieci i gniazd komputerowych – 12 linii (6 zestawów)

•	Montaż osprzętu, korytek kablowych  itp.

•	Wykonanie przepustów   ppoż. dla prowadzenia instalacji

•	Pomiary elektryczne

- Wykonanie blatu pod stacje lekarskie, w uzgodnieniu z zamawiającym, w pomieszczeniu opisowni. Odmalowanie pomieszczenia.

•	Instalacja wentylacji mechanicznej  i klimatyzacji

•	Demontaż i utylizacja zbędnych  elementów instalacji

•	Wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

•	Dostawa i montaż  centrali wentylacyjnej  z nagrzewnicą elektryczną  i chłodnicą   freonową

•	Wymiana kratek wentylacyjnych, nawiewników i anemostatów

•	Montaż klimatyzatora  typu split w pomieszczeniu badań o mocy niezbędnej do prawidłowej pracy KT

•	Montaż  elementów zewnętrznych  klimatyzatorów na elewacji , wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin

•	Wykonanie przepustów  ppoż. dla prowadzenia instalacji .

•	Uruchomienie, próby, regulacje, pomiary.

•	Branża sanitarna

•	Demontaż  zbędnych elementów instalacji

•	Instalacja  2 szt. umywalek z baterią łokciową ( pomieszczenia TK i pomieszczenie przygotowania pacjenta )

•	Instalacja grzejnika   w wykonaniu higienicznym wraz z niezbędnymi  modyfikacjami pionu c.o.

•	Projekty

•	Projekt adaptacyjno – wykonawczy  wielobranżowy.

•	Projekty powykonawcze - architektura, elektryka, konstrukcja, wentylacja i klimatyzacja

•	Ekspertyza konstrukcyjna

•	Projekt osłon stałych

•	Dokumentacja odbiorowa

•	Zalecana wizja lokaln