## Pakiet 4												Załącznik nr 1.2.d

## *SPECYFIKACJA TECHNICZNA*

## Pompa infuzyjna objętościowa z wyposażeniem – 15 zestawów

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Informacje ogólne: |  |  |
|  | Pompa infuzyjna objętościowa oraz wyposażenie - fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane, rok produkcji – 2024. | TAK |  |
|  | Producent. | podać |  |
|  | Typ/model oferowanego aparatu. | podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. | podać |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. | TAK |  |
| II. | PARAMETRY TECHNICZNE: |  |  |
|  | Pompa objętościowa do podawania leków onkologicznych w systemie zamkniętym | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania drenów do podaży płynów w systemie zamkniętym (membrana hydrofobowa przeciwdziałająca wyciekaniu płynu po napełnieniu drenu na jego końcu, membrana uniemożliwiająca wejście powietrza do drenu w komorze kroplowej po skończeniu podaży płynu) | TAK |  |
|  | Możliwość podaży żywienia dojelitowego oraz preparatów | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V, 50Hz. oraz wbudowany akumulator | TAK |  |
|  | Długotrwała praca na akumulatorze: minimum 5 h przy przepływie 25 ml/h | TAK |  |
|  | Automatyczne ładowanie akumulatorów w momencie podłączenia aparatu do zasilania sieciowego | TAK podać |  |
|  | Masa pompy (z akumulatorem): maksymalnie 4,2 kg | TAK podać |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna lub symboliczna (nie dopuszcza się klawiatury wyświetlanej wyłącznie na ekranie) | TAK podać |  |
|  | Czytelny, kolorowy wyświetlacz parametrów infuzji Graficzny ekran dotykowy lub niedotykowy | TAK podać |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie nazw min. 30 leków (z możliwością zmiany nazw leków na inne) | TAK podać |  |
|  | Możliwość zaprogramowania profili podaży powiązanych z nazwami określonego leku, minimum 10 profili | TAK podać |  |
|  | Zakres minimalny szybkości infuzji ze skokiem co 0,1 ml/h: 0,1 – 1 200 ml/h | TAK podać |  |
|  | Programowanie infuzji w jednostkach minimum: ml/h, mg/h, µg/h, mg/kg/h, mg/kg/min | TAK podać |  |
|  | Bolus podawany w dowolnym momencie wlewu, na żądanie | TAK podać |  |
|  | Regulowana szybkość dozowania bolusa do min. 1200 ml/h | TAK |  |
|  | Automatyczna redukcja bolusa po alarmie ciśnienia okluzji | TAK |  |
|  | Regulowanie czasu infuzji do min. 99 h | TAK podać |  |
|  | Możliwość zmiany szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |
|  | Programowana objętość infuzji co 0,1 ml w minimalnym zakresie od 0,1 do 999,9 ml | TAK podać |  |
|  | Programowanie: - prędkości, - objętości, - czasu | TAK |  |
|  | Ustawianie wartości ciśnienia okluzji min. 9 poziomów | TAK |  |
|  | Programowalna funkcja ciśnienia okluzji | TAK |  |
|  | Funkcja Stand-By programowana w zakresie minimalnym od 1 min do 24h | TAK |  |
|  | Możliwość odczytu historii zdarzeń na wyświetlaczu | TAK |  |
|  | Rejestr zdarzeń min. 1000 | TAK |  |
|  | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK |  |
|  | Stopień ochrony minimum IP24 | TAK podać |  |
|  | Port komunikacyjny np. RS-232 lub RJ-45 lub równoważny | TAK podać |  |
|  | Uchwyt umożliwiający zamocowanie pompy m.in. do stojaka, łóżka, stacji dokującej | TAK |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia pompy | TAK |  |
| III. | wyposażenie: |  |  |
|  | W zestawie do każdej pompy wózek pod aparaturę medyczną z półką, szufladą, szyną instrumentalną, wysięgnikiem kroplówki z głowicą, koszykiem na akcesoria oraz uchwytem do prowadzenia. Całość konstrukcji wykonana ze stali/tworzywa odpornych na korozję oraz ogólnodostępne środki myjące i dezynfekujące | TAK |  |
|  | W zestawie do każdej pompy kompatybilne jednorazowe dreny o następujących parametrach: – linia do podaży w systemie zamkniętym, 3 bezigłowe porty, z materiału odpornego na działanie cytostatyków z ochroną UV, funkcją Air Stop, łącznikiem typu Spinlock lub równoważna – 20 szt. – linia do podaży w systemie zamkniętym, 5 bezigłowych portów, z materiału odpornego na działanie cytostatyków z ochroną UV, funkcją Air Stop, łącznikiem typu Spinlock lub równoważna – 20 szt. – linia do infuzji, port bezigłowy, z komorą kroplową, funkcją Air Stop, łącznikiem typu Spinlock lub równoważna – 20 szt. | TAK |  |
| IV. | DOKUMENTACJA: |  |  |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim oraz w języku angielskim – dostarczyć wraz z urządzeniami. | TAK |  |
|  | Paszporty techniczne, licencje, certyfikaty w języku polskim. | TAK |  |
|  | Harmonogram i częstotliwość wymaganych przez producenta przeglądów lub innej obsługi serwisowej wraz ze szczegółowym wykazem prac i części zamiennych, których producent wymaga podczas wykonywania przez serwis okresowych przeglądów technicznych. | TAK |  |
|  | Protokół z informacjami zawierającymi datę zainstalowania urządzeń i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………………

kwalifikowany podpis elektroniczny