Tarnów, dnia 05.02.2020 r.

SWLOG.271.KG.2.  599  /20

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ oraz zmiana treści SIWZ i ogłoszenia

Działając w oparciu o art. 38 ust 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843) informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie”, Zamawiający przesyła odpowiedzi na zapytania Wykonawców do SIWZ oraz zmiany SIWZ.

Pytanie 1

Dotyczy projektu umowy paragraf 3 pkt 3: Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu/czasu na wykonanie usługi do 10 dni roboczych. 
Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Dotyczy projektu umowy paragraf 3 pkt 8. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie czasu na dokonanie diagnozy usterki do 5 dni roboczych.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3

Dotyczy projektu umowy paragraf 3 pkt 11, prosimy Zamawiającego o odstąpienie od zapisu w umowie dotyczącego wstawienia sprzętu zastępczego.
Odpowiedź

Zamawiający usuwa zapis o dostarczeniu urządzenia zastępczego.

Pytanie 4

Zakres 56

Dotyczy umowy § 2 ust. 1, ust. 2; umowy § 3 ust. 3, ust.11: Firma nasza dokumentuje wykonanie usługi poprzez wystawienie Raportów Serwisowych przez inżyniera serwisowego i nie stosuje praktyki używania kart pracy. Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie karty pracy Raportem Serwisowym.
Odpowiedź

Tak, Zamawiający wyraża zgodę. Wykonawca wystawi kartę pracy lub raport/ protokół serwisowy.

Pytanie 5

Zakres 56

Dotyczy umowy § 4 ust. 4: Czy Zamawiający zmodyfikuje zapis „… aktualizacji oprogramowania…” na zapis „… aktualizacji oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu)…”. W przypadku aparatów kilkuletnich producenci zwykle nie aktualizują oprogramowania.

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje zapis dla wszystkich zakresów.

Pytanie 6

Zakres 56

Dotyczy umowy § 5 ust. 1a: Prosimy o modyfikację zapisu z : „w wysokości 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w realizacji usługi przeglądu, naprawy” na zapis „w wysokości 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień roboczy opóźnienia w realizacji usługi przeglądu, naprawy.”
Odpowiedź

§ 5 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„ w wysokości 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień roboczy opóźnienia w realizacji usługi przeglądu, naprawy – nie więcej jednak niż 10% wartości umowy brutto”.

Pytanie 7

Zakres 56

Dotyczy SIWZ 3 opis przedmiotu zamówienia punkt 16 oraz umowy § 3 ust. 17: Czy poprzez stwierdzenie „osoby posiadające potrzebne kwalifikacje” Zamawiający rozumie osoby posiadające certyfikat szkolenia producenta.

Odpowiedź

Certyfikat szkolenia przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela dotyczy zakresów wymienionych w SIWZ pkt. 5 ppkt. 5.2.3.

Pytanie 8

Dot. zakresu 61 W celu zachowania zasady uczciwej konkurencji zwracamy się z prośbą o wyłączenie do osobnego zakresu pozycji „Szafa do suszenia endoskopów” z zakresu nr 61.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9

Pytanie dot. Zakresu nr 33, post. 2/2020 Czy Zamawiający gwarantuje dostępność do przeglądu sprzętu z zakresu nr 33 jednego dnia. Czy może konieczny będzie podział prac na dwa lub więcej wizyt? Prosimy o określenie ilości wymaganych wizyt do przeglądu sprzętu z ww zakresu.

Odpowiedź

Dwa urządzenia mają mieć przegląd w czerwcu a jedno w styczniu przyszłego roku. Terminy przeglądów do uzgodnienia z użytkownikiem.

Pytanie 10

Pytanie dot. SIWZ

Czy w przypadku wymiany części zamiennych Zamawiający wymaga od Wykonawcy utylizacji lub innych czynności związanych z ochroną środowiska m.in. wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz w interesie spełnienia prawnych wymogów oddziaływania produktów na środowisko naturalne (ochrona zasobów naturalnych, unikanie wytwarzania odpadów) oraz zgodnie z założeniami Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga odbioru uszkodzonej części przez Wykonawcę, a co za tym idzie odpowiedzialność za sposób utylizacji przechodzi na Wykonawcę.

Pytanie 11

Pytanie dot. zał. Nr 3 do SIWZ par. 3 ust.11 Zwracamy się z prośbą o usunięcie tego zapisu dla pakietów nr 8, 37, 52, 72. Wyjaśniamy, że przedmiotem oferty są aparaty skonfigurowane wg potrzeb konkretnego klienta. Wstawienie identycznego nowego zamiennika oznacza, że wykonawca będzie musiał mieć w zapleczu drugi aparat, a jego wartość oczywiście uwzględnić w cenie oferty. Dla tych aparatów z powodów technicznych, w tym logistycznych związanych np. z adaptacją pomieszczeń, przekazaniem aparatu do użytkowania, uzyskanie odpowiednich zezwoleń, dostarczenie aparatu zastępczego nie będzie możliwe. Z tytułu przekroczenia terminów naprawy Zamawiającemu przysługuje naliczenie kar umownych Wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający usuwa zapis o dostarczeniu urządzenia zastępczego.

Pytanie 12

Dot. SIWZ par. 3.1. ust. 4 i Załącznik nr 1 par. 3 ust. 5 w zakresie zadania 23

Zgodnie z zaleceniami producenta przegląd pompy do kontrapulsacji musi być wykonywany co 6 m-cy. Zatem proszę o zmianę ilości koniecznych do wykonania przeglądów w ciągu 24 m-cy. Proszę również wziąć pod uwagę termin obowiązywania Umowy, gdyż przeglądy pomp wypadają na czerwiec 2020 i dalej co 6 m-cy.

Odpowiedź

Zamawiający modyfikuje zapis. W zakresie nr 23 wymagane są 4 przeglądy w okresie 24 miesięcy. Umowa obowiązywać będzie od daty podpisania.

Pytanie 13

Dot. Załącznik nr 1 par. 3 ust. 9 w zakresie zadania 23 i 65

Uprzejmie proszę o rozdzielenie ceny roboczogodziny od dojazdu. Takie zsumowanie cen niestety wpływa niekorzystnie na całkowita kalkulację roboczogodziny względem Zamawiającego.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14

SIWZ – warunki udziału w postępowaniu – pkt. 5.2.3 – tiret 2 – dotyczy zakresu 11 oraz 53

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawców dysponujących doświadczonymi inżynierami serwisu aparatury medycznej, posiadającymi przeszkolenie w zakresie serwisowania tomografów komputerowych firmy Toshiba (zakres 11) oraz posiadającymi przeszkolenie w zakresie serwisowania rezonansów magnetycznych firmy Philips (zakres 53), wydane przez firmy szkoleniowe niezależne od producenta, jednak szkolące od wielu lat w Europie inżynierów w zakresie obsługi aparatury medycznej.

Zaznaczamy, że wymaganie certyfikatów wydanych przez producenta lub autoryzowany ośrodek szkoleniowy w zakresie serwisowania TK czy MR stawia w uprzywilejowanej pozycji producenta sprzętu, co stanowi naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Pzp, który mówi, że: „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie  uczciwej  konkurencji i równe  traktowanie  wykonawców  oraz  zgodnie  z zasadami  proporcjonalności i przejrzystości”.

Na polskim rynku działają min. 2 firmy mogące serwisować aparaturę wskazaną w zakresie 11 i 53, jednak pozostawienie warunków udziału w postępowaniu w obecnym kształcie dopuści do udziału w przetargu jedynie wyłącznego przedstawiciela producenta Toshiba oraz Philips w Polsce, natomiast wykluczy z udziału wykonawców, którzy – pomimo braku ww. certyfikatów producenta – zapewniają świadczenie usług serwisowych tomografów komputerowych oraz rezonansów magnetycznych na wysokim poziomie, co każdorazowo jest potwierdzane w referencjach, wydawanych przez zarówno publiczne szpitale, jak i prywatne placówki.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15

SIWZ – warunki udziału w postępowaniu – pkt. 5.2.3 – tiret 3 – dotyczy zakresu 11 i 53

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, w sytuacji gdy Wykonawca wykaże się realizacją 2 usług dotyczących przeglądów i napraw:

tomografów komputerowych – dla zakresu 11,

rezonansów magnetycznych – dla zakresu 53.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ, min. 2 usługi dotyczące przeglądów i napraw analogicznego systemu/sprzętu, którego dotyczy oferta w danym/ej zakresie/części.

Pytanie 16

pkt. 3.1.19 SIWZ oraz § 3 ust. 23 wzoru umowy – dotyczy zakresu 11 i 53

Prosimy o dopisanie wyrażenia: „jeżeli dotyczy” w zakresie dysponowania kodami serwisowymi, podobnie jak to ma miejsce w zakresie aktualizacji oprogramowania.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17

pkt. 3 oraz pkt. 3.1.19 SIWZ, a także § 3 ust. 23 wzoru umowy

Prosimy o ujednolicenie zapisów pkt. 3 SIWZ oraz § 3 ust. 23 wzoru umowy i dopisanie wyrażenia: „jeżeli dotyczy” w zakresie aktualizacji oprogramowania, o której mowa w pkt. 3 SIWZ (pojęcie „przeglądu technicznego”, str. 1 SIWZ).

Wskazujemy, że instrukcje producenta w zakresie procedury wykonywania przeglądów technicznych nie przewidują wykonywania aktualizacji oprogramowania dla wszystkich aparatów objętych przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź

Zamawiający dopisuje na stronie 1 SIWZ.

Pytanie 18

Załącznik nr 1B dla zakresu 53 – formularz cenowy

Prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem „części zamiennych”, występujących w formularzu cenowym, Zamawiający rozumie części niezbędne do wykonania przeglądu technicznego rezonansu magnetycznego.

Bowiem, zgodnie ze wzorem umowy: „W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania naprawy lub wymiany części Wykonawca sporządzi kosztorys usunięcia nieprawidłowości, w którym w szczególności sporządzi wykaz nowych części zamiennych, (których dostarczenie leży po stronie Wykonawcy) wraz z określeniem ich kosztów oraz przewidywaną ilością roboczogodzin do wykonania naprawy (…)”.

Odpowiedź.

Zamawiający umieścił na stronie internetowej sprostowanie dla tego formularza cenowego w dniu 24.01.2020 r.

Pytanie 19

Dotyczy zapisów SIWZ, rozdz. III pkt. 3.1.3, pakiet nr 11;21;73:

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie maksymalnego czasu na wykonanie usługi do 7 dni roboczych.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20

Dotyczy zapisów SIWZ, rozdz. III pkt. 3.1.10 oraz załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy, dla pakietu nr. 11 i 73:

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia sprzętu zastępczego dla tomografu komputerowego oraz angiografu. Wyjaśniamy, iż dostarczenie aparatu zastępczego na czas przedłużającej się naprawy, w przypadku tak specjalistycznego sprzętu jest niezasadne, ze względu na szereg czynności związanych z tym procesem, czasochłonność oraz wysokie koszty zastosowania takiego rozwiązania.

Odpowiedź

Zamawiający usuwa zapis o dostarczeniu urządzenia zastępczego dla wszystkich zakresów.

Pytanie 21

Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział pkt. 5.2.3, pakiet nr 11;21;73:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że dla spełnienia tego wymogu wystarczające  będzie dysponowanie przez wykonawcę min. 2 osobami posiadającymi uprawnienia, certyfikaty imienne wydane przez autoryzowanego przedstawiciela w Polsce.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 22

Dotyczy zapisów SIWZ, rozdział pkt. 5.2.3, pakiet nr. 11; 21; 73:

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie wykazania się wykonaniem min. 2 usług dotyczących przeglądów i napraw odpowiednio tomografu komputerowego, angiografu oraz aparatu USG, bez wskazania producenta i/lub modelu, którego dotyczyła dana usługa.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23

Dotyczy zapisów SIWZ, pakiet nr. 11; 21; 73:

Prosimy o wyjaśnienie czy utylizacja części zużytych leży po stronie Wykonawcy.

Odpowiedź

Utylizacja części zużytych leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 24

Dotyczy zapisów SIWZ załącznik nr 3 wzór umowy § 3 ust.18:

Prosimy o doprecyzowanie jakie szkody mieszczą się w zakresie sformułowania:

„(…)wszelkie szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu zamówienia (…)”

Odpowiedź

Sformułowanie obejmuje wszelkie szkody wynikające z nienależytego wykonania lub zaniechania wykonania przedmiotu zamówienia.

Pytanie 25

Dotyczy zapisów SIWZ załącznik nr 3 wzór umowy § 5 ust. 1 pkt. A) i b):

Wnosimy o zmianę sformułowania „opóźnienie” terminem „zwłoka”.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26

Dotyczy zapisów SIWZ załącznik nr 3 wzór umowy § 3 ust.23, pakiet nr. 11; 21; 73:

Prosimy o informację, czy aktualizacje wymagane przez producenta mają być wykonywane tylko podczas wykonania przeglądu?

Odpowiedź

Termin wykonania aktualizacji należy uzgodnić z Użytkownikiem.

Pytanie 27

Dotyczy zapisów SIWZ załącznik nr 3 wzór umowy § 3 ust.23, pakiet nr. 11; 21; 73:

Prosimy o potwierdzenie, że aktualizacje wymagane przez producenta mają być bezwzględnie wykonywane przez wykonawcę niezwłocznie w sytuacji pojawienia się takiej konieczności i  wygenerowania takiej informacji przez producenta.

Odpowiedź

Wykonanie aktualizacji powinno być wykonane w możliwie najkrótszym terminie po wygenerowaniu takiej informacji przez producenta. Termin należy uzgodnić z Użytkownikiem celem udostępnienia sprzętu Wykonawcy.

Pytanie 28

Dotyczy zapisów SIWZ, pkt. 9a, pakiet nr. 11; 21; 73:

Ze względu na to, że przedmiotem postępowania jest wysokospecjalistyczny sprzęt medyczne, zwracamy się z prośbą o odstąpienie od możliwości użycia części rekondycjonowanych.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 29

Dotyczy zapisów SIWZ, pkt. 3.2; 16.4, pakiet nr. 11; 21; 73:

Zwracamy się z prośbą o zmianę kryteriów oceny ofert w zakresie zaoferowanej gwarancji i określenie jej w następujący sposób:

3 miesiące -  2 pkt

6 miesięcy – 4 pkt

12 miesięcy – 6 pkt

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 30

Czy z ostrożności, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta oraz jakości usług medycznych zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2017.211 t.j. z dnia 2017.02.03) Zamawiający będzie wymagał odpowiednich kwalifikacji technicznych dostawcy serwisu w zakresie aparatury będącej przedmiotem przetargu, potwierdzonych aktualnymi certyfikatami odbytych przez inżynierów szkoleń organizowanych przez producenta?

Jednocześnie wskazujemy iż kwestia osób dedykowanych do realizacji zamówienia istotnego z punktu widzenia bezpieczeństwa i zdrowia publicznego zamówienia jest kwestią kluczową, dlatego też wnosimy o rozważenie zmodyfikowania warunków udziału w postępowaniu w rozumieniu art. 22 ust. 1 pkt 2 uPzp poprzez nałożenie na wykonawców obowiązku posiadania certyfikatów odbytych przez inżynierów szkoleń organizowanych przez producenta.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 31

Czy Zamawiający dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjentów  oraz zgodności zapisów z instrukcji obsługi urządzenia będzie wymagał od wszystkich Wykonawców do  przeprowadzenia  przeglądów i napraw użycia tylko oryginalnych i nowych części zamiennych?

Niniejsze zapytanie ma na celu przeciwdziałanie szkodliwym dla Zamawiającego praktykom, polegającym na stosowaniu w ramach przeglądów i napraw urządzeń zamiennych używanych lub regenerowanych. Na rynku urządzeń medycznych nie jest tajemnicą, że używane urządzenia są skupowane przez niektórych uczestników rynku, a następnie regenerowane celem ich powtórnego wykorzystania. Stosowanie takich rozwiązań w urządzeniach, w których kwestią kluczową jest precyzja (np. dawkowania środków) może nieść dla Zamawiającego istotne ryzyko w zakresie możliwości jego nieprawidłowego działania ze szkodą dla pacjentów, ale również z istotnym ryzykiem utraty możliwości udzielania świadczeń medycznych.

Pragniemy podkreślić, że zgodnie z art. 1 Dyrektywy Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca

1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych (Dziennik Urzędowy L 169 , 12/07/1993 P. 0001 – 0043) („Dyrektywa MDD”) wyposażenie, rozumiane jako artykuł, który o ile nie jest wyrobem, jest specjalnie przewidziany przez wytwórcę do stosowania razem z wyrobem, aby umożliwić wykorzystywanie wyrobu zgodnie z zamierzonym przez wytwórcę użyciem; jest traktowane jak wyroby medyczne na swoich własnych prawach. W rozumieniu więc tejże dyrektywy zarówno wyroby medyczne jak i wyposażenie są razem określane jako wyroby. Dyrektywa MDD w art. 12 stanowi następnie, że przypadkach, gdy system lub zestaw narzędzi medycznych zawiera wyroby nie noszące oznakowania CE lub, gdy wybrane połączenie wyrobów nie jest zgodne z ich pierwotnym zamierzonym użyciem, taki system lub zestaw narzędzi medycznych jest traktowany jako wyrób na swoich własnych prawach i jako taki podlega odrębnej procedurze oceny zgodności.

Powyższe może oznaczać, że wprowadzenie istotnych modyfikacji wyrobu medycznego może wiązać się z dolegliwymi konsekwencjami dla Zamawiającego.

Z tego względu rekomendujemy wprowadzenie w treści umowy zapisu gwarantującego Zamawiającemu dostarczenie przez wykonawcę nowych części zamiennych w następującym brzmieniu:

Wszystkie zainstalowane w trakcie wykonywania umowy elementy wyposażenia, części i podzespoły muszą być częściami nowymi (tj. części nie naprawiane lub nie regenerowane), oryginalnymi lub dopuszczonymi przez producenta zamiennikami, które nie powodują utraty statusu wyrobu medycznego oznaczonego znakiem CE.”

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 32

Czy Zamawiający wymaga, aby czynności serwisowe były wykonywane zgodnie z aktualnymi podręcznikami serwisowymi  z możliwością dostarczenia opcji serwisowych zalecanych przez wytwórcę sprzętu a czynności serwisowe powinny być w pełni zgodne z aktualnymi listami tych czynności, mając na uwadze odpowiedzialność Zamawiającego związane możliwością zaistnienia incydentów medycznych, wywołanych nieprawidłowym przeprowadzeniem usługi serwisowej?

Pragniemy wskazać, że zgodnie z treścią art. 90  ustawy z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz.U.2017.211 t.j. z dnia 2017.02.03) wyrób powinien być właściwie dostarczony, prawidłowo zainstalowany i utrzymywany oraz używany zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, a użytkownik wyrobu jest obowiązany do przestrzegania instrukcji używania. Wskazujemy, że na użytkowniku wyrobu medycznego spoczywa pełna odpowiedzialność za nieprawidłowe użytkowanie wyrobu, w tym w szczególności nieprawidłowy serwis, skutkiem którego może dojść do zaistnienia incydentów medycznych.

Mając na uwadze powyższe kluczową kwestią jest dołączenie do opisu przedmiotu zamówienia szczegółowej instrukcji obsługi urządzenia lub co najmniej jego wyciągu.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 33

dotyczy części 43 i 76

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż działając  zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679) Zamawiający będzie wymagać i egzekwować od Wykonawców (w postaci zewnętrznych kontroli doraźnych przez producenta sprzętu) wykonania przeglądu aparatów do znieczulania zgodnie z wymogiem oraz procedurą wyznaczoną przez wytwórcę urządzenia wraz z wymianą wszystkich części wskazanych przez wytwórcę jako koniecznych do wymiany właściwych dla danego roku przeglądowego, licznego od daty instalacji, zgodnie z poniższą tabelą?

| Opis części | co 12 miesięcy liczone od daty instalacji | co 24 miesiące liczone od daty instalacji |
| --- | --- | --- |
| Uszczelki gniazd parowników komplet | ü | ü |
| Zawór grzybkowy wentylatora |  | ü |
| Uszczelka zaworu oddechu spontanicznego |  | ü |
| Akumulator aparatu do znieczulania |  | ü |

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza wymóg wykonania przeglądu zgodnie z wymogiem oraz procedurą wyznaczoną przez wytwórcę urządzenia wraz z wymianą wszystkich części wskazanych przez wytwórcę jako koniecznych do wymiany właściwych dla danego roku przeglądowego.

Pytanie 34

dotyczy części 43

Prosimy Zamawiajacego o informacje czy przy aparacie Aespire znajduje się monitor produkcji GE/Datex Ohmeda, który należy uwzględnić w cenie?

Odpowiedź

Tak, monitor jest w zakresie 43.

Pytanie 35

dotyczy części 41, 43, 76

Czy Zamawiający wymaga wykonania przeglądu MONITORA oraz MODUŁU GAZOWEGO zgodnie z wymogiem oraz dokładnie według aktualnych procedur wyznaczonych przez wytwórcę urządzenia wraz z wymianą wszystkich części wskazanych przez wytwórcę jako koniecznych do wymiany podczas właściwego dla danego roku przeglądowego licznego od daty instalacji, zgodnie z poniższą tabelą ?

| Description | co 12 miesięcy liczone od daty instalacji | co 24 miesiące liczone od daty instalacji | co 36 miesięcy liczone od daty instalacji | co 48 miesięcy liczone od daty instalacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw serwisowy 12 miesięczny Moduł E-CXXXXX | ü | ü | ü | ü |
| Pochłaniacz CO2 modułu gazowego |  |  |  | ü |

Odpowiedź

Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 36

dotyczy części 58

Czy Zamawiający wymaga wykonania przeglądu inkubatora zgodnie z wymogiem oraz dokładnie według aktualnych procedur wyznaczonych przez wytwórcę urządzenia wraz z wymianą wszystkich części wskazanych przez wytwórcę jako koniecznych do wymiany podczas właściwego dla danego roku przeglądowego licznego od daty instalacji, zgodnie z poniższą tabelą?

| Description | co 12 miesięcy od daty instalacji | co 24 miesiące od daty instalacji | co 36 miesięcy od daty instalacji |
| --- | --- | --- | --- |
| Czujnik tlenowy O2 | ü | ü | ü |
| Filter cylinder servo2 | ü | ü | ü |
| Akumulator inkubatora |  | ü | ü |
| Silnik wentylatora |  |  | ü |

Odpowiedź

Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 37

dotyczy części 24, 41, 43, 58, 76

Czy z celu ostrożności i zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa a także wysokiego standardu wykonanej usługi będzie wymagać od Wykonawców nie będących autoryzowanym serwisem wytwórcy następujących dokumentów:

·         instrukcji serwisowych wytwórcy

·         procedury i wykonywane czynności

określone przez wytwórcę

·         umowa licencyjna uprawniająca do

dysponowania kluczami i kodami do oprogramowania serwisowego w zakresie umożliwiającym realizacje przedmiotu zamówienia, jeżeli dotyczy to danego modelu urządzenia

·         umowa licencyjna uprawniająca do dysponowania dokumentacją techniczną wytwórcy (instrukcje serwisowe, procedury i zakres czynności), w zakresie przedmiotu zamówienia

·         dokumenty potwierdzające kwalifikacje i

·         doświadczenie zawodowe osoby/osób wskazanych przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu zamówienia, wydanych przez wytwórcę imiennie na wskazane osoby oraz na określony typ i model urządzenia medycznego objętego umową?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 38

dotyczy zapisów SIWZ, Wzoru Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na płatność w 12 równych, miesięcznych ratach płatnych „z dołu” lub kwartalnie (co 3 miesiące)? Po zakończeniu każdego miesiąca lub kwartału Wykonawca zobowiąże się do przestawienia protokołu/raportu serwisowego z wykonanych prac.

Takie rozwiązanie pozwala Zamawiającemu na zaplanowanie stałych, co miesięcznych lub kwartalnych wydatków dla Zamawiającego, co stanowi korzyść w kontekście kwestii biznesowo – księgowych.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 39

dotyczy Wzoru Umowy

Par. 3 pkt 18

W prawie polskim zasadą jest odpowiedzialność oparta na winie tj. wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody, które są, tj. skutkiem zawinionych działań lub zaniechań Wykonawcy. Wykonawca nie powinien odpowiadać zatem za następstwa okoliczności niezależnych od Wykonawcy. Proponujemy doprecyzowanie „Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałego z winy Wykonawcy związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową.”

Odpowiedź

Sformułowanie obejmuje wszelkie szkody wynikające z nienależytego wykonania lub zaniechania wykonania przedmiotu zamówienia.

Pytanie 40

dotyczy Wzoru Umowy

Par 3 pkt 12

Do katalogu wyłączeń proponujemy dodanie także standardowego wyłączenia związanego z uszkodzeniami wynikającymi z „jakiejkolwiek ingerencji osób trzecich”.

Dodatkowo, wskazujemy, że przerzucenie ciężaru dowodu na wykonawcę związanego z udowodnieniem przyczyn uszkodzenia prowadzi do wprowadzenia nadmiernego i nieuzasadnionego okolicznościami faktycznymi obciążenia dla Wykonawcy na rzecz Zamawiającego, u którego sprzęt się znajduje i który dysponuje sprzętem, a tym samym jest najbardziej świadomy przyczyn usterki.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 41

dotyczy Wzoru Umowy

Par 5 ust 1 a

Kara umowna jako surogat odszkodowania za nieterminową realizację przedmiotu umowy powinna być naliczana wyłącznie w sytuacji, gdy zaistniałe opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi winę, tj. jest skutkiem zawinionych działań lub zaniechań Wykonawcy. Wykonawca powinien odpowiadać zatem za „zwłokę”, nie zaś opóźnienie, które może być następstwem okoliczności niezależnych od Wykonawcy. W związku z tym proponujemy zastąpienie słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka”.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 42

dotyczy Wzoru Umowy

Zwracamy uwagę, że brak określenia limitu kar może prowadzić do powstania kary rażąco wygórowanej. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. W związku z tym proponujemy określenie limitu kar umownych, co umożliwi również wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należytą wycenę oferty (zgodne z wyrok KIO z 4.09.2018, KIO 1601/18).

Odpowiedź

§ 5 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„ w wysokości 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień roboczy opóźnienia w realizacji usługi przeglądu, naprawy – nie więcej jednak niż 10% wartości umowy brutto”.

Pytanie 43

dotyczy Wzoru Umowy

Par. 5 ust 5

W celu zachowania równości stron i pewności prawnej proponujemy dodanie terminu, w którym zamawiający może wypowiedzieć umowę od powzięcia informacji „Rozwiązanie od umowy może nastąpić w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o zaistnieniu którejkolwiek z przesłanek, określonej w umowie uprawniającej do skorzystania z tego uprawnienia.”

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 44

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 3 ust. 8 projektu umowy 5 dniowego terminu na (dokonanie diagnozy usterki) rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 45

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 1 pkt. A):

- Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy,  Zamawiający naliczy od Wykonawcy kary umowne według następujących zasad:

- w wysokości 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto, przysługującego Wykonawcy za opóźnioną w realizacji usługę przeglądu, naprawy, za każdy dzień opóźnienia w realizacji usługi przeglądu, naprawy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej w realizacji usługi przeglądu, naprawy;

Odpowiedź

§ 5 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„ w wysokości 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień roboczy opóźnienia w realizacji usługi przeglądu, naprawy – nie więcej jednak niż 10% wartości umowy brutto”.

Pytanie 46

dotyczy wzoru umowy – zał. Nr 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samych czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią:  „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nie przekraczającej wynagrodzenia określonego w §………umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 47

dotyczy wzoru umowy – zał. Nr 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie łącznej wysokości kar umownych do 10% wartości brutto umowy? Wprowadzenie do umowy proponowanej zmiany pozwoli potencjalnym Wykonawcom na oszacowanie ewentualnego ryzyka kontraktowego i uwzględnienie go w treści oferty.

Odpowiedź

§ 5 ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„ w wysokości 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień roboczy opóźnienia w realizacji usługi przeglądu, naprawy – nie więcej jednak niż 10% wartości umowy brutto”.

Pytanie 48

dotyczy wzoru umowy – zał. Nr 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne części zamiennych służących do napraw?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 49

dotyczy wzoru umowy – zał. Nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do umowy zapisów dotyczących Prawa własności intelektualnej i przemysłowej:

a. W przypadku wymiany części zamiennych

(1) w razie wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem przeciwko Zamawiającemu, że wymieniona część narusza prawa własności intelektualnej lub przemysłowej, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o tym roszczeniu oraz udzieli Wykonawcy pełnych i kompletnych informacji na ten temat, a także umożliwi pełny wgląd w dokumentację związana z tym roszczeniem.

(2) w razie zaistnienia roszczenia osoby trzeciej, o którym mowa powyżej w pkt. (1) Zamawiający i Wykonawca przystąpią do wzajemnych konsultacji co do zakresu i trybu podjęcia środków prawem przewidzianych względem roszczenia osoby trzeciej. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia w terminie 7 dni od rozpoczęcia konsultacji w tym zakresie, obowiązywać będzie tryb opisany poniżej w pkt. (3).

(3) Zamawiający przekaże Wykonawcy wyłączną kontrolę nad postępowaniem w sprawie roszczenia oraz będzie świadczył na rzecz Wykonawcy wszelką możliwą pomoc jeśli Wykonawca tego zażąda.

b. W przypadku uznania roszczenia osoby trzeciej za zasadne Wykonawca będzie miał prawo, wedle własnego wyboru, do

(i) zapewnienia Zamawiającemu prawa do dalszego korzystania z wymienionej części

(ii) zastąpienia lub zmodyfikowania wymienionej części w celu uniknięcia naruszenia lub

(iii) zapłaty odszkodowania w wysokości zasądzonej prawomocnym wyrokiem sądu i nieprzekraczającej trzykrotności wartości brutto umowy.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 50

dotyczące pakietu nr 46

Czy Zamawiający dopuści wykonanie przeglądu technicznego bez wykonania testów bezpieczeństwa elektrycznego jeśli producent nie wymaga tego typu badań ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 51

Zamawiający wymaga wykonania diagnozy usterki na koszt Wykonawcy. Prosimy o zmianę powyższego zapisu, aby to Zamawiający ponosił ten koszt. Dokonanie diagnozy usterki zgłoszonej przez Zamawiającego zawsze wiąże się z kosztami pracy oraz dojazdu Wykonawcy.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 52

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby koszty dojazdu nie były wliczone w cenę roboczogodziny, a były kwotowane jako osobna pozycja na kosztorysie naprawy sporządzanym przez Wykonawcę?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 53

Czy dla Zakresu 2 (Systemy pośredniej radiografii cyfrowej) i Zakresu 54 (aparat rtg) Zamawiający będzie wymagał autoryzacji producenta dla Wykonawcy świadczącego usługi?

Odpowiedź

Certyfikat szkolenia przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela dotyczy zakresów wymienionych w SIWZ pkt. 5 ppkt. 5.2.3

Pytanie 54

Czy dla Zakresu 4 (Wywoływarka rtg) Zamawiający będzie wymagał 4 przeglądów w ciągu roku czyli 8 w ciągu 24 miesięcy zgodnie z zaleceniami producenta?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 55

Zakres 2 i 54: Zamawiający w zakresie warunków udziału w postępowaniu wymaga wykazania przez Wykonawcę doświadczenia w realizacji co najmniej 2 usług analogicznych systemów, co zakres składanej oferty i świadczonych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty. Czy w przypadku, gdy Wykonawca świadczył już analogiczne usługi dla Zamawiającego, Zamawiający odstąpi od wymogu w aktualnym brzmieniu i uzna wskazanie własnego kontraktu za wystarczające?

W szczególności, czy Zamawiający dopuści modyfikację brzmienia wymogu na następujące:

„(...) wymaga się, aby Wykonawca wykazał, że: (....) posiada doświadczenie w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert w świadczeniu min. 2 usług (a w przypadku, gdy usługi te były świadczone dla Zamawiającego min. 1 usługi) dotyczących przeglądów i napraw analogicznego systemu, którego dotyczy oferta na daną część.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 56

dotyczy zakresu nr:  55

§ 3 punkt 14 Dotyczy wzór umowy

Czy zamawiający zgodzi się na rozszerzenie punktu  o następującą treść:

„W przypadku zwłoki w płatnościach powyżej 21 dni od terminu wskazanego na fakturze Wykonawca ma prawo wstrzymać realizację zobowiązań umownych do momentu spłaty zaległej należności.”

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 57

dotyczy zakresu nr:  55

§ 5 punkt 1b wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej odpowiednio  dla punktu:

- 10% na 5% ?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 58

Dotyczy: Zakres 1, poz. 1

Zgodnie z zapisami SIWZ pod pojęciem „przegląd techniczny” rozumie się wykonanie czynności, których zakres określają zalecenia producenta danego urządzenia, polegających na sprawdzeniu poprawności działania urządzenia, przeprowadzeniu koniecznych kalibracji, wzorcowań, aktualizacji oprogramowania, regulacji, konserwacji prewencyjnych oraz wymianie części zużywalnych.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Covidien Puritan Bennett 7200   wymagana jest wymiana następujących zestawów serwisowych:

- 2.5K PM KIT

- 10K PM KIT

Odpowiednio po 2.500 i 10.000 godzin

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Covidien Puritan Bennett 7200  co 10.000 godzin wymagana jest wymiana następujących części:

- Bateria podtrzymania pamięci

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat ilości przepracowanych godzin  ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których respiratorów Covidien Puritan Bennett 7200  Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować ilości przepracowanych godzin  ww.  części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

Odpowiedź

Respiratory znajdują się w zakresie 12. Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować ilości przepracowanych godzin  ww.  części, rezygnuje z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu. Wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Pytanie 59

Dotyczy: Zakres 16,19,28,63

Zgodnie z zapisami SIWZ pod pojęciem „przegląd techniczny” rozumie się wykonanie czynności, których zakres określają zalecenia producenta danego urządzenia, polegających na sprawdzeniu poprawności działania urządzenia, przeprowadzeniu koniecznych kalibracji, wzorcowań, aktualizacji oprogramowania, regulacji, konserwacji prewencyjnych oraz wymianie części zużywalnych.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producentów  pomp infuzyjnych i strzykawek automatycznych wymagana jest  wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia lub datę kolejnej wymiany:

- Akumulator

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których pomp infuzyjnych i strzykawek automatycznych Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

Odpowiedź

Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stopnia zużycia  ww.  części, rezygnuje z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu. Wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Pytanie 60

Dotyczy: Zakres 20, poz. 1-5

Zgodnie z zapisami SIWZ pod pojęciem „przegląd techniczny” rozumie się wykonanie czynności, których zakres określają zalecenia producenta danego urządzenia, polegających na sprawdzeniu poprawności działania urządzenia, przeprowadzeniu koniecznych kalibracji, wzorcowań, aktualizacji oprogramowania, regulacji, konserwacji prewencyjnych oraz wymianie części zużywalnych.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Covidien Puritan Bennett 840   wymagana jest wymiana następujących zestawów serwisowych:

- 10K PM KIT FOR THE 10.4 [Zestaw serwisowy Purtian Bennett 840 10K]

- 15K PM KIT FOR COMPRESSOR 806 [Zestaw serwisowy kompresora 230V] (jeżeli urządzenie posiada kompresor)

Odpowiednio po 10 tysiącach i 15 tysiącach godzin

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Covidien Puritan Bennett 840   co 12 miesięcy lub ze względu na określony stopień zużycia wymagana jest wymiana następujących części:

- Czujnik tlenu

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Covidien Puritan Bennett 840   co 24 miesiące wymagana jest wymiana następujących części:

- Pakiet akumulatorów

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat daty ostatniej wymiany, ilości przepracowanych godzin i stopnia zużycia ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których respiratorów Covidien Puritan Bennett 840    Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować daty ostatniej wymiany, ilości przepracowanych godzin i stopnia zużycia ww. części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

Odpowiedź

Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować ilości przepracowanych godzin  ww.  części, rezygnuje z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu. Wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Pytanie 61

Dotyczy: Zakres 20, poz. 6

Zgodnie z zapisami SIWZ pod pojęciem „przegląd techniczny” rozumie się wykonanie czynności, których zakres określają zalecenia producenta danego urządzenia, polegających na sprawdzeniu poprawności działania urządzenia, przeprowadzeniu koniecznych kalibracji, wzorcowań, aktualizacji oprogramowania, regulacji, konserwacji prewencyjnych oraz wymianie części zużywalnych.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Bennett 980 po przepracowaniu 10.000 godzin wymagana jest wymiana następujących zestawów serwisowych:

- BDU 10K PM KIT [zestaw 10K]

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Bennett 980 po upływie 12 miesięcy lub 10.000 godzin lub po wykonaniu 100 dezynfekcji wymagana jest wymiana:

- Zestaw wydechowego czujnika przepływu

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Bennett 980 raz na 12 miesięcy lub jeśli określony stopień zużycia tego wymaga, wymagana jest wymiana następujących części:

- Czujnik tlenu

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Bennett 980 co 36 miesięcy wymagana jest wymiana:

- Pakiet akumulatorów

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Bennett 980 co 12 miesięcy wymagana jest wymiana:

- Filtr wentylatora chłodzącego

- Filtr kompresora DC (jeżeli urządzenie jest wyposażone w kompresor)

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Bennett 980 jeśli urządzenie jest wyposażone w kompresor ze względu na stopień zużycia wymagana jest wymiana następujących części:

- Zastawka wydechowa z czujnikiem przepływu

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat daty ostatniej wymiany, ilości przepracowanych godzin, stopnia zużycia i ilości wykonanych dezynfekcji ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których respiratorów Bennett 980 Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować daty ostatniej wymiany, ilości przepracowanych godzin, stopnia zużycia i ilości wykonanych dezynfekcji tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź

Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować ilości przepracowanych godzin  ww.  części, rezygnuje z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu. Wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. Jeżeli wymiana części jest wymagana co 12 miesięcy, Wykonawca zobowiązany będzie ją wykonać.

Pytanie 62

Dotyczy: Zakres 20, poz. 7,8

Zgodnie z zapisami SIWZ pod pojęciem „przegląd techniczny” rozumie się wykonanie czynności, których zakres określają zalecenia producenta danego urządzenia, polegających na sprawdzeniu poprawności działania urządzenia, przeprowadzeniu koniecznych kalibracji, wzorcowań, aktualizacji oprogramowania, regulacji, konserwacji prewencyjnych oraz wymianie części zużywalnych.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Covidien Puritan Bennett 760   wymagana jest wymiana następujących zestawów serwisowych:

- 15.000-hour preventive maintenance kit

- 30.000-hour preventive maintenance kit

Odpowiednio po 15 tysiącach i 30 tysiącach godzin

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Covidien Puritan Bennett 760   co 12 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:

- Czujnik tlenu OOM202

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Covidien Puritan Bennett 760   co 24 miesiące wymagana jest wymiana następujących części:

- Akumulator wewnętrzny

- Akumulator zewnętrzny (jeśli występuje)

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Covidien Puritan Bennett 760   co 12 miesięcy lub po 15.000 godzin pracy wymagana jest wymiana następujących części:

- Filtr wlotu powietrza pompy PEEP

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Covidien Puritan Bennett 760   co 12 miesięcy przy przeglądzie oraz co 1 miesiąc lub po 250 godzinach pracy godzinach pracy wymagana jest wymiana następujących części:

- Filtr główny wentylatora

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Covidien Puritan Bennett 760   co 12 miesięcy przy przeglądzie oraz co 3 miesiące lub po 1.000 godzin pracy wymagana jest wymiana następujących części:

- Filtr wlotu powietrza

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat daty ostatniej wymiany i ilości przepracowanych godzin  ww. zestawów. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których respiratorów Covidien Puritan Bennett 760    Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować daty ostatniej wymiany i ilości przepracowanych godzin  ww.  części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

Odpowiedź

Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować ilości przepracowanych godzin  ww.  części, rezygnuje z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu. Wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. Jeżeli wymiana części jest wymagana co 12 miesięcy, Wykonawca zobowiązany będzie ją wykonać.

Pytanie 63

Dotyczy: Zakres 26, poz. 1

Zgodnie z zapisami SIWZ pod pojęciem „przegląd techniczny” rozumie się wykonanie czynności, których zakres określają zalecenia producenta danego urządzenia, polegających na sprawdzeniu poprawności działania urządzenia, przeprowadzeniu koniecznych kalibracji, wzorcowań, aktualizacji oprogramowania, regulacji, konserwacji prewencyjnych oraz wymianie części zużywalnych.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora CareFusion Avea CliO co 12 miesięcy wymagana jest wymiana następujących zestawów serwisowych:

- PM Kit without compressor (urządzenia bez kompresora)

lub

- PM Kit with compressor (urządzenie z kompresorem)

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora CareFusion Avea CliO co 12 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:

- Czujnik tlenu

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora CareFusion Avea CliO co 24 miesiące wymagana jest wymiana następujących części:

- Pakiet akumulatorów

- Akumulator zewnętrzny  (jeżeli urządzenie posiada dodatkowe akumulatory)

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat daty ostatniej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których respiratorów CareFusion Avea CliO Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować daty ostatniej wymiany tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

Odpowiedź

Jeżeli wymiana części jest wymagana co 12 lub 24 miesiące, Wykonawca zobowiązany będzie ją wykonać.

Pytanie 64

Dotyczy: Zakres 26, poz. 2-5

Zgodnie z zapisami SIWZ pod pojęciem „przegląd techniczny” rozumie się wykonanie czynności, których zakres określają zalecenia producenta danego urządzenia, polegających na sprawdzeniu poprawności działania urządzenia, przeprowadzeniu koniecznych kalibracji, wzorcowań, aktualizacji oprogramowania, regulacji, konserwacji prewencyjnych oraz wymianie części zużywalnych.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta zestawu do wspomagania oddechu dla noworodków Infant Flow_SiPAP co 12 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:

- Czujnik tlenu

- Akumulator

- Filtr tlenu

- Filtr/ogranicznik ogniw paliwowych

- Filtr pułapki wodnej

- Zawory kontrolne napędu

- Ogranicznik filtra odpowietrzającego obudowy

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta zestawu do wspomagania oddechu dla noworodków Infant Flow SiPAP co 24 miesiące wymagana jest wymiana następujących części:

- Alarm blendera i komponenty obejścia

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta zestawu do wspomagania oddechu dla noworodków Infant Flow_SiPAP co 60 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:

- Zawór elektromagnetyczny

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat daty ostatniej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których Infant Flow_SiPAP Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować daty ostatniej wymiany tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

Odpowiedź

Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować terminu wymiany zaworu elektromagnetycznego.  Rezygnuje z konieczności uwzględnienia jego  wymiany w cenie przeglądu. Jeżeli wymiana części jest wymagana co 12 lub 24 miesiące, Wykonawca zobowiązany będzie ją wykonać.

Pytanie 65

Dotyczy: Zakres 33, poz. 1-3

Zgodnie z zapisami SIWZ pod pojęciem „przegląd techniczny” rozumie się wykonanie czynności, których zakres określają zalecenia producenta danego urządzenia, polegających na sprawdzeniu poprawności działania urządzenia, przeprowadzeniu koniecznych kalibracji, wzorcowań, aktualizacji oprogramowania, regulacji, konserwacji prewencyjnych oraz wymianie części zużywalnych.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulenia Blease Sirius 990 co 12 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:

- Akumulator 12V 2Ah

- Uszczelki gniazd parowników

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulenia Blease Sirius 990 co 12 miesięcy wymagana jest wymiana następujących zestawów serwisowych:

- CAS I Service Kit

lub

- CAS II Service Kit

w zależności od rodzaju obiegu

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulenia Blease Sirius 990 gdy następujące części osiągną określony stopień zużycia wymagana jest ich wymiana:

- Uszczelka mocowania obiegu

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat daty ostatniej wymiany i stopnia zużycia ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których aparatów do znieczulania Blease Sirius 990 Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować daty ostatniej wymiany i stopnia zużycia tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

Odpowiedź

Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stopnia zużycia  ww.  części, rezygnuje z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu. Jeżeli wymiana części jest wymagana co 12 miesięcy, Wykonawca zobowiązany będzie ją wykonać.

Pytanie 66

Dotyczy: Zakres 33, poz. 4-6, Zakres 43, poz. 4

Zgodnie z zapisami SIWZ pod pojęciem „przegląd techniczny” rozumie się wykonanie czynności, których zakres określają zalecenia producenta danego urządzenia, polegających na sprawdzeniu poprawności działania urządzenia, przeprowadzeniu koniecznych kalibracji, wzorcowań, aktualizacji oprogramowania, regulacji, konserwacji prewencyjnych oraz wymianie części zużywalnych.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producentów  kardiomonitorów wymagana jest  wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia lub datę kolejnej wymiany:

- Akumulator

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których kardiomonitorów  Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

Odpowiedź

Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stopnia zużycia  ww.  części, rezygnuje z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu.

Pytanie 67

Dotyczy: Zakres 43, poz. 1-3

Zgodnie z zapisami SIWZ pod pojęciem „przegląd techniczny” rozumie się wykonanie czynności, których zakres określają zalecenia producenta danego urządzenia, polegających na sprawdzeniu poprawności działania urządzenia, przeprowadzeniu koniecznych kalibracji, wzorcowań, aktualizacji oprogramowania, regulacji, konserwacji prewencyjnych oraz wymianie części zużywalnych.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i potencjalnym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu a także w zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Prosimy o podanie pełnej nazwy i modelu aparatu do znieczuleń Aespire.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

Odpowiedź

Nazwa i model są podane.

Pytanie 68

Dotyczy: Zakres 43, poz. 1-3

Zgodnie z zapisami SIWZ pod pojęciem „przegląd techniczny” rozumie się wykonanie czynności, których zakres określają zalecenia producenta danego urządzenia, polegających na sprawdzeniu poprawności działania urządzenia, przeprowadzeniu koniecznych kalibracji, wzorcowań, aktualizacji oprogramowania, regulacji, konserwacji prewencyjnych oraz wymianie części zużywalnych.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania ogólnego GE Datex Ohmeda Versamed Aespire 7100 co 12 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:

- Uszczelki gniazd parowników

- Filtr wentylatora

- Filtr 2-micron gazu napędzającego

- Filtr wejściowy zasilania gazów

- Akumulator wewnętrzny

- Filtr wejściowy butli

- Uszczelka butli (DIN)

- Uszczelka butli N2O DIN Conn 11

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania ogólnego GE Datex Ohmeda Versamed Aespire 7100 co 24 miesiące wymagana jest wymiana następujących części:

- Akumulator wewnętrzny 6V 4,5AH

- Zawór grzybowy spontanicznego oddechu

- Uszczelka zaworu spontanicznego oddechu

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania ogólnego GE Datex Ohmeda Versamed Aespire 7100  wymagana jest  wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia:

- Czujnik przepływu

- Czujnik tlenu M-10

- Dysk zaworu zwrotnego

- Membrana zastawki wydechowej

- Zawór pop-off

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania ogólnego GE Datex Ohmeda Versamed Aespire 7100 co 24 miesiące lub ze względu na osiągnięcie określonego stopnia zużycia wymagana jest  wymiana następujących części:

- Miech

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania ogólnego GE Datex Ohmeda Aespire 7900 co 12 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:

- Uszczelka gniazda parownika

- Filtr przeciwkurzowy

- Filtr 2-micron gazu napędzającego

- Filtr wejściowy zasilania gazów

- Filtr wejściowy butli

- Uszczelka butli (DIN)

- Uszczelka butli N2O DIN Conn 11

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania ogólnego GE Datex Ohmeda Aespire 7900 co 24 miesiące wymagana jest wymiana następujących części:

- Akumulator wewnętrzny 12V 2,2AH

- Zawór grzybowy spontanicznego oddechu

- Uszczelka zaworu spontanicznego oddechu

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania ogólnego GE Datex Ohmeda Aespire 7900  wymagana jest  wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia:

- Czujnik przepływu

- Czujnik tlenu M-10

- Dysk zaworu zwrotnego

- Membrana zastawki wydechowej

- Zawór pop-off

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania ogólnego GE Datex Ohmeda Aespire 7900 co 24 miesiące lub ze względu na osiągnięcie określonego stopnia zużycia wymagana jest  wymiana następujących części:

- Miech

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania ogólnego GE Datex Ohmeda Aespire View co 12 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:

- Uszczelka gniazda parownika

- Filtr przeciwkurzowy

- Filtr 2-micron gazu napędzającego

- Filtr wejściowy zasilania gazów

- Filtr wejściowy butli

- Uszczelka butli (DIN)

- Uszczelka butli N2O DIN Conn 11

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania ogólnego GE Datex Ohmeda Aespire View co 24 miesiące wymagana jest wymiana następujących części:

- Akumulator wewnętrzny

- Zawór grzybowy spontanicznego oddechu

- Uszczelka zaworu spontanicznego oddechu

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania ogólnego GE Datex Ohmeda Aespire View  wymagana jest  wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia:

- Czujnik przepływu

- Czujnik tlenu M-10

- Dysk zaworu zwrotnego

- Membrana zastawki wydechowej

- Zawór pop-off

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania ogólnego GE Datex Ohmeda Aespire View co 24 miesiące lub ze względu na osiągnięcie określonego stopnia zużycia wymagana jest  wymiana następujących części:

- Miech

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat daty ostatniej wymiany i stopnia zużycia ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których aparatów do znieczulania ogólnego GE Datex Ohmeda Versamed Aespire 7100 Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować daty ostatniej wymiany i stopnia zużycia tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź

Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stopnia zużycia części.  Rezygnuje z konieczności uwzględnienia ich  wymiany w cenie przeglądu. Wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. Jeżeli wymiana części jest wymagana co 12 lub 24 miesiące, Wykonawca zobowiązany będzie ją wykonać.

Pytanie 69

Dotyczy: Zakres 44

Zgodnie z zapisami SIWZ pod pojęciem „przegląd techniczny” rozumie się wykonanie czynności, których zakres określają zalecenia producenta danego urządzenia, polegających na sprawdzeniu poprawności działania urządzenia, przeprowadzeniu koniecznych kalibracji, wzorcowań, aktualizacji oprogramowania, regulacji, konserwacji prewencyjnych oraz wymianie części zużywalnych.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producentów  defibrylatorów wymagana jest  wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia lub datę kolejnej wymiany:

- Akumulator

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których defibrylatorów  Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

Odpowiedź

W zakresie 44 wykreśla się poz. 2 i 13 ( kasacja urządzenia). Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stopnia zużycia części.  Rezygnuje z konieczności uwzględnienia ich  wymiany w cenie przeglądu. Wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Pytanie 70

Dotyczy: Zakres 62

Zgodnie z zapisami SIWZ pod pojęciem „przegląd techniczny” rozumie się wykonanie czynności, których zakres określają zalecenia producenta danego urządzenia, polegających na sprawdzeniu poprawności działania urządzenia, przeprowadzeniu koniecznych kalibracji, wzorcowań, aktualizacji oprogramowania, regulacji, konserwacji prewencyjnych oraz wymianie części zużywalnych.

Zgodnie z zapisami SIWZ usługi przeglądów technicznych aparatury medycznej i sprzętu medycznego muszą być dokonywane zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta danego sprzętu w dokumentacji technicznej. W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Hamilton S1 co 1 miesiąc i przy przeglądzie wymagana jest wymiana następujących części:

- Filtr wentylatora

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Hamilton S1 co 12 miesięcy lub ze względu na osiągnięcie określonego stopnia zużycia wymagana jest  wymiana następujących części:

- Czujnik tlenu

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Hamilton co 24 miesiące lub co 5.000  godzin S1 wymagana jest wymiana następujących części:

- Akumulator –

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Hamilton S1 co 20.000 godzin wymagana jest wymiana następujących części:

- Podświetlenie wyświetlacza LCD

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Hamilton wymagana jest  wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia:

- Membrana Zastawki Wydechowej

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat daty ostatniej wymiany, ilości przepracowanych godzin i stopnia zużycia ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których respiratorów Hamilton S1  Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować daty ostatniej wymiany, ilości przepracowanych godzin i stopnia zużycia tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź

Comiesięczną wymianę filtra wentylatora wykonuje Użytkownik. Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stopnia zużycia części.  Rezygnuje z konieczności uwzględnienia ich  wymiany w cenie przeglądu. Wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie. Jeżeli wymiana części jest wymagana co 12 lub 24 miesiące, Wykonawca zobowiązany będzie ją wykonać.

Pytanie 71

Dotyczy: Zakres 76, poz. 1

Zgodnie z zapisami SIWZ pod pojęciem „przegląd techniczny” rozumie się wykonanie czynności, których zakres określają zalecenia producenta danego urządzenia, polegających na sprawdzeniu poprawności działania urządzenia, przeprowadzeniu koniecznych kalibracji, wzorcowań, aktualizacji oprogramowania, regulacji, konserwacji prewencyjnych oraz wymianie części zużywalnych.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania  GE Carestation 650 wymagana jest wymiana następujących zestawów serwisowych odpowiednio co 2 i 4 lata:

- zestaw serwisowy 2-letni

- zestaw serwisowy 4-letni

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat terminu ostatniej wymiany  i stopnia zużycia ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy dla aparatu do znieczulania  GE Carestation 650 Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować daty ostatniej wymiany i stopnia zużycia  tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź

2-letni zestaw serwisowy zostanie wymieniony przed końcem gwarancji. Oferta Wykonawcy powinna obejmować wymianę zestawu serwisowego 4- letniego.

Pytanie 72

Dotyczy §3 pkt 9 a umowy

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie rabatu z 50% na 30%, zgodnie z wytycznymi  producenta.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie

Dot. SIWZ pkt.5 – dot. zad.48 (diatermie Erbe) Z uwagi na wysoką inwazyjność urządzeń elektrochirurgicznych typu diatermia (dozowanie prądu do ciała pacjenta) wnioskujemy o objęcie zadania nr 48 wymogami dla Wykonawcy analogicznie jak dla pakietów 2,3,11,17,21,28,35,52,53,54,57,64,72,73 tj.: ( posiadania dostępu do oryginalnych i nowych części dedykowanych do systemu przez producenta systemu, ( dysponowania min. 2 osobami, posiadającymi uprawnienia (certyfikat wydany przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela na terenie EU) do przeglądów i napraw sprzętu będącego przedmiotem zamówienia ( posiadania doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert w świadczeniu min. 2 usług dotyczących przeglądów i napraw analogicznego systemu, którego dotyczy oferta na daną część. Wnioskowana zmiana zabezpiecza Zamawiającego przed Wykonawcą nieposiadającym wiedzy o serwisowaniu urządzeń jak w pakiecie nr 83.

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 73

Zakres 44

Zgodnie z zalecaniami określonymi przez producenta defibrylatorów Lifepak w określonych odstępach czasu powinny być wymienione: - akumulatory – battery pins – bateria podtrzymująca pamięć – kabel ekg – kabel terapii Wykonawca nie posiada informacji na temat ostatniej daty wymian ww. części. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy wyżej wymienione elementy mają zostać wymienione w cenie przeglądów i dla których defibrylatorów.

Odpowiedź

Akumulatory i kabel ekg wymienia użytkownik. Wykonawca wymienia baterię podtrzymującą pamięć.

Pytanie 74

Zakres 16

Bardzo proszę o informację czy dla urządzeń z części 16 w cenie przeglądów należy uwzględnić wymianę akumulatorów .Jeśli tak to proszę o wskazanie urządzeń i elementów, które powinny być wymienione. Informacja ta jest niezbędna do oszacowania kosztów.

Odpowiedź

Wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Jednocześnie Zamawiający zmienia treść SIWZ następuje:

- Zamieszcza ujednolicony poprawiony załącznik nr 3 do SIWZ – projekt umowy.

- Zmienia treść rozdz. 14 ust. 14.1. i 14.2., które otrzymują brzmienie:

„ 14.1. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć do dnia: 25 luty 2020 do godziny 9.30

Wszystkie oferty, które zostaną złożone po terminie ich składania, będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania, niezwłocznie informując Wykonawcę.

14.2. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego tj. w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie 33-100 Tarnów ul. Lwowska 178a, pokój Nr 49 w dniu: 25 luty 2020 o godzinie 10.00

Podczas otwarcia ofert zamawiający poda informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy.”

Zakres zmian w ogłoszeniu:

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4a oraz art. 11 c) ustawy, przekaże w dniu 07.02.2020 r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie treści ogłoszenia. Ponadto zgodnie z art. 12a ust. 3) ustawy Zamawiający zamieszcza informację o zmianach w treści ogłoszenia na stronie internetowej.

W związku z powyższym dokonuje się sprostowania treści ogłoszenia nr 2020/S 009-016875 opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 14.01.2020 r.

W wyniku dokonanej zmiany sekcja II pkt II.1.4), sekcja IV pkt IV.2.2) i pkt IV.2.7) ogłoszenia otrzymują odpowiednio brzmienie:

Zamiast:

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.

Zamówienie zostało podzielone na 76 zakresów (części).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A do specyfikacji, warunki realizacji określone zostały w załączniku nr 3 – projekcie umowy.

Wykonanie przeglądów sprzętu i konserwacji w sposób zgodny ze wskazaniami producenta w czasie trwania umowy:

1 przegląd na 2 lata: zakres 16

4 przeglądy na 2 lata: zakresy 2, 9, 10, 53, 73

6 przeglądów na 2 lata: zakres 4

8 przeglądów na 2 lata: zakres 11

Pozostałe zakresy 2 przeglądy na 2 lata.

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 24/02/2020

Czas lokalny: 09:30,

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 24/02/2020

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiot zamówienia obejmuje Świadczenie usługi w zakresie wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz okresowych przeglądów technicznych aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.

Zamówienie zostało podzielone na 76 zakresów (części).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1A do specyfikacji, warunki realizacji określone zostały w załączniku nr 3 – projekcie umowy.

Wykonanie przeglądów sprzętu i konserwacji w sposób zgodny ze wskazaniami producenta w czasie trwania umowy:

1 przegląd na 2 lata: zakres 16

4 przeglądy na 2 lata: zakresy 2, 9, 10, 23, 53, 73

6 przeglądów na 2 lata: zakres 4

8 przeglądów na 2 lata: zakres 11

Pozostałe zakresy 2 przeglądy na 2 lata.

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 25/02/2020

Czas lokalny: 09:30,

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 25/02/2020

Czas lokalny: 10:00

Podpisał: Piotr Skrobisz – P.O. Z-CA Dyrektora

Otrzymują:

- Strona internetowa Zamawiającego.

- Autorzy pytań.

- Wykonawcy, którym przekazano SIWZ (jeśli dotyczy).

- Aa.