## Karta parametrów Aparat USG
KARTA PARAMETRÓW Zadanie Aparat USG (1 szt.)
L.p. | Wymagane parametry techniczne | miejsce oferty, w którym znajduje się opis potwierdzający spełnianie parametru technicznego | punkty za parametry dodatkowe
Ultrasonograf
1 | Aparat USG fabrycznie nowy, nie starszy niż 2023 roku. |  | X
2 | Waga aparatu (bez głowic) max 10 kg. |  | X
3 | Dedykowany wózek jezdny do aparatu z regulacją wysokości min. 35 cm |  | X
4 | Aparat o czasie uruchamiania poniżej 80s od włączenia i poniżej 10s z trybu czuwania. |  | X
5 | Dotykowy, płaski monitor bez wystających pokręteł, wysokiej rozdzielczości min 1920x1024 pixeli, kolorowy, cyfrowy typu LCD o przekątnej ekranu min 15". Całkowicie zmywalny. |  | X
6 | Monitor aparatu wyposażony w czujnik natężenia oświetlenia pozwalający na automatyczne dostosowanie wyświetlania do warunków otoczenia. |  | X
7 | Wyświetlacz pozostałego czasu pracy na baterii |  | X
8 | Min. 3 aktywne gniazda do podłączenia głowic obrazowych |  | X
9 | Zasilanie 230 VAC ±10%, 50Hz oraz z akumulatora. |  | X
10 | Zasilanie z akumulatora - min. 2 godziny ciągłej pracy |  | X
11 | Zakres częstotliwości pracy aparatu wynikający z częstotliwości pracy głowic od 2,0-22,0 MHz |  | X
12 | Maksymalna długość filmu w pamięci CINE - min. 150 s |  | X
Obrazowanie i prezentacja obrazu
13 | B-mode (2D) |  | X
14 | Minimum 8 stref regulacji wzmocnienia TGC |  | X
15 | Regulacja map szarości |  | X
16 | Zakres dynamiki min. 40 - 100dB |  | X
17 | Głębokość obrazowania aparatu min od 2,0 – 35,0 cm. |  | X
18 | Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków (nadawanie i odbiór) |  | X
19 | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) |  | X
20 | Cyfrowa filtracja szumów – wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości |  | X
21 | Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych. |  | X
22 | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach. |  | X
23 | Pełne oprogramowanie do badań: |  | X
24 | · Brzusznych |  | X
| · Opłucnej |  | X
| · Nerwów |  | X
| · Procedur interwencyjnych |  | X
| · Małych narządów |  | X
| · Mięśniowo-szkieletowych |  | X
| · Naczyniowych |  | X
| · Kardiologicznych przezprzełykowych |  | X
| · Kardiologicznych |  | X
24 | M-mode |  | X
25 | Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym i na pętlach obrazowych 2D odtwarzanych z pamięci aparatu |  | X
26 | Doppler Kolorowy (CD). |  | X
27 | M-mode i anatomiczny M-mode w trybie kolorowego dopplera |  | X
28 | Możliwość jednoczesnej prezentacji w czasie rzeczywistym na podzielonym ekranie obrazu w trybie B i w trybie B+kolor doppler |  | X
29 | Power Doppler (PD). |  | X
30 | Spektralny Doppler tkankowy (TDI) |  | X
31 | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (PWD). |  | X
32 | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w dopplerze pulsacyjnym ≥ 8,0 m/s. |  | X
33 | Regulacja wielkości bramki PW-dopplera min. 1,0-15,0 mm. |  | X
34 | Korekcja kąta w zakresie minimum ± 85º |  | X
35 | Możliwość regulacji położenia linii bazowej, korekcji kąta i prędkości przesuwu na obrazach w trybie dopplera spektralnego zapisanych na dysku |  | X
36 | Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) w czasie rzeczywistym. |  | X
37 | Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD). |  | X
38 | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w dopplerze ciągłym ≥ 13,0 m/s. |  | X
39 | Triplex-mode (B+CD/PD+CWD) w czasie rzeczywistym. |  | X
40 | Oprogramowanie do poprawy wizualizacji igły biopsyjnej, z regulacją kąta padania wiązki ultradźwiękowej. |  | X
Pomiary
41 | Pakiet pomiarowy ogólny: Dystans, obwód, powierzchnia, zwężenie, kąty |  | X
42 | Dedykowane pomiar: Kardiologiczne, mięśniowo-szkieletowe, naczyniowe, ginekologiczne, urologiczne |  | X
43 | Pomiary automatyczne: - automatyczny pomiar CO (cardiac output) oraz VTI , - automatyczny pomiar średnicy żyły głównej dolnej w czasie rzeczywistym (IVC) podczas cykli oddechowych, - automatyczna detekcja linii B (B-lines) z możliwością przyporządkowania konkretnego wyniku do odpowiadającego segmentu płuc, |  | X
Głowice ultrasonograficzne
44 | GŁOWICA CONVEX 2D szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwością pracy do badań brzusznych |  | X
44.1 | Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział 2,0 – 5,0 MHz |  | X
44.2 | Minimum 190 kryształów tworzące wiązkę ultradźwiękową w głowicy. |  | X
45 | GŁOWICA LINIOWA 2D szerokopasmowa, ze zmienną częstotliwością pracy |  | X
45.1 | Zakres częstotliwości pracy min. 5.0 - 12,0 MHz. |  | X
45.2 | Minimum 190 kryształów tworzące wiązkę ultradźwiękową w głowicy. |  | X
46 | GŁOWICA SEKTOROWA KARDIOLOGICZNA 2D ze zmienną częstotliwością pracy |  | X
46.1 | Zakres częstotliwości pracy: min. 2 – 4 MHz |  | X
46.2 | Minimum 64 kryształy tworzące wiązkę ultradźwiękową w głowicy. |  | X
46.3 | Kąt skanowania głowicy min. 120 stopni |  | X
47 | Głowica bezprzewodowa zawierająca dwie głowice convexową i liniową |  | X
47.1 | Zakres częstotliwości głowicy convex 2-5 MHz Ilość elementów w głowicy min 128 |  | X
47.2 | Zakres częstotliwości głowicy liniowej: 4 – 12MHz Ilość elementów w głowicy min. 192 |  | X
47.3 | Możliwość połączenia bezprzewodowego ze smartfonem lub tabletem celem wyświetlania obrazu ultrasonograficznego |  | X
48 | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową typu „hokej”, ze zmianą częstotliwości pracy min. 9.0 - 16,0 MHz. |  | X
Archiwizacja
49 | Videoprinter monochromatyczny małego formatu |  | X
50 | Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB w formatach avi i jpeg. - 2 porty |  | X
51 | Archiwizacja danych pacjentów, raportów i obrazów na lokalnym dysku SSD o pojemności minimum 100 GB . |  | X
52 | Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI |  | X
53 | Gniazdo internetowe do przesyłania danych |  | X
54 | Interface Dicom 3 |  | X
Dodatkowy parametr techniczny
55 | Kompatybilność głowic z posiadnym aparatem VENUE GO (producent GE) |  | Tak – 10,00 pkt. Nie – 0 pkt.
Gwarancja na urządzenie medyczne
56 | Gwarancja powyżej 24 miesięcy | …….. miesięcy (Wykonawca wpisuje ilość pełnych miesięcy) | max 10,00 pkt