| Przedmiot zamówienia : APARAT DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO Z MONITOREM – SZT. 1 cz. 3 Producent……………………………………. Nazwa-model/typ……………………….. Rok produkcji (fabrycznie nowy z 2020r.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
|  | Aparat do znieczulenia ogólnego dla dzieci i dorosłych |  |  |
|  | Aparat do znieczulania ogólnego jezdny |  |  |
|  | Parametry ogólne: |  |  |
|  | masa aparatu do 160 kg |  |  |
|  | zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V (minimum 3 gniazda) |  |  |
|  | Indywidualne, automatyczne bezpieczniki gniazd elektrycznych |  |  |
|  | wyposażony w blat do pisania i minimum dwie szuflady na akcesoria |  |  |
|  | koła jezdne (z hamulcem centralnym minimum dwóch kół) |  |  |
|  | wbudowane oświetlenie blatu typu LED z regulacją natężenia światła |  |  |
|  | zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej |  |  |
|  | awaryjne zasilanie gazowego z 10 l butli (O2 i N2O) |  |  |
|  | Prezentacja ciśnień gazów zasilających na ekranie rspiratora |  |  |
|  | precyzyjne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza, wyświetlanie przepływów gazów na ekranie respiratora aparatu |  |  |
|  | przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi przepływami |  |  |
|  | wbudowany przepływomierz tlenowy niezależny od układu okrężnego do stosowania podczas znieczuleń przewodowych z regulowanym przepływem O2 minimum do 10 l/min. |  |  |
|  | system automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25%. Automatyczne odcięcie podtlenku azotu przy braku zasilania w tlen |  |  |
|  | ujście gazów do podłączenia układów bezzastawkowych niezależne od układu okrężnego |  |  |
|  | Układ oddechowy |  |  |
|  | kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci o niskiej podatności |  |  |
|  | układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu o całkowitej pojemności nie większej niż 3,5 L. wraz z pojemnikiem absorbera C02 |  |  |
|  | możliwość stosowania zamiennego pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu, stosowania dodatkowych elementów i stosowania narzędzi |  |  |
|  | przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i półzamkniętym |  |  |
|  | obejście tlenowe o dużej wydajności minimum 25 l/min. |  |  |
|  | wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności max. 1,5 l. |  |  |
|  | wielorazowe autoklawowalne czujniki przepływu |  |  |
|  | eliminacja gazów poanestetycznych poza salę operacyjną |  |  |
|  | Respirator anestetyczny |  |  |
|  | Tryby wentylacji |  |  |
|  | możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej natychmiast po przełączeniu z wentylacji mechanicznej przy pomocy dźwigni |  |  |
|  | tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny VC |  |  |
|  | tryb wentylacji objętościowo zmienny PC |  |  |
|  | SIMV – synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie objętościowym i ciśnieniowym |  |  |
|  | precyzyjny wyzwalacz przepływowy z precyzyjną regulacją czułości min. od 0, 2 l/min – 10 l/min. |  |  |
|  | tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu (automatyczna wentylacja zapasowa) |  |  |
|  | tryb wentylacji ciśnieniowej z gwarantowaną objętością |  |  |
|  | zakres PEEP min. od 4 do 25 cm H2O |  |  |
|  | Regulacje |  |  |
|  | regulacja stosunku wdechu do wydechu – minimum 2: 1 do 1: 8 |  |  |
|  | regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 100 /min wentylacja objętościowa i ciśnieniowa |  |  |
|  | zakres objętości oddechowej minimum od 5 do 1500 ml - wentylacja objętościowa lub ciśnieniowa |  |  |
|  | regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 5 do 60 cm H2O |  |  |
|  | regulowana pauza wdechowa w zakresie minimum 5-60 % |  |  |
|  | Alarmy |  |  |
|  | alarm niskiej pojemności minutowej MV i objętości oddechowej TV z regulowanymi progami (górnym i dolnym) Możliwość czasowego zawieszenia alarmu TV i CO2 np. podczas indukcji znieczulenia |  |  |
|  | alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego |  |  |
|  | alarm braku zasilania w energię elektryczną |  |  |
|  | alarm braku zasilania w gazy |  |  |
|  | alarm Apnea |  |  |
|  | POMIAR I OBRAZOWANIE |  |  |
|  | stężenie tlenu w gazach oddechowych |  |  |
|  | pomiar objętości oddechowej TV |  |  |
|  | pomiar pojemności minutowej MV |  |  |
|  | pomiar częstości oddechowej f |  |  |
|  | ciśnienia szczytowego |  |  |
|  | ciśnienia średniego |  |  |
|  | ciśnienia PEEP |  |  |
|  | Manometr pomiaru cisnienia w drogach oddechowych wyświetlany na ekranie wentylatora |  |  |
|  | stężenie wdechowe i wydechowe tlenu w gazach oddechowych w aparacie do znieczulania metoda paramagnetyczna (bez użycia zużywalnych czujników galwaniacznych) |  |  |
|  | pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla: podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, izofluranu w aparacie do znieczulania |  |  |
|  | automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i pomiar MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta w aparacie do znieczulania |  |  |
|  | kompatybilność modułu gazowego pomiędzy aparatem i monitorem |  |  |
|  | pomiar i obrazowanie spirometrii minimum pętli: ciśnienie – objętość ciśnienie – przepływ przepływ – objętość Możliwość zapisania pętli referencyjnej i zapamiętania minimum 5 wyświetlonych pętli spirometrycznych. |  |  |
|  | Pomiar z wyświetlaniem podatności dróg oddechowych |  |  |
|  | Prezentacja graficzna |  |  |
|  | ekran kolorowy dotykowy do prezentacji parametrów wentylacji i krzywych o przekątnej minimum 15”. Rozdzielczość minimum 1024x768 pikseli. Ekran niewbudowany w korpus aparatu do znieczulenia w celu lepszej wizualizacji (dotyczy ekranu głównego nie powielającego) |  |  |
|  | sterowanie poprzez pokrętło, przyciski i ekran dotykowy dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy |  |  |
|  | możliwość indywidualnego konfigurowania minimum czterech stron ekranu respiratora |  |  |
|  | prezentacja prężności dwutlenku węgla - CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym w aparacie do znieczulenia wraz z krzywą |  |  |
|  | obrazowanie krzywej przepływu w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia |  |  |
|  | obrazowanie krzywej ciśnienia w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia |  |  |
|  | możliwość obrazowania krzywej koncentracji anestetyku wziewnego w aparacie do znieczulenia na wdechu i wydechu |  |  |
|  | PAROWNIK |  |  |
|  | możliwość podłączenia parowników do sevofluranu, desfluranu i isofluranu Uchwyt do dwóch parowników mocowanych jednocześnie typ Selectatec |  |  |
|  | test szczelności parowników z zapisem wyniku testu w dzienniku uwidacznianym na ekranie respiratora aparatu do znieczulenia |  |  |
|  | wbudowany ssak injectorowy do podłączenia dwóch pojemników 1,0 l z wymiennymi wkładami |  |  |
|  | Inne |  |  |
|  | komunikacja z aparatem w języku polskim |  |  |
|  | instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą |  |  |
|  | Monitor pacjenta do aparatu do znieczulenia |  |  |
|  | ekran kolorowy dotykowy, typu TFT aktywna matryca, rozdzielczość min.1024 x 768 pikseli |  |  |
|  | przekątna ekranu min. 15" Możliwość podłączenia niezależnego ekranu powielającego o przekątnej minimum 19” |  |  |
|  | do wyboru przez użytkownika - minimum trzy odprowadzenia EKG - krzywa oddechowa - krzywa pletyzmograficzna - krzywe ciśnienia tętniczego Minimum 8 wyświetlanych jednoczasowo na ekranie krzywych dynamicznych |  |  |
|  | zasilanie elektryczne dostosowane do 230V, 50Hz |  |  |
|  | awaryjne zasilanie elektryczne monitora z wbudowanego akumulatora na min. 60 minut w warunkach standardowych |  |  |
|  | dowolne konfigurowanie kolejności wyświetlanych krzywych i innych parametrów na ekranie monitora Możliwość zaprogramowania przez personel min. 30 różnych konfiguracji monitora (ustawiania ekranu i granic alarmowych). |  |  |
|  | sterowanie poprzez pokrętło, przyciski i ekran dotykowy dla zwiększenia bezpieczeństwa pracy. Możliwość podłączenia klawiatury i myszki pod port USB oraz skanera kodów kreskowych |  |  |
|  | pamięć trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 h. Możliwość rozbudowy o trendy z 72h. |  |  |
|  | alarmy min.3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich mierzonych parametrów z klasyfikacją priorytetu alarmu. Rejestracja zdarzeń alarmowych Możliwość czasowego zawieszenia alarmu dźwiękowego |  |  |
|  | alarmy techniczne z podaniem przyczyny |  |  |
|  | pomiar EKG. |  |  |
|  | w zestawie odpowiednie kable połączeniowe i pomiarowe dla dorosłych i dzieci |  |  |
|  | ciągła rejestracja i możliwość równoczesnej prezentacji 6 (I, II, III, aVL, aVF, Vx) odprowadzeń EKG |  |  |
|  | pomiar częstości serca minimalny zakres 30-250/min. |  |  |
|  | ciągła analiza położenia odcinka ST z możliwością ustawienia alarmów i wyświetlania trendów |  |  |
|  | podstawowa analiza arytmii pracy serca Możliwość rozbudowy o zaawansowaną analizę arytmii. |  |  |
|  | detekcja sygnału stymulatora serca |  |  |
|  | respiracja impedancyjna (prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów w minucie) w zakresie min. 4-100 odd/min |  |  |
|  | pomiar saturacji i tętna |  |  |
|  | zakres pomiaru saturacji SpO2 1-100% z prezentacją krzywej pletyzmograficznej z eliminacją artefaktów i zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale, na ekranie widoczny wskaźnik jakości sygnału |  |  |
|  | czujnik wielorazowy do pomiaru dla dorosłych i dzieci na palec |  |  |
|  | pomiar temperatur |  |  |
|  | pomiar temperatury obwodowej - powierzchniowej w zestawie kabel do połączenia czujnika |  |  |
|  | możliwość pomiaru minimum dwóch temperatur wyświetlanie temperatury T1, T2 i ich różnicy T2-T1 |  |  |
|  | pomiar ciśnienia |  |  |
|  | ciśnienie tętnicze krwi metodą nieinwazyjną |  |  |
|  | pomiar wyzwalany ręcznie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas, czas repetycji pomiarów automatycznych min. 1 – 240 min. |  |  |
|  | komplet wielorazowych mankietów bez lateksu dla dorosłych wraz z kablem połączeniowym – (3 różne rozmiary mankietów: duży, średni, mały) oraz mankiet na przedramię dla otyłych pacjentów |  |  |
|  | pomiar ciśnienia krwi metodą bezpośrednią (krwawą) min. 2 kanały: tętnicze i OCŻ Pomiar ciśnień inwazyjnych w zakresie min. - 25 do 320 mmHg |  |  |
|  | Mozliwość rozbudowy o pomiar głębokości znieczulenia metodą Entropii z modułu pomiarowego sterowanego z monitora funkcji życiowych |  |  |
|  | Inne |  |  |
|  | pomiar zwiotczenia mięśniowego z modułu pomiarowego sterowanego z monitora funkcji życiowych, w komplecie wielorazowy mechanosensor dla dorosłych Wizualizacja czasu od ostatniego pomiaru TOF na ekranie monitora |  |  |
|  | Komunikat o ustępowaniu zwiotczenia na ekranie monitora |  |  |
|  | pomiar bodźców nocyceptywnych poprzez pomiar parametru wykazującego zmiany reakcji hemodynamicznych spowodowanych przez bodźce chirurgiczne i środki przeciwbólowe przy pomocy czujnika saturacji lub urządzenia zewnętrznego(w przypadku urządzenia zewnętrznego akcesoria dla min. 300 pacjentów) |  |  |
|  | możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania. Możliwość podglądu ekranu innego monitora tego samego typu, pracującego w sieci bez konieczności używania dedykowanych serwerów czy centrali |  |  |
|  | aparat i monitor zgodne z dyrektywą RoHS (produkcja bez użycia materiałów potencjalnie toksycznych) potwierdzenie certyfikatem |  |  |
|  | ze względów ekonomicznych, serwisowych jak i przyszłej rozbudowy - monitor funkcji życiowych, moduły pomiarowe oraz aparat do znieczulenia ogólnego jednego producenta |  |  |
|  | Kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego systemem S/5 |  |  |
|  | polskojęzyczne oprogramowanie aparatu, monitora i modułów |  |  |
|  | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniem producenta, dokonywane na koszt Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – w okresie gwarancyjnym – max. 48 godz. (w dni robocze) |  |  |
|  | Szkolenie w zakresie użytkowania sprzętu |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim ( z podaniem, na których stronach instrukcji znajdują się wymagane parametry aparatu ) |  |  |
|  | Gwarancja przez okres min. 24 miesięcy |  |  |

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające.

Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak parametru konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania

bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Data i podpis…………………..