## PAKIET 1 wózek_anest_
wózek anestezjologiczny
Nazwa
Typ
Wytwórca
Kraj pochodzenia
Rok produkcji:
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany
BUDOWA I WYMIARY:
1 | szafka na 5 szuflad (wysokość frontów 2x90mm, 3x169 mm) + 1 drzwiczki (szerokość:310 mm), | TAK, PODAĆ
2 | 1xstelaż nadstawki z uchylnymi 9 pojemnikami w dwóch rzędach (5+4), | TAK
3 | 3xszyna instrumentalna (w tym jedna pod nadstawką), | TAK
4 | 1xpotrójny pojemnik na rękawiczki ze stali kwasoodpornej, | TAK
5 | 1xkoszyk na akcesoria ze stali kwasoodpornej 290x96x90mm, | TAK, PODAĆ
6 | 1xuchwyt do pojemnika na zużyte igły Zamawiającego (10l), | TAK, PODAĆ
7 | 1xuchylna miska ze stali nierdzewnej (2,5l), | TAK, PODAĆ
8 | 1xrączka ze stali kwasoodpornej po prawej stronie, | TAK
9 | 5xpodziałki do szuflad (4 sztuki do 1szuflady) | TAK
10 | 5xoznaczenia szuflad, | TAK
11 | 1xzamek do szafki z drzwiczkami, | TAK
12 | 1xzamek centralny do szafki z szufladami, | TAK
13 | 1xuchwyt do prowadzenia ze stali kwasoodpornej z przodu | TAK
14 | Wyposażenie części szafki z drzwiczkami: 1xkuweta płytka 400x300x50mm, 2xkuweta głęboka 400x300x110mm | TAK
WYKONANIE:
1 | blat z tworzywa ABS w kolorze białym, otoczony z 2 stron bandami o wysokości 50 mm | TAK, PODAĆ
2 | podstawa stalowa z odbojami, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100mm, w tym dwa z blokadą | TAK, PODAĆ
3 | szafka stalowa lakierowana proszkowo, front lakierowany na kolor wg palety RAL, prowadnice szuflad z samodociągiem, część szafki z drzwiczkami wyposażona w system prowadnic z tworzywa ABS przystosowany do ażurowych wyjmowanych i wysuwanych kuwet z tworzywa sztucznego oraz koszy wykonanych ze stali lakierowanej proszkowo, korpus szafki wyposażony w materiał wygłuszający, niechłonący wilgoci, minimalizujący wibracje | TAK
4 | uchwyty szuflad i drzwiczek anodowane | TAK
5 | Wymiary szafki: 800x500 mm Wysokość od podłoża do blatu: 1000 mm Wysokość z nadstawką: 1600 mm | TAK, PODAĆ
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO
1 | Okres gwarancji, min. 24 m-ce | TAK, podać
2 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, lokalizacja: Pełna nazwa serwisu :…………………...…….. Adres:............................................................. Telefon:.......................................................... mail:…………………………….........………………… | TAK, podać

## PAKIET 4 chłodziarki
Chłodziarka laboratoryjna 1-skrzydłowa |  |  | 2 szt.
Nazwa
Typ
Wytwórca
Kraj pochodzenia
Rok produkcji:
LP. | Dane /parametry | Wartości | Wymagane parametry i_warunki | Parametry oferowane
1 | Pojemność całkowita urządzenia brutto | 617 litrów | TAK
2 | Pojemność urządzenia netto | 430 litrów | TAK
3 | Obudowa zewnętrzna | Stal malowana na biało | TAK
4 | Wnętrze | Stal chromoniklowa | TAK
5 | Zewnętrzne drzwi | Szklane, ze szkła izolacyjnego | TAK
6 | Zakres temperatury | od +0˚C do +16˚C | TAK, proszę podać
7 | wyświetlacz temperatury | 7-segmentowy wyświetlacz LED z przyciskami | TAK
8 | Zużycie energii ciągu 365 dni | 571 kWh | TAK, proszę podać
9 | Poziom hałasu | 58 dB | TAK, proszę podać
10 | Półki | 4 ruszt z powłoką z tworzywa sztucznego | TAK
11 | Układ chłodzenia | dynamiczny | TAK
12 | odszraniane komory chłodziarki | Automatyczne odszraniane | TAK
13 | Gradient zgodnie z normą EN 60068-3 | 2,0°C | TAK
14 | Zamknięcie drzwi na klucz, rodzaj zamka | Zamknięcie drzwi na klucz, mechaniczny | TAK
15 | Sygnalizacja otwartych drzwi | Sygnalizacja otwartych drzwi | TAK
16 | Maksymalne obciążenie półki | 60 kg | TAK, proszę podać
17 | Oświetlenie wnętrza | Górne LED, włączane oddzielnie | TAK
18 | Fluktuacja | 1,6 °C | TAK, proszę podać
19 | Wymiary zewnętrzne urządzenia (s/g/w) | 700/830/2160 mm | TAK, proszę podać
20 | Wymiary wewnętrzne urządzenia (s/g/w) | 533/650/1500 mm | TAK, proszę podać
21 | Rolki | Rolki samonastawne z hamulcem z przodu , rolki z tyłu | TAK
22 | Waga urządzenia brutto | 164 kg brutto | TAK, proszę podać
23 | Wbudowana pamięć danych | Tak, wartości min/maks. przechowywane do 41 dni | TAK, proszę podać
24 | Możliwość rejestracji i odtworzenia 3 ostatnich awarii sieci i alarmów temperaturowych | tak | TAK
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO
1 | Okres gwarancji, min. 24 m-ce | TAK, podać
2 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, lokalizacja: Pełna nazwa serwisu : Adres: Telefon: mail: | TAK, podać
Chłodziarka laboratoryjna 2-skrzydłowa |  |  | 2 szt.
Nazwa
Typ
Wytwórca
Kraj pochodzenia
Rok produkcji:
LP. | Dane /parametry | Wartości | Wymagane parametry i_warunki | Parametry oferowane
1 | Pojemność całkowita urządzenia brutto | 1397 litrów | TAK, proszę podać
2 | Pojemność urządzenia netto | 980 litrów | TAK, proszę podać
3 | Obudowa zewnętrzna | Stal malowana na biało | TAK
4 | Wnętrze | Stal chromoniklowa | TAK
5 | Zewnętrzne drzwi | Szklane, ze szkła izolacyjnego | TAK
6 | Zakres temperatury | od +0˚C do +16˚C | TAK, proszę podać
7 | wyświetlacz temperatury | 7-segmentowy wyświetlacz LED z przyciskami | TAK
8 | Zużycie energii ciągu 365 dni | 820 kWh | TAK, proszę podać
9 | Poziom hałasu | 58 dB | TAK, proszę podać
10 | Półki | 8 rusztów z powłoką z tworzywa sztucznego | TAK
11 | Układ chłodzenia | dynamiczny | TAK
12 | odszraniane komory chłodziarki | Automatyczne odszraniane | TAK
13 | Gradient zgodnie z normą EN 60068-3 | 3,8°C | TAK, proszę podać
14 | Zamknięcie drzwi na klucz, rodzaj zamka | Zamknięcie drzwi na klucz, mechaniczny | TAK
15 | Sygnalizacja otwartych drzwi | Sygnalizacja otwartych drzwi | TAK
16 | Maksymalne obciążenie półki | 60 kg | TAK, proszę podać
17 | Oświetlenie wnętrza | Górne LED, włączane oddzielnie | TAK
18 | Fluktuacja | 3,9 °C | TAK, proszę podać
19 | Wymiary zewnętrzne urządzenia (s/g/w) | 1430/830/2160 mm | TAK, proszę podać
20 | Wymiary wewnętrzne urządzenia (s/g/w) | 1236/650/1500 mm | TAK, proszę podać
21 | Rolki | Rolki samonastawne z hamulcem z przodu , rolki z tyłu | TAK
22 | Waga urządzenia brutto | 267 kg brutto | TAK, proszę podać
23 | Wbudowana pamięć danych | Tak, wartości min/maks. przechowywane do 41 dni | TAK, proszę podać
24 | Możliwość rejestracji i odtworzenia 3 ostatnich awarii sieci i alarmów temperaturowych | tak | TAK
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO
1 | Okres gwarancji, min. 24 m-ce | TAK, podać
2 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, lokalizacja: Pełna nazwa serwisu : Adres: Telefon: mail: | TAK, podać
Zamrażarka |  |  | 1szt.
Nazwa
Typ
Wytwórca
Kraj pochodzenia
Rok produkcji:
LP. | Dane /parametry | Wartości | Wymagane parametry i_warunki | Parametry oferowane
1 | Pojemność całkowita urządzenia brutto | 316 litrów | TAK, proszę podać
2 | Pojemność urządzenia netto | 242 litrów | TAK, proszę podać
3 | Obudowa zewnętrzna | Stal malowana na biało | TAK
4 | Wnętrze bezspoinowe | Tworzywo sztuczne w kolorze białym | TAK
5 | Zewnętrzne drzwi | pełne | TAK
6 | Zakres temperatury | od -9˚C do -30˚C | TAK, proszę podać
7 | wyświetlacz temperatury | Monochromatyczny z przyciskami dotykowymi | TAK
8 | Zużycie energii ciągu 365 dni | 384 kWh | TAK, proszę podać
9 | Poziom hałasu | 49 dB | TAK, proszę podać
10 | Półki | 5 półek szklanych | TAK
11 | Układ chłodzenia | statyczny | TAK, proszę podać
12 | odszraniane komory chłodziarki | ręczne | TAK, proszę podać
13 | Gradient zgodnie z normą EN 60068-3 | 5,2°C | TAK, proszę podać
14 | Zamknięcie drzwi na klucz, rodzaj zamka | Zamknięcie drzwi na klucz, mechaniczny | TAK, proszę podać
15 | Rodzaj wnętrza | Iskrobezpieczne , Atex 95 | TAK, proszę podać
16 | Maksymalne obciążenie półki /urządzenia | 40 kg/270 kg | TAK, proszę podać
17 | Alarm braku zasilania | Po przywróceniu zasilania | TAK, proszę podać
18 | Fluktuacja | 2,4 °C | TAK, proszę podać
19 | Wymiary zewnętrzne urządzenia (s/g/w) | 597/654/1884 mm | TAK, proszę podać
20 | Wymiary wewnętrzne urządzenia (s/g/w) | 403/402/1588 mm | TAK, proszę podać
21 | Uchwyt | Antybakteryjny uchwyt z mechanizmem otwierającym | TAK, proszę podać
22 | Waga urządzenia brutto | 82 kg brutto | TAK, proszę podać
23 | Rodzaj zamka | mechaniczny | TAK
24 | Zabezpieczenie przed zamrożeniem | Zamrażarka posiada system Safetydvice +2 °C, który stabilizuje temperaturę, aktywuje alarm jeśli temp. spadnie poniżej + 2 °C | TAK, proszę podać
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO
1 | Okres gwarancji, min. 24 m-ce | TAK, podać
2 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, lokalizacja: Pełna nazwa serwisu : Adres: Telefon: mail: | TAK, podać
Chłodziarka laboratoryjna - serologia |  |  | 1szt.
Nazwa
Typ
Wytwórca
Kraj pochodzenia
Rok produkcji:
LP. | Dane /parametry | Wartości | Wymagane parametry i_warunki | Parametry oferowane
1 | Pojemność całkowita urządzenia brutto | 1225 l | TAK, proszę podać
2 | Pojemność urządzenia netto | 242 l | TAK, proszę podać
3 | Obudowa zewnętrzna | Stal plastyfikowana w kolorze białym | TAK
4 | Wnętrze | Stal nierdzewna | TAK
5 | Zewnętrzne drzwi | Pełne podwójne | TAK
6 | Zakres temperatury regulowany | od +2 °C do +15˚C, fabrycznie ustawiona na 5°C | TAK, proszę podać
7 | Oświetlenie wnętrza | Led w górnej części | TAK
8 | Izolacja | Izolacja o grubości 80 mm | TAK, proszę podać
9 | Poziom hałasu | < 50 dB | TAK, proszę podać
10 | Półki | 8 półek regulowanych ze stali plastyfikowanej | TAK
11 | Układ chłodzenia | dynamiczny | TAK
12 | odszraniane komory chłodziarki | automatyczne | TAK
13 | Otwór walidacyjny | Tak, średnica 15 mm | TAK, proszę podać
14 | Zamknięcie drzwi na klucz | Zamknięcie drzwi na klucz | TAK
15 | Dodatkowa sonda | Tak dodatkowa sonda działająca na zasadzie symulatora produktu, mierząca temp. w dowolnym miejscu | TAK
16 | Wymiary pólki | 650x530 mm | TAK, proszę podać
17 | Wymiary zewnętrzne urządzenia (s/g/w) | 1440/840/2020 mm | TAK, proszę podać
18 | Wymiary wewnętrzne urządzenia (s/g/w) | 1280/665/1440 mm | TAK, proszę podać
19 | Waga urządzenia brutto | 220 kg brutto | TAK, proszę podać
20 | moc | 400 W | TAK, proszę podać
21 | Zabezpieczenie przed zamrożeniem | Termostat bezpieczeństwa zabezpiecza przed spadkiem poniżej + 2 °C | TAK
22 | Zużycie energii na rok | 1100 kWh/rok | TAK, proszę podać
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO
1 | Okres gwarancji, min. 24 m-ce | TAK, podać
2 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, lokalizacja: Pełna nazwa serwisu : Adres: Telefon: mail: | TAK, podać

## PAKIET 2 łóżka
łóżka dla pacjentów, materace, statywy |  | 10 szt.
Nazwa
Typ
Wytwórca
Kraj pochodzenia
Rok produkcji:
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany
1 | Zasilanie 100 -240 V, 50-60 Hz z sygnalizacją diodową na panelu sterowniczym o podłączeniu do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka | TAK
2 | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu i w sytuacjach zaniku prądu z sygnalizacją diodową na panelu sterowniczym | TAK
3 | Długość zewnętrzna łóżka – 2200mm (+/-10mm) z możliwością przedłużania leża do minimum długości 2500mm (+/-10 mm) dla pacjentów wysokiego wzrostu | TAK, podać
4 | Szerokość zewnętrzna łóżka przy podniesionych barierkach nie większa niż 1000 mm | TAK, podać
5 | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali malowanej metodą proszkową lub natrysku elektrostatycznego. Leże podzielone na min. 4 segmenty z czego min. 3 ruchome. Segmenty leża wypełnione zdejmowanymi panelami ze zmywalnego tworzywa sztucznego zapewniającymi stabilną podstawę dla materaca oraz bezpieczną resuscytację. | TAK, podać
6 | Łóżko w pełni zgodne z europejską normą PN-EN 60601-2-52, PN-EN 60601-1-2:2014 (ed.4.0) | TAK
7 | Konstrukcja zapewniająca prześwit pod łóżkiem min. 15 cm | TAK, podać
8 | Bezpieczne obciążenie robocze 250 kg dla każdej pozycji leża. Max. waga pacjenta do 215 kg. | TAK
9 | Leże wypełnione odczepianymi poprzecznymi tworzywowymi lamelami ABS łatwymi do dezynfekcji, z systemem zatrzaskiwania. Lamele wyposażone w otwory wentylacyjne | TAK
10 | Szczyty łóżka wyjmowane od strony nóg i głowy z elementem kolorystycznym umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta bez konieczności użycia narzędzi bądź zdjęcia blokad. | TAK
11 | Sterowanie elektryczne przy pomocy: 1. Zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych zarówno od strony wewnętrznej dla pacjenta jak i zewnętrznej dla personelu med. 2. Sterowanie za pomocą panelu sterowniczego głównego dla personelu med. montowanego na szczycie od strony nóg posiadającego piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku. 3. Pilota przewodowego dla pacjenta zawieszanego na poręczy bocznej z funkcjami: regulacja segm. pleców i nóg, autokontur, regulacja wysokości. | TAK, podać które 1_2_3
12 | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 370 mm do 750mm (+/- 20 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” | TAK, podać
13 | Wskaźnik najniższego położenia leża w postaci diody LED na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej. | TAK
14 | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 0-60 +/- 2 | TAK
15 | Leże w sekcji pleców przezierne dla promieni RTG, z uchwytem na kasetę. | TAK
16 | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 0-30 +/- 2 | TAK
17 | Regulacja manualna sekcji podparcia podudzi | TAK
18 | System podwójnej autoregresji przy podnoszeniu segmentów pleców (min. 12 cm) i nóg (min. 6 cm) | TAK, podać
19 | Regulacja elektryczna funkcji autokontur (ustawienie segmentu pleców i nóg dla wygodniejszej pozycji dla pacjenta), sterowanie przy pomocy jednego przycisku na panelu sterowniczego dla personelu med. montowanego na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej | TAK
20 | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga min.12 stopni sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej | TAK, podać
21 | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej | TAK
22 | Elektryczna funkcja CPR (wypoziomowania wszystkich segmentów i opuszczania leża do minimalnej wysokości) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej | TAK
23 | Elektryczna pozycja antyszokowa (wypoziomowania wszystkich segmentów i wykonania przechyłu Trendelenburga) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej | TAK
24 | Elektryczna pozycja egzaminacyjna, do badań (wypoziomowanie wszystkich segmentów i podwyższenie leża do maksymalnej wysokości w celu nie narażania personelu medycznego na zginanie się nad pacjentem)– sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej | TAK
25 | Elektryczna pozycja ułatwiająca wejście i zejście z lóżka pacjentowi (wypoziomowanie segmentu nóg, obniżenie leża do minimalnej wysokości i podniesienie segmentu pleców) - sterowana przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej | TAK
26 | Blokada funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji: regulacji wysokości, regulacji części plecowej, regulacji części nożnej. Zablokowane funkcje widoczne na panelach w poręczach bocznych (zewn. i wewn.) za pomocą sygnalizacji diodowej LED. | TAK
27 | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR. Mechaniczna funkcja CPR umożliwiająca natychmiastowe opuszczenie segmentu oparcia, dostępna z obu stron wezgłowia łóżka. Funkcja musi być łatwo dostępna bez względu na pozycję barierek bocznych (opuszczone czy podniesione). | TAK
28 | Wskaźnik naładowania baterii widoczny w panelach sterowania wbudowanych w poręczach bocznych (zew.) oraz na panelu sterowniczym dla personelu med. | TAK
29 | Podwójne koła z centralnym systemem hamulcowym. | TAK
30 | Łóżko wyposażone w piąte koło kierunkowe. | TAK
31 | Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie, dźwignie hamulców i jazdy przy 4 kołach z kolorystycznym oznaczeniem funkcji | TAK
32 | Podwójne koła o średnicy min. 150mm bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem gwarantujące doskonałą mobilność łóżka | TAK, podać
33 | Łóżko wyposażone w dzielone barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. Możliwość składania barierki przy użyciu jednej ręki. Wbudowane wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia do 90 oraz kąta nachylenia ramy łóżka do 15. | TAK
34 | Barierki boczne składane jedną ręką, ze wspomaganiem gazowym, samoblokujące się, opuszczane pod leże, poniżej wysokości materaca. | TAK
35 | Zintegrowane sterowanie w barierkach umieszczone po wewnętrznej jak i zewnętrznej stronie (dla personelu jak i dla pacjenta). Sterowanie w części barierki od strony głowy na wysokości wzroku leżącego pacjenta z dużymi wyraźnymi piktogramami w celu łatwej identyfikacji regulacji. | TAK
36 | Barierki tworzywowe poruszające się wraz z segmentami leża – zabezpieczające również w pozycji siedzącej w odróżnieniu do barierek jednoczęściowych. | TAK
37 | Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami mogącymi służyć jako podparcie dla pacjenta podczas wstawania | TAK
38 | 4 kółka odbojowe w narożach łóżka chroniące przed uszkodzeniami | TAK
39 | Uchwyty obejmujące materac, po każdej ze stron, zapobiegają przesuwaniu się materaca po płycie leża | TAK
40 | Podświetlenie leża | TAK
41 | Uchwyt z 4 haczykami na worki urologiczne umiejscowiony z obu stron leża | TAK
42 | Możliwość wyboru elementów kolorystycznych łóżka min. 8 kolorów | TAK, podać
43 | Łóżko posiadające wysuwaną spod leża półkę (np. do odkładania pościeli lub chowania centralnego panelu sterowniczego) | TAK
44 | Tuleje uniwersalne umożliwiające montaż dodatkowego wyposażenia umieszczone w każdym narożu łóżka | TAK
45 | Kabel zasilający, skręcany, wzmocniony, rozciągliwy, o zwiększonej odporności i żywotności | TAK
46 | Klasa wodoszczelności produktu min. IPX4 | Tak, podać
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
1 | Materac z pianki poliuretanowej z pokrowcem nie przepuszczającym płynów, a przepuszczającym powietrze, rozciągliwym w 4 kierunkach, o wysokości min. 15 cm. Pianka o gęstości min. 32 kg/m3, redystrybuujący ciśnienie, przezierny dla promieni RTG, o udźwigu min. 215 kg | TAK,
2 | 2 częściowy wyjmowany wieszak infuzyjny ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości z 4 haczykami. Każdy haczyk - udźwig do 2 kg. - do każdego łóżka | podać
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO
1 | Okres gwarancji, min. 24 m-ce | TAK, podać
2 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, lokalizacja: Pełna nazwa serwisu :…………………...…….. Adres:............................................................. Telefon:.......................................................... mail:…………………………….........………………… | TAK, podać

## PAKIET 3 szafki przyłóżkowe
| szafki przyłóżkowe z wysuwanym blatem | 8 szt.
Nazwa
Typ
Wytwórca
Kraj pochodzenia
Rok produkcji:
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany
1 | Szafka dwustronna, z możliwością postawienia po obu stronach łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności. | TAK
2 | Szkielet szafki wykonany z stali lakierowanej proszkowo | TAK
3 | Wymiary zewnętrzne szafki: Wysokość : 98 cm, +/-5 cm Głębokość : 50 cm, +/-5 cm Szerokość: 50 cm, +/-5cm Regulacja wysokości blatu bocznego: 68 – 115 +/-5 cm Wymiary blatu bocznego: 35-60, +/- 5cm | TAK, podać
4 | Szafka wyposażona w: -jedną szufladę znajdującą się bezpośrednio pod blatem o wysokości min 8cm -półkę wewnątrz szafki, niezamykaną z nieograniczonym dostępem z obu stron szafki -drugą, większą szufladę o wysokosci min 35cm z uchwytem na min 2 butelki z wodą półkę na basen znajdującą się pod korpusem szafki wykonana z metalowej, lakierowanej siatki Obie szuflady gwarantujące nie ograniczony dostęp do dowolnego miejsca w szafce. Szuflady wysuwane na prowadnicach ślizgowych | TAK, wszystkie
5 | Tworzywowe wkłady szuflad z możliwością wyjęcia oraz fronty szuflad wykonane z tworzywowych odlewów | TAK
6 | Czoła szuflad wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie i zamykanie szafki | TAK
7 | Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne o średnicy min. 75mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. | TAK
8 | System blokowania i odblokowywania kół szafki na wysokości ręki leżącego pacjenta (na wysokości blatu górnego szafki) gwarantujący możliwość przesuwania i dostępu do szafki bez konieczności opuszczania łóżka. System blokowania i odblokowania wbudowany w konstrukcję szafki, nie powodujący poszerzenia gabarytów szafki z wyraźnym/czytelnym oznaczeniem aktywności / nieaktywności hamulców, z dostępem z dwóch stron szafki za pomocą dwóch zintegrowanych pokręteł. | TAK
9 | Blat górny i boczny szafki wykonany z płyty HPL, laminowanej charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę. Blat górny zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu oraz wyposażony w dwa relingi do przetaczania szafki. | TAK
10 | Blat boczny wysuwany, posiadający na długich krawędziach tworzywowe galeryjki, zabezpieczające przedmioty przed zsunięciem się | TAK
11 | Regulacja kąta nachylenia blatu bocznego w poziomie 360o z możliwością zablokowania w minimum 2 pośrednich pozycjach. | TAK
12 | W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. | TAK
WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO
1 | Okres gwarancji, min. 24 m-ce | TAK, podać
2 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, lokalizacja: Pełna nazwa serwisu :…………………...…….. Adres:............................................................. Telefon:.......................................................... mail:…………………………….........………………… | TAK, podać