Dział Zamówień Publicznych                                       Grodzisk Mazowiecki, 07.10.2024 r.

SPS-V.262.59.2024

Wszyscy Wykonawcy

- Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku – blok operacyjny.

(Nr sprawy SPSSZ/50/D/24)

Zamawiający, przekazuje treść zapytań/wniosków do treści SWZ, które wpłynęły do Zamawiającego i udziela odpowiedzi.

- Dotyczy pakiet 15 pozycja 1. Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość złożenia oferty:

Jednorazowy, niepylny wysokochłonny, nieuczulający podkład

higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru

oraz SAP. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego

niebieskiego laminatu. Wymiary prześcieradła 101 cm (+/-2 cm) x

228 cm (+/- 2 cm). Warstwa chłonna o wymiarach - długość 190

cm (+/- 1cm) i szerokość 50 (+/- 1 cm). Wchłanialność co

najmniej 5600 g/m2 potwierdzona badaniami akredytowanego

laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu

(opatrzony nazwą produktu lub wytwórcy).

Przetestowany pod względem palności i uznany za clasę 1 zgodnie z 16 CFR 1610.6

Wyprodukowany zgodnie z normą ISO13485 potwierdzone certyfikatem.

Opakowanie 42 szt. Okres przydatności do użycia: 5 lat Wyrób medyczny kl.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza ww. asortyment.

- Dotyczy pakiet 15 pozycja 5. Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość złożenia oferty:

jednorazowy, niepylny wysokochłonny, nieuczulający podkład

higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru

oraz SAP. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego

niebieskiego laminatu. Wymiary prześcieradła 101 cm (+/-2 cm) x

76 cm (+/- 2 cm). Warstwa chłonna o wymiarach - długość 55 cm

(+/- 1cm) i szerokość 50 (+/- 1 cm). Wchłanialność co najmniej

5600 g/m2 potwierdzona badaniami akredytowanego

laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu

(opatrzony nazwą produktu lub wytwórcy).

Przetestowany pod względem palności i uznany za clasę 1 zgodnie z 16 CFR 1610.6

Wyprodukowany zgodnie z normą ISO13485 potwierdzone certyfikatem.

Opakowanie 40 szt. Okres przydatności do użycia: 5 lat Wyróbmedyczny kl.I

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza ww. asortyment.

- Dotyczy pakiet 15 pozycja 6. Zwracamy się do Zamawiającego o możliwość złożenia oferty:

Jednorazowy, niepylny wysokochłonny, nieuczulający podkład

higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru

oraz SAP. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego

niebieskiego laminatu. Wymiary prześcieradła 101 cm (+/-2 cm) x

228 cm (+/- 2 cm). Warstwa chłonna o wymiarach - długość 190

cm (+/- 1cm) i szerokość 50 (+/- 1 cm). Wchłanialność (badanie z

wykorzystaniem wody) co najmniej 5600 g/m2 potwierdzona

badaniami akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do

identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzony nazwą produktu lub

wytwórcy).Przetestowany pod względem palności i uznany

za clasę 1 zgodnie z 16 CFR 1610.6

Wyprodukowany zgodnie z normą ISO13485,

potwierdzone certyfikatem. Produkt w zestawie z niepylącym

prześcieradłem transportowym o wymiarach 86 cm x 168 cm o

udźwigu minimum 220 kg. Prześcieradło transportowe z zestawu

przebane na rodzieranie zgodnie z metodą ASTM D5733. Ilość w

opakowaniu 30 szt. Okres przydatności do użycia: 5 lat Wyrób

medyczny kl.I

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza ww. asortyment.

Pakiet 33

- Czy cewniki do embolektomii powinny być wyposażone w strzykawkę luer-lock

zapewniającej szczelność połączenia ze złączką cewnika?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

5.  Czy w końcu dystalnym cewnika powinien być znacznik widoczny w skopii,

ułatwiający lokalizację położenia balonu?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

6. Czy cewniki do embolektomii powinny być pakowane w sztywną tubę z

kielichowatym rozwarciem, chroniącą wyrób przed uszkodzeniem mechanicznym

podczas transportu i magazynowania?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza .

Pakiet 32 Ewakuator dymu

6. Poz. 1 prosimy o potwierdzenie czy chodzi o 960 opakowań a'20 szt. tj. 19200szt.

"ołówków teleskopowych" czy o 960 szt.?

Odpowiedź : 960 sztuk.

7. Poz. 1 W przypadku, gdyby chodziło o 960 szt, prosimy o dopuszczenie pakowania

w opakowania zbiorcze po 20 szt, z odpowiednim przelicznikiem zapotrzebowania

na 48 op. (20szt*48op=960szt)

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

8. Poz. 1 prosimy o dopuszczenie zaoferowania 2 typów ołówków do wyboru, tj.

Teleskopowy ołówek elektrochirugiczny z powłoką ceramiczną, z możliwością

przedłużenia narzędzia i ustawienia na dowolnej długości bez konieczności zmiany

elektrody, bezpieczny mechanizm blokujący w postaci przycisku zwalniającego

blokadę długości w zakresie 6-15cm zapobiega ruchom elektrody podczas pracy,

elektroda 63,5mm lub teleskopowy ołówek elektrochirugiczny z powłoką

ceramiczną, z możliwością przedłużenia narzędzia i ustawienia na dowolnej

długości bez konieczności zmiany elektrody, bezpieczny mechanizm blokujący w

postaci przycisku zwalniającego blokadę długości w zakresie 6-15cm zapobiega

ruchom elektrody podczas pracy, dodatkowa regulacja dyszy ssącej (dyszę ssącą

można regulować względem elektrody)elektroda 63,5mm. Do wyboru przez

Zamawiającego podczas składania zamówienia. Wszystkie warianty posiadają

kabel dł. 3m, tubę oddymiającą 3m oraz złącze 22mm. Opakowanie 20 szt.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Poz. 2

9. Prosimy o odstąpienie od parametru nieprzywierającej powłoki teflonowej i o

dopuszczenie powłoki ceramicznej.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

10. Prosimy o dopuszczenie uchwytu z elektrodą o długości 65±1mm.

Prosimy o dopuszczenie uchwytu kompatybilnego z elektrodami o średnicy wtyku

2,36±0,02mm.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Poz. 3

11. Prosimy o odstąpienie od wymogu wkładu gąbkowego w przypadku spełniania

pozostałych wymogów.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

12. Prosimy o dopuszczenie pakowania w opakowania zbiorcze po 20 szt, z

odpowiednim przelicznikiem zapotrzebowania na 18 op. (20szt*18op=360szt)

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Poz. 4

13. Prosimy o dopuszczenie pakowania indywidualnego.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Poz. 6

14. Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o przepływ 708 LPM (litrów na minutę) co

odpowiada 25 CFM (stóp sześciennych na minutę)

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie

15.Prosimy o odstąpienie od wymogu FDA, które nie jest wymagana na rynku

europejskim.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

16.Prosimy o dopuszczenie 12 miesięcy gwarancji.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Pytanie dot. pakietu 2 Trokary urologiczne optyczne, poz. 1:

17. Czy Zamawiający dopuści Trokar 12mm o długości 100 mm, z wbudowaną uszczelką do pracy z narzędziami 4,7-13,2 mm, pozostałe wymagania bez zmian?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie dot. pakietu 22 Narzędzia kompatybilne z generatorem Ligasure

18. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie równoważnych narzędzi z nowoczesnym systemem do preparowania, uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, aktywowanych ręcznie z wbudowanym nożem, z przewodem, obracanym trzonem, kompatybilne z generatorem Voyant.

- Narzędzie laparoskopowe o długości 37 cm; szczęki proste 20mm ze zintegrowanym nożem o 18mm, średnica trzonu 5 mm

- Narzędzie Voyant Meryland Fusion do operacji otwartych o długości 23 cm, szczęki o długości 20mm ze zintegrowanym nożem o długości 18mm ; średnica trzonu 5 mm

- Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rodzielania naczyń oraz pęczków  tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7mm włącznie,  długość około 20 cm, trzon obracany o 180 stopni, szczęki zakrzywione pod kątem typu Meryland o długości 40mm, uruchamianie systemu zamykania naczyń ręcznie, szczęki z wbudowanym nożem o długości 38mm, narzędzie z wbudowanym przewodem, kompatybilne z generatorem Voyant , 1 op=6 sztuk

- Precyzyjne kleszczyki do uszczelniania naczyń i pęczków tkankowych długość szczęk 17 mm, ze zintegrowanym nożem o długości 15mm, szczęki zagięte typu Meryland, długość około 19 cm, z przewodem, wbudowanym nożem, aktywowane ręcznie, kompatybilne z generatorem do zamykania naczyń Voyant.

- Laparoskopowe narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych,  długość 37 cm, średnica trzonu 5 mm, aktywowany ręcznie, z wbudowanym  nożem, z przewodem, obracanym trzonem 360°, z szczękami unilateralnymi typu Maryland.  Produkt sterylny, jednorazowy, kompatybilny z generatorem Voyant, 6 sztuk w opakowaniu zbiorczym.

- Prosimy Zamawiającego o zrezygnowanie z tej pozycji i utworzenie dla niej osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie proponuję jedyny producent (Covidien) z produktem (Ligasure) i dostawcą na rynku Polskim (Medtronic Poland sp. z o .o.) tym blokując i uniemożliwiając złożyć konkurencyjną ofertę do pozostałych pozycji.

Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Proponując nasze rozwiązania, oferujemy uczciwą konkurencję, nowoczesne inteligentne narzędzia z bezpłatnym użyczeniem 2-3 generatorów (według potrzeb) z pełnym ubezpieczeniem serwisowym oraz szybką i bezproblemową każdorazową dostawę bieżących zamówień.

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.

19. Dotyczy: Pakiet 17 poz. 5. Czy Zamawijący rozdzieli pozycję 5 : filtr do respiratora Bennett 840 i 980 filtr wydechowy, filtr bakteryjny wdechowy, pojemnik na skropliny na 4 odrębne pozycje?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ .

20. Dotyczy: Pakiet 17. Czy w związku z zakończeniem produkcji wierteł do wiertarki EM200 zamawiający dopuści zaoferowanie nowych adekwatnych wierteł i frezów z nowej lini Midas Rex? W ramach pakietu udostępnimy nowy  zastępczy zestaw kompatybilny z posiadaną konsolą oraz nowymi wiertłami.

Odpowiedź : Tak, dopuszcza.

17. PAKIET 13: Czy Zamawiający odstąpi od możliwości wezwania do złożenia próbek, ze względu na wysoki koszt asortymentu z pakietu 13?

Odpowiedź : Tak, w pakiecie 13.

- Pakiet 13: Czy Zamawiający dopuści: Protezy kości czaszki dł. 134 mm, szer. 110 mm, krzywizna 24 mm. Pozostałe zgodnie z OPZ.

Odpowiedź: Tak, dopuści.

19. W związku z art. 431. PZP [Obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy] wskazującym na fakt, iż Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej "umową", w celu należytej realizacji zamówienia przesyłamy następujące zapytania do wzoru umowy:
1.    Par. 2 ust. 7: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Poziom zmiany cen uprawniający strony umowy do złożenia wniosku żądania zmiany wynagrodzenia, wynosił nie mniej niż 7,5 % w stosunku do cen materiałów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie?

Odpowiedź : Pozostają zapisy SWZ.