nr sprawy: D10.251.121.A.2024

Załącznik nr 1A do SWZ

………………………………………..

(pieczęć Wykonawcy)

###### Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

| Automatyczna drukarka kasetek histopatologicznych |  | Parametr wymagany | Parametr Oferowany | Producent/Model |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość | 1 szt. | TAK |  |  |
| Miejsce dostawy | Zakład Patomorfologii Copernicus PL Sp. z o.o. ul. Nowe Ogrody 1-6 | TAK |  |  |
| Rok produkcji | Nie wcześniej niż 2024 | TAK |  |  |
| Producent |  | podać |  |  |
| Nazwa i typ urządzenia |  | podać |  |  |
| Kraj pochodzenia |  | podać |  |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użytku |  | TAK |  |  |
| Dołączone oprogramowanie umożliwiające projektowanie wzoru wydruku |  | TAK |  |  |
| Korzystanie z kasetek z wieczkiem i bez wieczka, ogólnodostępnych na rynku, bez konieczności korzystania z dedykowanych kasetek |  | TAK |  |  |
| Laser ultrafioletowy pozwalający na generowanie gładkiego, precyzyjnego wydruku wysokiej jakości, niskoenergetyczny. |  | Tak, proszę podać |  |  |
| Możliwość drukowania pojedynczych kasetek na żądanie jak i całych serii |  | Tak |  |  |
| Możliwość drukowania kodów kreskowych, QR oraz alfanumerycznych |  | Tak, proszę podać |  |  |
| Urządzenie nie wymaga dodatkowego nakładu finansowego związanego z materiałami eksploatacyjnymi innymi niż kasetki histopatologiczne |  | Tak |  |  |
| Co najmniej 6 magazynków na kasetki |  | Tak |  |  |
| Prosta konstrukcja urządzenia, z łatwym dostępem do przestrzeni, w których przemieszcza się kasetka podczas wydruku |  | Tak |  |  |
| Urządzenie sterowane za pośrednictwem podłączonego komputera pc, nie posiadające dodatkowych elementów sterujących w tym zewnętrznych paneli kontrolnych, wyświetlaczy dotykowych |  | Tak |  |  |
| Pojemność magazynka wynosi co najmniej 80 standardowych kasetek histopatologicznych |  | Tak |  |  |
| Szybkość drukowania w trybie na żądanie do 3 sekund na kasetkę |  | Tak |  |  |
| Cicha praca urządzenia maksymalnie 65 dB |  | Tak |  |  |
| Strefa odbioru zadrukowanych kasetek |  | Tak |  |  |
| Złącze USB min. 2.0 |  | Tak |  |  |
| Druk bezstykowy |  | Tak |  |  |
| Wydruk odporny na czynniki fizykochemiczne: wysoka temperatura, formalina, alkohol i ksylen |  | Tak |  |  |
| Zasilanie do 240 V, 50/60 HZ |  | Tak |  |  |
| Urządzenie sygnalizuje brak kasetek w magazynkach i automatycznie wznawia wydruk po uzupełnieniu kasetek |  | Tak |  |  |
| Urządzenie wyposażone w czujnik zatrzymujący wydruk po zapełnieniu się strefy odbioru kasetek. Po opróżnieniu strefy urządzenie automatycznie wznawia wydruk. W razie potrzeby Użytkownik ma możliwość samodzielnie odłączyć czujnik. |  | Tak |  |  |
| Wymiary drukarki (gł x szer x wys) opisanej według powyższej specyfikacji nie większe niż 515 x310x740 mm |  | Tak |  |  |
| Waga maksymalna do 32 kg |  | Tak |  |  |
| Wykonywanie nadruku na kasetkach histopatologicznych |  | Tak |  |  |
| Jakość zadruku min.500 DPI |  | Tak |  |  |
| Trwałość lasera wynosi min. 20 000h pracy, tj. ok. 24 mln kasetek |  | Tak |  |  |
| Gwarancja i serwis | Gwarancja min. 24 miesiące W tym w ofercie coroczny przegląd drukarki Czas reakcji serwisu do 24 godzin Wsparcie telefoniczne serwisu dostępne 24 godziny 7 dni w tygodniu | TAK |  |  |
| Integracje | Integracja z systemem HIS/LIS Optimed NXT producenta Comarch SA, koszty po stronie Wykonawcy | TAK |  |  |
|  | Możliwość integracji z komputerem stacjonarnym/all-in-one | TAK |  |  |
|  | Urządzenie umożliwiające współpracę z systemami LIS/HIS, jak również wydruk z podłączonego komputera z wykorzystaniem dostarczonej aplikacji producenta | TAK |  |  |