Pakiet nr 8, sprawa BZP.3810.94.2020.JU Parametry techniczne( zał. nr do oferty)

Wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej z koszem na butlę tlenową 2 szt.

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Urządzenie/wersja:

Producent

Kraj i rok wprowadzenia do produkcji urządzenia:

Rok produkcji: 2020 Nr katalogowy

Klasa wyrobu ….................

| Lp. | Wymagany parametr urządzenia | Parametr graniczny | PARAMETRY OFEROWANE | STRONA OFERTY, NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ WYMAGANY OPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek jezdny do przewozu pacjentów w pozycji leżącej z koszem na butle tlenową 2 szt Zamawiający dopuszcza wózek jezdny do przewozu pacjentów w pozycji leżącej z wyprofilowanym w postawie miejscem na butlę tlenową (zamiast kosza) | Tak podać nazwę |  |  |
| 2 | Konstrukcja wózka wykonana ze stali pokrytej lakierem odpornym na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne, w kolorze białym. Zamawiający dopuszcza konstrukcję wózka wykonaną ze stali pokrytej lakierem odpornym na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne w kolorze szarym | Tak |  |  |
| 3 | Długość wózka 2040 mm (+/- 20 mm) Zamawiający dopuszcza wózek o długości 2070 mm. Zamawiający dopuszcza długość wózka 2143 mm (+/- 10mm) Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej o wymiarach całkowitych 2090 mm x 790 mm | Tak |  |  |
| 4 | Szerokość wózka 780 mm (+/- 20 mm) Zamawiający dopuszcza wózek o szerokości 800 mm. Zamawiający dopuszcza szerokość wózka 778 mm (+/- 10 mm | Tak |  |  |
| 5 | Leże wózka 3-segmentowe o wymiarach 1950 mm (+/- 20 mm) x 650 mm (+/- 20 mm) Zamawiający dopuszcza wózek z leżem dwusegmentowym o wymiarach 1850 x 590 mm Zamawiający dopuszcza leże wózka 4-segmentowe (w tym trzy segmenty ruchome) o wymiarach 1900 x 650 mm Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej posiadające dwusegmentowe leże o wymiarach 1920 mm x 650 mm | Tak |  |  |
| 6 | Leże wypełnione płytą tworzywową przezierną dla promieni RTG | Tak |  |  |
| 7 | Sekcja pleców regulowana sprężyną gazową w zakresie minimum 0-60° | Tak 0 do 60°= 0 pkt 0 do >60°= 10 pkt |  |  |
| 8 | Wózek umożliwiaj uzyskanie pozycji Trendelenburga i Anty- Trendelenburga w zakresie min. - 12/+ 9 stopni. | Tak |  |  |
| 9 | Zakres regulacji wysokości: 500-900 mm (+/- 20 mm) Zamawiający dopuszcza wózek z regulacją wysokości w zakresie 560-0960 mm. Zamawiający dopuszcza zakres regulacji wysokości 600 – 920 mm | Tak |  |  |
| 10 | Dźwignia regulacji wysokości umieszczona po obu stronach wózka | Tak |  |  |
| 11 | Cztery koła jezdne o średnicy 150 mm z centralną blokadą Zamawiający dopuszcza cztery koła jezdne o średnicy 200 mm z centralną blokadą | Tak |  |  |
| 12 | Barierki boczne lakierowane proszkowo, składane, o długości ¾ leża Zamawiający dopuszcza wózek wyposażony w barierki boczne chromowane. Zamawiający dopuści barierki boczne ze stali nierdzewnej, składane o długości 3/4 leża. | Tak |  |  |
| 13 | Dopuszczalne obciążenie wózka min. 180 kg Zamawiający dopuści wózek o bezpiecznym obciążeniu roboczym na poziomie 170 kg | Tak 170/180 kg = 0 pkt >180 kg = 10 pkt |  |  |
| 14 | Elastyczne odbojniki w 4 narożnikach Zamawiający dopuści tworzywowe (nie elastyczne) odbojniki w 4 narożnikach. | Tak |  |  |
| 15 | Podstawa wózka z tworzywowa, łatwa do utrzymania w czystości. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej nie posiadający tworzywowej osłony podwozia | Tak |  |  |
| 16 | Wózek wyposażony w cztery gniazda na statyw do kroplówek w rogach leża Zamawiający dopuszcza wózek wyposażony w dwa gniazda na statyw kroplówki | Tak |  |  |
| 17 | Wózek wyposażony w obu końcach w wygodne, rączki do jego prowadzenia z uchwytami. | Tak |  |  |
| 18 | Zdejmowany materac o grubości min. 5 cm w pokrowcu oddychającym, antystatycznym, zmywalnym, w kolorze wybranym z 10 dostępnych kolorów. Zamawiający dopuszcza wózek wyposażony w odejmowane materace tapicerowane o gr. 4 cm w kolorze czarnym. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej posiadający materac o grubości 5 cm w pokrowcu z materiału typu skaj. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej który posiada materac antystatyczny, ale nie oddychający, gdyż nie jest możliwe zastosowanie tych dwóch właściwości w jednym materiale, materac tylko w kolorze czarnym. Zamawiający dopuszcza do zaoferowania wózek do transportu pacjenta w pozycji leżącej posiadający materac w pokrowcu wodoodpornym, odpornym na promieniowanie UV i niskie temperatury, łatwy w czyszczeniu , odporny na produkty chemiczne , posiadający ochronę przed mikroorganizmami. | Tak 4/5 cm = 0 pkt >5 cm = 10 pkt |  |  |
| 19 | Wyposażenie: - statyw kroplówki - uchwyt na butlę z tlenem Zamawiający dopuści wyprofilowane w podstawie z tworzywa miejsce na butlę z tlenem (zamiast uchwytu) | Tak |  |  |
| 20 | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej ( może być załączona do oferty w wersji papierowej i elektronicznej lub uzupełniona na wezwanie Zamawiającego ) 1 egz. a 2-gi egz. wraz ze sprzętem | Tak |  |  |
| 21 | Okres gwarancji min. 24 miesiące . Okres rękojmi równy okresowi gwarancji min. 24 miesiące, licząc od daty przekazania urządzenia protokołem zdawczo- odbiorczym. | Tak |  |  |
| 22 | Wykaz serwisów lub serwisantów, którzy mogą serwisować zaoferowany sprzęt medyczny podać dane teleadresowe, sposób kontaktu (dotyczy serwisu własnego lub podwykonawcy, pracownika czy firmy serwisowej posiadającej uprawnienia do tego typu czynności) – Dokument o którym mowa w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r., art. 90, ust. ust. 4 | Tak |  |  |

Zamawiający wymaga, aby wykonawca zaoferował urządzenie o parametrach co najmniej takich, jak przedstawione w wymaganiach granicznych. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………………………

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentacji wykonawcy