Załącznik nr 6 do SWZ

Załącznik nr 4 do umowy

Szp-241/FZ-027/2025

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Zadanie nr 1

Przedmiot zamówienia – Defibrylator z kardiowersją, stymulacją, pomiarem parametrów życiowych

– 4 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………...........................

Oferowany typ /model ………………………………………………………….............

Nazwa producenta ………………………………………………………………………

Nr katalogowy      …………………………………………………………………...............

Kraj pochodzenia / rok produkcji 2025

| Przedmiot zamówienia: Defibrylator z kardiowersją, AED, stymulacją – 4 szt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru, funkcji | Wymogi graniczne TAK/NIE | Parametry oferowane |
|  | Defibrylator transportowy, wyposażony w uchwyt do przenoszenia. | TAK |  |
|  | Defibrylator przeznaczony do defibrylacji dorosłych i dzieci. | TAK |  |
|  | Funkcja samoczynnego testowania urządzenia wraz z wskaźnikiem czy urządzenie może być użyte. Możliwość zapisania wyniku autotestu w pamięci urządzenia. | TAK PODAĆ |  |
|  | Odporność na ingerencję ciał stałych i cieczy: min. IP44. | TAK |  |
|  | Defibrylator spełnia normę odporności na wibracje w transporcie helikopterem MIL-STD-810F 514.5 Kategoria 9 lub równoważną | TAK |  |
|  | Defibrylator spełnia wymogi normy określającej odporność na uderzenia IEC- 60068-2-27: 2008 lub równoważnej. | TAK |  |
|  | Minimalny zakres temperatur pracy defibrylatora: -5 do 45°C | TAK |  |
|  | Waga z akumulatorem, zewnętrznymi łyżkami i uchwytem do zewnętrznych łyżek max. 7,0 kg | TAK |  |
| Ekran |  |  |  |
|  | Ekran kolorowy, pojedynczy, z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 6,5 ". | TAK |  |
|  | Rozdzielczość ekranu min.: 640 x 480 pikseli | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlenia jednoczasowo min. 4 krzywych dynamicznych. Funkcja „zamrażania” krzywych. | TAK |  |
|  | Funkcja przewodnika z ilustracjami wskazującymi rozwiązanie problemów oraz sposobów rozmieszczenia czujników. | TAK |  |
|  | Wysoka jasność wyświetlacza zapewniająca dobry odczyt parametrów z ekranu: min 900 cd/m2. | TAK |  |
|  | Ekran „Dużych liczb”: funkcja wyświetlania ekranu powiększonych wartości numerycznych parametrów życiowych wraz z min. 1 krzywą EKG. | TAK |  |
| Zasilanie |  |  |  |
|  | Defibrylator zasilany elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10%. | TAK |  |
|  | Wbudowane zasilanie akumulatorowe. | TAK |  |
|  | Automatyczne ładowanie akumulatora przy podłączeniu defibrylatora do sieciowego zasilania elektrycznego. | TAK |  |
|  | Akumulator zapewniający min. 100 wyładowań z energią maksymalną. | TAK |  |
|  | Akumulator zapewniający min. 40 wyładowań z energią maksymalną przy temperaturze 0°C. | TAK |  |
|  | Akumulator zapewniający min. 110 minut stymulacji przezskórnej przy ustawieniu najwyższej wartości prądu stymulacji i najwyższej częstotliwości stymulacji defibrylatora (podać nastawy). | TAK |  |
|  | Monitorowanie przy pracy z zasilaniem akumulatorowym - minimum 160 minut. | TAK |  |
|  | Czas ładowania akumulatora max 3 godziny. | TAK |  |
|  | Wskaźnik naładowania i komunikat rozładowania akumulatora. Stan rzeczywisty naładowanej baterii widoczny na ekranie defibrylatora. | TAK |  |
| Defibrylacja |  |  |  |
|  | Defibrylacja dwufazowa. | TAK |  |
|  | Technologia zapewniająca stałą szerokość drugiej fazy impulsu defibrylacji przy wysokiej impedancji. | TAK |  |
|  | Defibrylacja ręczna. | TAK |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna umożliwiająca przeprowadzenie kardiowersji. | TAK |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna, AED. | TAK |  |
|  | Zakres wyboru energii w J min. 2 – 265 J. | TAK |  |
|  | Ilość stopni dostępności energii defibrylacji zewnętrznej min. 14. | TAK |  |
|  | Łyżki do defibrylacji dla pacjentów pediatrycznych zintegrowane z łyżkami dla dorosłych. | TAK |  |
|  | Wyzwalanie defibrylacji z łyżek defibrylacyjnych. | TAK |  |
|  | Czas ładowania do energii 200 [j] mniej niż 4 sekundy (zarówno dla pracy na zasilaniu akumulatorowym jak i sieciowym). | TAK |  |
|  | Czas ładowania do energii maksymalnej: mniej niż 5 sekund. | TAK |  |
|  | Ze względu bezpieczeństwa defibrylator jest wyposażony w automatyczną procedurę wewnętrznego wyładowania energii w min. następujących przypadkach: wyładowanie łyżek w powietrze, odłączenie od defibrylatora łyżek wielorazowych, odłączenie od defibrylatora przewodu AED, upłynięcie określonego czasu od momentu naładowania energii defibrylacji. | TAK |  |
| Stymulacja przezskórna |  |  |  |
|  | Tryb stymulacji stałej. | TAK |  |
|  | Tryb stymulacji "na żądanie". | TAK |  |
|  | Regulacja częstotliwość stymulacji w zakresie min. 30 – 180 imp./min. | TAK |  |
|  | Regulacja natężenia prądu stymulacji w zakresie min. 9 – 195 mA | TAK |  |
| Monitorowanie parametrów życiowych |  |  |  |
|  | Monitorowanie EKG: Wyświetlanie min. 1 odprowadzenia EKG Wybór wyświetlanego odprowadzenia EKG z: łyżek defibrylatora, I, II, III. Zakres pomiarowy tętna: min. 15 ÷ 300 ud. /min. Wzmocnienie zapisu krzywej EKG min.: x 0,25 x 0,5; x1; x2, x4 | TAK |  |
|  | Szybkie przywrócenie zapisu EKG po defibrylacji lub kardiowersji, max 3 sekundy. | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru rodzaju wykrywania QRS przez użytkownika w zależności od kategorii pacjenta. Min.: dorosły, dziecko | TAK |  |
|  | Funkcja umożliwiająca pomiar EKG przy jednoczesnym wykonywaniu nieinwazyjnej stymulacji. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o analizę arytmii z rozpoznawaniem min. 6 kategorii arytmii. | TAK |  |
|  | Zasilany i sterowany z poziomu defibrylatora pomiar SpO2 za pośrednictwem wodoodpornego czujnika typu klips. | TAK |  |
|  | Pomiar SpO2 w zakresie min. 1 – 100 % Pomiar pulsu w zakresie min. 30 – 300 ud. /min. | TAK |  |
| Alarmy |  |  |  |
|  | Alarm VPC. | TAK |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny. | TAK |  |
|  | Alarmy wszystkich mierzonych parametrów życiowych. | TAK |  |
|  | Możliwość wyciszenia alarmu na min 2 minuty. | TAK |  |
|  | Możliwość zawieszenia alarmów na min 2 minuty. | TAK |  |
| Drukowanie |  |  |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna. | TAK |  |
|  | Wydruki na żądanie. | TAK |  |
|  | Wydruki automatyczne. | TAK |  |
|  | Pamięć i możliwość wydrukowania min. 1500 sekund raportów z defibrylacji. | TAK |  |
|  | Pamięć z możliwością wydruku min. 20 godzinnych trendów monitorowanych parametrów. | TAK PODAĆ |  |
|  | Możliwość wydrukowania raportu z autotestu. | TAK |  |
|  | Funkcja pozwalająca na wydruk raportu zawierającego krzywą i nazwę leku podanego pacjentowi. Możliwość zdefiniowania i zapisania w pamięci defibrylatora minimum nazw minimum 4 leków. | TAK |  |
| Inne |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zapis min. 160 godzin ciągłego pomiaru EKG. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy urządzenia o moduł Bluetooth pozwalający na przesyłanie wyników testów urządzenia oraz krzywych do urządzeń zewnętrznych. | TAK |  |
|  | Rozbudowa o moduł Bluetooth pozwala na przesyłanie krzywych i danych liczbowych do monitora funkcji życiowych pacjenta. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy, bez udziału serwisu, o sterowany i zasilany z poziomu defibrylatora pomiar CO2 w strumieniu głównym zaintubowanych. Czas nagrzania do pomiaru: maks. 7 sekund. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar NIBP metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny i okresowy z okresem pomiaru regulowanym w zakresie min. 2 – 480 min. | TAK |  |
| Wyposażenie |  |  |  |
|  | Wyposażenie każdego defibrylatora: - łyżki do defibrylacji dla pacjentów dorosłych x 1 szt. - łyżki do defibrylacji dla pacjentów pediatrycznych (zintegrowane z łyżkami dla pacjentów dorosłych) x 1 szt. - kabel EKG min. 3 odprowadzeniowy 1 szt. - przewód do elektrod jednorazowych 1 szt. - elektrody jednorazowe do defibrylacji dla dorosłych/dzieci x 10 szt. - wielorazowy przewód do podłączenia czujników saturacji x 1 szt. - wielorazowy, wodoodporny czujnik saturacji x 1 szt. | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

UWAGA

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Zadanie nr 2

Przedmiot zamówienia - Defibrylator – 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………...........................

Oferowany typ /model ………………………………………………………….............

Nazwa producenta ………………………………………………………………………

Nr katalogowy      …………………………………………………………………...............

Kraj pochodzenia / rok produkcji 2025

| Lp. | Minimalne parametry techniczno - użytkowe | Wymogi graniczne TAK/NIE | Proponowana punktacja parametrów wyższych niż wymagane (jeżeli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Defibrylator transportowy, wyposażony w uchwyt do przenoszenia. | TAK |  |
| 2 | Defibrylator przeznaczony do defibrylacji dorosłych i dzieci. | TAK |  |
| 3 | Funkcja samoczynnego testowania urządzenia wraz z wskaźnikiem czy urządzenie może być użyte. Możliwość zapisania wyniku autotestu w pamięci urządzenia. | TAK PODAĆ |  |
| 4 | Odporność na ingerencję ciał stałych i cieczy: min. IP44. | TAK |  |
| 5 | Defibrylator spełnia normę odporności na wibracje w transporcie helikopterem MIL-STD-810F 514.5 Kategoria 9 lub równoważną | TAK |  |
| 6 | Defibrylator spełnia wymogi normy określającej odporność na uderzenia IEC- 60068-2-27: 2008 lub równoważnej. | TAK |  |
| 7 | Minimalny zakres temperatur pracy defibrylatora: -5 do 45°C | TAK |  |
| 8 | Waga z akumulatorem, zewnętrznymi łyżkami i uchwytem do zewnętrznych łyżek max. 7,0 kg | TAK |  |
| Ekran |  |  |  |
| 9 | Ekran kolorowy, pojedynczy, z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 6,5 ". | TAK |  |
| 10 | Rozdzielczość ekranu min.: 640 x 480 pikseli | TAK |  |
| 11 | Możliwość wyświetlenia jednoczasowo min. 4 krzywych dynamicznych. Funkcja „zamrażania” krzywych. | TAK |  |
| 12 | Funkcja przewodnika z ilustracjami wskazującymi rozwiązanie problemów oraz sposobów rozmieszczenia czujników. | TAK |  |
| 13 | Wysoka jasność wyświetlacza zapewniająca dobry odczyt parametrów z ekranu: min 900 cd/m2. | TAK |  |
| 14 | Ekran „Dużych liczb”: funkcja wyświetlania ekranu powiększonych wartości numerycznych parametrów życiowych wraz z min. 1 krzywą EKG. | TAK |  |
| Zasilanie |  |  |  |
| 15 | Defibrylator zasilany elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10%. | TAK |  |
| 16 | Wbudowane zasilanie akumulatorowe. | TAK |  |
| 17 | Automatyczne ładowanie akumulatora przy podłączeniu defibrylatora do sieciowego zasilania elektrycznego. | TAK |  |
| 18 | Akumulator zapewniający min. 100 wyładowań z energią maksymalną. | TAK |  |
| 19 | Akumulator zapewniający min. 40 wyładowań z energią maksymalną przy temperaturze 0°C. | TAK |  |
| 20 | Akumulator zapewniający min. 110 minut stymulacji przezskórnej przy ustawieniu najwyższej wartości prądu stymulacji i najwyższej częstotliwości stymulacji defibrylatora (podać nastawy). | TAK |  |
| 21 | Monitorowanie przy pracy z zasilaniem akumulatorowym - minimum 160 minut. | TAK |  |
| 22 | Czas ładowania akumulatora max 3 godziny. | TAK |  |
| 23 | Wskaźnik naładowania i komunikat rozładowania akumulatora. Stan rzeczywisty naładowanej baterii widoczny na ekranie defibrylatora. | TAK |  |
| Defibrylacja |  |  |  |
| 24 | Defibrylacja dwufazowa. | TAK |  |
| 25 | Technologia zapewniająca stałą szerokość drugiej fazy impulsu defibrylacji przy wysokiej impedancji. | TAK |  |
| 26 | Defibrylacja ręczna. | TAK |  |
| 27 | Defibrylacja synchroniczna umożliwiająca przeprowadzenie kardiowersji. | TAK |  |
| 28 | Defibrylacja półautomatyczna, AED. | TAK |  |
| 29 | Zakres wyboru energii w J min. 2 – 265 J. | TAK |  |
| 30 | Ilość stopni dostępności energii defibrylacji zewnętrznej min. 14. | TAK |  |
| 31 | Łyżki do defibrylacji dla pacjentów pediatrycznych zintegrowane z łyżkami dla dorosłych. | TAK |  |
| 32 | Wyzwalanie defibrylacji z łyżek defibrylacyjnych. | TAK |  |
| 33 | Czas ładowania do energii 200 [j] mniej niż 4 sekundy (zarówno dla pracy na zasilaniu akumulatorowym jak i sieciowym). | TAK |  |
| 34 | Czas ładowania do energii maksymalnej: mniej niż 5 sekund. | TAK |  |
| 35 | Ze względu bezpieczeństwa defibrylator jest wyposażony w automatyczną procedurę wewnętrznego wyładowania energii w min. następujących przypadkach: wyładowanie łyżek w powietrze, odłączenie od defibrylatora łyżek wielorazowych, odłączenie od defibrylatora przewodu AED, upłynięcie określonego czasu od momentu naładowania energii defibrylacji. | TAK |  |
| Stymulacja przezskórna |  |  |  |
| 36 | Tryb stymulacji stałej. | TAK |  |
| 37 | Tryb stymulacji "na żądanie". | TAK |  |
| 38 | Regulacja częstotliwość stymulacji w zakresie min. 30 – 180 imp./min. | TAK |  |
| 39 | Regulacja natężenia prądu stymulacji w zakresie min. 9 – 195 mA | TAK |  |
| Alarmy |  |  |  |
| 40 | Alarm VPC. | TAK |  |
| 41 | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny. | TAK |  |
| 42 | Alarmy wszystkich mierzonych parametrów życiowych. | TAK |  |
| 43 | Możliwość wyciszenia alarmu na min 2 minuty. | TAK |  |
| 44 | Możliwość zawieszenia alarmów na min 2 minuty. | TAK |  |
| Drukowanie |  |  |  |
| 45 | Wbudowana drukarka termiczna. | TAK |  |
| 46 | Wydruki na żądanie. | TAK |  |
| 47 | Wydruki automatyczne. | TAK |  |
| 48 | Pamięć i możliwość wydrukowania min. 1500 sekund raportów z defibrylacji. | TAK |  |
| 49 | Pamięć z możliwością wydruku min. 20 godzinnych trendów monitorowanych parametrów. | TAK PODAĆ |  |
| 50 | Możliwość wydrukowania raportu z autotestu. | TAK |  |
| 51 | Funkcja pozwalająca na wydruk raportu zawierającego krzywą i nazwę leku podanego pacjentowi. Możliwość zdefiniowania i zapisania w pamięci defibrylatora minimum nazw minimum 4 leków. | TAK |  |
| Inne |  |  |  |
| 52 | Możliwość rozbudowy o pomiar EKG i SpO2. | TAK |  |
| 53 | Możliwość rozbudowy o zapis min. 160 godzin ciągłego pomiaru EKG. | TAK |  |
| 54 | Możliwość rozbudowy urządzenia o moduł Bluetooth pozwalający na przesyłanie wyników testów urządzenia oraz krzywych do urządzeń zewnętrznych. | TAK |  |
| 55 | Rozbudowa o moduł Bluetooth pozwala na przesyłanie krzywych i danych liczbowych do monitora funkcji życiowych pacjenta. | TAK |  |
| 56 | Możliwość rozbudowy o sterowany i zasilany z poziomu defibrylatora pomiar CO2 w strumieniu głównym zaintubowanych. Czas nagrzania do pomiaru: maks. 7 sekund. | TAK |  |
| 57 | Możliwość rozbudowy o pomiar NIBP metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny i okresowy z okresem pomiaru regulowanym w zakresie min. 2 – 480 min. | TAK |  |
| Wyposażenie |  |  |  |
| 58 | Wyposażenie każdego defibrylatora: - łyżki do defibrylacji dla pacjentów dorosłych x 1 szt. - łyżki do defibrylacji dla pacjentów pediatrycznych (zintegrowane z łyżkami dla pacjentów dorosłych) x 1 szt. | TAK |  |

*) w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

UWAGA

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Zadanie nr 3

Przedmiot zamówienia - Defibrylator– 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………...........................

Oferowany typ /model ………………………………………………………….............

Nazwa producenta ………………………………………………………………………

Nr katalogowy      …………………………………………………………………........

Kraj pochodzenia / rok produkcji ………………………………………………………

| Lp | Opis parametru technicznego | Parametr wymagany (graniczny) | Parametr oferowany* (należy dokładnie opisać oferowane parametry oraz podać ewentualne zakresy) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | *) 4 |
| - 1 | Wykonawca/Producent | PODAĆ |  |
| - 2 | Nazwa-model/typ | PODAĆ |  |
| - 3 | Kraj pochodzenia | PODAĆ |  |
| - 4 | Rok produkcji - fabrycznie nowe, wyprodukowane w min. 2024r. | TAK |  |
| - 5 | Aparat przenośny z torbą transportową, testerem wyładowań | TAK |  |
| - 6 | Zasilanie akumulatorowe z baterii bez efektu pamięci | TAK |  |
| - 7 | Ładowanie akumulatorów z sieci 12V - 230V | TAK |  |
| - 8 | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze - 180 minut monitorowania lub 200 defibrylacji x 200J | TAK |  |
| - 9 | Ciężar defibrylatora max. 10 kg | TAK |  |
| - 10 | Codzienny autotest bez udziału użytkowania, bez konieczności włączenia urządzenia | TAK |  |
| - 11 | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna | TAK |  |
| - 12 | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED | TAK |  |
| - 13 | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii od 2 do 360 J | TAK |  |
| - 15 | Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci. | TAK |  |
| - 16 | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii od 2 do 360 J | TAK |  |
| - 17 | Dostępne poziomy energii zewnętrznej - 25 | TAK |  |
| - 18 | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta | TAK |  |
| - 19 | Defibrylacja przez łyżki defibrylacyjne zewnętrzne, elektrody naklejane, na wyposażeniu nakładki dziecięce/neonatologiczne | TAK |  |
| - 20 | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie na żądanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia spełniające normę PN-EN 1789. | TAK |  |
| - 21 | Pełna obsługa defibrylatora z łyżek defibrylacyjnych zewnętrznych (wybór energii, defibrylacja, wydruk start/stop na żądanie), także przy zainstalowanych nakładkach pediatrycznych/neonatologicznych | TAK |  |
| - 22 | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie | TAK |  |
| - 23 | Częstość stymulacji 40-170 impulsów/minutę | TAK |  |
| - 24 | Regulacja prądu stymulacji 0-170 mA | TAK |  |
| - 25 | Odczyt 3 i 12 odrpowadzeń EKG | TAK |  |
| - 26 | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta | TAK |  |
| - 27 | Alarmy częstości akcji serca | TAK |  |
| - 28 | Zakres pomiaru tętna od 20-250 u/min | TAK |  |
| - 29 | Zakres wzmocnienia sygnału EKG od 0,5 do 4cm/Mv, 8 poziomów wzmocnienia. | TAK |  |
| - 30 | Ekran kolorowy o przekątnej min 8’’ | TAK |  |
| - 31 | Wydruk EKG na papierze o szerokości min. 80 mm | TAK |  |
|  | Wydruk trendów czasowych mierzonych parametrów oraz pomiarów uniesienia odcinka ST na każdym odprowadzeniu EKG | TAK |  |
|  | Norma IP min. 43 | TAK |  |
|  | Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips dla dorosłych | TAK |  |
|  | Moduł ciśnienia nieinwazyjenego NIBP z mankietem dla dorosłych i dzieci. | TAK |  |
|  | Moduł EtCO2 z zakresem pomiaru od 0 do 99 mmHg, z automatyczną kalibracją bez udziału użytkownika | TAK |  |

*) w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i podać ewentualne zakresy

UWAGA

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Zadanie nr 4

Przedmiot zamówienia – Defibrylator przenośny – 2 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………...........................

Oferowany typ /model ………………………………………………………….............

Nazwa producenta ………………………………………………………………………

Nr katalogowy      …………………………………………………………………...............

Kraj pochodzenia / rok produkcji 2025

| I. Defibrylator wewnętrzny półautomatycznych AED. – 2 szt. |  | Parametr wymagany (graniczny) | Parametr oferowany* (należy dokładnie opisać oferowane parametry oraz podać ewentualne zakresy) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | *)4 |
| 1. | Defibrylator wewnętrzny, półautomatyczny, fabrycznie nowy, rok produkcji 2023, z możliwością pracy dla dorosłych i dzieci. Wbudowany tryb pediatryczny - elektrody uniwersalne, brak konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów (elektrod, kluczy, przejściówek) | TAK |  |
| 2. | Waga urządzenia wraz z baterią i elektrodami max. 4 kg. | TAK |  |
| 3. | Energia impulsu dla dorosłych min. 120 J i max. 360 J, dla dzieci min. 50 J i max. 90 J. | TAK |  |
| 4. | Wyładowanie elektryczne jest wyzwalane przez operatora na wyraźnie polecenie defibrylatora. | TAK |  |
| 5. | Wsparcie RKO: min. polecenia głosowe, metronom | TAK |  |
| 6. | Polecenia głosowe w języku polskim, siła głosów komunikatów dopasowuje się automatycznie do głośności dźwięków otoczenia. | TAK |  |
| 7. | Czas ładowania i analizy od zakończenia RKO do 10 s. | TAK |  |
| 8. | Automatyczna analiza EKG | TAK |  |
| 9. | Elektrody samoprzylepne do defibrylacji z informacją graficzną, w którym miejscu mają zostać umieszczone na ciele poszkodowanego uniwersalne dla osoby dorosłej i dziecka. | TAK |  |
| 10. | Defibrylator wyposażony we wskaźnik wizualny (wyświetlacz) i głosowy informujący o sprawności urządzenia, stanie baterii oraz stanie elektrod. | TAK |  |
| 11. | Urządzenie wykonuje samodzielnie i automatycznie cykliczne auto testy w trybie dziennym. | TAK |  |

| 12. | Możliwość przechowywania AED z podłączonymi elektrodami. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 13. | Zestaw ratunkowy w torbie (min. nożyczki, maska CPR, golarka, rękawiczki nitrylowe - 2 pary) | TAK |  |
| 14. | Liczba możliwych wyładowań > 60 | TAK |  |
| 15. | Dwufazowa fala defibrylacyjna | TAK |  |
| 16. | Spełniać wymagania deklaracji zgodności CE zg. z ROZPORZĄDZENIEM 2017/745 W SPRAWIE WYROBÓW MEDYCZNYCH. | TAK |  |
| 17. | Klasa bezpieczeństwa min IP55. | TAK |  |
| 18. | Temperatura pracy w zakresie od 0° do 50°C. | TAK |  |
| 19. | Urządzenie wyposażone w torbę transportową z możliwością weryfikacji statusu urządzenia bez konieczności otwierania torby. | TAK |  |
| 20. | Algorytm postępowania według wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji | TAK |  |
| 21. | Aktualizacja oprogramowania w przypadku zmiany algorytmu postępowania według wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji, bez konieczności wymiany całego urządzenia lub odsyłania do producenta | TAK |  |
| 22. | Gwarancja na defibrylator minimum 3 lata. Nie dopuszcza się gwarancji i rękojmi udzielanych przez inny podmiot niż producent urządzenia. | TAK |  |
| 23. | Defibrylator wyposażony w jedną, oryginalną baterię producenta; nieładowalną o okresie żywotności po podłączeniu do urządzenia – 5 lat. | TAK |  |
| 24. | Okres żywotności elektrod min. 2 lata od daty dostarczenia | TAK |  |
| 25. | Zapewnienie defibrylatora zastępczego, pełnowartościowego, kompletnego na czas serwisu o parametrach nie gorszych niż oferowane. | TAK |  |
| 26. | Autoryzowany serwis gwarancyjny producenta na terenie Polski. | TAK |  |
| II. Wyposażenie dodatkowe: szafka wewnętrzna metalowa ochronna wraz z zestawem tablic informacyjnych |  |  |  |
| 1. | Szafka wewnętrzna metalowa ochronna dostosowana do oferowanego modelu urządzenia AED z okienkiem inspekcyjnym, kolor biały, z oznakowaniem AED, kluczykiem za szybką i alarmem dźwiękowym informującym o otwarciu drzwiczek, mocowany w sposób trwały za pomocą połączeń nierozłącznych (nitowanych, zgrzewanych). Gwarancja na szafkę 2 lata. | TAK |  |
| 2. | Zestaw tablic informacyjnych wykonanych z płyty PCV o grubości 1 mm w komplecie - 7 sztuk: tablica informacyjna AED – 2 szt., tablice kierunkowe z oznaczeniem AED – 4 szt., Instrukcja użycia AED w języku polskim – 1 szt. | TAK |  |

*) w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

UWAGA

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.