### Zakres nr 2. –  ODDZIAŁ NOWORODKÓW

Postępowanie w sprawie: DOSTAWY,  INSTALACJI  I URUCHOMIENIA –   ZESTAW DO NIEINWAZYJNEGO WSPOMAGANIA ODDECHU U NOWORODKÓW METODĄ DWUFAZOWĄ  NCPAP    szt/kpl. 1.

POZ. 1. - Nazwa     : .............................................................................................................................

- Typ /Model ......................................................................................................................................

- Rok produkcji : ........................................................(wymagane  2020/21)

ZAŁĄCZNIK NR 1A - FORMULARZ CENOWY                                                                       OFERTA NA CAŁOŚC ZAKRESU

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia | Ilość Szt/kpl | Cena jed. Netto szt/kpl | Cena jed. Brutto Szt/kpl | Wartość zamówienia Netto w PLN | Wartość zamówienia Brutto w PLN | Stawka Vat % | Kraj producenta pochodzenia sprzętu i jego nazwa | Nr Katalogowy produktu lub grupy * (jeśli nie posiada wpisuje nie dotyczy) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ZAKRES NR 2 POZ. ......:

- CENA ŁĄCZNA NETTO ZA CAŁOŚĆ OFERTY    : .............................. PLN

- CENA ŁĄCZNA BRUTTO ZA CAŁOŚĆ OFERTY : .............................. PLN

- PODATEK VAT : ..................................... PLN

- CENA ŁĄCZNA NETTO słownie ...................................................................

- CENA ŁĄCZNA BRUTTO słownie ...........................................................

Miejscowość ....................................... data ........................................

Załącznik nr  1B - ZAKRES NR 2 –    ZESTAW DO NIEINWAZYJNEGO WSPOMAGANIA ODDECHU U NOWORODKÓW METODĄ DWUFAZOWĄ  NCPAP    szt/kpl. 1.

Załącznik 1B Zakres nr 2   Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) c. | Parametr oferowany d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. - ZESTAW DO NIEINWAZYJNEGO WSPOMAGANIA ODDECHU U NOWORODKÓW NOWORODKÓW METODĄ DWUFAZOWĄ NCPAP szt/kpl. 1. |
| 1.1. | Aparat do wspomagania oddechu metodą nCPAP u noworodków i wcześniaków o ergonomicznej konstrukcji tzn. Elementy obsługowe i podłączenia do pacjenta dostępne są od jednej strony | Tak | (**) | Wymagane |
| 1.2. | Może być stosowany u wcześniaków o wadze od 0,5 kg |  |  |  |
| 1.3. | Wykorzystuje efekt Coanda dla zmiany kierunku przepływu gazów (generator z przerzutnikiem strumieni). | Tak | (**) | Wymagane |
| 2 | ZASILANIE |  |  |  |
| 2.1. | 230V, 50Hz +_10% | Tak |  | Wymagane |
| 2.2. | 12 i 24 VDC | Tak |  | Wymagane |
| 2.3. | Z wbudowanego akumulatora zapewniajace min. 220 minut pracy | Tak |  | Wymagane |
| 2.4. | Zasilanie gazowe powietrze i tlen ze źródła sprężonych gazów w zakresie 2,8-6,0 BAR | Tak | (**) | Wymagane |
| 2.5. | Wbudowany port komunikacji min. RJ45, RS232 oraz USB | Tak |  | Wymagane |
| 2.6. | Wbudowany mieszalnik gazów- elektroniczny (nie dopuszcza się rotametrów ręcznych) | Tak | (**) | Wymagane |
| 2.7. | Automatyczna kalibracja czujnika tlenu (bez ingerencji użytkownika) | Tak | (**) | Wymagane |
| 3 | TRYBY ODDECHOWE |  |  |  |
| 3.1. | Umożliwia wspomaganie oddechu metodą nCPAP na dwóch poziomach ciśnienia | Tak | (**) | Wymagane |
| 3.2. | nCPAP | Tak |  | Wymagane |
| 3.3. | Tlenoterapia wysokimi przepływami HFNC (HFOT) | Tak |  | Wymagane |
| 3.4. | Funkcja synchronizacji (ze spontanicznym wysiłkim oddechwym Pacjenta) | Tak |  | Wymagane |
| 4 | PARAMETRY ODDECHOWE REGULOWANE |  |  |  |
| 4.1. | Funkcja kompensacji nieszczelności układu oddechowego | Tak |  | Wymagane |
| 4.2. | Stężenie tlenu 21 do 100% (regulacja płynna) | Tak | (**) | Wymagane |
| 4.3. | Funkacja preoksygenacji regulowana w zakresie od 23-100% oraz jej czas min. 30-120 sek. | Tak |  | Wymagane |
| 4.4. | Czas wdechu od 0,1 do 15 sekund, regulowany płynnie co 0,01 sek | Tak | (**) | Wymagane |
| 4.5. | Częstość oddechowa 1-120 odd/min | Tak |  | Wymagane |
| 4.6. | PEEP/CPAP min. 1-13 cmH2O | Tak |  | Wymagane |
| 4.7. | Ciśnienie podwyższonego poziomu min. 3-15 cmH2O | Tak | (**) | Wymagane |
| 4.8. | Ciśnienie Ręczne min. 3-15 cmH2O | Tak |  | Wymagane |
| 4.9. | Oddech manulany w zakresie 2-15 sekund i 3-25 l/min, podawany osobnym przyciskiem umieszczonym na ekranie aparatu | Tak | (**) | Wymagane |
| 4.10. | Czas obserwacji bezdechu min. 10-30 sekund | Tak |  | Wymagane |
| 5 | OBRAZOWANE PARAMETRY ODDECHOWE |  |  |  |
| 5.1. | Stężenie tlenu w % | Tak |  | Wymagane |
| 5.2. | Cisnienie średnie, szczytowe, CPAP/PEEP | Tak |  | Wymagane |
| 5.3. | I:E | Tak |  | Wymagane |
| 5.4. | Czas wydechu | Tak |  | Wymagane |
| 6. | EKARAN |  |  |  |
| 6.1. | Wbudowany kolorowy ekran dotykowy LCD o przekatnej min 8” | Tak | (**) | Wymagane |
| 6.2. | Możliwwość regulacji jasności podświetlenia ekranu “tryb nocny” | Tak |  | Wymagane |
| 6.3. | Zapamiętywanie i obrazowanie Trendów monitorowanych parametrów z min. ostatnich 48 godz. | Tak | (**) | Wymagane |
| 6.4. | Komunikacja z użytkownikiem w języku Polskim | Tak |  | Wymagane |
| 6.5. | Blokada ekranu dotykowego | Tak |  | Wymagane |
| 6.6. | Funkcja STANDBY (stan gotowości) | Tak |  | Wymagane |
| 7 | ALARMY |  |  |  |
| 7.1. | Wyposażony w alarmy akustyczne i optyczne | Tak | (**) | Wymagane |
| 7.2. | Alarm spadku ciśnienia w układzie oddechowym | Tak | (**) | Wymagane |
| 7.3. | Alarm przekroczenia ciśnienia w układzie oddechowym | Tak |  | Wymagane |
| 7.4. | Alarm stężenia tlenu | Tak |  | Wymagane |
| 7.5. | Automayczne ustawianie granic alarmowych | Tak |  | Wymagane |
| 8 | WYPOSAŻENIE |  |  | Wymagane |
| 8.1. | Nawilżacz z automatyczną kontrolą temperatury: -wyświetlanie aktualnej temperatury płytki grzewczej Wyśwetlanie aktualnej temperatury gazów na wyjściu z komory nawilżacza - wyświetlanie aktulnej temperatury gazów w układzie oddechowym pacjenta Wyświetlacz LED czterocyfrowy - waga 2,9 kg (bez komory) - zasilanie 230V, 50Hz - moc max. 210W | Tak |  | Wymagane |
| 8.2. | Komora nawilżacza jednorazowa dla noworodków z wbudowanym systemem utrzymania wilgotności na stałym poziomie – nadająca się do używania przez okres min. 7 dni dla jednego pacjenta (komory wraz z infomacja o terminie ważności, pakowane pojedynczo) – 3 szt. | Tak |  | Wymagane |
| 8.3. | Układ oddechowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym (jednorazowy) z zabezpieczeniem przeciw wirusom, bakteriom i grzybom o udowodnionej w badaniach skuteczności opartej na działaniu jonów srebra. W skład zestawu wchodzi: odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2m , średnica wew. 10 mm odcinek wydechowy niepodgrzewany -odcinek łączący nawiżacz z respiratorem 0,6m Końcówka donosowa (3 szt) Odcinek pomiarowy Generator z przerzutnikiem strumeni, działajacyh na zasadzie Coanda | Tak |  | Wymagane |
| 8.4. | Adapter łączący komorę nawilżacza szt.3. | Tak |  | Wymagane |
| 8.5. | Maseczka donosowa min. w 3 rozmiarach po 2 szt z każdego rozmiaru | Tak |  | Wymagane |
| 8.6. | Czepiec do terpii wymiennych w min. 5 rozmiarach – przeznaczony do nieinwazyjnego oddechu umożliwiający zamocowanie generatora oraz do stosowania w terapii tlenowej wysokimi przepływami umożliwiającymi zamocowanie kaniuli nosowej, z regulacją obwodu głowy, wykonany z miękkiego materiału kompozytowego o właściwościach odpornych na rozciąganie i deformację, zapewnijącego przepuszczalność powietrza i ograniczającego przesuwanie głów, z możliwością uzyskania dostępu do naczyń pacjenta, z rzepami do mocowania i miarką – 5 szt. Różnych rozmiarów | Tak |  | Wymagane |
| 8.7. | Stojak jezdny | Tak |  | Wymagane |
| 8.8. | Brzuszny czujnik pcjenta umożliwiający synchronizacje wspomagania ze spontanicznym wysiłkiem oddechowym pacjenta – 5 szt. | Tak |  | Wymagane |
| 8.9. | Zintegrowany lub na wyposażeniu urządzenia umożliwiające wprowadzenie do terapii Infant Flow oddechów ratunkowych i rozprężąjących z regulowanym CPAP (1-20 cmH2O) I PIP (10-60cmH2O) – również wykorzystujący efekt COanda (dla zmiany kierunku przepływu gazów) dla jak najmniejszej pracy oddechowej noworodka (WOB) - 1 szt. | Tak |  | Wymagane |
| 8.10 | Waga max. 0,5 kg | Tak |  | Wymagane |
| 8.11. | Układ oddechowy z generatorem z przerzutnikiem strumieni, działającym na zasadzie Coanda, umożliwiający wprowadzenie do terapii Infant Flow oddechów ratunkowych i rozprężąjących, pracujących na maseczkach i koncówkach nosowych sysetmu zaoferowanego w pozycji 8.3 – 1 szt. | Tak |  | Wymagane |

Miejscowość .......................................................... data ......................................................

1B. Warunki Gwarancji I Serwisu dot. Zakresu nr 2.

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. |  | Parametr wymagany (graniczny) /lub oceniany c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca d. | Zasady oceny e. e. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1 | Gwarancja - okres gwarancji na dostarczony ; ZESTAW DO NIEINWAZYJNEGO WSPOMAGANIA ODDECHU U NOWORODKÓW METODĄ DWUFAZOWĄ NCPAP ( podać w miesiącach), liczona od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego |  | min 24 miesiące podać |  | Bez punktacji |
| 2 | Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do naprawy w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 3 | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub przedstawiciela do wykonywania czynności fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa, chyba że zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia czynności te mogą być wykonane przez użytkownika. |  | TAK/Podać adres, tel./ Wymienić |  | Bez punktacji |
| 4 | Możliwość zgłoszeń usterek w języku polskim 24 h/dobę – podać sposób oraz numer telefonów kontaktowych i faksu |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 5 | Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 5 dni |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 6 | Proponowane formy serwisu pogwarancyjnego |  | TAK/Podać Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela |  | Bez punktacji |
| 7 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie – Podać w miesiącach |  | TAK, podać okres gwarancji w miesiącach |  | Bez punktacji |
| 8 | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy – maksimum 3 |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 9.. | Minimalna liczba przestoju przedłużająca termin gwarancji – max. 2 dni robocze |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 10.. | Przeglądy i naprawy wliczone w cenę oferty w okresie gwarancji (części, dojazd, czas pracy serwisu) |  | Tak, podać ilość przeglądów |  | Bez punktacji |
|  | SZKOLENIA |
| 11 | - Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu użytkownika nie później jednak, niż w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. sprzętu dla całego personelu oddziału, w zakresie obsługi oferowanego sprzętu u Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia wliczone w cenę oferty |  | TAK |  | Bez punktacji |
|  | INNE ISTOTNE INFORMACJE |
| 12 | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem |  | TAK |  | Bez punktacji |
| 13 | *Wykonawca udzieli, upoważnienia dla pracowników Sekcji Aparatury i Gazów Medycznych (po ich przeszkoleniu) do sprawowania podstawowej opieki technicznej nad zakupionym sprzętem |  | TAK, wymienić jakich czynności by dotyczyło (*jeśli dotyczy) |  | Bez punktacji |
| 14 | Obowiązek dostarczenia przez Wykonawcę kart pracy/raportów serwisowych z wykonywanych przeglądów i napraw w okresie gwarancji |  | TAK, |  | Bez punktacji |
| 15.. | Wykonawca zobowiązany jest przy dostawie sprzętu/urządzenia dostarczyć Zamawiającemu : instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną |  | TAK |  | Bez punktacji |

- W rubryce parametry wymagane podano kryteria wymagane przez Zamawiającego, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość ....................................... data ...................................................