AE/ZP-27-04/21		                                                                                 ZAŁĄCZNIK NR 5

##### Wymagane i oferowane parametry techniczne przyłóżkowego aparatu RTG 1 szt.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” nleży podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne: |
|  | Przyłóżkowy cyfrowy mobilny aparat RTG | TAK |  |
|  | Aparaty/urządzenia fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, niepowystawowe i nieużywane. | TAK |  |
|  | Producent | TAK |  |
|  | Model/Typ | TAK |  |
|  | Wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020r. | TAK |  |
|  | Moc generatora minimum 2,0 kW | TAK |  |
|  | Zasilanie 1-fazowe 100-240V 50/60Hz | TAK |  |
|  | Napięcie w radiografii w zakresie minimum od 40 kV do 100 kV | TAK |  |
|  | Minimalna wartość nastaw mAs: ≤0,3 mAs | TAK |  |
|  | Zasięg ramienia z lampą minimum 110 cm | TAK Punktacja: Warunek minimum tj. 110 cm - 0 pkt. Za każde dodatkowe 10 centymetrów - 2 pkt. jednak nie więcej niż - 8 pkt |  |
|  | Miernik lub kalkulator dawki DAP zintegrowany z DICOM | TAK |  |
|  | Wyliczona dawka DAP wyświetlona na wyświetlaczu panelu użytkownika | TAK |  |
|  | Kieszeń transportowa umożliwiająca ciągłe ładowanie oferowanego detektora | TAK |  |
|  | Wielkość ogniska: maksimum 1,2 mm | TAK |  |
|  | Pojemność cieplna anody: ≥50 kHU | TAK |  |
|  | Całkowita filtracja: minimum 2.5 mm Al Przy 70 kV | TAK |  |
|  | Zakres obrotu (w prawo, w lewo) lampy rtg w stopniach ≥ +/- 165° | TAK |  |
|  | Kąty obrotu lampy RTG w kierunku przód, tył: minimum -10° do +90° | TAK |  |
|  | Minimalny zakres obrotu kolimatora: +90° do -90° | TAK |  |
|  | Zakres kątowy ruchu poprzecznego lampy RTG (obrót kolumny) +/-15° | TAK |  |
|  | Waga całkowita aparatu gotowego do wykonywania badań i przemieszczania się po oddziałach szpitala nie więcej niż 450 kg. | TAK Punktacja: Waga całkowita zaoferowanego aparatu do 100 kg - 20 pkt Waga całkowita zaoferowanego aparatu od 101 do 200 kg - 10 pkt Waga całkowita zaoferowanego aparatu od 201 do 300 kg - 2 pkt Waga całkowita zaoferowanego aparatu od 301 do 450 kg - 0 pkt |  |
|  | Bezprzewodowa i przewodowa transmisja danych z detektora do aparatu . | TAK |  |
|  | Opcjonalnie: elementy najbardziej narażone na kolonizację bakterii, pokryte powłoką antybakteryjną, przynajmniej panel użytkownika, przycisk wyzwalania ekspozycji lub brak takiej powłoki na w/w elementach aparatu RTG. | Punktacja: Oferowany aparat RTG posiada opisaną powłokę - 10 pkt. Oferowany aparat RTG nie posiada opisanej powłoki – 0 pkt |  |
|  | Opcja CAD 2D do obrazowania zmian chorobowych klatki piersiowej, wspomagająca wykrycie występowania charakterystycznych zmian m.in, odmy opłucnowej i otrzewnowej, zwapnień, zwłóknienia płuc, guzków lub oprogramowanie równoważne. | TAK |  |
|  | Wizualizacja wyników za pomocą map kolorystycznych, z możliwością wysłania do systemu PACS | TAK |  |
|  | Konsola technika zintegrowana z aparatem | TAK |  |
|  | Monitor typu LCD dotykowy wbudowany w aparat RTG do przeglądania obrazów, programowania aparatu RTG oraz prezentacji bieżących nastaw minimum kV, mA, mAs, o przekątnej minimum 12”. | TAK Punktacja: Za przekątną 12“ - 0 pkt. Za każde dodatkowe 2 cale przekątnej - 1 pkt., jednak nie więcej niż - 4 pkt |  |
|  | Interfejs aparatu w języku polskim | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do badań ogólnodiagnostycznych | TAK |  |
|  | Możliwość wpisania danych pacjenta bezpośrednio na poziomie konsoli technika. | TAK |  |
|  | Możliwość dokonania zmiany danych pacjenta po ekspozycji na poziomie konsoli technika | TAK |  |
|  | Funkcjonalność blendowania (czarne maskowanie tła) na konsoli technika | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające co najmniej zmianę zaczernienia i kontrastu, obracanie obrazu, zoomowanie, nanoszenie adnotacji | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu minimum 3000 obrazów dla maksymalnej rozdzielczości i wielkości detektora (43x43) | TAK |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa w postaci dedykowanego oprogramowania. | TAK |  |
|  | Detektor cyfrowy – 1 szt. | TAK |  |
|  | Praca ciągła w trybie przewodowym i bezprzewodowym | TAK |  |
|  | Wielkość aktywna matrycy minimum długość 42 cm x szerokość 42 cm | TAK |  |
|  | Rozmiar piksela maksimum 150µm | TAK |  |
|  | Rozdzielczość minimum 2800x2800 pikseli | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie na całej powierzchni detektora minimum 150 kg | TAK |  |
|  | Automatyczna kalibracja detektora przy każdym starcie | TAK |  |
|  | Wbudowany czujnik wstrząsów | TAK |  |
|  | System odczytu sygnału z TFT po przedniej stronie warstwy scyntylacyjnej znacząco poprawiający ostrość obrazu i zmniejszający dawkę | TAK |  |
|  | Wodoodporność o klasie lub stopniu minimum IPX4 lub IP54 | TAK Punktacja: Warunek minimalny - 0 pkt. Za każdą wyższą klasę lub stopień wodoodporności o jedną klasę lub jeden stopień - 2 pkt., jednak nie więcej niż - 8 pkt |  |
|  | Opcjonalnie: detektor pokryty powłoką antybakteryjną lub brak takiej powłoki. | Punktacja: Oferowany detektor posiada opisaną powłokę - 10 pkt. Oferowany detektor nie posiada opisanej powłoki - 0 pkt |  |
|  | Wewnętrzna pamięć detektora na minimum 100 obrazów oraz możliwość wykonania zdjęcia na dowolnym aparacie RTG i przesłania zdjęcia do konsoli w oferowanym aparacie RTG lub brak takich funkcji. | TAK Punktacja: Oferowany aparat RTG i detektor posiadają opisane funkcje - 10 pkt. Oferowany aparat RTG i detektor nie posiadają opisanych funkcji - 0 pkt |  |
| GWARANCJA I SERWIS |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na dostarczony przedmiot umowy od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu umowy, rękojmia na przedmiot umowy od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy na zasadach i terminie określonym w Kodeksie Cywilnym | TAK Punktacja: Warunek min.- 0 pkt. Maksymalna wartość - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych oraz testów specjalistycznych z wynikiem pozytywnym. | TAK |  |
|  | Głęboka integracja sprzętu i oprogramowania dostarczonego w postępowaniu ze szpitalnym systemem informatycznym HIS, RIS, PACS, Zamawiającego oraz z robotami do nagrywania badań. | TAK |  |
|  | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej. | TAK |  |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy techniczne w okresie gwarancji, wraz z niezbędnymi materiałami eksploatacyjnymi, wliczone w cenę oferty. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.