Załącznik nr 1B do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Pakiet nr 2

Aparat RTG do zdjęć wewnątrzustnych z RVG

| Lp | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany i oceniany | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa i typ | podać |  |
| 2 | Nazwa i typ urządzenia | podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 4 | Rok produkcji ( Urządzenie fabrycznie nowe) | 2019/2020 |  |
| 5 | Zamawiana ilość | 1 |  |
| 6 | Miejsce dostawy | Copernicus PL Sp. z o.o. |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | Parametr wymagany i wskazany do oceny | Opis oferowanego parametru ze wskazaniem spełnienia warunku TAK/NIE |
| 1 | Aparat rentgenowski do wykonywana zdjęć wewnątrzustnych. | TAK |  |
| 2 | Urządzenie przystosowane do pracy z dowolnym systemem radiografii cyfrowej w szczególności z radiowizjografią (RVG). | TAK |  |
| 3 | Zasilanie 120-240V ± 10%; 50/60 Hz | TAK |  |
| 4 | Napięcia anodowe do wyboru 60 i 70kV | TAK |  |
| 5 | Natężenie prądu min. 6 mA | TAK, podać |  |
| 6 | Generator stałoprądowy wysokiej częstotliwości | TAK |  |
| 7 | Ognisko 0,4 mm | TAK |  |
| 8 | Filtracja całkowita: 2,5 mm Al (przy 70 kV) | TAK |  |
| 9 | Regulowany czas ekspozycji w zakresie minimum 0,01-3 s. | TAK |  |
| 10 | Aparat umieszczony na ramieniu pantograficznym nożycowym, z bardzo szerokim zakresem ruchu. Możliwość regulacji wysokości, płynność i precyzyjne dotarcie głowicy do każdego pożądanego miejsca. | TAK |  |
| 11 | Cyfrowy wyświetlacz parametrów | TAK |  |
| 12 | Wewnętrzna kontrola mikroprocesorowa | TAK |  |
| 13 | Panel sterowania: możliwość wyboru parametrów za pomocą przycisków (zmiana czasu, napięcia, dawki) | TAK |  |
| 14 | Sygnalizacja błędów – wizualna lub dźwiękowa | TAK |  |
| 15 | Montaż ścienny | TAK |  |
| 16 | Menu w języku polskim | TAK |  |
|  | System radiowizjografii (RVG)- 2 szt |  |  |
| 17 | System RVG bezpośredniej (2 szt) – natychmiastowe otrzymywanie i wyświetlanie obrazu na monitorze połączonego komputera. Połączenie sensora z komputerem: bezprzewodowe (WiFi) | TAK |  |
| 18 | Rozdzielczość rzeczywista min 28 lp/mm. | TAK |  |
| 19 | Rozmiar piksela uzyskanego obrazu max 15 μm. | TAK |  |
| 20 | Sensor z wymiennym przewodem (który w przypadku uszkodzenia, użytkownik możne samodzielnie wymienić) | TAK |  |
| 21 | Wymiary zewnętrzne czujnika 38 x 25 mm ± 2 mm. | TAK |  |
| 22 | Osłonki jednorazowe w rozmiarze zamawianych sensorów (2000 szt) | TAK |  |
| 23 | Zestaw do pozycjonowania. | TAK |  |
| 24 | Fartuch jednostronny zabezpieczający przód, boki, łopatki. Zapięcie fartucha z przodu na zatrzaskowe klamry. Wykonane z lekkiego materiału ochronnego. Równoważnik osłabienia promieniowania: 0,5 mmPb | TAK |  |
|  | Stanowisko przeglądowe |  |  |
| 25 | Komputer przystosowany do pracy z RVG, zapewniający stabilną i ciągłą obsługę. | TAK, podać |  |
| 26 | Monitor : - rozdzielczość min. 0,7 MP - robocza przekątna ekranu min. 37,5 cm - luminacja min. 100 cd/m2 - kontrast min. 100/1 | TAK, podać |  |
| 27 | Oprogramowanie do obsługi systemu RVG pozwalające na wyświetlanie i archiwizowanie badań. | TAK |  |
| 28 | Import i eksport zdjęć do wielu powszechnie używanych formatów. | TAK |  |
| Wymagania ogólne |
| 29 | W ramach dostawy Wykonawca dokona pełnej instalacji i konfiguracji wszystkich zaoferowanych urządzeń, jak również przeprowadzi wszelkie niezbędne testy odbiorcze, akceptacyjne i specjalistyczne w celu umożliwienia rozpoczęcia użytkowania urządzeń. | Tak |  |
| 30 | Wykonawca potwierdza, że urządzenia mogą być zainstalowane w Wojewódzkiej Poradni Stomatologicznej bez konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac adaptacyjnych po stronie Zamawiającego. | Tak |  |
| 31 | W przypadku konieczności wykonania projektu osłon stałych Wykonawca wykona projekt. | Tak, podać |  |

………………….....................................................................

(pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)