Załącznik nr 3 do umowy

##### Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Oferowana dostawa i instalacja nowego GC FID (chromatograf gazowy z detektorem FID) wraz 
z wyposażeniem i oprogramowaniem dla Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi polegająca na dostawie, instalacji sprzętu i oprogramowania oraz szkolenia w zakresie obsługi, musi składać się z następujących elementów:

………………………………………………

typ/model

………………………………………………

producent

………………………………………………

rok produkcji

| Lp. | Opis wymaganego parametru | Opis parametru oferowanego |
| --- | --- | --- |
| Chromatograf gazowy: |
| z możliwością zamontowania co najmniej 1 dozownika i 1 detektora z elektroniczną kontrolą przepływu i ciśnienia gazów o parametrach, co najmniej jak zamieszczone poniżej. |  |
| 2. Dozownik: |
| dozownik typu split/splitless z automatyczną kontrolą podziału poprzez elektroniczną kontrolę pneumatyki (z kompensacją zmian ciśnienia atmosferycznego w czasie rzeczywistym). |  |
| maksymalny podział w dozowniku co najmniej 9999:1. |  |
| maksymalna temperatura pracy dozownika co najmniej 4000C. |  |
| Detektor FID: |  |
| detektor (elektronicznie kontrolowany przepływ i ciśnienie gazów). |  |
| czułość detektora FID: < 2 pgC/s. |  |
| zakres dynamiczny co najmniej: 107. |  |
| szybkość zbierania danych co najmniej 100 Hz, rejestracja pików o czasie trwania poniżej jednej sekundy. |  |
| temperatura pracy co najmniej 400oC. |  |
| Termostat kolumn (piec): |
| minimum 5 ramp temperaturowych podczas analizy. |  |
| zakres temperatur pieca od 10oC od temperatury otoczenia do 400 oC. |  |
| zakres przepływu: 0-1200 ml/min. |  |
| systemy automatycznego i komputerowego sterowania przepływami i ciśnieniami o dokładności ustawień ciśnienia 0,1 kPa (0,01 PSI). |  |
| kompensacja zmian ciśnienia atmosferycznego w czasie rzeczywistym. |  |
| możliwość pracy z kolumnami o średnicach wewnętrznych od 0,1mm do 0,53 mm. |  |
| elektroniczno-cyfrowa kontrola ciśnienia, przepływu i temperatury. |  |
| Autosampler: |

| autosampler z tacą na minimum 150 fiolek. |  |
| --- | --- |
| możliwość zastosowania strzykawek w zakresie od 10 μl. |  |
| zmienna szybkość ruchu strzykawki. |  |

| pełne sterowanie z programu komputerowego. |  |
| --- | --- |
| Zestaw komputerowy: |
| komputer PC: umożliwiający płynną i szybką pracę oprogramowania do sterowania zestawem GC, dysk twardy o pojemności nie mniejszej niż 1 TB, dwie karty sieciowe, w tym jedna do obsługi sieci lokalnej. |  |
| systemem operacyjny odpowiedni do zainstalowanego oprogramowania sterującego zestawem. |  |
| pakiet microsoft office (w języku polskim) |  |
| monitor LCD: min. 24 calowy. |  |
| klawiatura, mysz optyczna. |  |
| możliwość podłączenia aparatu do jednostki sterującej w odległości co najmniej 15 m. |  |
| Oprogramowanie sterujące zestawem |
| oprogramowanie do pełnego sterowania zestawem z zewnętrznego komputera umożliwiające pełną kontrolę zestawu GC, analizę ilościową i jakościową próbek, zbierające dane i służące do ich opracowywania, wraz z licencją. |  |
| Pozostałe wymagania: |
| chromatograf gazowy i autosampler pochodzą od jednego producenta. | …………… Tak/Nie |
| zestaw startowy do zainstalowania aparatu i rozpoczęcia na nim pracy (strzykawki o poj. 10 μL do autosamplera minimum 5 szt., linery z oringami (min. 5 szt.), membrany do dozownika, wkładki szklane do dozownika, ferrule, złączki, septy itp.). | …………… Tak/Nie |
| kolumna kapilarna z wypełnieniem 5%-fenyl-95%-dimetylopolisiloksan o wymiarach 30 m, 0,32 mm ID, 0,50 μm film. | …………… Tak/Nie |
| standardowy zestaw narzędzi do wykonywania konserwacji i wymiany części eksploatacyjnych | …………… Tak/Nie |
| certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa (dołączony do oferty). | …………… Tak/Nie |
| gwarancja na całe urządzenie na okres 24 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru, na warunkach określonych w projekcie umowy. | …………… Tak/Nie |
| wykonanie przeglądu urządzenia w 12 miesiącu oraz przed upływem gwarancji. | …………… Tak/Nie |
| oferowane urządzenie powinno być fabrycznie nowe (rok produkcji 2018 r.) i kompletne, po instalacji gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem. | …………… Tak/Nie |
| instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim dla detektora, autosamplera, chromatografu i oprogramowania oraz oryginalna instrukcja producenta w języku angielskim, zostanie dołączona przy dostawie. | …………… Tak/Nie |
| dostępność autoryzowanego serwisu na terenie Polski. | …………… Tak/Nie |
| zamawiający wymaga przedstawienia co najmniej 5 referencji z dostaw urządzeń w postaci chromatografu gazowego FID | …………… Tak/Nie |
| podłączenie za pomocą przewodów stalowych chromatografu do istniejącej linii gazowej, wykonana przez autoryzowany serwis. | …………… Tak/Nie |
| czas reakcji serwisu gwarancyjnego nie dłuższy niż 72 godziny (dni robocze). Serwis sprzętowy gwarancyjny musi być świadczony przez inżynierów serwisowych posiadających certyfikaty ukończenia szkolenia z zakresu GC wydane przez producenta sprzętu. | …………… Tak/Nie |
| dostępność części zamiennych przez okres minimum 10 lat od daty zakupu sprzętu. | …………… Tak/Nie |
| szkolenie minimum 1 dzień roboczy dla 11 osób z zakresu serwisowania i obsługi sprzętu prowadzone w siedzibie Zamawiającego, potwierdzone imiennym certyfikatem wydanym przez Wykonawcę uczestnikom szkolenia. | …………… Tak/Nie |

*Na potwierdzenie spełniania wymagań Zamawiającego zawartych w powyższym opisie przedmiotu zamówienia, załączam stosowne katalogi i/lub inne materiały informacyjne wydane przez producenta.

  - Chromatograf gazowy (1 szt.)

Pełna nazwa oferowanego urządzenia:………………………………………………………….…………......................

Model:………………….................................................…........

Rok produkcji:………………………...............................Producent:……………………………...............

  - Dozownik (1 szt.)

Pełna nazwa oferowanego urządzenia:………………………………………………………….…………......................

Model:………………….................................................…........

Rok produkcji:………………………...............................Producent:………………………….......................

  - Detektor (1 szt.)

Pełna nazwa oferowanego urządzenia:………………………………………………………….…………......................

Model:………………….................................................…........

Rok produkcji:………………………...............................Producent:………………………….......................

  - Termostat kolumn (piec) (1 szt.)

Pełna nazwa oferowanego urządzenia:………………………………………………………….…………......................

Model:………………….................................................…........

Rok produkcji:………………………...............................Producent:…………………………......................

  - Autosampler (1 szt.)

Pełna nazwa oferowanego urządzenia:………………………………………………………….…………......................

Model:………………….................................................…........

Rok produkcji:………………………...............................Producent:………………………….......................

  - Zestaw komputerowy (zestaw sterujący) (1 szt.)

6.1. Komputer PC

Pełna nazwa oferowanego urządzenia:………………………………………………………….…………......................

Model:………………….................................................…........

Rok produkcji:………………………...............................Producent:………………………….......................

6.2. System operacyjny

Pełna nazwa oferowanego oprogramowania/wersja:………………………………………………………….……

Rok produkcji:………………………...............................Producent:………………………….......................

6.3. System Microsoft Office

Pełna nazwa oferowanego oprogramowania/wersja:………………………………………………………….……

Rok produkcji:………………………...............................Producent:………………………….......................

6.4. Monitor LCD

Pełna nazwa oferowanego urządzenia:………………………………………………………….…………......................

Model:………………….................................................…........

Rok produkcji:………………………...............................Producent:………………………….......................

- Oprogramowanie do pełnego sterowania zestawem i obróbki danych

Pełna nazwa oferowanego oprogramowania/wersja:…………………………………………………….…............

Rok produkcji:…………………………...……................Producent……………….………...…….…...........

..................................................................                                                                                                                                                                                                                                                       Podpis(y) osoby (osób) uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy