## system monitorowania OIT
Załącznik nr 1 PAKIET 1 - ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH- modyfikacja
System monitorowania wysokiej klasy z modułem transportowym, dla Oddziału Intensywnej Terapii
Producent ………………………………………………………….………………………
Nazwa/typ ………………………………………………………...………………………
Kraj pochodzenia ……………………………………………………..………………..
Rok produkcji (2024) …………………………………………………………………
Urzadzenie fabrycznie nowe ……………………………………………………..
Kardiomonitory - 5 szt.
1 | Opis ogólny | Parametr wymagany | Parametr oferowany
2 | Możliwość integracji z dostępnym klinicznym systemem informatycznym (CIS) producenta oferowanego systemu monitorowania pacjenta, w polskiej wersji językowej, umożliwiającym prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej i zapewniającym jej ciągłość w zakresie opieki około-intensywnej i około-operacyjnej, zapewniającym przynajmniej: automatyczną akwizycję parametrów życiowych z oferowanych monitorów, ale także: respiratorów, aparatów do znieczulania, pomp infuzyjnych i do terapii nerkozastępczej; dokumentację terapii płynowej i lekowej, obliczanie bilansu płynów, ocenę stanu pacjenta wg. znanych skal ocen (m.in.: APACHE II, GCS, TISS-28, SOFA), tworzenie zleceń lekarskich, dokumentację procesu opieki pielęgniarskiej, generowanie raportów (w tym karta znieczulenia). | TAK
3 | System monitorowania pacjenta o budowie modułowej w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy z automatyczną rekonfiguracją ekranu uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów pomiarowych. | TAK
4 | Każde stanowisko systemu monitorowania umożliwia jednoczesne monitorowanie przynajmniej następujących parametrów: - EKG, - SpO2, - NIBP, - 2x Temperatura, - 2x IBP, - monitorowanie gazowe (CO2 lub CO2/O2/kalorymetria pośrednia), - ciągły rzut minutowy serca metodą PiCCO, i jest gotowe do rozbudowy o jednoczesne podłączenie dodatkowo: - kolejnych 2 kanałów IBP (również w transporcie), - min. 4 kanałów rSO2. | TAK/PODAĆ
5 | Każde stanowisko systemu monitorowania składa się z dużego monitora stacjonarnego, zapewniającego pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta, oraz z niewielkich rozmiarów modułu transportowego z ekranem, opisanego w dalszej części specyfikacji | TAK
6 | Wszystkie elementy systemu monitorowania pacjenta chłodzone konwekcyjnie, pasywnie - bez użycia wentylatorów | TAK
7 | System monitorowania pacjenta przeznaczony do monitorowania pacjentów we wszystkich kategoriach wiekowych: dorosłych, dzieci i noworodków | TAK
8 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK
9 | Monitor wyposażony w tryb "Standby" - tymczasowe wstrzymanie monitorowania pacjenta oraz sygnalizowania alarmów, np. na czas toalety pacjenta lub badania diagnostycznego. Po wznowieniu monitorowania następuje kontynuacja monitorowania tego samego pacjenta bez utraty zapisanych danych | TAK
10 | Monitor wyposażony w tryb prywatności: możliwość wstrzymania wyświetlania na ekranie monitora danych demograficznych pacjenta (numer ID, imię, nazwisko, itp. – bez konieczności usuwania ich z monitora), a także krzywych i parametrów oraz sygnalizowania alarmów bezpośrednio na stanowisku pacjenta - w tym czasie pacjent pozostaje pod ciągłym nadzorem na stanowisku centralnego monitorowania | TAK
11 | Zasilanie
12 | Zasilanie sieciowe, zgodne z PN, dostosowane do 230V/50Hz | TAK
13 | Monitor zapewnia kontynuację monitorowania min.: EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP na wypadek zaniku zasilania w energię elektryczną | TAK
14 | Praca w sieci centralnego monitorowania
15 | Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania, zgodnej ze standardem Ethernet - Zamawiający zapewnia dostępność sieci teleinformatycznej. | TAK
16 | Monitory umożliwiają wykorzystanie jednej fizycznej infrastruktury teleinformatycznej, do celu sieci centralnego monitorowania oraz innych aplikacji szpitalnych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo i priorytet przesyłania wrażliwych danych medycznych | TAK
17 | Monitory umożliwiają zdalny podgląd ekranu innego kardiomonitora pracującego w sieci centralnego monitorowania. Funkcjonalność zależy wyłącznie od funkcjonowania sieci monitorowania i nie wymaga obecności dedykowanych komputerów, serwerów, centrali monitorującej, itp. | TAK
18 | Monitory umożliwiają wyświetlanie informacji o alarmach występujących na pozostałych kardiomonitorach pracujących w sieci centralnego monitorowania. Możliwość konfiguracji stanowisk, pomiędzy którymi mają być wymieniane informacje o alarmach. | TAK
19 | Monitory zapewniają automatyczne otwarcie ekranu zdalnego monitora w momencie wystąpienia zdarzenia alarmowego | TAK
20 | Możliwość drukowania krzywych, raportów, na podłączonej do sieci centralnego monitorowania tradycyjnej drukarce laserowej | TAK
21 | Sposób montażu
22 | W ofercie do każdego monitora uchwyt montażowy zapewniający min. obrót i wspomaganą gazowo regulację wysokości. | TAK
23 | Monitor stacjonarny
24 | Monitor wyposażony w dotykowy ekran o przekątnej min. 19" i rozdzielczości min. 1280 x 1024 pikseli. Umożliwia wyświetlanie przynajmniej 10 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta. Nie dopuszcza się realizacji tej funkcjonalności z wykorzystaniem zewnętrznego, dodatkowego ekranu lub innych rozwiązań zależnych od funkcjonowania sieci informatycznej | TAK/PODAĆ
25 | Możliwość podłączenia dodatkowego ekranu powielającego o przekątnej min. 19” | TAK
26 | Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy. Możliwość podłączenia klawiatury i myszy do portu USB. Możliwość sterowania przyciskami na wybranych modułach. Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych do portu USB. | TAK
27 | Możliwość zaprogramowania min. 8 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów | TAK
28 | Możliwość wyboru spośród przynajmniej 16 różnych układów (widoków) ekranu, z możliwością edycji i zapisu przynajmniej 6 z nich | TAK
29 | Moduł transportowy - 5 szt.
30 | Moduł transportowy wyposażony we wbudowany ekran o przekątnej przynajmniej 6,2” z funkcją automatycznego dostosowania wyświetlania do położenia monitora, tzw. „flip-screen”, skokowo przynajmniej co 180° | TAK
31 | Przekątna ekranu modułu transportowego ≥ 7”. Interfejs użytkownika modułu transportowego tożsamy z monitorem stacjonarnym (takie samo umiejscowienie przycisków ekranowych, wygląd i nawigacja po menu, itp.). Obsługa gestów. | TAK
32 | Moduł transportowy umożliwia jednoczesną prezentację przynajmniej 3 krzywych dynamicznych | TAK
33 | Możliwość konfiguracji przynajmniej 2 widoków ekranu modułu transportowego | TAK
34 | Moduł transportowy wyposażony we wbudowane zasilanie akumulatorowe na przynajmniej 4 godziny pracy | TAK/PODAĆ
35 | ≥5 godzin pracy na zasilaniu akumulatorowym. Akumulator wymienny przez użytkownika bez użycia narzędzi. Wskaźnik poziomu naładowania monitora bezpośrednio na akumulatorze. | TAK/PODAĆ
36 | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 1m
37 | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, klasa odporności na zachlapanie wodą nie gorsza niż IPX4 | TAK/PODAĆ
38 | Dodatkowa odporność przeciwko wnikaniu ciał stałych nie gorsza niż IP4X | TAK/PODAĆ
39 | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, posiada wbudowany uchwyt – rączkę umożliwiającą pełne objęcie dłonią, ułatwiającą przenoszenie, bez konieczności demontażu na czas zadokowania modułu do pracy na stanowisku. | TAK
40 | Moduł transportowy mocowany w dedykowanej stacji dokującej niezależnej od obudowy monitora głównego | TAK
41 | Masa modułu transportowego wraz z wbudowanym ekranem oraz akumulatorem poniżej 2kg | TAK/PODAĆ
42 | Moduł transportowy umożliwia kontynuację monitorowania w czasie transportu przynajmniej następujących parametrów (zgodnie z ich wymogami opisanymi w dalszej części specyfikacji): EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP z możliwością rozbudowy o pomiar CO2 w strumieniu bocznym oraz dodatkowe 2 kanały IBP. Dostępność parametrów zależna wyłącznie od podłączonych akcesoriów pomiarowych | TAK
43 | Moduł transportowy zapewnia nieprzerwane monitorowanie w/w parametrów, a także przenoszenie pomiędzy stanowiskami: pamięci trendów i zdarzeń alarmowych, uzupełniając ją na nowym stanowisku o dane pozyskane w trakcie transportu | TAK
44 | Moduły pomiarowe podłączane do monitora transportowego cyfrowe, w medycznym standardzie USB: możliwość podłączenia dowolnego modułu do dowolnie wybranego portu USB w monitorze transportowym, podłączenie modułu zapewnia automatyczne rozpoczęcie pomiaru, możliwość zdalnej weryfikacji (np. przez serwis) jakie moduły pomiarowe zostały podłączone do monitora transportowego (min. rodzaj modułu, numer seryjny) | TAK
45 | Moduły pomiarowe podłączane do monitora transportowego odporne na uderzenia, upadek oraz wnikanie cieczy i pyłów do wnętrza obudowy - klasa ochrony min. IP47 | TAK/PODAĆ
46 | Monitorowane parametry
47 | EKG | TAK
48 | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu EKG | TAK
49 | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG metodą obliczeniową, z ograniczonej liczby elektrod (nie więcej niż 6). Algorytm pomiarowy wykorzystuje standardowe rozmieszczenie elektrod na ciele pacjenta | TAK
50 | Jednoczesna prezentacja przynajmniej 3 odprowadzeń EKG na ekranie głównym kardiomonitora (bez wykorzystania okna 12 odprowadzeń EKG): 3 różne odprowadzenia lub widok kaskady | TAK
51 | Możliwość jednoczesnej prezentacji wszystkich 12 odprowadzeń EKG | TAK
52 | Pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 20 - 300 ud/min. | TAK
53 | Oferowane monitory umożliwiają pomiar i analizę EKG spoczynkowego z 12-odprowadzeń z interpretacją. Funkcja analizy dostępna jednocześnie w każdym kardiomonitorze. Dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przez zewnętrzny aparat EKG na podstawie jezdnej, z trybem monitorowania ciągłego - w takiej sytuacji należy zaoferować 1 szt. takiego aparatu na każdy oferowany kardiomonitor. | TAK/PODAĆ
54 | Analiza EKG dostępna bezpośrednio w monitorze pacjenta, zawieraja kryteria specyficzne dla danej płci i wieku oraz narzędzie do niezależnej czasowo predykcji ostrego niedokrwienia serca (ACI-TIPI), z możliwością zgłaszania bólu w klatce piersiowej, eksportu pomiarów w jakości diagnostycznej (raw-data) do zewnętrznego systemu analizy EKG tego samego producenta, umożliwiającego automatyczną i ręczną opisową analizę EKG, z możliwością zwrotnego wyświetlania raportów z analizy na ekranie kardiomonitora i wykonywaniem seryjnej analizy porównawczej. Funkcja automatycznego uruchomienia analizy po przekroczeniu granicy alarmu odchylenia ST. | TAK/PODAĆ
55 | Analiza arytmii | TAK
56 | Wieloodprowadzeniowa analiza arytmii | TAK
57 | Analiza arytmii w przynajmniej 4 odprowadzeniach EKG jednocześnie, zgodnie z zaleceniami AHA | TAK/PODAĆ
58 | Zaawansowana analiza arytmii wg przynajmniej 12 definicji z rozpoznawaniem arytmii komorowych i przedsionkowych, w tym migotania przedsionków. Dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przez zewnętrzny aparat EKG na podstawie jezdnej, z trybem monitorowania ciągłego - w takiej sytuacji należy zaoferować 1 szt. takiego aparatu na każdy oferowany kardiomonitor. | TAK/PODAĆ
59 | Analiza ST | TAK
60 | Analiza odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń (do 12) | TAK
61 | Analiza prowadzona automatycznie z zapisywaniem wyników w pamięci trendów. Możliwość ręcznego ustawienia poziomu ISO oraz ST z funkcją zapisu pomiarów referencyjnych. | TAK
62 | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -15,0 -(+) 15,0 mm | TAK/PODAĆ
63 | Pomiar i wyświetlenie na ekranie monitora wartości QT i/lub QTc. Dopuszcza się ręczny pomiar, przez zewnętrzną aplikację, uruchamianą na ekranie kardiomonitora - ujęte w ofercie. | TAK/PODAĆ
64 | Oddech
65 | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-120 odd/min. | TAK/PODAĆ
66 | Prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej | TAK
67 | Możliwość zmiany odprowadzenia wykorzystywanego do pomiaru oddechu, w celu dostosowania do pacjentów oddychających przeponą lub szczytami płuc, bez konieczności fizycznego przepinania przewodów do elektrod. | TAK
68 | Saturacja (SpO2) | TAK
69 | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu odpornego na niską perfuzję i artefakty ruchowe: TruSignal lub Masimo rainbow SET | TAK
70 | Możliwość rozbudowy o pomiar parametrów PVI i SpHb, bez konieczności wymiany modułu transportowego i odsyłania go do serwisu | TAK
71 | Możliwość zmiany wykorzystywanego algorytmu pomiarowego na Nellcor Oximax bez konieczności wymiany modułu transportowego i odsyłania go do serwisu | TAK
72 | Pomiar saturacji w zakresie min. 70-100% | TAK/PODAĆ
73 | Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej | TAK
74 | Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca | TAK
75 | Modulacja dźwięku tętna przy zmianie wartości % SpO2. | TAK
76 | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP) | TAK
77 | Pomiar metodą oscylometryczną | TAK
78 | Algorytm pomiarowy wykorzystuje dwutubowy systemem wężyków i mankietów, skokową deflację, odporny na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca, skraca czas pomiarów przez wstępne pompowanie mankietu do wartości bezpośrednio powyżej ostatnio zmierzonej wartości ciśnienia skurczowego | TAK
79 | Pomiar ręczny na żądanie, ciągły przez określony czas oraz automatyczny. Zakres przedziałów czasowych w trybie automatycznym przynajmniej 1 - 240 minut | TAK/PODAĆ
80 | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej od 15 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250 mmHg dla ciśnienia skurczowego | TAK/PODAĆ
81 | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. | TAK
82 | Oferowane mankiety dla pacjentów otyłych stożkowe, dedykowane i walidowane do pomiaru na przedramieniu | TAK
83 | Temperatura | TAK
84 | Pomiar temperatury w 2 kanałach | TAK
85 | Jednoczesna prezentacja w polu parametru temperatury na ekranie głównym monitora stacjonarnego min. 3 wartości temperatury jednocześnie: obu zmierzonych oraz różnicy temperatur | TAK/PODAĆ
86 | Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru – w tym wpisanie własnych nazw etykiet, łącznie min. 18 nazw | TAK/PODAĆ
87 | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IBP) | TAK
88 | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w 2 kanałach. Możliwość rozbudowy każdego monitora o pomiar IBP w przynajmniej 4 kanałach (również w transporcie) | TAK/PODAĆ
89 | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej -20 do 320 mmHg | TAK/PODAĆ
90 | Możliwość monitorowania i wyboru nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego, wraz z automatycznym doborem skali i ustawień dla poszczególnych ciśnień | TAK
91 | Pomiar SPV ręczny, w dedykowanej zakładce | TAK
92 | Automatyczny, ciągły pomiar i jednoczesna prezentacja na ekranie głównym kardiomonitora parametrów PPV i SPV, z wybranego kanału ciśnienia. | TAK
93 | Pomiar kapnografii (CO2) | TAK
94 | Pomiar stężenia dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu metodą strumienia bocznego, u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych, dostępny stacjonarnie | TAK
95 | Pomiar wydatku energetycznego pacjenta | TAK
96 | Pomiar wydatku energetycznego pacjenta metodą kalorymetrii pośredniej (zużycie tlenu i produkcja CO2), z wykorzystaniem paramagnetycznego czujnika tlenu niewymagającego kalibracji przed każdym pomiarem, | TAK
97 | Monitorowanie parametrów min.: VO2, VCO2, VO2/m2, VCO2/m2, VO2/kg, VCO2/kg, EE i RQ. | TAK
98 | Pomiar realizowany z wykorzystaniem pojedynczego modułu gazowo-spirometrycznego oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta lub z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia medycznego do zastosowań szpitalnych | TAK
99 | Ciągły pomiar rzutu minutowego serca (CCO) | TAK
100 | Ciągły pomiar rzutu minutowego serca metodą analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego, kalibrowany metodą termodylucji przezpłucnej | TAK
101 | Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta lub z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia, podłączonego do kardiomonitora, zapewniającego prezentację wyników pomiarów na ekranie monitora i zapisywanie ich w pamięci trendów monitora | TAK
102 | Prezentacja danych w formie graficznej z wykorzystaniem tzw. wykresu radarowego, w którym każdy wycinek radaru reprezentuje wybrany przez użytkownika parametr, a jego odchylenia od ustalonych zakresów sygnalizowane są kolorystycznie. | TAK
103 | Możliwości rozbudowy
104 | Możliwość rozbudowy o 4-kanałowy pomiar EEG z widokiem CSA i możliwością pojedynczego i ciągłego pomiaru słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (BAEP) oraz aktywności mięśnia czołowego. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | TAK/PODAĆ
105 | Możliwość rozbudowy o pomiar zwiotczenia mięśni przez monitorowanie transmisji nerwowo-mięśniowej NMT. Pomiar metodą nie wymagającą detekcji ruchu mięśni na skutek stymulacji bodźcem elektrycznym. Sygnalizacja dźwiękowa impulsów stymulacji oraz ustępowania blokady. Możliwość wykorzystania jednego czujnika u pacjentów dorosłych i dzieci, na dłoni i stopie. Możliwość wykorzystania modułu do lokalizacji nerwu przy zabiegach prowadzonych w blokadzie regionalnej. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta. | TAK/PODAĆ
106 | Możliwość rozbudowy o monitorowanie poziomu analgezji poprzez analizę reakcji hemodynamicznej pacjenta na bodźce nocyceptywne i środki przeciwbólowe. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania pacjenta, z wykorzystaniem czujnika saturacji. | TAK/PODAĆ
107 | Możliwość rozbudowy o monitorowanie głębokości uśpienia. Pomiar realizowany przez analizę sygnału EEG, wspomaganego pomiarem elektromiografii mięśni twarzy, z obliczaniem parametrów SE, RE i BSR oraz graficzną prezentacją pomiaru na wspólnym wykresie z pomiarem poziomu analgezji. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | TAK/PODAĆ
108 | Alarmy
109 | Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm | TAK/PODAĆ
110 | Możliwość zmiany priorytetu alarmów | TAK/PODAĆ
111 | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny. | TAK/PODAĆ
112 | Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie (na żądanie) - na podstawie bieżących wartości parametrów. | TAK/PODAĆ
113 | Możliwość wyciszenia alarmów. Regulacja czasu wyciszenia alarmów w zakresie przynajmniej: 2 i 5 minut oraz bez limitu czasowego. | TAK/PODAĆ
114 | Możliwość zablokowania funkcji całkowitego wyłączenia bądź wyciszenia alarmów - zabezpieczona hasłem. | TAK/PODAĆ
115 | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 150 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a także ręcznie - po naciśnięciu odpowiedniego przycisku | TAK/PODAĆ
116 | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 900 zdarzeń alarmowych i 400 wycinków zawierających fragmenty min. 5 krzywych dynamicznych z chwili wystąpienia zdarzenia | TAK/PODAĆ
117 | Możliwość zapisywania zdarzeń alarmowych wraz z opisem dodawanym ręcznie przez użytkownika | TAK
118 | Trendy
119 | Stanowisko monitorowania pacjenta wyposażone w pamięć trendów z ostatnich min. 72 godzin z rozdzielczością 1-minutową. | TAK
120 | Możliwość wyświetlania trendów w formie graficznej i tabelarycznej | TAK
121 | Inne
122 | Monitor wyposażony w funkcję obliczeń hemodynamicznych, utlenowania oraz wentylacji | TAK
123 | Kalkulator dawek leków | TAK
124 | Możliwość zdalnego dostępu kardiomonitorów w celach serwisowych: wstępnej diagnostyki monitora i podłączonych modułów, zmiany ustawień, wrgywania licencji, itp. | TAK
125 | Wymagane moduły i akcesoria pomiarowe
126 | Kardiomonitor stacjonarny - 5 szt. Moduł transportowy - 5 szt. Pomiar EKG/Oddech - 5 szt. Pomiar SpO2 - 5 szt. Pomiar NIBP - 5 szt. Pomiar Temp - 2 kanały - 5 szt. Pomiar IBP - 2 kanały - 5 szt. Moduł CO2 - 3 szt. Moduł kalorymetrii pośredniej - 2 szt. Moduł PiCCO - 2 szt. | TAK
127 | - wielorazowy przewód do podłączenia 6 elektrod EKG - 5 szt. - wielorazowy przewód do diagnostycznego monitorowania 12 odprowadzeń EKG - 1 szt. - czujnik wielorazowy SpO2 na palec dla dorosłych z przewodem pośrednim (jeżeli wymagany) - 5 szt - wężyk do pomiaru NIBP - 5 szt. - wielorazowy mankiet dla dorosłych w rozm. S - 5 szt. - wielorazowy mankiet dla dorosłych w rozm. M - 5 szt. - wielorazowy mankiet dla dorosłych w rozm. L - 5 szt. - mankiet dla pacjentów otyłych - 20 szt. - wielorazowy czujnik temperatury skóry - 5 szt. - wielorazowy czujnik temperatury głębokiej lub przewód do podłączenia czujników temperatury przy cewniku Foley'a - 5 szt. - przewód do podłączenia przetwornika ciśnienia - 10 szt. | TAK
128 | - jednorazowy zestaw do pomiaru CO2 u pacjentów zaintubowanych, dorosłych - 15 szt. - jednorazowy zestaw do pomiaru kalorymetrii pośredniej u pacjentów zaintubowanych - 10 szt. - zestaw wielorazowych przewodów do podłączenia akcesoriów jednorazowych do PiCCO - 2 kpl. | TAK
Centrala monitorująca - 1 szt.
129 | Opis ogólny
130 | Stanowisko centralnego monitorowania w formie komputera z ekranem | TAK
131 | Komputer klasy medycznej. Komputer i oprogramowanie tego samego wytwórcy | TAK
132 | Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone w awaryjne podtrzymanie zasilania na przynajmniej 20 minut | TAK
133 | Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone 1 ekran | TAK
134 | Ekran stanowiska centralnego monitorowania LCD, panoramiczny, o przekątnej min. 27". Rozdzielczość przynajmniej FullHD | TAK/PODAĆ
135 | Sterowanie funkcjami centrali poprzez mysz i klawiaturę USB. Możliwoś rozbudowy o obsługę za pośrednictwem ekranów dotykowych. | TAK/PODAĆ
136 | Opis funkcjonalny
137 | Stanowisko centralnego monitorowania zapewnia jednoczesny podgląd min. 5 oferowanych kardiomonitorów. Możliwość rozbudowy o podgląd do przynajmniej 16 kardiomonitorów | TAK/PODAĆ
138 | Stanowisko centralnego monitorowania zapewnia jednoczesny podgląd min. 4 krzywych dynamicznych dla każdego monitorowanego pacjenta, na ekranie zbiorczego podglądu pacjentów | TAK/PODAĆ
139 | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia szczegółowy podgląd wybranego pacjenta: mierzone krzywe dynamiczne i skojarzone parametry, szczegółowy podgląd danych archiwalnych: trendów tablicowych, graficznych, pełnych przebiegów krzywych dynamicznych (Full Disclosure) oraz historii zdarzeń alarmowych | TAK
140 | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia podgląd min. 72 godzin trendów dla każdego pacjenta. Trendy tabelaryczne oraz graficzne. | TAK/PODAĆ
141 | Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone w wewnętrzną pamięć pełnych przebiegów krzywych dynamicznych (Full Disclosure): min. 120 godzin przynajmniej 12-tu krzywych dynamicznych (nie tylko EKG) dla każdego pacjenta. | TAK/PODAĆ
142 | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia wykonywanie szczegółowych pomiarów krzywych dynamicznych (w tym zespołów QRS, odchylenia ST) z wykorzystaniem ekranowego narzędzia (np. suwmiarki). | TAK/PODAĆ
143 | Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone w wewnętrzną pamięć zdarzeń alarmowych: min. 1000 zdarzeń na każdego monitorowanego pacjenta. | TAK/PODAĆ
144 | Stanowisko centralnego monitorowania zapewnia wyświetlanie alarmów ze wszystkich monitorowanych łóżek. Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, rozróżniane wizualnie i dźwiękowo, z identyfikacją alarmującego łóżka | TAK/PODAĆ
145 | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia konfigurację granic alarmowych, a także wyciszanie bieżących stanów alarmowych w monitorach pacjenta | TAK
146 | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia zdalne przyjmowanie pacjenta w kardiomonitorze poprzez wprowadzenie jego danych demograficznych za pośrednictwem klawiatury. Wprowadzenie danych w centrali powoduje ich aktualizację na ekranie kardiomonitora. | TAK
147 | System centralnego monitorowania umożliwia rozbudowę o funkcję pobierania danych demograficznych pacjenta ze szpitalnego systemu informatycznego (HIS), za pośrednictwem protokołu HL7, w celu uproszczenia procesu przyjęcia. | TAK
148 | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia drukowanie raportów, trendów i zapisów za pomocą sieciowej drukarki laserowej. W ofercie ujęta drukarka sieciowa kompatybilna z centralą – po jednej do każdego stanowiska centralnego monitorowania. | TAK
149 | System centralnego monitorowania umożliwia rozbudowę o funkcję wysyłania parametrów życiowych monitorowanych przez oferowane kardiomonitory do szpitalnego systemu informatycznego, za pośrednictwem protokołu HL7, w celu ich archiwizacji. | TAK
150 | System centralnego monitorowania umożliwia rozbudowę o zdalny podgląd monitorowanych pacjentów w czasie zbliżonym do rzeczywistego, za pośrednictwem komputerów PC z systemem Windows podłączonych do sieci informatycznej szpitala. Dostępny podgląd bieżących wartości parametrów, podgląd krzywych dynamicznych, a także trendów tabelarycznych. | TAK
151 | Inne
152 | Kompatybilność oferowanego sprzętu w zakresie kabli i czujników i manakietów pomiarowych z systemen s5/carescape | TAK
153 | okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK/PODAĆ
154 | Oferowane urządzenie posiada dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP i spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, ze zm.) (certyfikat CE,) | TAK
Załączmnik nr 1 Do SWZ
Lp. | Nazwa oraz parametry | ilość sztuk | Nazwa własna, producent | cena jedn. Netto | stawka VAT | wartość netto | wartość brutto
1. | kardiomonitor z modułem transportowym (z możliwością pomiaru EKG, NIBP, IBP, SPO2, temp.) (5 szt.), centrali zbiorczej OIT (podgląd 6 pacjentów) (1 szt.), modułu pomiarów gazowych – kalorymetria (2 szt.), modułu pomiarów rzutu serca (2 szt.), moduł pomiarów gazowych CO2 (3 szt.) | 5 | -
| RAZEM: | x | x | x | x
Wartość netto ………………. PLN Wartość brutto …………. PLN