## Część nr 1
| D10.251.7.E.2024 |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ
CZĘŚĆ NR 1
Nazwa Wykonawcy............................................................
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Producent/ Nazwa handlowa | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | zł | zł | x | x | x | x
1 | Stymulator do głębokiej stymulacji mózgu, nieładowalny. Stymulator DBS dwukanałowy – stałonatężeniowy o amplitudzie 0 – 12,75 mA; automatyczna regulacja napięcia stymulacji na zmiany oporów; Pojemność baterii min.5,0 Ah, o opływowym, zaokrąglonym kształcie, z możliwością aktualizacji dostępnego oprogramowania; Zapis pomiaru impedancji w czasie ostatnich 90 dni; Ocena zużycia baterii wraz z komunikatem informującym o czasie wymiany. | szt. | 40 |  |  |  |  | 2 sztuki
2 | Łącznik elektrody: elastyczny,rozciągliwy,niskoprofilowy łącznik do elektrod, o budowie cewki, o rozciągliwość ok. 10%, o dł. 50cm i 60cm lub 90cm | szt. | 40 |  |  |  |  | 2 sztuki
3 | Adaptery zapewniające kompatybilność z systemami innych producentów o długości 10-60cm | szt. | 10 |  |  |  |  | 4 sztuki
4 | Elektroda domózgowa 8 – kontaktowa, kierunkowa: długość kontaktów 1.5 mm – z odstępami pomiędzy kontaktami 0,5 lub 1,5 mm, do wyboru, długość kabla łączącego 30 i 40 cm, do wyboru; posiadająca znacznik widoczny w zdjęciach RTG, określający dokładne położenie elektrody/kontaktów. | szt. | 40 |  |  |  |  | 2 sztuki
5 | Programator pacjenta - menu i oprogramowanie w języku polskim, przystosowany do łączności zresztą systemu przez Bluetooth, wraz z pilotem | szt. | 40 |  |  |  |  | 2 sztuki
6 | Elektrody do mikrorekordingu (op. 5szt.) | op. | 30 |  |  |  |  | 5 sztuk
7 | Fiksator elektrody: Pierścień do mocowania elektrody w otworze trepanacyjnym o średnicy od 14 do 17 mm, z automatycznym systemem blokującym przewód elektrody | szt. | 40 |  |  |  |  | 4 sztuki
8 | Adapter: Łącznik - system adaptacyjny z akcesoriów z 4-kontaktowych do 8-kontaktowych | szt. | 10 |  |  |  |  | 1 sztuka
9 | Kaniule do microrecordingu (op.5szt.) | op. | 30 |  |  |  |  | 1op.
10 | Kabel do testowania śródoperacyjnego | szt. | 5 |  |  |  |  | 1 sztuka
Razem
| Wymagania Zamawiającego: | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1. Nieodpłatne użyczenie dwóch sztuk programatorów lekarskich na czas trwania umowy. | tak
| 2.Możliwość telekonsultacji Neurosphere | tak
| 4.Telekonsultacja umożliwiająca czat video pacjenta z lekarzem i monitorowania odpowiedzi pacjenta na zmiany w leczeniu w czasie rzeczywistym bez konieczności spotykania się w ośrodku/ szpitalu | tak
| 5.Programator lekarski iPad mini Clinician Programmer w użyczeniu wraz z oprogramowaniem i wbudowaną platformą Neurosphere umożliwiającą zmianę stymulacji/ ustawień programów i konsultacji pacjenta zdalnie | tak
| 3. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny. | tak
...........................................
podpis osoby upoważnionej

## załącznik 1B do części 1
Załącznik 1B
WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO UŻYCZONEGO NA CZAS TRWANIA UMOWY
Załącznik do formularza asortymentowo-cenowego do części nr 1
l.p. | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | Liczba | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Programator lekarski | 2
| Dane programatora | Podać
Producent
nazwa i typ
Kraj pochodzenia
Rok produkcji
Miejsce instalacji
Wykonawca dostarczy informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji dostarczonego sprzętu przy pierwszej dostawie.
..............................................
podpis osoby upoważnionej

## Część nr 2
D10.251.7.E.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| CZĘŚĆ NR 2 | [6 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy..................................
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Producent/ Nazwa handlowa | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | zł | zł | x | x | x | x
1 | Dwukanałowy stymulator do głębokiej stymulacji mózgu do zastosowania w chorobie Parkinsona, padaczce, dystonii, z możliwością rejestracji lokalnych potencjałów pola. Możliwość warunkowego wykonania badania rezonansu magnetycznego całego ciała 1,5T i 3,0T. Stymulator informujący o rzeczywistym, pozostałym czasie pracy stymulatora. Zakres szerokości impulsu od 20 do 450 us. | szt. | 30 |  |  |  |  | 1 sztuka
2 | Elektroda kierunkowa domózgowa - odstępy pomiędzy złączami 0,5 mm lub 1,5 mm, długość: 33 cm i 42cm | szt. | 60 |  |  |  |  | 2 sztuki
3 | Elastyczny rozciągliwy łącznik min 15% do elektrody, z dostępnością do wyboru trzech długości: 40 cm, 60 cm, 95 cm. | szt. | 60 |  |  |  |  | 2 sztuki
4 | Tunelizator | szt. | 30 |  |  |  |  | 1 sztuka
5 | Pierścień do mocowania elektrody w otworze trepanacyjnym, średnica 14 mm | szt. | 60 |  |  |  |  | 2 sztuki
6 | Programator pacjenta | szt. | 30 |  |  |  |  | 1 sztuka
7 | Kabel do makrostymulacji śródoperacyjnej. | szt. | 10 |  |  |  |  | 1 sztuka
8 | Zatyczka do otworu stymulatora | szt. | 15 |  |  |  |  | 1 sztuka
9 | Elektrody do mikrorecordingu(5 szt.w opak.) | op. | 10 |  |  |  |  | 1op.
10 | Kable do mikrorecordingu | szt. | 50 |  |  |  |  | 5 sztuk
11 | Kaniule do mikrorecordingu(5 szt.w opak.) | op. | 10 |  |  |  |  | 1op.
Razem
Wymagania Zamawiającego:
1. Nieodpłatne użyczenie jednej sztuki programatora lekarskiego na czas trwania umowy.
2. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny.
3. Nieodpłatne użyczenie zestawu do Microrecordingu.
4.Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia asysty wykwalifikowanego neurofizjologa/neurologa w trakcie zabiegu.
...........................................
podpis osoby upoważnionej

## załącznik 1B do części 2
Załącznik 1B
WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO UŻYCZONEGO NA CZAS TRWANIA UMOWY
Załącznik do formularza asortymentowo-cenowego do części nr 2
l.p. | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | Liczba | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Programator lekarski | 1
| Dane programatora | Podać
Producent
nazwa i typ
Kraj pochodzenia
Rok produkcji
Miejsce instalacji
Wykonawca dostarczy informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji dostarczonego sprzętu przy pierwszej dostawie
..............................................
podpis osoby upoważnionej

## Część nr 3
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
D10.251.7.E.2024
| CZĘŚĆ NR 3 | [6 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy.........................................................
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto (zł) | Nr katalogowy | Producent/ Nazwa handlowa | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | zł | zł | x | x | x | x
ZESTAW DO STYMULACJI RDZENIA – DOPUSZCZONY DO BEZPIECZNEGO BADANIA MRI CAŁEGO CIAŁA
1 | Stymulator przeciwbólowy rdzenia kręgowego, stałonatężeniowy, 16 kontaktowy, dopuszczony do bezpiecznego badania MRI całego ciała niezależnie od poziomu implantacji elektrody w kanale kręgowym; wyposażony w technologię automatycznej zmiany parametrów pracy - w zależności od pozycji ciała pacjenta; możliwość ustawienia do 32 programów, w ramach 8 grup; maksymalne natężenie przypadające na elektrodę 25 mA; maksymalne wymiary: wysokość 68 mm, szerokość 51 mm, grubość 13 mm; możliwość zastosowania elektrod przezskórnych lub chirurgicznych; możliwość podłączenia elektrody bezpośrednio do stymulatora lub za pomocą łącznika; stymulator kompatybilny z bezprzewodowym programatorem. | szt. | 10 |  |  |  |  | 2 sztuki
2 | Programator pacjenta w celu pełnej, bezpiecznej obsługi wraz z programowaniem | szt. | 10 |  |  |  |  | 2 sztuki
3 | Przedłużacze o długości do wyboru: 20, 40, 60 centymetrów; możliwość podłączenia elektrody bezpośrednio do stymulatora lub za pomocą łącznika | szt. | 20 |  |  |  |  | 4 sztuki
4 | Elektrody chirurgiczne, szesnastokontaktowe; dwukolumnowe lub trójkolumnowe, długość przewodu elektrod do wyboru: 65 i 90 centymetrów; Elektrody dopuszczone do bezpiecznego badania MRI całego ciała, niezależnie od poziomu implantacji w kanale kręgowym | szt. | 10 |  |  |  |  | 2 sztuki
5 | Elektrody przezskórne ośmiokontaktowe o długości do wyboru; 60, 75 i 90 centymerów | szt. | 20 |  |  |  |  | 2 sztuki
6 | Kabel screeningowy z zatrzaskiwaną obudową | szt. | 10 |  |  |  |  | 2 sztuki
Razem | Kabel screeningowy z zatrzaskiwaną obudową
Wymagania Zamawiającego:
1. Nieodpłatne użyczenie jednej sztuki programatora lekarskiego na czas trwania umowy.
2. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny.
...........................................
podpis osoby upoważnionej

## załącznik 1B do części 3
Załącznik 1B
WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO UŻYCZONEGO NA CZAS TRWANIA UMOWY
Załącznik do formularza asortymentowo-cenowego do część nr 3
l.p. | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | Liczba | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Programator lekarski | 1
| Dane programatora | Podać
Producent
nazwa i typ
Kraj pochodzenia
Rok produkcji
Miejsce instalacji
Wykonawca dostarczy informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji dostarczonego sprzętu przy pierwszej dostawie
..............................................
podpis osoby upoważnionej

## Część nr 4
D10.251.7.E.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| CZĘŚĆ NR 4 | [6 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:..............................
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Producent/ Nazwa handlowa | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | zł | zł | x | x | x | x
1 | Jednokanałowy stymulator do głębokiej stymulacji mózgu do zastosowania w chorobie Parkinsona, dystonii lub drżeniu samoistnym. Parametry wymagane: możliwość warunkowego wykonania badania MRI-1,5T całego ciała przy włączonym stymulatorze, możliwość wyboru trybu pracy: stałonapięciowy przy amplitudzie 0-10,5V lub stałonatężeniowy przy amplitudzie 0-25,5 mA, możliwość ustawienia oraz zapisania w pamięci stymulatora dwóch niezależnych programów elektrody, możliwość wyboru stymulacji: mono lub bi-polarnej. | szt. | 30 |  |  |  |  | 2 sztuki
2 | Elektroda domózgowa 4- kontaktowa, szerokość kontaktu 1,5 mm, odstęp między kontaktami 0,5 mm lub 1,5mm, o dwóch długościach do wyboru: 28 cm i 40 cm. Zamawiający dopuszcza elektrodę kierunkową domózgową o następujących parametrach: odstępy między złączami 0,5mm i 1,5mm, długość elektrody 33cm i 42cm. | szt. | 30 |  |  |  |  | 2 sztuki
3 | Elastyczny rozciągliwy łącznik min 15% do elektrody, z dostępnością do wyboru trzech długości: 40 cm, 60 cm, 95 cm. | szt. | 30 |  |  |  |  | 2 sztuki
4 | Tunelizator | szt. | 30 |  |  |  |  | 2 sztuki
5 | Pierścień do mocowania elektrody w otworze trepanacyjnym, średnica 14 mm | szt. | 30 |  |  |  |  | 2 sztuki
6 | Programator pacjenta | szt. | 30 |  |  |  |  | 2 sztuki
7 | Kabel do makrostymulacji śródoperacyjnej. | szt. | 30 |  |  |  |  | 2 sztuki
Razem
Wymagania Zamawiającego:
1. Nieodpłatne użyczenie jednej sztuki programatora lekarskiego na czas trwania umowy.
2. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny.
...........................................
podpis osoby upoważnionej

## załącznik 1B do części 4
Załącznik 1B
WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO UŻYCZONEGO NA CZAS TRWANIA UMOWY
Załącznik do formularza asortymentowo-cenowego do części nr 4
l.p. | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | Liczba | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Programator lekarski | 1
| Dane programatora | Podać
Producent
nazwa i typ
Kraj pochodzenia
Rok produkcji
Miejsce instalacji
Wykonawca dostarczy informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji dostarczonego sprzętu przy pierwszej dostawie
...........................................
podpis osoby upoważnionej

## Część nr 5
| D10.251.7.E.2024 |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| CZĘŚĆ NR 5 | [6 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:...............................................
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent/ Nazwa handlowa | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | zł | zł | x | x | x | x
1 | Stymulator dwukanałowy do głębokiej stymulacji mózgu, ładowalny, stałonatężeniowy, z minimum szesnastoma niezależnymi kontaktami regulowanymi stopniowo od 0 do 100% stopniowo po 1% (MICC), o żywotności 25 lat. W komplecie: ładowarką i pilotem pacjenta. Adaptery kompatybilne z wcześniej wszczepianymi stymulatorami Medtronic - do wyboru zgodnie z zapotrzebowaniem w cenie zestawu. Amplituda od 0,1 do 20 mA .Częstotliwość od 2 do 255 Hz. Czas trwania impulsu od 20 do 450 ms.Cykl (Wł/Wył) 1s – 90min. Czas narastania 1 – 10 s.Objętość: 20,1cc. Kompatybilny z 1.5T MRI przy zachowaniu warunków. Łączność Bluetooth. Żywotność baterii 25 lat | kpl. | 10 |  |  |  |  | 2 sztuki
2 | Elektroda drażniąca ośmiokontaktowa. Długość kontaktów 1,5mm z odstępami 0,5mm; długość całkowita do wyboru 30 lub 45cm. | szt. | 4 |  |  |  |  | 4 sztuki
3 | Łącznik elektrody o dł. 55cm | szt. | 4 |  |  |  |  | 4 sztuki
4 | Aparat mocujący elektrodę w otworze trepanacyjnym o średnicy od 14mm | szt. | 4 |  |  |  |  | 4 sztuki
Razem
Wymagania Zamawiającego:
1. Nieodpłatne użyczenie jednej sztuki programatora lekarskiego na czas trwania umowy.
2. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny.
3.Zamawiający wymaga aby dostawca stymulatorów dostarczył (nieodpłatnie) stację planowania stereotaktycznych zabiegów DBS, posiadającą moduł fuzji obrazów, DICOM Viewer, opcję fibertracking, smart brush, indywidualną segmentację struktur neuronalnych mózgu, moduł lokalizacji elektrody, moduł stereotaxy, moduł trajectory oraz system do wizualizacji pola i wydajności stymulacji, którego funkcje obejmują wizualizacje 3D pola stymulacji wokół elektrody DBS, porównując skan CT pacjenta ze strukturami anatomicznymi wyodrębnionymi w procesie segmentacji. Przyjęcie stacji planowania dokonane zostanie na podstawie protokołu przyjęcia (Oddział Neurochirurgii).
...........................................
podpis osoby upoważnionej

## załącznik 1B do części 5
Załącznik 1B
WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO UŻYCZONEGO NA CZAS TRWANIA UMOWY
Załącznik do formularza asortymentowo-cenowego do części nr 5
l.p. | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | Liczba | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Programator lekarski | 1
| Dane programatora | Podać
Producent
nazwa i typ
Kraj pochodzenia
Rok produkcji
Miejsce instalacji
Wykonawca dostarczy informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji dostarczonego sprzętu przy pierwszej dostawie
...........................................
podpis osoby upoważnionej

## Część nr 6
D10.251.7.E.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| CZĘŚĆ NR 6 | [6 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazw Wykonawcy:....................................................
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent/ Nazwa handlowa | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x | x
1 | Stymulator dwukanałowy do głębokiej stymulacji mózgu, nieładowalny, stałonatężeniowy, z minimum szesnastoma niezależnymi kontaktami regulowanymi stopniowo od 0 do 100% stopniowo po 1% (MICC). Amplituda od 0,1 do 20 mA. Częstotliwość od 2 do 255 Hz. Czas trwania impulsu od 20 do 450 ms.Cykl (Wł/Wył) 1s – 90min. Czas narastania 1 – 10 s. Objętość: 34,9cc.Kompatybilny z 1.5T MRI przy zachowaniu warunków. Łączność Bluetooth. | szt. | 30 |  |  |  |  | 2 komplety
2 | Bezprzewodowy pilot pacjenta w technologii Bluetooth | szt. | 30 |  |  |  |  | 2 sztuki
3 | Łącznik elektrody o dł. 55cm | szt. | 45 |  |  |  |  | 2 sztuki
4 | Elektroda drażniąca kierunkowa ośmiokontaktowa o aktywnej końcówce. Drugi i trzeci poziom kontaktów podzielony na 3 niezależne segmenty. Znacznik na elektrodzie widoczny w rtg. Długość kontaktów 1,5mm z odstępami 0,5mm; długość całkowita do wyboru 30 lub 45cm. | szt. | 45 |  |  |  |  | 2 sztuki
5 | Aparat mocujący elektrodę w otworze trepanacyjnym o średnicy od 14mm. | szt. | 10 |  |  |  |  | 2 sztuki
6 | Kabel do testowania śródoperacyjnego na elektrodzie ostatecznej (jednorazowy, jałowy) | szt. | 30 |  |  |  |  | 2 sztuki
Razem
Wymagania Zamawiającego:
1. Nieodpłatne użyczenie jednej sztuki programatora lekarskiego oraz 1 sztuki stymulatora zewnętrznego na czas trwania umowy.
2. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny.
..........................................
podpis osoby upoważnionej

## załącznik 1B do części 6
Załącznik 1B
WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO UŻYCZONEGO NA CZAS TRWANIA UMOWY
Załącznik do formularza asortymentowo-cenowego do części nr 6
l.p. | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | Liczba | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Programator lekarski | 1
| Dane programatora | Podać
Producent
nazwa i typ
Kraj pochodzenia
Rok produkcji
Miejsce instalacji
Wykonawca dostarczy informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji dostarczonego sprzętu przy pierwszej dostawie
…………………………………………..
Podpis osoby upoważnionej

## Część nr 7
| D10.251.7.E.2024 |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| CZĘŚĆ NR 7 | [6 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:......................................
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent/ Nazwa handlowa | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | zł | zł | x | x | x | x
ZESTAW STYMULATORA NERWU BŁĘDNEGO Z GENERATOREM
1 | Stymulator, model 1000 z automatyczną detekcją napadów i monitorowaniem pracy serca, wymiary 45mm x 32mmx 6,9mm,masa generatora 16 gram | szt. | 22 |  |  |  |  | 1 sztuka
2 | Elektroda do stymulacji nerwu błędnego,model 304, dł.43cm- większa elastyczność | szt. | 22 |  |  |  |  | 1 sztuka
3 | Tunelizator, model 402 | szt. | 22 |  |  |  |  | 1 sztuka
4 | Zestaw magnesów dla pacjenta, model 220 – (op. a 2szt.) | op. | 10 |  |  |  |  | 1 op.
5 | Programator model 3000, z ekranem dotykowym i oprogramowaniem do systemu stymulacji nerwu błędnego wraz z ładowarką i niezbędnymi akcesoriami | szt. | 5 |  |  |  |  | 1 sztuka
6 | Bezprzewodowy pilot programujący model 2000, do systemu stymulacji nerwu błędnego | szt. | 5 |  |  |  |  | 1 sztuka
Razem
..........................................
podpis osoby upoważnionej

## Część nr 8
| D10.251.7.E.2024 |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| CZĘŚĆ NR 8 | [6 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawca:..........................................................
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Producent/ Nazwa handlowa | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku - uzasadnić)
x | x | x | x | zł | zł | x | x | x | x
1 | Stymulator rdzeniowy p/bólowy stałonatężeniowy, z funkcją BurstDR, szesnastokontaktowy, tryb stymulacji burstDR (salwy) oraz tonicznej. Stymulator z możliwością zastosowania stymulacji tonicznej oraz burstDR w jednym urządzeniu, możliwość wykonania MR przynajmniej części ciała | szt. | 10 |  |  |  |  | 1 sztuka
2 | Elektroda przezskórna ośmiokontaktowa. Możliwość bezpośredniego podłączenia elektrody dostymulatora. | szt. | 8 |  |  |  |  | 1 sztuka
3 | Elektroda chirurgiczna dwudziestokontaktowa, pięciokolumnowa do stymulatora szesnastokontaktowego. Możliwość bezpośredniego podłączenia elektrody do stymulatora. | szt. | 2 |  |  |  |  | 1 sztuka
4 | Łączniki 30 cm lub 60 cm oraz adaptery zapewniające kompatybilność z systemami innych producentów o długości 10-60cm | szt. | 15 |  |  |  |  | 1 sztuka
5 | Programator pacjenta - menu i oprogramowanie w języku polskim, przystosowany do łączności zresztą systemu przez Bluetooth. | szt. | 10 |  |  |  |  | 1 sztuka
6 | Głowica do stymulacji próbnej, wraz ze stymulatorem zewnętrznym. | szt. | 8 |  |  |  |  | 1 sztuka
7 | Kabel do testowania śródoperacyjnego | szt. | 8 |  |  |  |  | 1 sztuka
8 | Tunelizator (op. 5szt.) | op. | 2 |  |  |  |  | 1op.
9 | Długa igła (op. 5szt.) | op. | 2 |  |  |  |  | 1op.
10 | Mechaniczna kotwica elektrody, jednorazowe narzędzie wspomagające wprowadzenie elektrody/łącznika do głowicy stymulatora. (op. 5szt.) | op. | 2 |  |  |  |  | 1op.
Razem
| Wymagania Zamawiającego | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| 1.Możliwość telekonsultacji Neurosphere | tak
| 2.Telekonsultacja umożliwiająca czat video pacjenta z lekarzem i monitorowania odpowiedzi pacjenta na zmiany w leczeniu w czasie rzeczywistym bez konieczności spotykania się w ośrodku/ szpitalu | tak
| 3.Programator lekarski iPad mini Clinician Programmer w użyczeniu wraz z oprogramowaniem i wbudowaną platformą Neurosphere umożliwiającą zmianę stymulacji/ ustawień programów i konsultacji pacjenta zdalnie | tak
| 4. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny. | tak
| 5. Możliwość wykonania MRI przynajmniej części ciała | tak |  |  |  | ..........................................
podpis osoby upoważnionej

## załącznik 1B do częsci 8
Załącznik 1B
WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO UŻYCZONEGO NA CZAS TRWANIA UMOWY
Załącznik do formularza asortymentowo-cenowego do części nr 8
l.p. | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | Liczba | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Programator lekarski | 1
| Dane programatora | Podać
Producent
nazwa i typ
Kraj pochodzenia
Rok produkcji
Miejsce instalacji
Wykonawca dostarczy informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji dostarczonego sprzętu przy pierwszej dostawie
...........................................
Podpis osoby upoważnionej

## Część nr 9
| D10.251.7.E.2024 |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| CZĘŚĆ NR 9 | [6 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:.................................................
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Producent/ Nazwa handlowa | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku podpisu - uzasadnić)
x | x | x | x | zł | zł | x | x | x | x
1 | Stymulator rdzeniowy przeciwbólowy nieładowalny, szesnastokontaktowy, stałonatężeniowy, z niezależną kontrolą każdego kontaktu od 0 do 100% stopniowo co 1%.W komplecie z bezprzewodowym pilotem pacjenta w technologii Bluetooth.Ilumina 3D. Amplituda od 0 do 25.5 mA.Częstotliwość od 2 do 1,200 Hz. Czas trwania impulsu od 20 do 1,000 μs.Objętość: 34,9cc. Rozmiar: 72mm x 49,6mm x 11,6 mm. Możliwość zastosowania stymulacji typu Burst, High Frequency, Tonic, Contour i FAST. Kompatybilny z 1.5T MRI przy spełnieniu warunków.Bluetooth, zasięg 3 metry | szt. | 10 |  |  |  |  | 1 sztuka
2 | Elektroda chirurgiczna szesnastokontaktowa o długości 50 lub 70cm, z weryfikatorem szczeliny | szt. | 5 |  |  |  |  | 1 sztuka
3 | Elektrody przezskórne 8-kontaktowe 3mm z odstępami między kontaktami 1mm, 4mm lub 6mm o długości całkowitej 50 lub 70 cm | szt. | 10 |  |  |  |  | 1 sztuka
4 | Łącznik 8-kontaktowy | szt. | 1 |  |  |  |  | 1 sztuka
5 | Kabel skrinningowy | szt. | 10 |  |  |  |  | 1 sztuka
6 | Kotwica mechaniczna | szt. | 10 |  |  |  |  | 1 sztuka
7 | Tunelizator | szt. | 10 |  |  |  |  | 1 sztuka
8 | Zestaw akcesoriów próbnych pacjenta | szt. | 1 |  |  |  |  | 1 sztuka
Razem
Wymagania Zamawiającego:
1. Nieodpłatne użyczenie jednej sztuki programatora lekarskiego oraz stymulatora zewnętrznego – 2szt. Na czas trwania umowy.
2. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny.
..........................................
podpis osoby upoważnionej

## załącznik 1B do częsci 9
Załącznik 1b
WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO UŻYCZONEGO NA CZAS TRWANIA UMOWY
Załącznik do formularza asortymentowo-cenowego do części nr 9
l.p. | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | Liczba | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Programator lekarski | 1
| Dane programatora | Podać
Producent
nazwa i typ
Kraj pochodzenia
Rok produkcji
Miejsce instalacji
Wykonawca dostarczy informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji dostarczonego sprzętu przy pierwszej dostawie
..........................................
podpis osoby upoważnionej

## Część nr 10
D10.251.7.E.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| CZĘŚĆ NR 10 | [6 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:...........................................................
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Producent/ Nazwa handlowa | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku - uzasadnić)
x | x | x | x | zł | zł | x | x | x | x
1 | Stymulator rdzeniowy przeciwbólowy ładowalny, szesnastokontaktowy, stałonatężeniowy, z niezależną kontrolą każdego kontaktu od 0 do 100% stopniowo co 1%. W komplecie z bezprzewodowym pilotem pacjenta w technologii Bluetooth oraz opcjonalnymi adapterami zapewniającymi kompatybilność z innymi producentami. Niezależna kontrola każdego z kontaktów od 0 do 100%, stopniowo o 1% (MICC).Ilumina 3D.Amplituda od 0 do 25,5 Ma.Częstotliwość od 2 do 1200 Hz. Czas trwania impulsu od 20 do 1000µs.Objętość 20,1cc.Rozmiar 52,1 x 49,6mmx10,7mm Możliwość zastosowania stymulacji typu Burst, High Frequency, Tonic, Contour i FAST. Kompatybilny z 1.5T MRI przy spełnieniu warunków. Blutooth, zasięg 3 metry. | kpl. | 1 |  |  |  |  | 1 komplet
2 | Bezprzewodowa ładowarka do stymulatora wraz z adapterem sieciowym | kpl. | 1 |  |  |  |  | 1 sztuka
Razem
Wymagania Zamawiającego:
1. Nieodpłatne użyczenie jednej sztuki programatora lekarskiego oraz stymulatora zewnętrznego -2szt. Na czas trwania umowy.
2. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny.
..........................................
podpis osoby upoważnionej

## załącznik 1B do częsci 10
Załącznik 1B
WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO UŻYCZONEGO NA CZAS TRWANIA UMOWY
Załącznik do formularza asortymentowo-cenowego do pakietu nr 10
l.p. | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | Liczba | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Programator lekarski | 1
| Dane programatora | Podać
Producent
nazwa i typ
Kraj pochodzenia
Rok produkcji
Miejsce instalacji
Wykonawca dostarczy informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji dostarczonego sprzętu przy pierwszej dostawie
……………………………………..
Podpis osoby upowaznionej

## Część nr 11
| D10.251.7.E.2024 |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| CZĘŚĆ NR 11 | [6 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:...................................................
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. brutto | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent/ Nazwa handlowa | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku - uzasadnić)
x | x | x | x | zł | zł | x | x | x | x
POMPY MORFINOWO-BAKLOFENOWE
1 | Pompa infuzyjna baklofenowa programowalna o dostepnych pojemnościach 20ml i 40ml, stabilność leku w pompie 180dni, kompatybilna z układem cewników Medtronic (istotne przy wymianie pomp u pacjentów). Możliwość wykonania pacjentowi badania MRI do 3,0 Tesli, bez konieczności opróżniania zbiornika pompy.Komplet: pompa, cewnik, tunelizator | szt. | 30 |  |  |  |  | 2 pomp
2 | Cewnik do dokanałowego podawania leku | szt. | 20 |  |  |  |  | 2 sztuki
3 | Tunelizator | szt. | 20 |  |  |  |  | 2 sztuki
4 | Zestaw do uzupełniania pompy | szt. | 700
Razem
Wymagania Zamawiającego:
1. Nieodpłatne użyczenie jednej sztuki programatora lekarskiego na czas trwania umowy.
2. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny.
..........................................
podpis osoby upoważnionej

## załacznik 1B do części 11
Załącznik 1b
WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO UŻYCZONEGO NA CZAS TRWANIA UMOWY
Załącznik do formularza asortymentowo-cenowego do części nr 11
l.p. | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | Liczba | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Programator lekarski | 1
| Dane programatora | Podać
Producent
nazwa i typ
Kraj pochodzenia
Rok produkcji
Miejsce instalacji
Wykonawca dostarczy informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji dostarczonego sprzętu przy pierwszej dostawie
…………………………………….
Podpis osoby upowaznionej

## Część nr 12
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| CZĘŚĆ NR 12 | [6 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:......................................
L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Producent/ Nazwa handlowa | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | zł | zł | x | x | x | x
SYSTEMY ZASTAWKOWE DO LECZENIA WODOGŁOWIA U DOROSŁYCH
1 | Zastawka programowalna z pięcioma stopniami ustawień, programowana niezależnie od źródła prądu, standardowa długość47mm(±2mm), szerokość 16mm(±2mm). Możliwość sprawdzenia ustawionego programu bez konieczności wykonywania zdjęcia RTG z mechanizmem antysyfonowym. Pokryta powiązanym kowalencyjnie hydrożelem lub bez pokrycia do wyboru Zamawiającego. | zestaw | 10 |  |  |  |  | 2 zestawy
2 | Zastawka programowalna z pięcioma stopniami ustawień, programowana niezależnie od źródła prądu mała długość 35mm(±2mm), szerokość 13mm(±2mm). Możliwość sprawdzenia ustawionego programu bez konieczności wykonywania zdjęcia RTG z mechanizmem antysyfonowym. Pokryta powiązanym kowalencyjnie hydrożelem lub bez pokrycia do wyboru Zamawiajacego | zestaw | 1 |  |  |  |  | 2 zestawy
3 | Zastawka średniociśnieniowa, wysokociśnieniowa z wbudowanym układem antysyfonowym działającym niezależnie od położenia, standardowa, długość 40mm (±2mm), szerokość 16,5mm (±2mm). Pokryta powiązanym kowalencyjnie hydrożelem lub bez pokrycia do wyboru Zamawiajacego | zestaw | 24 |  |  |  |  | 2 zestawy
4 | Zestaw cewników – komorowy posiadający markery z oznaczeniami co 1 cm pozwalającymi na sprawdzanie głębokości umiejscowienia cewnika do min. 15cm; otrzewnowy średnica wewnętrzna1,3mm; średnica zewnętrzna 2,5mm; impregnowany antybiotykami (ryfampicyna i klindamycyna) | zestaw | 36 |  |  |  |  | 5 zestawów
5 | Zestaw do drenażu zewnętrznego komorowego – główny kurek odcinający do przyłączania zewnętrznego przetwornika ciśnienia ICP; filtr, odpowietrznik hydrofobowy, komora 75ml lub 100 ml , wymienny worek do drenażu 600ml lub 700 ml, soczewka powiększająca na przedzie komory ściekowej lub bez soczewki , kompatybilny i nie interferujący w polu MR, dren komorowy 35cm lub 30 cm impregnowany barem | zestaw | 40 |  |  |  |  | 5 zestawów
6 | Zestaw do drenażu lędźwiowego – główny kurek odcinający do przyłączania zewnętrznego przetwornika ciśnienia ICP; filtr, odpowietrznik hydrofobowy, komora 75ml lub 100 ml ,wymienny worek do drenażu 600ml lub 700, soczewka powiększająca na przedzie komory ściekowej lub bez soczewki, kompatybilny i nie interferujący w polu MR, dren lędźwiowy 80cm z zamkniętym końcem | zestaw | 60 |  |  |  |  | 5 zestawów
7 | Worek wymienny do drenażu 600ml (±100ml) pakowany po 10 szt. | opakowań | 20 |  |  |  |  | 2 opakowania (w op. 10 szt.)
8 | Dren lędźwiowy do drenażu | sztuk | 16 |  |  |  |  | 1 sztuka
9 | Dren komorowy do drenażu | sztuk | 16 |  |  |  |  | 1 sztuka
10 | Łącznik prosty | sztuk | 10 |  |  |  |  | 1 sztuka
11 | Łącznik trójdrożny | sztuk | 10 |  |  |  |  | 1 sztuka
Razem
Wymagania Zamawiającego:
1. Wszystkie systemy zastawkowe muszą mieć dreny przeciwbakteryjne impregnowane antybiotykiem lub jonami srebra
2. Drenaż komorowy zewnętrzny musi mieć dreny impregnowane barem
3. Zaoferowany asortyment we wszystkich pozycjach musi być ze sobą kompatybilny.
4. Nieodpłatne użyczenie jednej sztuki programatora lekarskiego na czas trwania umowy.
Podpis osoby upoważnionej
..........................................
podpis osoby upoważnionej

## załącznik 1B do części 12
Załącznik 1B
WYKAZ SPRZĘTU MEDYCZNEGO UŻYCZONEGO NA CZAS TRWANIA UMOWY
Załącznik do formularza asortymentowo-cenowego do części nr 12
l.p. | WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO | Liczba | CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Programator lekarski | 1
| Dane programatora | Podać
Producent
nazwa i typ
Kraj pochodzenia
Rok produkcji
Miejsce instalacji
Wykonawca dostarczy informacje o sposobie mycia, dezynfekcji i sterylizacji dostarczonego sprzętu przy pierwszej dostawie
………………………………………
Podpis osoby upoważnionej

## Część nr 13
D10.251.7.E.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
CZĘŚĆ NR 13
| Nazwa Wykonawcy:............................................. | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostk. brutto | Wartość brutto | Nr katalogowy | Producent/ Nazwa handlowa | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | (zł) | (zł) | x | x | x
ZESTAW DO UZUPEŁNIANIA LEKU DO POMP MORFINOWO-BAKLOFENOWYCH
1 | Sterylny zestaw do uzupełniania leku wyposażony w komplet strzykawek i drenów do uzupełniania leków oraz dwie igły typu Surecan | szt. | 100
2 | Sterylny zestaw do uzupełniania leku wyposażony w komplet drenów, strzykawki opróżniającej o pojemności 10ml i strzykawki do podawania leku o pojemności 20ml | szt. | 5
Razem
..........................................
podpis osoby upoważnionej

## Częśc nr 14
D10.251.7.E.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| CZĘŚĆ NR 14 | [6 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:......................................................
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Producent/ Nazwa handlowa | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | zł | zł | x | x | x | x
ZASTAWKI DO LECZENIA WODOGŁOWIA DLA DZIECI
1 | Zastawki do leczenia wodogłowia o ciśnieniu otwarcia 10cm H2O zarówno w pozycji pionowej jak i leżącej. Zastawki posiadają nakładki antyzałamaniowe na drenie dokomorowym i zbiornik pompujący. Dren dokomorowy z prowadnicą o długości 25cm. Dren dootrzewnowy o długości 120cm. Zastawka wykonana z tytanu | szt. | 2 |  |  |  |  | 1 sztuka
2 | Zastawki do leczenia wodogłowia o ciśnieniu otwarcia 5cm H2O zarówno w pozycji pionowej jak i leżącej. Zastawki posiadają nakładki antyzałamaniowe na drenie dokomorowym i zbiornik pompujący. Dren dokomorowy z prowadnicą o długości 25cm. Dren dootrzewnowy o długości 120cm. Zastawka wykonana z tytanu | szt. | 2 |  |  |  |  | 1 sztuka
3 | Zawór antysyfonowy do leczenia wodogłowia o ciśnieniu otwarcia w pozycji poziomej 0cm H2O, w pozycji pionowej 20cm H2O. Bez drenu dootrzewnego. Zastawka wykonana z tytanu | szt. | 2 |  |  |  |  | 1 sztuka
Razem
..........................................
podpis osoby upoważnionej

## Część nr 15
D10.251.7.E.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Załącznik nr 1 do SWZ
CZĘŚĆ NR 15
Nazwa Wykonawcy:.......................................................
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Producent/ Nazwa handlowa | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | zł | zł | x | x | x | x
ZASTAWKI DO LECZENIA WODOGŁOWIA DLA DZIECI
1 | Zastawki do regulacji przepływu płynu CSF wykonywane z dwóch różnych materiałów – polipropylenu i elastomeru silikonowego, wbudowane złącza ułatwiające przyłączanie cewnika i obniżające ryzyko odłączenia cewnika, wyposażone w centralne zbiorniki z prowadnikami igły umożliwiającymi dostęp przezskórny do płynu CSF. Brak części metalowych. Zastawki wolne od lateksu. Nieprzenikliwe wskaźniki informujące o ciśnieniu, kierunku przepływu i położeniu zastawki względem cewnika- drenu. Zastawki otworowe, średnica 12 mm, wysokość 10 mm, ciśnienie średnie,niskie wysokie. | szt. | 30 |  |  |  |  | 2 sztuki
2 | Zastawki do regulacji przepływu płynu CSF wykonywane z dwóch różnych materiałów – polipropylenu i elastomeru silikonowego, wbudowane złącza ułatwiające przyłączanie cewnika i obniżające ryzyko odłączenia cewnika, wyposażone w centralne zbiorniki z prowadnikami igły umożliwiającymi dostęp przezskórny do płynu CSF. Brak części metalowych. Zastawki wolne od lateksu. Nieprzenikliwe wskaźniki informujące o ciśnieniu, kierunku przepływu i położeniu zastawki względem cewnika- drenu. Zastawki otworowe, średnica 16 mm, wysokość 10 mm, ciśnienie średnie, niskie wysokie. | szt. | 10 |  |  |  |  | 2 sztuki
3 | Zastawki do regulacji przepływu płynu CSF wykonywane z dwóch różnych materiałów – polipropylenu i elastomeru silikonowego, wbudowane złącza ułatwiające przyłączanie cewnika i obniżające ryzyko odłączenia cewnika, wyposażone w centralne zbiorniki z prowadnikami igły umożliwiającymi dostęp przezskórny do płynu CSF. Brak części metalowych. Zastawki wolne od lateksu. Nieprzenikliwe wskaźniki informujące o ciśnieniu, kierunku przepływu i położeniu zastawki względem cewnika- drenu. Zastawki konturowe, małe, długość 25 mm, szerokość 12 mm, wysokość 5,5 mm, ciśnienie średnie. | szt. | 5 |  |  |  |  | 2 sztuki
4 | Zbiornik płynu CSF, 6 mm, otworowy, W załączeniu: Łącznik cewnika, prosty, Zamknięcie przewodu. | szt. | 10 |  |  |  |  | 2 sztuki
5 | Zbiornik płynu CSF dla noworodków, dolny łącznik wlotowy, średnica 10mm , wysokość 4 mm, | szt. | 10 |  |  |  |  | 2 sztuki
6 | Dren otrzewnowy impregnowany antybiotykami : rifampicyną i chlorowodorkiem klindamycyny, średnica wew.1,3mm, zew. 2,5mm, numeryczne znaczniki długości pozwalające na precyzyjne określenie głębokości umieszczenia cewnika . Dren otrzewnowy dł. 120cm | szt. | 20 |  |  |  |  | 2 sztuki
7 | Dren otrzewnowy impregnowany barem, średnica wew.1,3mm, zew. 2,5mm dlugość120 cm, otwarty koniec | szt. | 20 |  |  |  |  | 2 sztuki
8 | Dren otrzewnowy impregnowany barem, długość 90/120 cm, średnie ciśnienie. | szt. | 15 |  |  |  |  | 2 sztuki
9 | Dren komorowy zastawkowy, impregnowany barem, średnica wewnętrzna 1.3 mm, zewnętrzna 2.5 mm. w kpl. z zaciskiem prostokątnym i kolcem ze stali nierdzewnej, koniec dystalny z otworami - cztery rzędy po 8 otworów, 3 marekry długości, długość 23 cm. | szt. | 20 |  |  |  |  | 2 sztuki
10 | Łącznik 3-drogowy | szt. | 3 |  |  |  |  | 1 sztuka
11 | Łącznik prosty | szt. | 10 |  |  |  |  | 1 sztuka
12 | System komorowego drenażu zewnętrznego z drenem komorowym, impregnowany barem ( zestaw ) . Zestaw do drenażu zawierający komorę kroplowo - ściekową z podziałką, torebkę drenażową, linie pacjenta o długości co najmniej 150cm z kurkiem odcinającym, dren komorowy z trójgrańcem do tunelowania o długości 15cm, impregnowany barem, prowadnicę drenu dokomorowego, łącznik Luer, uchwyt szwu, trokar. Dodatkowo dren zawiera 3 markery co 5cm od końca proksymalnego, na końcu proksymalnym po 4 otwory w 4 rzędach, średnicę wewnętrzną 1,5mm. Dodatkowo zestaw do drenażu zawiera odpowietrznik hydrofobowy, dwa wolne od lateksu punkty do iniekcji bezigłowej, wspornik blokujący i linię blokującą, dwa miejsca przyłączenia przetwornika | szt. | 20 |  |  |  |  | 2 sztuki
13 | Worek wymienny do drenażu | szt. | 65 |  |  |  |  | 20 sztuk
Razem
Wymagania Zamawiającego:
Zamawiający wymaga od Wykonawcy przypisania numeru katalogowego do rodzaju zastawki (nisko-, średnio- i wysokociśnieniowej)
.......................................
podpis osoby upoważnionej

## Część nr 16
D10.251.7.E.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| CZĘŚĆ NR 16 | [6 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:................................
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto(zł) | Wartość brutto(zł) | Nr katalogowy | Producent/ Nazwa handlowa | Komis | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | zł | zł | x | x | x | x
DRENY DO DRENAŻU KRWIAKÓW MÓZGOWYCH
1 | Płaski dren silikonowy, szerokość: 4mm LUB BEZ SZEROKOŚCI 4 MM, 7mm i 10mm (do wyboru Zamawiającego), perforacja długości 15cm, długość 75 CM LUB 80cm lub 85cm, w opakowaniu 1 sztuka | szt. | 150 |  |  |  |  | po 10 sztuk z każdego rozmiaru
2 | Łącznik dren - worek | szt. | 50 |  |  |  |  | 10 sztuk
3 | Worek o pojemności 650-700ml z odpływem, plastikowym zatrzaskiem i filtrem | szt. | 50 |  |  |  |  | 10 sztuk
Razem
| Wymagania zamawiającego do poz. 1 | Warunek graniczny | Opisać tak/nie
| Wyrób medyczny jednorazowy | tak
| Pakowany indywidualnie | tak
| Sterylny | tak
..........................................
podpis osoby upoważnionej

## Część nr 17
D10.251.7.E.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| Część nr 17 | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy:..........................
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jedn. brutto (zł ) | Wartość brutto (zł) | Producent/ Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Komis
JEDNORAZOWY STERYLNY SYSTEM DO STABILIZACJI OTWARTEJ LUB PRZEZSKÓRNEJ KRĘGOSŁUPA PIERSIOWEGO LUB LĘDŹWIOWEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ APLIKACJI CEMENTU KOSTNEGO DO ŚRUB
1 | Sterylny zestaw śrub (1 zestaw śrub zawiera: 2 śruby na podajnikach, 2 nakrętki na podajnikach, 2 blokery wieloosiowości) Materiał: stop tytanu. | sztuk | 80 |  |  |  |  | Po 2 zestawy śrub do wyboru zamawiającego
2 | Zestaw narzędzi sterylny, jednorazowy | sztuk | 20 |  |  |  |  | 3 szt.
3 | Zestaw prętów (1 zestaw zawiera: 2 pręty w jednej długości i krzywiźnie) | sztuk | 20 |  |  |  |  | po 2szt. Z każdego rozmiaru
4 | Igła przeznasadowa | sztuk | 20 |  |  |  |  | 3 sztuki
5 | Osłona sterylna do AR | sztuk | 20 |  |  |  |  | 3 sztuki
6 | Jednorazowa gwintowana kaniula do aplikacji cementu do śruby | sztuk | 5 |  |  |  |  | 3 sztuki
7 | Śrubokręt do śrub pakowany osobno | sztuk | 5 |  |  |  |  | 1 sztuka
8 | Sterylna rączka T śrubokręta do śrub | sztuk | 5 |  |  |  |  | 2 sztuki
9 | Rewizyjna nakrętka na podajniku, pakowana osobno, sterylna | sztuk | 5 |  |  |  |  | 4 sztuki
Razem
..........................................
podpis osoby upoważnionej

## Część nr 18
| D10.251.7.E.2024 | [7 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Część nr 18
Nazwa Wykonawcy:............................
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Liczba | Cena jedn. brutto | Wartość brutto(zł) | Nazwa handlowa/Producent | Nr katalogowy | Szpital Copernicus | Szpital św. Wojciecha Zaspa | EAN/GTIN (w przypadku braku kodu - uzasadnić)
x | x | x | x | zł | zł | x | x | x | x | x
1 | Autologiczny system regeneracji chrząstki oparty na osoczu bogatopłytkowym i żywych chondrocytach. Jednorazowy system sterylny składający się z: Podwójnej strzykawki (3 szt.), systemu do przygotowania autologicznej trombiny (1 szt.), urządzenie do pobierania tkanki autologicznej (1 szt.), ostrze shavera 4 mm x 7 cm (1szt.), kaniula z końcówką luerlock wprowadzająca, zakrzywiona z obturatorem (1 szt.). | XXXXXXXX | [5 empty] | Do zabiegu | Do zabiegu
1a | Podwójna strzykawka | sztuk | 36 |  |  |  |  | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxx
1b | System do przygotowania autologicznej trombiny | sztuk | 12 |  |  |  |  | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxx
1c | Urządzenie do pobierania tkanki | sztuk | 12 |  |  |  |  | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxx
1d | Kaniula wprowadzająca z trokarem | sztuk | 12 |  |  |  |  | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxx
1e | Ostrze shavera | sztuk | 12 |  |  |  |  | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxx
Razem
Wymagania graniczne Zamawiającego do poz. 1-1e
1. Wymagane instrumentarium:Wirówka z pojemnikami i tubami na strzykawki separujące krew, przeciwwaga, konsola do shavera.
2.Nieodpłatne użyczenie w/w instrumentarium na czas trwania zabiegu-do 72h.
.......................................................
podpis osoby upoważnionej

## Część nr 19
D10.251.7.E.2024
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
| CZĘŚĆ NR 19 | [5 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Nazwa Wykonawcy........................................................
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Liczba | Cena jedn. brutto (zł) | Wartość brutto(zł) | Producent | Nazwa handlowa | Nr katalogowy
x | x | x | x | zł | zł | x | x | x
SYSTEM IMPLANTÓW DO ARTRODEZY STAWU KOLANOWEGO
1 | System implantów tytanowych do artrodezy stawu kolanowego składajacy się ze śródszpikowego komponentu piszczelowego, opierającego się o bliższą krawędź kości piszczelowej oraz asymetrycznego komponentu udowego wsuwanego do wnętrza kanału szpikowego. Oba komponenty łączone za pomocą specjalnego zamka skręcanego na dwie śruby. Oba komponenty przystosowane do mocowania na cement kostny lub blokowania za pomocą wkrętów kostnych. Implant przystosowany do możliwości założenia elementu dystansowo-rozporowego w miejsce zresekowanego stawu kolanowego. | xxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx
2 | Komponent piszczelowy śródszpikowy do artrodezy stawu kolanowego, średnice 10, 11, 12 mm długości do 400 mm | szt. | 3
3 | Komponent udowy śródszpikowy do artrodezy stawu kolanowego przystosowany do założenia elementu dystansowego,średnice 10, 11, 12 mm długości do 460 mm | szt. | 3
4 | Element dystansowy wstawiony w miejsce zresekowanego stawu kolanowego, powierzchnie udowa i piszczelowa ząbkowane ułatwiające przerastanie, dostępne wysokości od 20 do 140 mm | szt. | 5
5 | Przedłużka pozwalająca na zastosowanie długich elementów dystansowych | szt. | 1
6 | Śruba łącząca do skręcania komponentów udowych, piszczelowych oraz dystansów | szt. | 35
7 | Wkręt blokujący | szt. | 15
RAZEM | Wkręt blokujący
Wymagania graniczne Zamawiającego:
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w nieodpłatne użyczenie zestawu narzędzi (instrumentarium) na czas trwania zabiegu do 72h, wraz z rozmiarówką potrzebnych implantów w ciągu miesiąca od dostarczenia do Wykonawcy płyty z TK pacjenta.
2. Wykonawca dostarczy z pierwszą dostawą formularze kart zużycia w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia asysty doświadczonego operatora we wszystkich przypadkach uznanych przez Zamawiającego za trudne.
..........................................
podpis osoby upoważnionej