Kraków, dnia 23.05.2024 r.

ZZP-271-18-14/24

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ – 8

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZP-14/24

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 22.05.2024 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień w trybie przetargu nieograniczonego.

Pytanie nr 1

Pakiet 33 Poz. 1

W związku z wycofaniem produktu opartego na glukoprotaminie prosimy Zamawiającego

o dopuszczenie preparatu na bazie QAV, związków powierzchniowo czynnych i

kompleksu trzech enzymów (proteaza, amylaza, mannanaza) do manualnego mycia i

wstępnej dezynfekcji narzędzi medycznych i chirurgicznych oraz sprzętu endoskopowego

przed sterylizacją, z możliwością użycia w myjkach ultradźwiękowych. Działanie

bakteriobójcze, drożdżakobójcze w warunkach brudnych w stężeniu 0,5% w czasie 5

minut, działanie wirusobójcze na wirusy osłonkowe potwierdzone normą EN 17111 w

stężeniu 0,5% w czasie 15 minut, działanie bójcze wobec prątków gruźlicy w warunkach

brudnych w stężeniu 1% w czasie 30 min (lub 2% - 15 min – EN 14348). Możliwość

przetrzymywania narzędzi w roztworze roboczym preparatu do 72 godzin potwierdzona

badaniami. Opakowanie 5L z odpowiednim przeliczeniem. Wyrób medyczny kl.IIb

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany preparat.

Pytanie nr 2

Pakiet 33 Poz. 2.

W związku z wycofaniem produktu opartego na glukoprotaminie prosimy Zamawiającego

o dopuszczenie preparatu na bazie QAV, związków powierzchniowo czynnych i kompleksu trzech enzymów (proteaza, amylaza, mannanaza) do manualnego mycia i

wstępnej dezynfekcji narzędzi medycznych i chirurgicznych oraz sprzętu endoskopowego

przed sterylizacją, z możliwością użycia w myjkach ultradźwiękowych. Działanie

bakteriobójcze, drożdżakobójcze w warunkach brudnych w stężeniu 0,5% w czasie 5

minut, działanie wirusobójcze na wirusy osłonkowe potwierdzone normą EN 17111 w

stężeniu 0,5% w czasie 15 minut, działanie bójcze wobec prątków gruźlicy w warunkach

brudnych w stężeniu 1% w czasie 30 min (lub 2% - 15 min – EN 14348). Możliwość

przetrzymywania narzędzi w roztworze roboczym preparatu do 72 godzin potwierdzona

badaniami. Opakowanie: butelka 1L z wbudowanym systemem dozującym z odpowiednim

przeliczeniem. Wyrób medyczny kl.IIb

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany preparat.

Pytanie nr 3

Pakiet 33 Poz. 11.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie preparatu dezynfekująco-myjący, do powierzchni

wyrobów medycznych i dużych powierzchni, niezawierający aldehydów, chloru,

pochodnych fenolowych i substancji nadtlenowych, glukoprotaminy. Zawierający w

składzie QAV, N-(3-aminopropylo)-Ndodecylpropano-1,3-diamina, Propan-2-ol.

Całkowicie rozpuszczalny w wodzie wodociągowej. Spektrum działania: B (EN 13727, EN

16615), drożdze (EN 13624,EN 16615) – 0, 25 % do 15 min, V osłonkowe, rota, HSV,

corona (EN 14476 ) – 0, 25 % do 5 minut; bójczy wobec prątków gruźlicy (EN 14348) –

0,5 % - 30 minut. Z możliwością poszerzenia działania wobec wirusów Noro, Adeno .

Dodatkowo skuteczny wobec MRSA, Listeria monocytogenes, Klebsiella pneumoniae

BLSE / ESBL, Salmonella enteritidis, Acinetobacter baumannii BLSE / ESBL. Możliwość

stosowania w obecności pacjentów (w tym dzieci). Wyrób medyczny oraz produkt

biobójczy. Koncentrat nie sklasyfikowany jako żrący. Opakowanie 5L, do każdych 4

kanistrów dołączona pompka 1szt.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowany preparat.

Pytanie nr 4

Pakiet 33 Poz.6 i 7

Prosimy o dopuszczenie produktu zarejestrowanego jako wyrób medyczny kl IIa.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny kl IIa.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)