Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia: aparat do badania odporności tabletek na ścieranie oraz kruchości, zgodnie z minimalnymi wymaganiami technicznymi.

Oferuję:
Model/typ: ……………………….
Producent/kraj: ………………………………

Lp.	Wymagania:	Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak)
	Urządzenie do badania odporności na ścieranie oraz kruchości obsługiwane z poziomu wyświetlacza dotykowego
	Urządzenie wyposażone w co najmniej jedną stację pomiarową
	Możliwość zamontowania drugiej stacji pomiarowej
	Możliwość zamontowania wagi analitycznej
	Zakres prędkości obrotowej urządzenia w zakresie 20 – 100 RPM z dokładnością +/- 1 RPM
	Urządzenie powinno umożliwiać montowanie różnych typów bębnów
	Urządzenie wyposażone w bęben o średnicy 30 cm z jedną łopatką nagarniającą
	Możliwość zamontowania bębna o średnicy 20 cm z dwunastoma łopatkami
	Możliwość zapisywania 18 ostatnich raportów z przeprowadzonych testów
	Wbudowana funkcja automatycznego ubytku masy (zgodnie EP/USP )
	Urządzenie wyposażone w port komunikacyjny USB umożliwiający podłączenie drukarki zewnętrznej
	Urządzenie wyposażone w ekran dotykowy
	Urządzenie powinno mieć automatyczne opróżnianie bębnów po zakończeniu testu
	Urządzenie powinno być wyposażone w nóżkę umożliwiającą ustawienie aparatu pod kątem 10 stopni
	Zasilanie: 100-240V / 50-60Hz
	Urządzenie posiadające oznakowanie CE

        Formularz należy podpisać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
podpisy osób/-y uprawnionych/-ej