AIT

Ureterorenoskopy giętkie – 19 szt.

| L.p. | Parametry wymagane aparatu | Warunek graniczny | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cyfrowy, wielorazowy ureterorenoskop giętki o ograniczonym czasie – 19 szt. | TAK |  |
|  | pracy | TAK |  |
|  | Czas pracy min. 21 godzin. | TAK |  |
|  | Długość robocza min. 670 mm | TAK |  |
|  | Maksymalna średnica zewnętrzna części roboczej Ø 2,8 mm | TAK |  |
|  | Maksymalna średnica zewnętrzna części dystalnej F 7,5 | TAK |  |
|  | Średnica kanału roboczego min. Ø 1,2 mm |  |  |
|  | Pole widzenia min. 110° | TAK |  |
|  | Głębia ostrości min. 2-50 mm | TAK |  |
|  | Wygięcie części dystalnej min 270° góra i 270° dół | TAK |  |
|  | Możliwość sterylizacji plazmowej | TAK |  |
|  | Zestaw zaworów i uszczelek niezbędnych do prawidłowej pracy urządzenia | TAK |  |
|  | Jednostka sterująca z monitorem | TAK |  |
|  | Jednostka sterująca dedykowana do oferowanego ureterorenoskopu | TAK |  |
|  | giętkiego – 1 szt. | TAK |  |
|  | Zintegrowane źródło światła LED | TAK |  |
|  | Żywotność diody LED min 10.000 godzin | TAK |  |
|  | Sterownik wyposażony w min. 21 calowy monitor | TAK |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w min. dwa wyjścia wideo | TAK |  |
|  | Możliwość rejestrowania zdjęć oraz nagrywania filmów | TAK |  |
|  | Wbudowany port USB 3.0 | TAK |  |
|  | Specjalny tryb pracy kamery pozwalający na wzmocnienie obrazu w celu zmniejszenia koloru krwi | TAK |  |
|  | Waga urządzenia max 11 kg | TAK |  |
|  | Kamera do podłączenia optyk endoskopowych do jednostki sterującej, wodoodporna, rozdzielczość 1080p, czujnik obrazu 1/3” CMOS (16:9), minimalna czułość 1 lx, F 1.2, system PAL, długość kabla – 3 m, możliwość nagrywania filmów oraz wykonywania zdjęć, sterylizacja gazowa (EO), plazmowe. W zestawie adapter zoom. – 1 szt. | TAK |  |
|  | Jednorazowy, sterylny płaszcz dostępu moczowodowego, do litotrypsji, zmniejszający ciśnienie wewnątrz układu moczowego, poprawiający pole widzenia, przyspieszający usuwanie złogów kamiczych, z systemem ciągłego odsysania, z kanałem wewnętrznym; o średnicy 9,5 f, długości 46 cm. Płaszcz w zestawie z obturatorem/mandrynem dokanałowym, o rozmiarze średnicy wewnętrznej. Płaszcz i mandryn hydrofilne. Płaszcz wyposażony w ukośny port boczny do podpięcia ssania zewnętrznego, z otworem do ręcznej, płynnej regulacji odsysania. Na górze płaszcza czerwony znacznik w kształcie oringu, wskazujący miejsce wycofania endoskopu podczas usuwania większych fragmentów złogów kamiczych. Końcówka dystalna płaszcza giętka, "współpracująca" z końcówką dystalną endoskopu giętkiego podczas pracy. Wzdłuż części roboczej płaszcza podziałka centymetrowa. Na górze płaszcza zdejmowana uszczelka silikonowa z otworem do wprowadzenia endoskopu. - Jednorazowy, sterylny pojemnik do zbierania złogów podczas litotrypsji. Zbiornik o pojemności 140 ml. Wewnątrz pojemnika przegroda mająca na celu odseparowanie zebranych złogów. Na jednym z króćców pokrywy zbiornika zawór umożliwiający zamknięcie przepływu. W zestawie ze zbiornikiem dren siliconowy. - 1szt. | TAK |  |