Załącznik nr 6 do SWZ

- Pełna nazwa Wykonawcy:

- ................................................................................................................

- ................................................................................................................

- Adres: ...........................................................................................

- (kod, miasto, ulica, numer domu)

# Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawę sprzętu laboratoryjnego – komory laminarne, inkubatory, wirówki, miniwirówki

Zadanie 1: Dostawa komór laminarnych.

Przedmiotowy środek dowodowy - matryca zgodności (wzór)

- znak sprawy ADZ.261.16.2023

A: Zakup dwóch sztuk komór laminarnych o poniższych parametrach i wyposażeniu („TYP A”):

| Komory laminarne II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego (2 sztuki) Producent: …………………………………..………………; Model: …………………………………….…………………………….. Kody produktów / nr seryjne (o ile dotyczy) ………………………………………………….. |
| --- |
| Lp. | Parametry Opis | WARTOŚĆ PARAMETRU – należy wypełnić wykropkowane poprzez wpisanie „TAK ” lub „NIE“ lub wskazanie konkretnej wartości tam, gdzie jest to wymagane |
| I. | DANE OGÓLNE |  |  |
| 1. | Przeznaczona do pracy z materiałem potencjalnie niebezpiecznym biologicznie | ……………………………………………….. |
| 2. | Przeznaczona do zapewnienia sterylnych warunków pracy i ochrony przestrzeni roboczej przed zanieczyszczeniami i spełniająca wymagania normy EN 12469 lub równoważnej | ……………………………………………….. |
| 3. | Urządzenie fabrycznie nowe / nie powystawowe – rok produkcji nie wcześniej niż 2021 | ……………………………………………….. |
| II. | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE |  |  |
| 4. | Wymiary całkowite wraz ze stelażem nie przekraczające: Szerokość: 1400 mm Głębokość: 800 mm Wysokość: 2200 mm | Szerokość: ……………… mm Głębokość: ……………….. mm Wysokość: ………………. mm /należy wskazać konkretne wartości/ |
| 5. | Wymiary powierzchni blatu roboczego nie mniejsze niż: Szerokość: 1200 mm Głębokość: 465 mm | Szerokość: ……………… mm Głębokość: ……………….. mm /należy wskazać konkretne wartości/ |
| 6. | Regulowana wysokość otworu frontowego komory umożliwiająca swobodną pracę rękoma, zachowanie sterylności i ograniczenie głośności | ……………………………………………….. |
| 7. | Szyba frontowa komory wykonana ze szkła bezpiecznego i ustawiona pod odpowiednim kątem w stosunku do blatu roboczego, otwierana na zawiasach bądź za pomocą silnika elektrycznego, pozwalająca na łatwy dostęp do wnętrza komory i swobodną obserwację pracy | ……………………………………………….. |
| 8. | Przeszklone ściany boczne do obserwacji pracy z boku komory | ……………………………………………….. |
| 9. | Z pionowym przepływem powietrza, z układem cyrkulacji powietrza | ……………………………………………….. |
| 10. | Filtracja powietrza przez wysoko-wydajny filtr cząstek stałych HEPA H14, zgodny z normą EN1822 lub równoważna, o skuteczności co najmniej 99,995% dla cząstek 0,3 μm (penetracja 0,005%). | ……………………………………………….. |
| 11. | Wyposażona w wentylator główny oraz wentylator wylotowy, gdzie wentylatory powinny być zasilane silnikami stałoprądowymi, zapewniającymi kompensację wzrostu poziomu zapchania filtrów. | ……………………………………………….. |
| 12. | Przestrzeń robocza, blat i tylna ściana komory wykonane z kwasoodpornej stali nierdzewnej, odpornej na zarysowania, co najmniej normy AISI 316L (1.4404) lub równoważnej | ……………………………………………….. |
| 13. | Blat dzielony z możliwością autoklawowania | ……………………………………………….. |
| 14. | Podwójna lampa UV, umieszczona w komorze roboczej pozwalająca na dekontaminację przestrzeni roboczej i wnętrza komory | ……………………………………………….. |
| 15. | System całkowitego zamykania komory z zapewnieniem 100% szczelności na czas dekontaminacji | ……………………………………………….. |
| 16. | Blokowanie funkcji pracy komory na czas włączenia lampy UV | ……………………………………………….. |
| 17. | Obudowa komory musi być wykonana ze stali malowanej proszkowo farbą chemoodporną epoksydową, odpornej na korozję | ……………………………………………….. |
| 18. | Zaokrąglone, zaoblone narożniki, które ułatwią utrzymanie urządzenia w czystości | ……………………………………………….. |
| 19. | Odpowiedni dedykowany stelaż do komory laminarnej z regulacją wysokości, zapewniający bezpieczną pracę | ……………………………………………….. |
| 20. | wyświetlacz LCD z dotykowym panelem kontrolnym i wyświetlaczem lub panel kontrolny z wyświetlaczem z przyciskami membranowymi, pozwalający na sterowanie mikroprocesorowe komorą, w tym na: I. otwieranie i zamykanie komory, II. oświetlenie, uruchomienie lampy UV – w tym włączenie, wyłączenie i włączenie na określony czas, III. wyświetlanie komunikatów, błędów i stanów alarmowych dotyczących pracy z komorą laminarną, IV. możliwość wyboru pracy w systemie zabezpieczanym kodem użytkownika V. obserwacje parametrów pracy urządzenia takich jak natężenie przepływu powietrza w komorze, liczbę godzin pracy urządzenia, stopień zużycia filtrów. | ……………………………………………….. |
| 21. | Przynajmniej 2 otwory na zawory w tym jeden na zawór próżni | ……………………………………………….. |
| 22. | Zasilanie (V/Hz) 230V 50/60Hz, zużycie energii w trybie pracy nie większe niż 160 W, a w trybie stand-by (gotowości do pracy) nie większe niż 55W, klasa ochronności elektrycznej 1/IP20 lub równoważnej | ……………………………………………….. |
| 23. | Przynajmniej dwa gniazdka elektryczne o klasie ochronności co najmniej 1/IP20 lub równoważnej zamontowane w tylnej bądź bocznej ścianie obszaru roboczego | ……………………………………………….. |
| 24. | Oświetlenie w komorze za pomocą lampy LED, co najmniej 920 lux | ……………………………………………….. |
| 25. | Poziom natężenia hałasu ≤ 58 dB (A) | ……………………………………………….. |
| III. | GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY |  |  |
| 26. | Gwarancja jakości oraz rękojmia za wady przynajmniej 36 miesięcy | ……………………………………………….. /należy wskazać konkretną wartość/ |
| IV. POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
| 27. | Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi maksimum 80 dni od dnia podpisania umowy. | ……………………………………………….. /należy wskazać konkretną liczbę dni/ stanowi kryterium oceny ofert |
| 28. | Dostawa przedmiotu umowy obejmuje: transport w miejsce wskazane przez Zamawiającego wniesienie (wnoszenie po schodach) montaż i instalację pierwsze uruchomienie | ……………………………………………….. |
| 29. | Wykonawca zapewni szkolenie po instalacji urządzenia obejmujące - obsługę techniczną urządzenia | ……………………………………………….. |
| 30. | Zamawiający nie jest zobowiązany do przechowywania żadnych opakowań transportowych urządzenia. | ……………………………………………….. |
| 31. | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim i angielskim | ……………………………………………….. |
| 32. | Wykonawca zapewni co najmniej dwa bezpłatne (wliczone w cenę oferty) przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym | ……………………………………………….. /należy wskazać konkretną wartość/ |

B: Zakup komory laminarnej o poniższych parametrach i wyposażeniu („TYP B“):

| Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego (1 szt.) Producent: …………………………………..………………; Model: …………………………………….…………………………….. Kody produktów / nr seryjne (o ile dotyczy) ………………………………………………….. |
| --- |
| Lp. | Parametry Opis | WARTOŚĆ PARAMETRU – należy wypełnić wykropkowane poprzez wpisanie „TAK ” lub „NIE“ lub wskazanie konkretnej wartości tam, gdzie jest to wymagane |
| I. | ELEMENTY KONSTRUKCYJNE, PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE |  |  |
| 1. | Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego z pionowym przepływem powietrza. | ……………………………………………….. |
| 2. | Posiada certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego EN12469 lub równoważny | ……………………………………………….. |
| 3. | Wnętrze komory (w tym taca ociekowa) wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej co najmniej AISI 304 lub równoważnej | ……………………………………………….. |
| 4. | Odsłonięty filtr wylotowy HEPA dla łatwej wizualnej kontroli integralności. | ……………………………………………….. |
| 5. | Urządzenie fabrycznie nowe / nie powystawowe – rok produkcji nie wcześniej niż 2021 | ……………………………………………….. |
| 6. | Minimalne wymiary przestrzeni roboczej (szer. x gł. x wys.): 1230 x 580 x 700 mm | ……………………………………………….. |
| 7. | Maksymalne wymiary zewnętrzne(szer. x gł. x wys.): 1380 x 795 x 1450 mm | ……………………………………………….. |
| 8. | panel przedni nachylony oraz nachylona tylna ściana komory roboczej dla zachowania przepływu laminarnego | ……………………………………………….. |
| 9. | Okna w ścianach bocznych | ……………………………………………….. |
| 10. | Nieperforowana dzielona powierzchnia robocza | ……………………………………………….. |
| 11. | Roczne zużycie energii maksymalnie : 910 kWh | ……………………………………………….. |
| II. | WYPOSAŻENIE |  |  |
| 12. | Port DOP, służący do testów szczelności i integralności filtrów komory laminarnej, | ……………………………………………….. |
| 13. | Lampa UV zainstalowana na stałe na tylnej ścianie. | ……………………………………………….. |
| 14. | Podstawa pod komorę z regulacją wysokości w zakresie co najmniej od 70 do 90 cm z co najmniej 5 pozycjami | ……………………………………………….. |
| 15. | lampa jarzeniowa lub typu LED oświetlająca obszar pracy; Intensywność światła na powierzchni roboczej nie mniejsza niż 1200 luksów | ……………………………………………….. |
| 16. | Dwa gniazda elektryczne 230V na tylnej ścianie | ……………………………………………….. |
| 17. | odpowiedni dedykowany stelaż do komory laminarnej z regulacją wysokości, zapewniający bezpieczna pracę |  |
| III. | STEROWANIE, OPROGRAMOWANIE, KONTROLA PARAMETRÓW |  |  |
| 18. | wyposażona w dwa filtry absolutne H14 HEPA, tzw. filtr obszaru pracy i filtr wylotowy, o wydajności 99,999% dla cząsteczek o wielkości ≥0,3 μm | ……………………………………………….. |
| 19. | Poziom czystości wewnętrznej ISO 3 (ISO14644-1) lub równoważny | ……………………………………………….. |
| 20. | W przypadku awarii zasilania wymagane jest automatyczne przywrócenie pierwotnych warunków pracy | ……………………………………………….. |
| 21. | Wizualne wyświetlanie bezpiecznych warunków. Ostrzeżenie wstępne przed osiągnięciem rzeczywistych warunków alarmowych (wizualne i alarmy akustyczne) | ……………………………………………….. |
| 22. | prędkość powietrza bariery przedniej ≥ 0,5 m/s | ……………………………………………….. |
| 23. | Poziom hałasu ≤ 58 dB(A) (zgodnie z ISO11201 lub równoważną) | ……………………………………………….. |
| 24. | Natężenie powietrza recyrkulującego – co najmniej 25 wymian powietrza na minutę | ……………………………………………….. |
| 25. | Kompensacja przepływów powietrza w miarę zużycia filtrów HEPA | ……………………………………………….. |
| 26. | Szyba frontowa przesuwana elektrycznie za pomocą przycisków góra, dół, automatycznie ustawiająca się w pozycji roboczej po włączeniu komory oraz zamykana i uszczelniana po jej wyłączeniu | ……………………………………………….. |
| 27. | Panel sterowania z wyświetlaczem LCD oraz z przyciskami wyposażonymi w diody sygnalizacyjne LED lub panel sterowania z wyświetlaczem LCD, wyposażony w diody sygnalizacyjne LED | ……………………………………………….. |
| 28. | Wymagana możliwość kontroli następujących funkcji z panelu sterowania: W trybie BEZPIECZNE DZIAŁANIE Automatyczna kontrola parametrów wentylacji. Aktywacja urządzeń alarmowych. Oświetlenie komory. Aktywacja gniazda serwisowego. Aktywacja zaworu elektromagnetycznego (jeśli jest zainstalowany przewód gazu palnego). Kontrola godzin pracy Ostrzeżenie o braku zasilania Wyświetlane komunikaty o awarii lub błędnych działaniach operatora Odczyt godzin pracy (ogólne, UV, filtry). przejście w Tryb ECO W trybie STAND BY (czuwania); Oświetlenie wnętrza komory Przesuwanie szyby frontowej w górę i w dół. Aktywacja gniazda serwisowego. Wybór języka (w tym język angielski). Ustawienie daty i godziny. Włączanie/programowanie cyklu światła UV. | ……………………………………………….. |
| III. | GWARANCJA JAKOŚCI I RĘKOJMIA ZA WADY |  |  |
| 29. | Gwarancja jakości oraz rękojmia za wady przynajmniej 24 miesiące | ……………………………………………….. /należy wskazać konkretną wartość/ |
| IV. POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
| 30. | Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi maksimum 80 dni od dnia podpisania umowy. | ……………………………………………….. /należy wskazać konkretną liczbę dni/ stanowi kryterium oceny ofert |
| 31. | Dostawa przedmiotu umowy obejmuje: transport w miejsce wskazane przez Zamawiającego wniesienie (wnoszenie po schodach) montaż i instalację pierwsze uruchomienie Zamawiający nie jest zobowiązany do przechowywania żadnych opakowań transportowych urządzenia. | ……………………………………………….. |
| 32. | Wykonawca zapewni szkolenie po instalacji urządzenia obejmujące - obsługę techniczną urządzenia | ……………………………………………….. |
| 33. | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim i angielskim | ……………………………………………….. |
| 34. | Wykonawca zapewni co najmniej dwa bezpłatne (wliczone w cenę oferty) przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym | ……………………………………………….. /należy wskazać konkretną wartość/ |

UWAGA! Dokument musi zostać prawidłowo podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji wraz z dołączeniem dokumentów potwierdzających to uprawnienie zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.

Załącznik nr 7 do SWZ

- Pełna nazwa Wykonawcy:

- ................................................................................................................

- ................................................................................................................

- Adres: ...........................................................................................

- (kod, miasto, ulica, numer domu)

# Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawę sprzętu laboratoryjnego – komory laminarne, inkubatory, wirówki, miniwirówki

Zadanie 2: Dostawa inkubatorów.

Przedmiotowy środek dowodowy - matryca zgodności (wzór)

- znak sprawy ADZ.261.16.2023

| Inkubatory CO2 z autosterylizacją termiczną – 2 szt. (ten sam producent, model) Producent: …………………………………..………………; Model: …………………………………….…………………………….. Kod produktów / nr seryjne (o ile dotyczy) ………………………………………………….. |
| --- |
| Lp. | Parametry Opis | WARTOŚĆ PARAMETRU – należy wypełnić wykropkowane poprzez wpisanie „TAK ” lub „NIE“ lub wskazanie konkretnej wartości tam, gdzie jest to wymagane |
| I. | DANE OGÓLNE |  |  |
| 1. | Przeznaczony do hodowli komórkowej | ……………………………………………….. |
| 2. | Urządzenie fabrycznie nowe / nie powystawowe – rok produkcji nie wcześniej niż 2021 | ……………………………………………….. |
| II. | PARAMETRY I WYPOSAŻENIE |  |  |
| 3. | Wymiary zewnętrzne inkubatora nie większe niż: Szerokość: 650 mm Głębokość: 890 mm Wysokość: 900 mm (wymiary ograniczone dostępną w laboratorium przestrzenią przeznaczoną na inkubatory) | Szerokość: ……………… mm Głębokość: ……………….. mm Wysokość: ………………. mm /należy wskazać konkretne wartości/ |
| 4. | Wymiary wewnętrzne inkubatora nie mniejsze niż: Szerokość: 460 mm Głębokość: 570 mm Wysokość: 600 mm | Szerokość: ……………… mm Głębokość: ……………….. mm Wysokość: ………………. mm /należy wskazać konkretne wartości/ |
| 5. | Z płaszczem powietrznym | ……………………………………………….. |
| 6. | Ogrzewanie komory inkubatora poprzez wymuszony obieg powietrza | ……………………………………………….. |
| 7. | Pojemność od 160 litrów, bez limitu górnego przy zachowaniu wymiarów | ……………………………………………….. |
| 8. | Drzwi zamykane na system magnetyczny | ……………………………………………….. |
| 9. | Automatyczna sterylizacja gorącym powietrzem w temp. min. 180°C | ……………………………………………….. |
| 10. | Możliwość stabilnego i bezpiecznego ustawienia dwóch takich samych inkubatorów na sobie | ……………………………………………….. |
| 11. | Możliwość zmiany strony otwarcia drzwi zewnętrznych | ……………………………………………….. |
| 12. | Wbudowany filtr HEPA H14, zapewniający klasę czystość przynajmniej ISO-5 lub równoważną | ……………………………………………….. |
| 13. | Wentylator wewnątrz inkubatora, automatycznie zatrzymujący się po otwarciu drzwi w celu zapobiegania wymianie powietrza między komorą a otoczeniem | ……………………………………………….. |
| 14. | Możliwość regulacji poziomu stężenia CO2 w zakresie nie mniejszym niż 1% – 20% | ……………………………………………….. |
| 15. | Dokładność sterowania poziomem stężenia CO2 nie mniejsza niż 0,1% | ……………………………………………….. |
| 16. | System kontroli CO2 za pomocą czujnika TC termoelektrycznego (odpornego na zmiany wilgotności w komorze | ……………………………………………….. |
| 17. | Wmontowany automatyczny zmieniacz źródła CO2 | ……………………………………………….. |
| 18. | Prędkość przywracania ustawionych parametrów CO2 po otwarciu drzwi na 30 sekund wynosić musi maksymalnie 7 min | ……………………………………………….. |
| 19. | Zakres temperatur nie mniejszy niż: +3° od temp. otoczenia do +55°C | ……………………………………………….. |
| 20. | Stabilność temperatury ± 0,1°C |  |
| 21. | Dokładność nastawienia temperatury nie mniejsza niż: 0,1°C | ……………………………………………….. |
| 22. | Rozdzielczość wyświetlania temperatury 0,1°C | ……………………………………………….. |
| 23. | Jednorodność temperatury w komorze inkubatora, w temperaturze +37°C, wynosząca ± 0,3°C | ……………………………………………….. |
| 24. | Sześciościenny system grzania, rozprowadzanie temperatury na zasadzie konwekcji | ……………………………………………….. |
| 25. | Temperatura kontrolowana przez minimum 2 czujniki umieszczone w komorze | ……………………………………………….. |
| 26. | Wilgotność relatywna w komorze (RH) przy temperaturze 37°C osiągająca co najmniej 93% | ……………………………………………….. |
| 27. | Wbudowana taca na wodę wykonana ze stali nierdzewnej | ……………………………………………….. |
| 28. | Pojemność rezerwuaru wody do utrzymywania wilgotności w komorze: min. 3 litry | ……………………………………………….. |
| 29. | Kolorowy wyświetlacz LCD z dotykowym panelem kontrolnym: pozwalający na sterowanie inkubatorem, w tym wyświetlający błędy i stany alarmowe dotyczące pracy inkubatora, pozwalający na obserwację temperatury wewnątrz komory, pozwalający na obserwację stężenia i poziomu wody w zbiorniku, z funkcją informacji o uzyskaniu czystości powietrza w komorze na poziomie czystości ISO-5 lub równoważnym | ……………………………………………….. |
| 30. | Komora robocza wykonana z stali nierdzewnej oraz zaokrąglonych narożnikach ułatwiających czyszczenie przestrzeni | ……………………………………………….. |
| 31. | Komora zawierająca 3 półki perforowane, ze stali nierdzewnej oraz możliwość modyfikacji i instalacji większej ilości półek i zmiany ich konfiguracji | ……………………………………………….. |
| 32. | Komora zamykana dodatkowo na szklane drzwi wewnętrzne, które umożliwiają obserwacje hodowli bez rozszczelnienia i zmiany atmosfery w niej panującej, a także zapobiegające szybkiemu wychładzaniu powietrza i zmianom stężenia gazów w komorze po otwarciu drzwi zewnętrznych | ……………………………………………….. |
| 33. | Zasilanie: 230V 50/60Hz | ……………………………………………….. |
| 34. | Moc nominalna: do 600 W (do 1100 W trybie autosterylizacji) | ……………………………………………….. |
| 35. | Co najmniej dwa porty dostępu umieszczone na tylnej bądź bocznej ścianie komory inkubatora umożliwiające doprowadzenie urządzeń zewnętrznych | ……………………………………………….. |
| 36. | Obecność złączy USB 2.0 oraz Ethernet | ……………………………………………….. |
| 37. | Możliwość zapisu oraz eksportowania z urządzenia protokołu dotyczącego procesu autosterylizacji | ……………………………………………….. |
| 38. | Rejestrator danych i wykresów rejestrujący zmiany w stężeniu CO2, temperatury oraz zapisujący informacje o alarmach w okresie co najmniej 6 miesięcy | ……………………………………………….. |
| 39. | Maksymalne obciążenie półki: przynajmniej 10 kg | ……………………………………………….. |
| 40. | Maksymalne obciążenie całego urządzenia: przynajmniej 30 kg | ……………………………………………….. |
| 41. | Obudowa wykonana ze stali malowanej proszkowo | ……………………………………………….. |
| 42. | Inkubator na podstawie z regulacją wypoziomowania. Podstawa musi być niepalna oraz odporna na korozję i uszkodzenia powłoki lakierniczej, wg normy PN-EN ISO 9227:2012 lub równoważnej | ……………………………………………….. |
| 43. | Stelaż/odpowiedni system montażu umożliwiający bezpieczną instalację oraz użytkowanie dwóch urządzeń na sobie („jedno na drugim”) | ……………………………………………….. |
| III. | GWARANCJA I RĘKOJMIA ZA WADY |  |  |
| 44. | Gwarancja jakości oraz rękojmia za wady przynajmniej 36 miesięcy | ……………………………………………….. /należy wskazać konkretną wartość/ |
| IV.. POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
| 45. | Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi maksimum 80 dni od dnia podpisania umowy. | ……………………………………………….. /należy wskazać konkretną liczbę dni/ stanowi kryterium oceny ofert |
| 46. | Dostawa przedmiotu umowy obejmuje: transport w miejsce wskazane przez Zamawiającego wniesienie (wnoszenie po schodach) montaż i instalację pierwsze uruchomienie | I ……………………………………………….. II ……………………………………………….. III ……………………………………………….. IV ……………………………………………….. |
| 47. | Wykonawca zapewni szkolenie po instalacji urządzenia obejmujące - obsługę techniczną urządzenia | ……………………………………………….. |
| 48. | Zamawiający nie jest zobowiązany do przechowywania żadnych opakowań transportowych urządzenia. | ……………………………………………….. |
| 49 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim i angielskim | ……………………………………………….. |
| 50 | Wykonawca zapewni co najmniej dwa bezpłatne (wliczone w cenę oferty) przeglądy techniczne w okresie trwania gwarancji, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym | ……………………………………………….. /należy wskazać konkretną wartość/ |

UWAGA! Dokument musi zostać prawidłowo podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji wraz z dołączeniem dokumentów potwierdzających to uprawnienie zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.

Załącznik nr 8 do SWZ

- Pełna nazwa Wykonawcy:

- ................................................................................................................

- ................................................................................................................

- Adres: ...........................................................................................

- (kod, miasto, ulica, numer domu)

# Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawa sprzętu laboratoryjnego – komory laminarne, inkubatory, wirówki, miniwirówki

Zadanie 3: Dostawa wirówek laboratoryjnych.

Przedmiotowy środek dowodowy - matryca zgodności (wzór)

- znak sprawy ADZ.261.16.2023

- A: Zakup wysokoobrotowej wirówki stołowej z klawiaturą i z chłodzeniem, o poniższych parametrach i wyposażeniu:

| Wysokoobrotowa wirówka stołowa z klawiaturą i z chłodzeniem (1 sztuka) „TYP A”: Producent: …………………………………..………………; Model: …………………………………….…………………………….. Kod produktu / nr seryjny (o ile dotyczy) ………………………………………………….. |
| --- |
| Lp. | Parametry Opis | WARTOŚĆ PARAMETRU – należy wypełnić wykropkowane poprzez wpisanie „TAK ” lub „NIE“ lub wskazanie konkretnej wartości tam, gdzie jest to wymagane |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe / nie powystawowe – rok produkcji nie wcześniej niż 2021 | ……………………………………………….. |
| 2. | Wymiary zewnętrzne wirówki nie przekraczające: Szerokość: 65 cm Głębokość: 60 cm Wysokość: 35 cm Wysokość urządzenia przy otwartej pokrywie: 75 cm | Szerokość: ……………… cm Głębokość: ……………….. cm Wysokość: ………………. cm Wysokość urządzenia przy otwartej pokrywie: ……………cm /należy wskazać konkretne wartości/ |
| 3. | Względna siła wirowania (rcf) w zakresie co najmniej od 200 do 20913 x g | ……………………………………………….. |
| 4. | Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie co najmniej 200-14000, | ……………………………………………….. |
| 5. | Odpowiednia wysokość dostępu umożliwiająca łatwy montaż/demontaż rotora | ……………………………………………….. |
| 6. | Możliwość ustawienia promienia parametrów każdego stosowanego adaptera | ……………………………………………….. |
| 7. | Pobór mocy maksymalnie 1650W | ……………………………………………….. |
| 8. | Ostrzeżenie o źle wyważonym rotorze | ……………………………………………….. |
| 9. | Możliwość wprowadzenia co najmniej 10 prędkości rozpędzania i hamowania rotora w celu ochrony prób wrażliwych | ……………………………………………….. |
| 10. | Funkcja uruchamiania zegara po osiągnięciu przynajmniej 95% ustawionej prędkości | ……………………………………………….. |
| 11. | Możliwość instalacji dodatkowych rotorów | ……………………………………………….. |
| 12. | Maksymalna pojemność: 4 probówki po 250ml | ……………………………………………….. |
| 13. | Funkcja awaryjnego otwierania pokrywy w przypadku braku zasilania z łatwym dostępem od frontu wirówki | ……………………………………………….. |
| 14. | Możliwość ustawienia czasu w zakresie 1 - 99 min, funkcja pracy ciągłej | ……………………………………………….. |
| 15. | Możliwość regulacji temperatury od -9oC do +40oC | ……………………………………………….. |
| 16. | Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania z możliwością ustawienia szybkości wirowania | ……………………………………………….. |
| 17. | Możliwość wprowadzenia i zapamiętania własnych programów wirowania, przynajmniej 20 | ……………………………………………….. |
| 18. | Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz | ……………………………………………….. |
| 19. | Funkcja szybkiego schładzania komory wirówki | ……………………………………………….. |
| 20. | Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf | ……………………………………………….. |
| 21. | Funkcja automatycznego wyłączenia i przejścia w stan „stand by” (gotowości do pracy) po okresie bezczynności | ……………………………………………….. |
| 22. | Możliwość odprowadzenia wilgoci i skroplin z komory do tacki umieszczonej u dołu wirówki | ……………………………………………….. |
| 23. | Funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora oraz ograniczania prędkości wirowania dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa bez konieczności wpisywania przez użytkownika numeru rotora | ……………………………………………….. |
| 24. | Urządzenie wyposażone w rotor zawierający poczwórny kosz okrągły 250 mL | ……………………………………………….. |
| 25. | Adapter do rotora umożliwiający wirowanie probówek stożkowych mieszczących objętość 50 mL | ……………………………………………….. |
| 26. | Adapter do rotora umożliwiający wirowanie probówek stożkowych mieszczących objętość 15 mL | ……………………………………………….. |
| 27. | Gwarancja jakości oraz rękojmia za wady przynajmniej 36 miesięcy | ……………………………………………….. /należy wskazać konkretną wartość/ |
| 28. | Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi maksimum 40 dni od dnia podpisania umowy. | ……………………………………………….. /należy wskazać konkretną liczbę dni/ stanowi kryterium oceny ofert |
| 29. | Dostawa przedmiotu umowy obejmujetransport w miejsce wskazane przez Zamawiającego | I ……………………………………………….. |
| 30. | Zamawiający nie jest zobowiązany do przechowywania żadnych opakowań transportowych urządzenia. | ……………………………………………….. |
| 31. | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim i angielskim | ……………………………………………….. |

- B: Zakup wysokoobrotowej wirówki stołowej z klawiaturą i z chłodzeniem, o poniższych parametrach i wyposażeniu:

| Wysokoobrotowa wirówka z klawiaturą, pokrętłami i chłodzeniem „TYP B”: Producent: …………………………………..………………; Model: …………………………………….…………………………….. Kod produktu / nr seryjny (o ile dotyczy) ………………………………………………….. |
| --- |
| Lp. | Parametry Opis | WARTOŚĆ PARAMETRU – należy wypełnić wykropkowane poprzez wpisanie „TAK ” lub „NIE“ lub wskazanie konkretnej wartości tam, gdzie jest to wymagane |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe / nie powystawowe – rok produkcji nie wcześniej niż 2021 | ……………………………………………….. |
| 2. | Wymiary zewnętrzne wirówki nie przekraczające: Szerokość: 40 cm Głębokość: 65 cm Wysokość: 30 cm Wysokość urządzenia przy otwartej pokrywie: 63 cm | Szerokość: ……………… cm Głębokość: ……………….. cm Wysokość: ………………. cm Wysokość urządzenia przy otwartej pokrywie: ………………. cm /należy wskazać konkretne wartości/ |
| 3. | Maksymalna względna siła wirowania rcf 30130 x g | ……………………………………………….. |
| 4. | Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie 100-17500, do 5000 rpm | ……………………………………………….. |
| 5. | Możliwość zainstalowania co najmniej 12 różnych rotorów | ……………………………………………….. |
| 6. | Pobór mocy maksymalnie 1050W | ……………………………………………….. |
| 7. | Czas osiągnięcia prędkości maksymalnej z standardowym rotorem na probówki o pojemności 1,5/2 ml - 15 sekund | ……………………………………………….. |
| 8. | Czas zatrzymania z standardowym rotorem na probówki o pojemności 1,5/2 ml - 15 sekund |  |
| 9. | Możliwość wirowania, 48 probówek 1,5/2ml lub 6 probówek pojemności 50ml lub 2 x MTP | ……………………………………………….. |
| 10. | Możliwość ustawienia czasu w zakresie 30s – 99h 59min, możliwość pracy ciągłej | ……………………………………………….. |
| 11. | Możliwość zapamiętania co najmniej 20 programów wirowania | ……………………………………………….. |
| 12. | Głośność z rotorem na probówki 1,5/2ml z pokrywą nie przekraczająca 54 dB(A) | ……………………………………………….. |
| 13. | Możliwość regulacji temperatury co najmniej w zakresie od -11 oC do +40 oC | ……………………………………………….. |
| 14. | Obecność klawiszy programowalnych umożliwiających szybki dostęp do zdefiniowanych programów. | ……………………………………………….. |
| 15. | Automatyczne powiadamianie w przypadku źle wyważonego rotora | ……………………………………………….. |
| 16. | Funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora oraz ograniczania prędkości wirowania dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa bez konieczności wpisywania przez użytkownika numeru rotora | ……………………………………………….. |
| 17. | Funkcja automatycznego wyłączenia po określonym czasie bezczynności | ……………………………………………….. |
| 18. | Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania | ……………………………………………….. |
| 19. | Funkcja utrzymywania temperatury komory w trybie „standby” (gotowości do pracy) do momentu otwarcia pokrywy | ……………………………………………….. |
| 20. | Gwarantowana temperatura (4oC) przy maksymalnej prędkości obrotowej | ……………………………………………….. |
| 21. | Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz | ……………………………………………….. |
| 22. | Funkcja szybkiego, wstępnego ochładzania komory wirowania oraz uzyskiwania maksymalnej dokładności temperatury wewnątrz wirnika | ……………………………………………….. |
| 23. | Wyposażona w system szybkiego otwierania i zamykania pokrywy wirnika | ……………………………………………….. |
| 24. | Możliwość schłodzenia komory od temperatury pokojowej do 4oC w czasie maks. 15 minut | ……………………………………………….. |
| 25. | Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf oraz szybkiego konwertowania tych wartości między sobą | ……………………………………………….. |
| 26. | Możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego | ……………………………………………….. |
| 27. | Dren odprowadzający wilgoć oraz skropliny z komory | ……………………………………………….. |
| 28. | Funkcja służąca do zaprogramowanego na określony dzień i czas wstępnego chłodzenia urządzenia | ……………………………………………….. |
| 29. | Wirówka wyposażona w rotor z pokrywą rotora, umożliwiający wirowanie 12 probówek 1,5/2mL wraz z pokrywą | ……………………………………………….. |
| 30. | Rotor z pokrywą rotora, który mieści przynajmniej 6 adapterów do probówek stożkowych pojemności 15 mL i pojemności 50 mL | ……………………………………………….. |
| 31. | Gwarancja jakości oraz rękojmia za wady przynajmniej 24 miesięcy | ……………………………………………….. /należy wskazać konkretną wartość/ |
| 32. | Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi maksimum 40 dni od dnia podpisania umowy. | ……………………………………………….. /należy wskazać konkretną liczbę dni/ stanowi kryterium oceny ofert |
| 33. | Dostawa przedmiotu umowy obejmuje:transport w miejsce wskazane przez Zamawiającego | ……………………………………………….. |
| 34. | Zamawiający nie jest zobowiązany do przechowywania żadnych opakowań transportowych urządzenia. | ……………………………………………….. |
| 35. | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim i angielskim | ……………………………………………….. |

- C: Zakup miniwirówki stołowej z klawiaturą, o poniższych parametrach i wyposażeniu:

| Miniwirówka stołowa z klawiaturą (1 sztuka) Producent: …………………………………..………………; Model: …………………………………….…………………………….. Kod produktu / nr seryjny (o ile dotyczy) ………………………………………………….. |
| --- |
| Lp. | Parametry Opis | WARTOŚĆ PARAMETRU – należy wypełnić wykropkowane poprzez wpisanie „TAK ” lub „NIE“ lub wskazanie konkretnej wartości tam, gdzie jest to wymagane |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe / nie powystawowe – rok produkcji nie wcześniej niż 2021 | ……………………………………………….. |
| 2. | Wymiary zewnętrzne miniwirówki nie przekraczające: Szerokość: 25 cm Głębokość: 25 cm Wysokość: 15 cm Wysokość urządzenia przy otwartej pokrywie: 25 cm | Szerokość: ……………… cm Głębokość: ……………….. cm Wysokość: ………………. cm Wysokość urządzenia przy otwartej pokrywie: ………………. cm /należy wskazać konkretne wartości/ |
| 3. | Maksymalna Względna siła wirowania rcf 12100 x g | ……………………………………………….. |
| 4. | Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie 800-13400 | ……………………………………………….. |
| 5. | Pobór mocy maksymalnie 60W | ……………………………………………….. |
| 6. | Hałas podczas pracy nieprzekraczający 49dB(A) | ……………………………………………….. |
| 7. | Czas osiągnięcia prędkości maksymalnej nie dłuższy niż 14 sekund | ……………………………………………….. |
| 8. | Czas zatrzymania rotora nie dłuższy niż 13 sekund | ……………………………………………….. |
| 9. | Możliwość ustawienia czasu wirowania w zakresie co najmniej 15s-30min, | ……………………………………………….. |
| 10. | Wyposażona w nóżki z przyssawkami zapewniające stabilność pracy | ……………………………………………….. |
| 11. | Okienko inspekcyjne umieszczone na pokrywie w celu obserwacji wirowania i możliwości wykrycia usterki | ……………………………………………….. |
| 12. | Sterowanie przyciskami membranowymi | ……………………………………………….. |
| 13. | Alerty w przypadku awarii wirówki | ……………………………………………….. |
| 14. | Bezobsługowy napęd | ……………………………………………….. |
| 15. | Gniazdo wirnika wykonane z metalu | ……………………………………………….. |
| 16. | Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania | ……………………………………………….. |
| 17. | Wirniki i ich pokrywy odporne na działanie związków chemicznych | ……………………………………………….. |
| 18. | Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50-60Hz | ……………………………………………….. |
| 19. | Funkcja automatycznego otwierania pokrywy po zakończeniu wirowania | ……………………………………………….. |
| 20. | Możliwość awaryjnego otwarcia pokrywy podczas awarii zasilania | ……………………………………………….. |
| 21. | Miniwirówka wyposażona w rotor umożliwiający wirowanie 12 probówek 1,5/2mL | ……………………………………………….. |
| 22. | Urządzenie wyposażone w rotor na probówki PCR w pasku, umożliwiający wirowanie 2 pasków po 8 probówek | ……………………………………………….. |
| 23. | Miniwirówka wyposażona w adaptery na probówki 0,2ml, 0,4 ml, 0,5 ml i 0,6ml | ……………………………………………….. |
| 24. | Gwarancja jakości oraz rękojmia za wady przynajmniej 24 miesięcy | ……………………………………………….. /należy wskazać konkretną wartość/ |
| 25. | Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi maksimum 40 dni od dnia podpisania umowy. | ……………………………………………….. /należy wskazać konkretną liczbę dni/ stanowi kryterium oceny ofert |
| 26. | Dostawa przedmiotu umowy obejmuje transport w miejsce wskazane przez Zamawiającego | I ……………………………………………….. |
| 27. | Zamawiający nie jest zobowiązany do przechowywania żadnych opakowań transportowych urządzenia. | ……………………………………………….. |
| 28. | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim i angielskim | ……………………………………………….. |

UWAGA! Dokument musi zostać prawidłowo podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji wraz z dołączeniem dokumentów potwierdzających to uprawnienie zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.

Załącznik nr 9 do SWZ

- Pełna nazwa Wykonawcy:

- ................................................................................................................

- ................................................................................................................

- Adres: ...........................................................................................

- (kod, miasto, ulica, numer domu)

# Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawę sprzętu laboratoryjnego – komory laminarne, inkubatory, wirówki, miniwirówki

Zadanie 4: Dostawa specjalistycznej wirówki podwójnej.

Przedmiotowy środek dowodowy - matryca zgodności (wzór)

- znak sprawy ADZ.261.16.2023

| Specjalistyczna wirówka podwójna – 1 szt. Producent: …………………………………..………………; Model: …………………………………….…………………………….. Kod produktu / nr seryjny (o ile dotyczy) ………………………………………………….. |
| --- |
| Lp. | Parametry Opis | WARTOŚĆ PARAMETRU – należy wypełnić wykropkowane poprzez wpisanie „TAK ” lub „NIE“ lub wskazanie konkretnej wartości tam, gdzie jest to wymagane |
| 1. | Specjalistyczna wirówka podwójna z chłodzeniem do mielenia/homogenizowania i mieszania w zmiennej temperaturze, umożliwiająca mieszanie słabo rozpuszczalnych lub trudnych do wymieszania składników, ekstrakcję, mielenie, homogenizację lub wytwarzanie nanocząstek | ……………………………………………….. |
| 2. | Urządzenie fabrycznie nowe / nie powystawowe – rok produkcji nie wcześniej niż 2021 | ……………………………………………….. |
| 3. | Wymiary zewnętrzne wirówki nie przekraczające: Szerokość: 48 cm Głębokość: 76 cm Wysokość: 42 cm | Szerokość: ……………… cm Głębokość: ……………….. cm Wysokość: ………………. cm /należy wskazać konkretne wartości/ |
| 4. | Maksymalna prędkość RPM: nie mniejsza niż 2500 rpm | ……………………………………………….. |
| 5. | Maksymalna prędkość RCF: nie mniejsza niż 1040 x g | ……………………………………………….. |
| 6. | Pojemność maksymalna: nie mniejsza niż 2 × 200 ml/40 x 2.0 ml | ……………………………………………….. |
| 7. | Regulowany czas pracy wirówki w zakresie co najmniej 1 s – 99 godz. z możliwością pracy w trybie ciągłym | ……………………………………………….. |
| 8. | Automatyczne otwieranie pokrywy po zakończeniu procesu wirowania | ……………………………………………….. |
| 9. | Metalowa obudowa wirówki oraz pokrywa | ……………………………………………….. |
| 10. | Wnętrze wirówki wykonane ze stali nierdzewnej | ……………………………………………….. |
| 11. | Do urządzenia musi być dołączony rotor kątowy 2-miejscowy o max. RPM nie mniejszym niż 1500 obr/min (max. RCF nie mniej niż 350) wyposażony w dyski rotacyjne zapewniające wirowanie w dwóch niezależnych od siebie kierunkach i z odpowiednimi adapterami | ……………………………………………….. |
| 12. | W wyposażeniu 2 x adaptery na probówki stożkowe 50 ml/15 ml | ……………………………………………….. |
| 13. | W wyposażeniu 2 x adaptery na probówki 2.0 ml | ……………………………………………….. |
| 14. | Zasilanie elektryczne: 230 V, 50 – 60 Hz | ……………………………………………….. |
| 15. | Zużycie energii: nie więcej niż 1600 VA | ……………………………………………….. |
|  | GWARANCJA I RĘKOJMIA ZA WADY |  |  |
| 16 | Gwarancja jakości oraz rękojmia za wady przynajmniej 36 miesięcy | ……………………………………………….. /należy wskazać konkretną wartość/ |
| IV. POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
| 17. | Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi maksimum 90 dni od dnia podpisania umowy. | ……………………………………………….. /należy wskazać konkretną liczbę dni/ stanowi kryterium oceny ofert |
| 18. | Dostawa przedmiotu umowy obejmuje: transport w miejsce wskazane przez Zamawiającego wniesienie (wnoszenie po schodach) montaż i instalację pierwsze uruchomienie | ……………………………………………….. |
| 19. | Wykonawca zapewni szkolenie po instalacji urządzenia obejmujące - obsługę techniczną urządzenia | ……………………………………………….. |
| 20. | Zamawiający nie jest zobowiązany do przechowywania żadnych opakowań transportowych urządzenia. | ……………………………………………….. |
| 21. | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim i angielskim | ……………………………………………….. |

UWAGA! Dokument musi zostać prawidłowo podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji wraz z dołączeniem dokumentów potwierdzających to uprawnienie zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.