Załącznik nr 8 do SWZ
Załącznik do umowy nr TZ.TA.280.47.7.2021
# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 7
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego sprzętu jednokrotnego użytku do aparatów do nieinwazyjnego wspomagania oddychania noworodków oraz respiratorów posiadanych przez Zamawiającego (układów oddechowych, czapeczek, maseczek nosowych, filtrów, komór, membran, zastawek wydechowych) oraz zestawów infuzyjnych, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte zamówieniem dotyczącym zadania nr 7 spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.

6. Wykonawca oferuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
- poszczególne dostawy wyrobów realizować w terminie do ……… dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer ……………………………..….…. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: …………………………………... Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku.

7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę zgodną z poniższą kalkulacją:

Lp.	Przedmiot zamówienia – / zadanie nr 7	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6 = 4 x 5	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto / 8 = 6 + 7	Cena jednostkowa brutto / 9 = 8/4	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Jednorazowy układ oddechowy z generatorem do posiadanego przez zamawiającego aparatu Infant Flow z zabezpieczeniem antybakteryjnym opartym na działaniu jonów srebra, przystosowany do posiadanego przez zamawiającego nawilżacza Fischer&Paykel / Układ zawiera: / - odcinek wdechowy podgrzewany o dł. 1,2 m, Ø wew. 10 mm / - odcinek wydechowy niepodgrzewany z perforacją w postaci regularnych otworów zabezpieczających przed okluzją, umiejscowionych na wierzchołkach karbowań, na całej długości odcinka / - odcinek łączący nawilżacz z respiratorem dł. 0,6 m / - końcówka donosowa o zróżnicowanej grubości ramion donosowych w rozm. S, M, L / - odcinek do pomiaru ciśnienia dł. 2,1 m / - generator z elastycznymi i miękkimi paskami mocującymi z pętelkami do zaczepienia rzepów z jednej strony, paski zakończone usztywnianymi, karbowanymi końcami, które ułatwiają montaż generatora do czapeczki / - kołyska do zamocowania generatora na czepcu, wykonana z elastycznego tworzywa w kształcie litery T, z rzepem mocującym	szt.	440
2.	Czepiec do terapii wymiennych do stosowania w nieinwazyjnym wspomaganiu oddechu (NIV) umożliwiający zamocowanie generatora w mocowaniu kołyskowym za pomocą dwóch krótkich dwustronnych rzepów oraz w terapii tlenowej wysokimi przepływami (HFOT) umożliwiający zamocowanie kaniuli nosowej za pomocą dwóch długich rzepów (posiadających dodatkowo warstwę klejącą). / Rozmiary: / - obwód głowy do 24 cm, rozm. XXS / - obwód głowy 24-28 cm, rozm. XS / - obwód głowy 28-31 cm, rozm. S / - obwód głowy 31-34 cm, rozm. M	szt.	110
3.	Maska nosowa wykonana z silikonu dopasowana anatomicznie do nosa pacjenta, kompatybilna z generatorem wskazanym w poz. 1, rozmiar oznaczony kolorem; w rozmiarach: S, M, L, XL	szt.	110
4.	Jednorazowy filtr bakteriobójczy i wyciszający do układu oddechowego do posiadanego przez Zamawiającego aparatu Infant Flow	szt.	380
5.	Komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym szybko napełniająca się, z automatyczną regulacją poziomu wody, drenem do wody dł. 1,2 m, czas napełniania ok. 60 sek.	szt.	500
6.	Jednorazowe zestawy infuzyjne z filtrem 15 µm w komorze kroplowej, z zaciskiem, z końcówką Luer z zaworem zwrotnym dł. 210 cm, otwór 3 mm, objętość wypełnienia 15 ml	szt.	300
7.	Układ oddechowy noworodkowy przystosowany do użytku z posiadanym przez Zamawiającego nawilżaczem F&P MR 850, rury z zabezpieczeniem antybakteryjnym opartym na działaniu jonów srebra, przekrój rur - 10 mm, przepływ gazów powyżej 4L/min. / W skład zestawu wchodzi: / - odcinek wdechowy podgrzewany o dł. 1,2 m / - odcinek wydechowy niepodgrzewany z pułapką wodną / - odcinek przedłużający do inkubatora 0,3 m / - dren ciśnieniowy / - zestaw adapterów umożliwiających stosowanie z posiadanymi respiratorami: Babylog, MVP-10 / - komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym	szt.	220
8.	Układ oddechowy noworodkowy przystosowany do posiadanego przez Zamawiającego nawilżacza F&P MR 850, rury z zabezpieczeniem antybakteryjnym opartym na działaniu jonów srebra, przekrój rur – 10 mm, przepływ gazów powyżej 4L/min. / W skład zestawu wchodzi: / - odcinek wdechowy podgrzewany o dł. 1,2 m / - odcinek wydechowy podgrzewany / - odcinek przedłużający do inkubatora 0,3 m / - dren ciśnieniowy / - zestaw adapterów / - komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym, dł. drenu do wody 1,2 m	szt.	110
9.	Zastawka wydechowa pacjenta jednorazowa do układu oddechowego do posiadanego przez Zamawiającego respiratora transportowego BIO-MED DEVICES MPV 10	szt.	270
10.	Filtr wydechowy do posiadanego przez Zamawiającego respiratora Avea	szt.	50
11.	Filtr F-6E do posiadanego przez Zamawiającego inkubatora Atom V-2100G	szt.	110
12.	Filtr F-4E do posiadanego przez Zamawiającego inkubatora Atom V-850/V-85/V-80	szt.	160
13.	Filtr powietrza do posiadanego przez Zamawiającego o inkubatora Atom	szt.	160
14.	Adapter do nCPAP 0,6 m do posiadanego przez Zamawiającego respiratora Fabian nr AMCP1409/051	szt.	40
15.	Czujnik przepływu j.u. do posiadanego przez Zamawiającego respiratora Fabian nr 7058	szt.	40
16.	Łącznik do podaży tlenku azotu do posiadanego przez Zamawiającego respiratora Fabian HFO	szt.	40
17.	Układ oddechowy noworodkowy przystosowany do użytku z posiadanym przez Zamawiającego` respiratorem Fabian HFO, rury usztywniane, rury z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra, przekrój rur – 10 mm, przepływ gazów powyżej 4L/min. / W skład zestawu wchodzi: / - odcinek wdechowy podgrzewany o dł. 1,2 m / - odcinek wydechowy podgrzewany / - odcinek przedłużający do inkubatora 0,3 m / - dren ciśnieniowy / - zestaw adapterów / - komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu zbieraniu się kondensatu w obwodzie oddechowym, dł. drenu do wody 1,2 m	szt.	60
18.	Zestaw do monitorowania tlenku azotu do posiadanego przez zamawiającego NoxBoxi 10 mm	szt.	35
19.	Podkładka mocująca do kaniuli nosowej z możliwością repozji	szt.	220
		RAZEM:				X

.................................., dn. ....................2021 roku
        ….................................….............................................................................
        podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania wykonawcy