Nazwa i adres Wykonawcy  ..............................                                                                                                        Nr postępowania: 41 Z TP 22                                                    
                                                                                                                                                                                   Załącznik nr  1-2 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW 
TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET II

## Przedmiot zamówienia: Łóżko elektryczne z szafką przyłóżkową przeznaczone do mycia w myjni i materacem przeciwodleżynowym 
– 5 kpl.  (CPV: 33192120-9)

Producent:

Oferowany model:

Rok produkcji aparatu: 2022

| L.p. | Parametry | Parametr graniczny | Parametr punktowany | Potwierdzenie parametru punktowanego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych. Podstawa łóżka oraz przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. Podstawa łóżka pantografowa podpierająca leże w minimum 6 punktach gwarantująca stabilność leża. Szyny nierdzewne mocowane po bokach wzdłuż ramy leża na elementy wyposażenia. | Tak | Podstawa łóżka podpierająca leże w: więcej niż 6 punktach – 10 pkt 6 punktach – 0 pkt |  |
| 2 | Długość całkowita: 2200 mm +/- 30 mm Szerokość całkowita 970 mm, +/- 30 mm | Tak | - | - |
| 3 | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem a podwoziem nie mniej niż 15 cm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych | Tak | - | - |
| 4 | W narożnikach leża 4 krążki stożkowe uniemożliwiające przypadkowe wyrwanie parapetów okiennych lub listew ściennych przy regulacji wysokości łóżka, odbojowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami. | Tak | - | - |
| 5 | Leże łóżka czterosegmentowe z czego trzy segmenty ruchome. | Tak | - | - |
| 6 | Leże wypełnione łatwo odejmowanymi panelami (bez konieczności użycia narzędzi) z tworzywa. Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego poziomowania - CPR. Segment wezgłowia wypełniony płytą HPL wraz z tunelem na kasetę RTG. Łóżko wyposażone w tworzywową kieszeń zabezpieczającą pilota w czasie transportu. | Tak | - | - |
| 7 | Autoregresja segmentu oparcia pleców min 9 cm | Tak | - | - |
| 8 | W narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz w części wezgłowia wysięgnika z uchwytem do ręki. | Tak | - | - |
| 9 | Sterowanie funkcjami łózka za pomocą: - panelu w barierkach od wewnątrz dla pacjenta , umożliwiającego czytelne zastosowanie funkcji tj: Regulacji wezgłowia, pozycji fotelowej, regulacji wysokości leża, regulacji uda. - panelu dla personelu medycznego po stronie zewnętrznej barierek, panel z wyświetlaczem LCD pokazujący uruchomioną funkcję. Funkcja CPR, przycisk serwisowy. - panelu sterującego chowanego pod leżem w półce do odkładania pościeli z możliwością instalacji go na szczycie łóżka. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (Dostępność funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego. Posiada również optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci. Możliwość tymczasowego przywrócenia wszystkich funkcji ( 120 lub 180 sec). w pilocie oraz w panelu sterującym od strony zewnętrznej barierek - pilota przewodowego | Tak | - | - |
| 10 | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie nie mniejszym od 320 mm do 910 mm +/- 30 mm | Tak | - | - |
| 11 | Panel centralny wyposażony w dodatkowy przycisk umożlwiający dowolne zaprogramowanie dowolnej pozycji | Tak/ Nie | Tak - 10 pkt, Nie - 0 pkt |  |
| 12 | Możliwość położenia segmentu oparcia pleców w pozycji 150,300, 450 za pomocą 3 przycisków dla każdego z kątów. | Tak/ Nie | Tak - 10 pkt, Nie - 0 pkt |  |
| 13 | Elektryczna regulacja: - segmentu oparcia pleców minimum od 0 do 75 stopni (+/- 50) - segmentu uda minimum od 0 do 45 stopni (+/- 50) - pozycji Trendlelenburga minimum od 0 do 15 stopni (+/- 20) - pozycji anty-Trendlenburga minimum od 0 do 15 stopni (+/- 20) | Tak | - | - |
| 14 | Sygnalizacja dźwiękowa informująca o najniższej pozycji leża | Tak/Nie | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 15 | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego. | Tak | - | - |
| 16 | Szczyty łóżka wyjmowane z ramy leża, wypełnione płytą dwustronnie laminowaną grubości min. 8mm, montowaną na stałe z ramą szczytu, którego konstrukcję ze stali nierdzewnej integrują części tworzywowe. Szczyty łatwe w dezynfekcji, odporne na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV. | Tak | - | - |
| 17 | Łóżko wyposażone w cztery niezależne, opuszczane ruchem półkulistym, tworzywowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta. | Tak | - | - |
| 18 | Opuszczanie oraz podnoszenie barierek bocznych za pomocą jednej ręki, wspomagane pneumatyczne. Barierki od strony głowy poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców. Wysokość barierek bocznych zabezpieczająca pacjenta na minimum 40 cm. Barierki boczne wykonane z tworzywa, wypełnione wklejką kolorystyczną do wyboru przez Użytkownika. Barierki wyposażone w tworzywowy uchwyt podtrzymujący pilot z możliwością ustawienia kąta. Barierki zabezpieczające pacjenta na całej długości | Tak | - | - |
| 19 | Możliwość zawieszania drenażu lub worków urologicznych na barierkach. Uchwyty stanowią część barierek bocznych.. | Tak | - | - |
| 20 | Przedłużenie leża o minimum 20 cm. Dźwignie zwalniania mechanizmu umieszczone od strony nóg w szczycie łóżka. Nie dopuszcza się mechanizmów umieszczonych pod ramą leża. | Tak | Powyżej 20 cm – 10 pkt 20 cm – 0 pkt |  |
| 21 | Minimum 4 uchwyty stabilizujące materac. | Tak | - | - |
| 22 | Koła podwójne o średnicy minimum 150 mm z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach. Sygnalizacja dźwiękowa informująca o zwolnionej blokadzie kół. | Tak | - | - |
| 23 | Bezpieczne obciążenie robocze łóżka minimum 250 kg. | Tak | - | - |
| 24 | Układ elektryczny spełniający wymagania IPX6. | Tak | - | - |
| 25 | Konstrukcja łóżka pozwalająca na okresowe mycie i dezynfekcję łóżka w automatycznej myjni dezynfekcyjnej w parametrach- 60 st – 7 min lub 90 st. 5 min | Tak | - | - |
| 26 | Możliwość wyboru kolorystyki przez Użytkownika z minimum 8 dostępnych kolorów. | Tak | - | - |
| 27 | Wysuwana półka na prowadnicach teleskopowych do odkładania pościeli z miejscem na panel centralny. – 5 szt. (po 1 do każdego łóżka) | Tak | - | - |
| 28 | Wieszak do kroplówki – Montowany w tulejach od strony szczytu głowy lub szczytu nóg. Wysuwany wysięgnik chromowany z min 2 hakami - 5 szt. (po 1 do każdego łóżka) | Tak | - | - |
| 29 | Wysięgnik z uchwytem ręki – Chromowany wysięgnik montowany w tuleje od strony szczytu głowy, wyposażony w tworzywowy trójkąt do podciągania - 1 szt. | Tak | - | - |
| 30 | Materac szpitalny prewencyjny – Materac wykonany z piany poliuretanowej posiadający właściwości prewencji przeciwodleżynowej. Materac w pokrowcu nieprzemakalnym oddychającym. Wysokość materaca min 140 mm - 5 szt. (po 1 do każdego łóżka). Materace wykonane z materiału pozwalającego na okresową parową dezynfekcje komorową w parametrach – 75st – 20 min, lub 80 st – 10 min. | Tak | - | - |
| 31 | Materac przedłużenia leża – Materac wykonany z piany poliuretanowej w obszyciu z tkaniny nieprzemakalnej - 1 szt. Materac wykonany z materiału pozwalającego na okresową parową dezynfekcje komorową w parametrach – 75st – 20 min, lub 80 st – 10 min. | Tak | - | - |
| 32 | Podstawa wykonana z profili aluminiowych umiejscowionych na mobilnej podstawie z możliwością indywidualnej blokady. Korpus szafki wykonany z jednolitego odlewu typu PP. Konstrukcja szafki składająca się z tworzywowej, przelotowej szuflady na drobne rzeczy pacjenta oraz dodatkowych półek, np. miejsce na butelkę z wodą. | Tak | - | - |
| 33 | Blaty szafki oraz półki bocznej wykonane z tworzywa typu PP odpornego na wilgoć, wysoką temperaturę oraz promieniowanie UV. Blaty profilowane w sposób chroniący przedmioty przed przypadkowym zsuwaniem. Aluminiowy reling ułatwiający transportowanie szafki. Z tyłu szafki tworzywowe haczyki na ręcznik pacjenta oraz tworzywowy uchwyt przytrzymujący butelkę lub szklankę z możliwością jego łatwego odejmowania i przesuwania na całej szerokości szafki. | Tak | - | - |
| 34 | Blat boczny o wymiarach 60 cm x 40 cm( +/- 3 cm), składany do boku szafki w sposób wolno opadający, bezstopniowy. | Tak | - | - |
| 35 | Regulacja wysokości całej szafki wraz z blatem bocznym dokonywana za pomocą bezstopniowej sprężyny gazowej umieszczonej w korpusie. Regulacja w zakresie 90 cm do 120 cm. (mierzone od górnej części szafki do podłogi) +/- 3 cm Mechanizm regulacji wysokości umieszczony w skrzynce szafki. | Tak | - | - |
| 36 | Wymiary zewnętrzne z rozłożonym blatem bocznym: Wysokość: 90 cm do 120 cm, (+/-3 cm) Szerokość: 45 cm x 92, (+/-3 cm) Głębokość: 45 cm, (+/-3 cm) Wymiary blatu szafki –część stała 30 cm na 45 cm, (+/-3cm) | Tak | - | - |
| 37 | Szafka z systemem montażu na szczycie oferowanego łóżka, umożliwiająca transport wraz z łóżkiem jako zestaw; montaż bez użycia narzędzi dokonywany przez zawieszenie szafki na szczycie łóżka . | Tak | - | - |
| 38 | Możliwość połączenia szafki z oferowanym łóżkiem, jako integralna całość umożliwiająca łatwiejszy transport chorego na łóżku oraz jego rzeczy znajdujących się w szafce przyłóżkowej | Tak | - | - |
| 39 | 4 podwójne koła jezdne o średnicy 65 mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. | Tak | - | - |
| 40 | Konstrukcja szafki pozwalająca na okresowe mycie i dezynfekcję łóżka w automatycznej myjni dezynfekcyjnej w parametrach- 60 st – 7 min lub 90 st. 5 min | Tak | - | - |
| 41 | Możliwość wyboru kolorystyki przez Użytkownika z minimum 8 dostępnych kolorów. | Tak | - | - |
| 42 | Pełna gwarancja na dostarczony sprzęt na okres 24 miesięcy. | Tak | - | - |