## Pakiet nr 1
Dostawa systemu video z ureterorenoskopem giętkim dla "Poddębickiego Centrum Zdrowia" Sp. z o.o. w Poddębicach
Pakiet nr 1 CPV: 33.10.00.00-1 33.16.90.00-2
L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena netto za szt. | Wartość netto (zł) | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) | Producent | Model/ typ/ Nazwa handlowa/ nr katalogowy produktu/ (wpisać właściwe)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Sterownik dla giętkich endoskopów video z monitorem 21" | kpl. | 1
2. | Ureterorenoskop giętki cyfrowy, sterylizowany z ograniczniem czasowym - max 21 h pracy wraz z płaszczem dostępu moczowodowego z giętką koncówką dystalną oraz funkcją odsysania podczas litotrypsji. Dostępny w rozmiarach: 10/12 Fr, 11/13 Fr, 12/14 Fr oraz długościach: 40 cm lub 50 cm do wyboru | kpl. | 3
3. | Kosz do mycia, sterylizacji i przechowywania giętkich endoskopów wymiary wew. 432 mm x 88 mm x 272 mm, wymiary zew. 448 mm x 106 mm x 288 mm | kpl. | 3
Pozycje określone w poz. 1- 3 muszą być kompatybilne |  |  |  | Razem:
Parametry wymagane przez Zamawiającego: | [7 empty] | Parametry oferowane przez Wykonawcę. Potwierdzenie spełnienia wymagań TAK/NIE. (Proszę wypełnić wszystkie niżej wymienione punkty)
Warunki ogólne
1. | Rok produkcji: nie starszy niż 2023 r. | [5 empty] | Podać
2. | Certyfikat CE wystawiony z udziałem jednostki notyfikowanej. Zamawiający wymaga dostarczenia certyfikatu przy dostawie. | [5 empty] | Tak
3. | Deklaracja Zgodności. Zamawiający wymaga dostarczenia deklaracji przy dostawie. | [5 empty] | Tak
4. | Urządzenie zgłoszone do URPLWM i PB w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej II a lub posiadający certyfikat WE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej II a stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EWG. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie. | [5 empty] | Tak
5. | Instrukcja obsługi, użytkowania i konserwacji, w języku polskim, w wesji elektronicznej i papierowej. Zamawiający wymaga dostarczenia przy dostawie. | [5 empty] | Tak
6. | Termin dostawy do 28 dni | [5 empty] | Tak, podać
7. | Bezpłatne szkolenie w zakresie obsługi urządzenia dla personelu medycznego, potwierdzone certyfikatem. Termin szkolenia do uzugodnienia z zamawiającym. | [5 empty] | Tak
8. | Usługi gwarancyjne świadczone min. w dni robocze, tj. poniedziałek-piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy min. w godzinach 8.00-16.00 | [5 empty] | Tak, podać
9. | W przypadku ujawnienia wady lub usterki sprzętu bądź innych wymaganych czynności serwisowych czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych/ naprawczych nie może być dłuższy niż 24 godziny (w dni robocze poniedziałek – piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach min. 8:00 – 16:00) - rozumiane jako przyjazd serwisu. | [5 empty] | Tak, podać
10. | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 5 7 dni roboczych Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o parametrach i funkcjonalności nie gorszej niż oferowane w przetargu | [5 empty] | Tak
11. | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji - wg zaleceń producenta | [5 empty] | Tak, podać
12. | Autoryzowany serwis gwarancyjny na terenie RP (podać adres, numer telefonu i fax.) | [5 empty] | Tak, podać
13. | Autoryzowany serwis pogwarancyjny na terenie RP (podać adres, numer telefonu i fax.) | [5 empty] | Tak, podać
14. | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 8 lat od daty zainstalowania | [5 empty] | Tak, podać
15. | Paszport Techniczny potwierdzający instalację i sprawność urządzenia oraz termin następnego przeglądu | [5 empty] | Tak
16. | Wykaz jednostek uprawnionych przez producenta lub dostawcę do prowadzenia autoryzowanego serwisu przeglądowego i naprawczego, dysponującego sprzętem zastępczym w okresie napraw powyżej 5-ciu dni roboczych | [5 empty] | Tak, podać
17. | Protokół odbiorczy dostawcy potwierdzający kompletność dostawy, konfiguracji zestawu i gotowość do rozpoczęcia jej użytkowania | [5 empty] | Tak
18. | Protokół odbiorczy dostawcy potwierdzający szkolenie personelu w zakresie obsługi i eksploatacji. | [5 empty] | Tak
Parametry techniczne Ureterorenoskop giętki, cyfrowy, wielorazowy wraz z dedykowanym kontrolerem kamery - 3 zestawy
19. | Cyfrowy, wielorazowy ureterorenoskop giętki o ograniczonym czasie pracy. W zestawie płaszcz dostępu moczowodowego z giętką końcówką dystalną oraz funkcją odsysania podczas litotrypsji. Dostępny w rozmiarach: 10/12Fr, 11/13Fr, 12/14Fr oraz długościach: 40 cm lub 50 cm do wyboru przez Zamawiającego. Możliwa kontrola odsysania poprzez przesuwną regulację zamknięcia odpowietrznika. Płaszcz oraz poszerzacz z nadrukowaną centymetrową podziałką oraz pokryciem hydrofilnym na całej długości. | [5 empty] | Tak, podać
20. | Czas pracy cyfrowego ureterorenoskopu giętkiego minimum 20 godzin. | [5 empty] | Tak, podać
21. | Długość robocza oferowanego ureterorenoskopu giętkiego min. 670 mm | [5 empty] | Tak, podać
22. | Maksymalna średnica zewnętrzna części roboczej oferowanego ureterorenoskopu giętkiego Ø 2,8 mm | [5 empty] | Tak, podać
23. | Maksymalna średnica zewnętrzna części dystalnej oferowanego ureterorenoskopu giętkiego F 7,5 | [5 empty] | Tak, podać
24. | Średnica kanału roboczego oferowanego ureterorenoskopu giętkiego min. Ø 1,2 mm | [5 empty] | Tak, podać
25. | Pole widzenia oferowanego ureterorenoskopu giętkiego min. 110° | [5 empty] | Tak, podać
26. | Głębia ostrości oferowanego ureterorenoskopu giętkiego min 2-50 mm | [5 empty] | Tak, podać
27. | Wygięcie części dystalnej oferowanego ureterorenoskopu giętkiego minimum 260° góra i 260° dół | [5 empty] | Tak, podać
28. | Adapter do podłączenia ureterorenoskopu giętkiego do dedykowanego kontrolera kamery | [5 empty] | Tak
29. | Dopuszczenie do sterylizacji oferowanych uretorenoskopów giętkich w sterylizacji plazmowej oraz gazowej w tlenku etylenu | [5 empty] | Tak
Sterownik kamery kompatybilny z oferowanymi ureterorenoskopami giętkimi - 1 zestaw
30. | Sterownik kamery zintegrowany z monitorem min. 21 cali, posiadający wbudowane źródło światła LED | [5 empty] | Tak, podać
31. | Żywotność lampy min 10.000 godzin | [5 empty] | Tak, podać
32. | Sterownik kamery wyposażony w min. trzy wyjścia wideo takie jak: HD-SDI, DVI, HDMI | [5 empty] | Tak, podać
33. | Funkcja rejestrowania zdjęć oraz nagrywania filmów | [5 empty] | Tak
34. | Wbudowany port USB 3.0 | [5 empty] | Tak
Wyposażenie
35. | Kosz do mycia i sterylizacji giętkich endoskopów. Dolna część kosza ze zintegrowanym koszem na drobne części, wsporniki i silikonowe oringi, pokrywa kosza z klipsem sprężynowym i 2 uchwytami. Wymiary max. (szer. x wys. x gł ): 448 x 288 x 106mm – 3 szt. | [5 empty] | Tak, podać
36. | Dedykowany program pracy kontrolera kamery do wzmocnienia obrazu w celu zmniejszenia koloru krwi | [5 empty] | Tak
Informacje kryteria oceny ofert, zgodnie z rozdziałem XIX SWZ | [7 empty] | Parametry oferowane przez Wykonawcę
37. | Gwarancja na sprzęt i oprogramowanie min. 24 miesięcy, max. 36 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru | [5 empty] | Gwarancja 24 miesiące – 0 pkt Gwarancja 36 miesięcy– 20 pkt Tak, podać
Wszystkie parametry techniczne sprzętu określone w SWZ stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie w/w parametrów minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałymi eksploatacyjnymi).
Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.
Dokument musi być sporządzony, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (dla zachowania formy elektronicznej wystarcza złożenie oferty w postaci elektronicznej i opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)