Obwód Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Białej s.p.z.o.z.

**WYJAŚNIENIA TREŚCI**

**SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług medycznych poprzez modernizację diagnostyki w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego – S.P.Z.O.Z. w Bielsku-Białej**

**Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym:**

<https://platformazakupowa.pl//>

**Nr postępowania: 2/2021**

1. SWZ VIII.4 Czy Zamawiający wyraża zgodę, na modyfikację „w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie przynajmniej 1 dostawę sprzętu medycznego o łącznej wartości 200.000 zł;” Uzasadnienie: przedmiotem zamówienia nie jest dostawa sprzętu komputerowego.

Odp; Zamawiający sprostował oczywistą omyłkę pisarską w SWZ.

1. SWZ czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie ustępu zgodnie z art. 107 ust 2 ustawy PZP: „Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, o ile przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia.”?

Odp; TAK

1. Czy Zamawiający zaakcepteuje analizator biochemiczny z modułem ISE fabrycznie nowy rok produkcji 2020?

Odp; **TAK akceptuje**

1. Czy Zamawiający uzna za spełniony zapis „Trwałe kuwety szklane (kwarcowe), bez konieczności wymiany przez Użytkownika przez cały okres trwania umowy” jeżeli okres trwałości kuwet wynosi 5 lat?

Odp; TAK

1. W związku z zapisem „ podłączenie do sieci LIS, szkolenie personelu medycznego z uzyskaniem certyfikatu odbywa się z udziałem i na koszt Wykonawcy” prosimy o potwierdzenie, że analizator powinien posiadać możliwość podłączenia do systemu LIS.

Odp; TAK potwierdzamy.

1. Czy w związku z zapisem „Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia projektu/wzoru umowy zawierającego ceny odczynników, kontroli, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych” Zamawiający wymaga aby analizator i oferowane do niego odczynniki stanowiły spójny system analityczny i pochodziły od jednego producenta?

Odp. System musi być spójny- dopuszczamy pochodzenie od tego samego producenta.

1. W związku z zapisem „Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia projektu/wzoru umowy zawierającego ceny odczynników, kontroli, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych” prosimy o informację jakie parametry Zamawiający będzie oznaczał na oferowanym analizatorze.

Odp: sód, potas, chlorki, CRP, glukoza, cholesterol, HDL, triglicerydy, aspat, alat, bilirubina, bilirubina pośrednia, AP, GGTP, białko całkowite, białko w moczu, mocznik, kreatynina, kwas moczowy, diastaza, żelazo, UIBC, wapń, fosfor, magnez, kinaza kreatynowa CK.

1. Czy w związku z zapisem „Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia projektu/wzoru umowy zawierającego ceny netto i brutto odczynników, kontroli, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych” Zamawiający uzna za spełniony warunek Załączenie formularza asortymentowo-cenowego dla odczynników, kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych z określonym terminem płatności, dostawy oraz deklaracją, że dostawy odbywać się będą na koszt wykonawcy bez konieczności załączania projektu umowy .

Odp: TAK

1. Przedmiotem przetargu jest dostawa analizatora biochemicznego, w związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu w Załącznik nr 1a do SWZ USG fabrycznie nowe: **TAK** na Analizator biochemiczny fabrycznie nowy: **TAK** –przedmiotem postępowania jest dostawa analizatora.

Odp; Zamawiający sprostował oczywistą omyłkę pisarską w załączniku nr 1a do SWZ.

Wprowadzone odpowiedzi są integralną częścią swz i obowiązują wykonawców.

Termin składania ofert - 5.11.2021r godz. 13.00

Termin otwarcia – 5.11.2021r godz. 13.30.

Okres związania -do dnia 4.12.2021r.

Pozostałe zapisy swz bez zmian.

 Pełnomocnik