| Lp. | Opis parametru | Parametry wymagane, tak podać | Parametry oferowane, tak podać | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ciśnieniomierz elektroniczny przenośny- szt. 5 (poz. 11) |  |  |  |
|  | Pełna nazwa urządzenia. Typ, model | Tak, podać |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nierekodyncjonowane, nie powystawowe wyprodukowane w roku min. 2025. | Tak, podać |  |  |
|  | Elektroniczny ciśnieniomierz umożliwiający badanie ciśnienia tętniczego krwi | Tak, podać |  |  |
|  | Duży, kolorowy wyświetlacz LCD | Tak, podać |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia: minimum 0 mmHG – 300 mmHG | Tak, podać |  |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu: minimum 35 u/min - 190 u/min z dokładnością nie gorszą niż (± 5,0 %). | Tak, podać |  |  |
|  | Moduł pomiaru ciśnienia na minimum 150 000 cykli | Tak, podać |  |  |
|  | Ciśnienie skurczowe w zakresie nie mniejszym niż 60 mmHg -250 mmHg. | Tak, podać |  |  |
|  | Ciśnienie rozkurczowe w zakresie nie mniejszym niż 30 mmHg - 160 mmHg | Tak, podać |  |  |
|  | Ciśnienie MAP w zakresie nie mniejszym niż 40 mmHg - 190 mmHg | Tak, podać |  |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego MAP, pulsu, daty, godziny, numeru kolejnego odczytu i poziomu naładowania akumulatora | Tak, podać |  | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Wartości ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, MAP mogą być wyświetlane zamiennie w jednostkach mmHg lub kPa. | Tak, podać |  |  |
|  | Pomiar w trakcie inflacji mankietu- typowy czas pomiaru 15 sekund | Tak, podać |  |  |
|  | Długość przewodu do pomiaru ciśnienia tętniczego nie mniejsza niż 150 cm. | Tak, podać |  |  |
|  | Wewnętrzna pamięć: minimum 50 ostatnich pomiarów | Tak, podać |  |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe: - akumulatory litowo – jonowe, minimum 100 pomiarów przy w pełni naładowanych akumulatorach | Tak, podać |  |  |
|  | Ładowarka umożliwiająca ładowanie ciśnieniomierza z zasilania 230 V | Tak, podać |  |  |
|  | Obudowa ciśnieniomierza z kolorystycznym wyróżnieniem stref podlegających szczególnej dezynfekcji ze względu na bezpośredni kontakt z użytkownikiem, np. uchwyty, przycisk | Tak, podać |  |  |
|  | Wersja nabiurkowa, przenośna z 2 mankietami dla dorosłych w różnych rozmiarach Podać oferowane rozmiary | Tak, podać |  |  |
|  | Mankiety wyposażone w port mocowania przewodu ciśnienia typu szybko-złącze. | Tak, podać |  |  |
|  | Dokładność pomiaru ciśnienia tętniczego zgodna ze standardami ANSI.AAMI SP10:2002 | Tak, podać |  |  |

| Lp. | Opis parametru | Parametry wymagane, tak podać | Parametry oferowane, tak podać |
| --- | --- | --- | --- |
| Gwarancja i serwis: |  |  |  |
|  | Termin rozpoczęcia gwarancji- licząc od dnia oddania urządzenia do użytkowania, 24 miesiące (gwarancja bezwarunkowa) | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja obejmuje: - przeglądy w okresie jej trwania w cenie urządzenia z niezbędnymi materiałami zużywalnymi (filtry) - wymiany/naprawy uszkodzonych części oraz podzespołów - dojazdy/przejazdy pracowników Wykonawcy - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych | Tak, podać |  |
|  | W okresie trwania gwarancji przeglądy zgodnie z wymaganiami producenta, min. 1 na rok. | Tak, podać |  |
|  | Instrukcja obsługi w j. polskim w formie papierowej, dostarczona w dniu dostawy sprzętu | Tak, podać |  |
|  | Czas przystąpienia serwisu do naprawy w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej pracy na oferowanym urządzeniu ≤48 (godziny). | Tak, podać |  |
|  | Aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy (jeżeli dotyczy). | Tak, podać |  |
|  | Czas usunięcia uszkodzeń w przypadku konieczności importu części - max 14 dni roboczych. | Tak, podać |  |
|  | Czas usunięcia uszkodzeń niewymagającego importu części - max 7 dni roboczych. | Tak, podać |  |
|  | W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniosła rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe. Po 3 naprawach (wymianach) tego samego podzespołu (bloku). | Tak, podać |  |
|  | Części zamienne i materiały eksploatacyjne dostępne przez okres min. 10 lat | Tak, podać |  |
|  | Zapewnienie pełnej autoryzowanej obsługi serwisowej przez uprawnioną jednostkę gwarantującą skuteczną interwencję techniczną w okresie gwarancyjnym i po gwarancyjnym dla oferowanego sprzętu. | Tak, podać |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski - podać nazwę, adres, telefon kontaktowy wraz z dokumentacją potwierdzającą autoryzację. (Wykonawca dostarczy dokumentację potwierdzającą autoryzację wraz z ofertą.) | Tak, podać |  |
| Dostawa i szkolenie: |  |  |  |
|  | Urządzenie dostarczone i zainstalowane na koszt wykonawcy, w miejscu wskazanym przez zamawiającego. | Tak, podać |  |
|  | Szkolenie (2 dni, na koszt wykonawcy) dla personelu podczas instalacji i montażu urządzenia : Zakres szkolenia: - obsługa urządzeń: dobór nastaw i parametrów - konserwacja i montaż oraz demontaż akcesoriów zużywalnych | Tak, podać |  |

……………………………………………………………………………………………………………

Kwalifikowany podpis elektroniczny Uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy