ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| CPV 30199761-2 | Załącznik Nr 1 |
| --- | --- |
| Nazwa | Nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Ilość | Cena jedn. netto (pln) | Wartość netto (pln) | Stawka VAT | Wartość brutto (pln) |
| Etykiety donacyjne, z kodem kreskowym, (donacja 2 x 16 sztuk nalepek). |  |  |  | donacja | 14 000 |  |  |  |  |
| Opis przedmiotu zamówienia: Kod kreskowy musi być zgodny ze standardem ISBT 128 i współpracować z systemem informatycznym ,,Bank Krwi" wykorzystywanym przez Zamawiającego. Kod kreskowy z numerem donacji musi zawierać 16 znakowy ciąg alfa numeryczny. W kodzie występuje obowiązkowo cyfra kontrolna kodowana na końcu symbolu, przed znakiem stop. Znak kontrolny nie jest uwidaczniany wśród znaków czytelnych wzrokowo. Cyfra kontrolna jest liczona według algorytmu modulo 103. Kod jest kodem ciągłym. Znaki mają po trzy kreski ciemne i trzy jasne, zbudowane z 1, 2, 3 lub 4 modułów, tzn., że w kodzie występują kreski o czterech szerokościach. Każdy symbol kodu musi posiadać znak kontrolny i stop oraz lewy i prawy margines o szerokości 10 x X (gdzie X=0,19mm do 1,27mm). Kod jest samosprawdzalny. Pod kodem kreskowym musi być wydrukowany numer donacji w formie ciągu alfa numerycznego (ustalony z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia). Ten sam numer donacji i kod ma być wyrażony na 32 nalepkach z kodem kreskowym: 16 nalepek o wymiarach 50mm x 20mm oraz 16 nalepek o wymiarach 50mm x 15mm, które będą umieszczone na dwóch równych paskach. Każdy z pasków zawiera 8 nalepek o wymiarach 50mm x 20mm oraz 8 nalepek o wymiarach 50mm x 15mm (co daje łącznie 16 etykiet na jednym pasku, a 32 etykiety na dwóch paskach). Do każdej dostawy Wykonawca dołączy protokół kontroli jakości. Etykiety donacyjne z kodem kreskowym (zgodne ze standardem ISBT 128, w kodzie Subset C) kompatybilne dla systemu ,,Bank Krwi" wykorzystywanym przez Zamawiającego. Wykonawca dołączy oświadczenie, że jest autoryzowanym przedstawicielem ICCBBA na użytkowanie standardu ISBT 128. Wykonawca dołączy dokument potwierdzający, że materiał użyty do wykonania etykiet samoprzylepnych może być użyty do etykietowania pojemników z krwią ludzką i jej składnikami (deklaracja zgodności). |

Do każdej dostawy dołączony certyfikat jakości serii.

| Informacja ogólna | Parametr wymagany | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Czas dostawy do magazynu Zamawiającego – maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zamówienia przez Wykonawcę | Tak, podać oferowany czas dostawy | ……..dni roboczych |

Wymagane do załączenia w ofercie dokumenty:

  - oświadczenie Wykonawcy, że jest autoryzowanym przedstawicielem ICCBBA na użytkowanie standardu ISBT 128,

  - dokument potwierdzający, że materiał użyty do wykonania etykiet samoprzylepnych może być użyty do etykietowania pojemników z krwią ludzką i jej składnikami (deklaracja zgodności),

  - próbka oferowanego towaru.

Miejsce dostaw: Zespół Medyczny w Warszawie oraz Terenowe Stacje w Bydgoszczy, Wrocławiu, Krakowie, Szczecinie, Ełku, Lublinie, Gdańsku.

………………………………………

(Data i podpis Wykonawcy)