Załącznik nr 2E do SWZ

Nr postępowania: DZP.2610.1.2021

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW JAKIE MUSI

SPEŁNIAĆ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Stół zabiegowy

Producent/Firma:…………………………………

Kraj pochodzenia: ……………………………….

Rok produkcji:  aparat fabrycznie nowy.

Nazwa: …………………………………

Typ: …………………………………

Model: …………………………………

Ilość zamawiana: 1 kpl.

| Lp. | Parametr/Warunek | Warunek graniczny | Tak/Nie/Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| Warunki ogólne i serwisowe |
|  | Oferowana aparatura musi być fabrycznie nowa (aparatura nie używana, nie rekondycjonowana, nie powystawowa, wszystkie elementy składowe i podzespoły fabrycznie nowe) wyprodukowana nie wcześniej niż w roku 2020. | TAK |  |
|  | Od Wykonawcy wymaga się zainstalowania dostarczonego urządzenia i przeszkolenia personelu medycznego w zakresie jego obsługi i przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. | TAK |  |
|  | Dostarczona aparatura musi być bezwzględnie wyposażona we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim. | TAK |  |
| Wymagania techniczne i użytkowe |
|  | Stół mobilny elektryczny do Sali zabiegowej. | TAK. |  |
|  | Długość stołu z blatem min: 185 cm | TAK. |  |
|  | Całkowita szerokość blatu bez poszerzenia: min 600 mm | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości pilotem przy stole i sterownikiem nożnym: Min: 68mm0 do 940 mm | TAK. |  |
|  | Regulacja oparcia pleców min: - 100 do 450 | TAK |  |
|  | Regulacja „trendelenburga” min: - 90 do 200 | TAK |  |
|  | Regulacja płyty nóg 900 | TAK. |  |
|  | Podpórki po do rąk po bokach stołu składane do środka | TAK. |  |
|  | Uchwyty do rąk dwa po obu stronach stoły | TAK. |  |
|  | Regulacja wysokości elektryczna lub z obu sterowników. | TAK. |  |
|  | Regulacje segmentu oparcia pleców, regulacja siedziska z obu sterowników | TAK |  |
|  | Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
|  | Podpórki kolanowe – nóg z regulacją długości części podpory stopy. Regulacja podpórki w zakresie całej osi Regulacja kąta i wysokości. | TAK |  |
|  | Blat stołu co najmniej 3-y segmentowy. | TAK |  |
|  | Materace\siedziska wykonane z powłoki łatwej do dezynfekcji. Powierzchnie stołu łatwe do czyszczenia i dezynfekcji | TAK. |  |
|  | Wyposażenie stołu : 1 miska na odpady 2 sterownik nożny 3 sterownik ręczny 4 Podpórki kolan 5 2x uchwyt do rąk | TAK |  |
|  | Sterownik nożny z 6-cioma niezależnymi przyciskami. | TAK =20 pkt. NIE = 0 pkt. |  |
|  | Pilot z opcją regulacji oparcia , części nóg, góra , dół | TAK. |  |
|  | Uchwyt na Pilota przy stole. | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V ; 50/60 Hz | TAK. |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie minimum 200 kg. | TAK. |  |
|  | Misa na odpady wysuwana z pod stołu. | TAK. |  |
|  | Podstawa stołu na kółkach z możliwością przemieszczania , hamulec zwalniany pedałem. | Tak |  |
|  | Masa stołu maksymalnie 250kg. Wymiary:min 178 długość x60cm szerokość | Tak |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie: Lampka zabiegowa mocowana do stołu Poprzeczki boczne ochronne i końcowa do stołu | Tak |  |

Uwaga! Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą posiadać certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producentów. Parametry podane w powyższej tabeli w rubryce „Opis parametru” stanowią  warunek,  którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. W kolumnie „Parametry oferowane, należy opisać parametr oferowany. Brak opisu w tej kolumnie, będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym urządzeniu.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie  gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

Oferowane warunki gwarancji i serwisu  dla przedmiotu zamówienia.

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU | Parametry oferowane |
| --- | --- |
| 1 | Pełna gwarancja ( bez wyłączeń ) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie (liczone od daty odbioru przedmiotu umowy ) | ≥24 | =24 m-ce - 0 pkt |  |
|  |  |  | 25-36 m-cy – 5 pkt |  |
|  |  |  | >36 m-cy 10 pkt |  |
| 2 | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych(rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej), [godz. w dni robocze] | Tak ≤ 48 godz, podać | Bez oceny |  |
| 3 | Czas na usuniecie awarii(rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) ≤ 96 godz. w dni robocze. | Tak ≤ 96 | Bez oceny |  |
| 4 | Gwarancja 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych | Tak | Bez oceny |  |
| 5 | Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i pogwarancyjnej. | Tak | Bez oceny |  |
| 6 | Bezpłatny przegląd konserwacyjny w każdym roku gwarancji wraz z bezpłatną wymianą części zalecanych w instrukcji obsługi | Tak | Bez oceny |  |
| 9 | Autoryzowany serwis na terenie Polski (Nazwa i adres) | Tak |  |  |
| 10 | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak |  |  |
| 11 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. | Tak |  |  |
| 12 | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i przeglądów zleconych przez producenta sprzętu udostępniony zamawiającemu od dnia instalacji sprzętu | Tak |  |  |
| CERTYFIKATY - WYMAGANIA DODATKOWE |  |
| 1 | Zgłoszenie/powiadomienie/wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub świadectwo CE lub deklaracja zgodności CE w klasie IIb | TAK |  |
| 2 | Certyfikat zgodności oraz deklaracja zgodności, potwierdzające oznakowanie dokładnie oznaczonego produktu medycznego, będącego przedmiotem dostawy-znakiem zgodności CE - dla kompletnego zestawu. | TAK |  |
| 3 | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich oferowanych składowych systemu w wersji papierowej i elektronicznej. | TAK |  |
| 4 | Dostawca zobowiązuje się do: | TAK |  |
|  | -dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, |  |  |
|  | -dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. |  |  |
| 5 | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
| 6 | Oferent zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce. |  |

Zaoferowane powyżej parametry wymagane muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty materiałach informacyjnych. Brak potwierdzenia parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie  gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.