ZAKRES 1

PROTEZY TRZUSTKOWE

1. Proteza trzustkowa z otworami drenującymi na całej długości, z czterema językami uniemożliwiającymi migrację, o temperowanym końcu, rozmiar 3, 5 i 7 Fr, długość minimum od 3 do 15 cm – ilość: 30 sztuk

2. Zestaw do zakładania w/w stentów trzustkowych – 10 sztuk

3. Stopniowe jednorazowe poszerzadła ujścia brodawki, zwężeń dróg żółciowych i trzustkowych typu Cottona, śr. 5 – 7 – 8,5 Fr. oraz 5 – 7 - 10 Fr.; długość 200 cm, akceptujące prowadnik 0.035 – ilość: 20 sztuk

4. Hemospray endoskopowy do tamowania krwawień w górnym odcinku przewodu pokarmowego, cewnik 7 lub 10 Fr.; długość minimalna 220 cm. – ilość: 20 sztuk

5. Tusz na bazie węgla do tatuażu, okres trwałości w tkance po zastosowaniu do 36 m-cy, opakowanie 10 strzykawek x 5cm3 – ilość: 30 opakowań

6. Prowadnik stosowany do protezowania przełyku, zwiększona średnica wewnętrznego zwoju prowadnika pozwala na wykorzystanie ultra sztywnego rdzenia zachowując elastyczność końcówki. długość prowadnika 260 cm, dł elastycznej końcówki 3 cm. Produkt jednorazowy. Ilość 50 sztuk

ZAKRES 2

STENTY SAMOROZPRĘŻALNE DO DWUNASTNICY, JELITA GRUBEGO, PRZEŁYKOWE

 1. Stent samorozprężalny do dwunastnicy, nitinolowy, z możliwością wielokrotnego chowania stentu do osłonki i ponownego wysuwania częściowo rozprężonej protezy podczas jej uwalniania, długość cewnika wprowadzającego 210 cm, markery RTG na obu końcach i dwa markery w połowie długości stentu, długość protezy: 6, 8 i 10 cm, średnica 20 mm z kołnierzami o śr. 24 mm, średnica zestawu 10 Fr, współpracujący z prowadnikiem 0,035 ilość: 20 sztuk

Stent samorozprężalny do jelita grubego, nitinolowy, system aplikacji pozwalający na korektę położenia po częściowym uwolnieniu (80 %), długość cewnika wprowadzającego 230 cm, system uwalniania od strony dystalnej, długość protezy: 8, 10, 12 cm, średnica protezy 20 mm i 22 mm w zależności od potrzeb Zamawiającego, średnica zestawu 10 Fr, współpracujący z prowadnikiem 0,035 ilość: 20 sztuk

3 Stent samorozprężalny przełykowy: nitinolowy, pokrywany na całej długości. Możliwość wielokrotnego chowania do osłonki i ponownego wysuwania częściowo rozprężonego stentu podczas jego uwalniania. Markery RTG na obu końcach, dwa markery RTG w połowie długości stentu. Dł. stentów: 80, 100, 120 i 140 mm, śr. 20 i 24 mm z kołnierzami o średnicy 24 i 28 mm. Zestaw do aplikacji współpracujący z prowadnikiem 0,035” Ilość 15 sztuk

ZAKRES 3
AKCESORIA ENDOSKOPOWE DO ECPW

1. Sfinkterotom obrotowy trójkanałowy jednorazowego użytku w komplecie z prowadnikiem (do wyboru trzy różne prowadniki zawierające volfram), kanały niezależne do podawania kontrastu i dla prowadnika, długość robocza 200cm, nos 5 mm, długość cięciwy tnącej 20 i 30 mm, śr. końcówki dystalnej do wyboru 3,9 lub 4,4Fr, mechanizm pozwalający na płynny obrót końcówki dystalnej w dowolnym kierunku o 360O, rękojeść wyposażona w blokadę utrzymania zagięcia dystalnej części narzędzia, przeznaczony do współpracy z prowadnikiem dł. 450 cm i śr. 0,25 lub 0,35 - ilość: 700 sztuk

2. Sfinkterotom igłowy z możliwością regulacji wysunięcia igły w granicach 4 – 6 mm, z niezależnymi kanałami dla prowadnika i podawania kontrastu – ilość: 60 sztuk

3. Prowadniki endoskopowe o średnicach: 0.025, 0.035, 0.038; długości 260 i 450 cm; sztywność standardowa i usztywniona, z hydrofilną końcówką zawierającą wolfram o długość 5 i 10 cm widoczną w RTG, końcówki prosta lub zagięta; rdzeń prowadnika wykonany z nitinolu odporny na załamania, prowadnik w części dystalnej pokryty tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym wymianę narzędzi, izolowany elektrycznie, dwukolorowy zapewniający kontrolę ruchu i położenia – ilość: 100 sztuk

4. Samorozprężalne stenty do protezowania zwężeń drógżółciowych: w wersji pokrywanej, częściowo pokrywanej i niepokrywanej do stosowania zarówno w zwężeniach nowotworowych jak i łagodnych (w wersji z pokryciem na całej długości); w przypadku implantacji w zwężeniach łagodnych możliwe usunięcie w okresie do 12 miesięcy od momentu implantacji (szczegółowe warunki usunięcia dokładnie opisane w instrukcji dołączonej do produktu); wykonane z drutu nitinolowego z platynowym rdzeniem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie RTG; stenty o średnicy 8mm w długości: 60, 80, 100, 120 mm i 10mm w długości: 40, 60, 80, 100, 120 mm ; zamontowane na zestawie o średnicy do 9 Fr, wyposażone w profilowane ucho do repozycji lub usunięcia, cewnik wprowadzający o długości 180 cm współpracujący z prowadnicą .035" zapewniającym możliwość ponownego złożenia protezy po uwolnieniu do min 80% długości, markery RTG na zestawie pozwalające na kontrolę stopnia uwolnienia stentu oraz jednoznaczne określenie punktu, po przekroczeniu, którego nie jest możliwe zamknięcie protezy, dodatkowy marker kontrolny na rękojeści zestawu – ilość 80 sztuk

5. Zestawy do protezowania dróg żółciowych z protezą typu AMSTERDAM (zagięcie dwunastnicze) wykonaną z materiału zapewniającego przedłużoną drożność, fabrycznie zmontowany; zawiera cewnik prowadzący, cewnik popychający oraz protezę zespoloną nicią z popychaczem z sposób umożliwiający korektę jej położenia zarówno w przód jak i w tył, współpracuje z prowadnikiem o średnicy 0,035. Dostępne długości protez: 5, 7, 10, 12 i 15 cm, średnice protez: 7, 8.5, 10 i 11.5 Fr – ilość: 100 zestawów

6. Zestawy do protezowania dróg żółciowych z możliwością repozycji protezy z blokadą z zatrzaskiem w rękojeści, zestaw fabrycznie zmontowany zawiera protezę cienkościenną zagiętą od strony dwunastnicy lub pośrodku ( do wyboru)zamontowana na cewniku prowadzącym, proteza zespolona jest nicią z popychaczem sposób umożliwiający korektę jej położenia zarówno w przód jaki w tył, cewnik prowadzący, cewnik popychającyz markerami RTG. Wymagane długości protez: 5, 7, 9, 12, 15, 18 cm, wymagane średnice protez: 7, 8.5, 10 Fr, zestaw współpracuje z prowadnikiem o średnicy .035" o długości 260 i 450 cm ilość: 50 sztuk

7. Jednorazowa terapeutyczna sonda bipolarna do ablacji RFA zmian łagodnych oraz złośliwych w drogach żółciowych i trzustkowych; dwie elektrody o długości 8mm, łączna długość robocza 25mm, średnica kateteru 8Fr (2,7mm), długość narzędzia 180cm, minimalny kanał roboczy duodenoskopu: 3,2mm. Sonda współpracująca z generatorami elektrochirurgicznymi posiadanymi przez zamawiającego ilość 4 sztuki

8. Dwukanałowa szczoteczka cytologiczna z cieniującą końcówką i systemem pomiaru odległości; średnica kateteru 8 Fr; średnica szczoteczki 2,1mm; zalecany prowadnik 0,035 – ilość: 10 sztuk

9. Koszyk trapezoidalny w stalowym pancerzu do ekstrakcji złogów z funkcją awaryjnej litotrypsji, z zabezpieczeniem przed uwięźnięciem kamienia wewnątrz kosza, wymagane rozmiary kosza: 1,5 x 3 cm, 2 x 4 cm, 2,5 x 5 cm, 3 x 6 cm - ilość: 15 sztuk

10. Zestaw klipsów hemostatycznych jednorazowego użytku; klipsownica z klipsem załadowanym do zestawu, szerokość rozwarcia ramion klipsa 11 mm, z możliwością kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, rotacja 1:1 (dwa sposoby rotacji), długość narzędzia 155 cm i 235 cm, z możliwością wykonania MRI (warunki podane w instrukcji obsługi), wymagana średnica kanału endoskopowego 2.8 mm – ilość: 200 sztuk

11. Klipsownica z klipsem załadowanym do zestawu, jednorazowego użytku, szerokość rozwarcia ramion klipsa 17mm, możliwość kilkukrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem, rotacja 1:1 (dwa sposoby rotacji), długość 235cm, z możliwością wykonania MRI (warunki podane w instrukcji obsługi), wymagana średnica kanału endoskopowego 2.8mm ilość 100 sztuk

12. Szczypce biopsyjne gastro i kolonoskopowe Długość robocza: 160 lub 240 cm; średnice szczęk: 1.8, 2.2, 2.4 i 2.8 mm; łyżeczki z podwójnym okienkiem i ząbkami na całym obwodzie; posiadające możliwość wykonania biopsji stycznej; w osłonie z tworzywa sztucznego, pokrytego substancją hydrofilną; z markerami sygnalizującymi pozycję narzędzia w kanale roboczym oraz moment wysunięcia z endoskopu; dostępne w wersji z igłą, bez igły; typy szczęk: okrągłe i elipsoidalne do kanału 2.0 i 2.8 mm oraz duże owalne do kanału 3.2 mm ilość: 1000 sztuk

13. Zestawy do przezskórnej gastrostomii (PEG): dostępne średnice 20Fr (6,67mm) i 24Fr (8mm), w wersji typu „Pull” i „Push”, wykonany z wysokiej jakości silikonu, z możliwością usunięcia przez powłoki brzuszne (bez konieczności wykonywania endoskopii), zawierający dwie zewnętrzne nasadki: okrągłą i w kształcie półwalca, wyposażony w złącze –„Y”, pozwalające na rozdzielenie portu do odżywiania i podawania leków, z klamrą typu „C” dającą możliwość sterowania przepływem wewnątrz drenu, zestaw zapakowany na 2 sterylnych tacach; zestaw zawiera ponadto: obłożenie z otworem, dren PEG, skalpel, igłę z mandrynem, pętlę do przeciągania drutu, drut do przeciągania drenu PEG, gaziki (10x10 cm) – 4 szt., nożyczki, pean zakrzywiony, gaziki z otworem (5x5 cm) – 4 szt – ilość: 300 sztuk

14. Zestaw do wymiennej gastrostomii z balonem niskoprofilowym wykonany z wysokiej jakości silikonu z zewnętrzną nakładką prostą lub zagiętą w rozmiarach: 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28 Fr. Zestaw zawiera: dren z balonem, nakładkę prostą lub zagiętą (do wyboru), strzykawkę 6 ml, komplet gazików 10 x10 cm, żel do ułatwienia wprowadzania – ilość: 35 sztuk

15. Zestaw do opaskowania żylaków przełyku zawierający 7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego; głowica wyposażona w metalową prowadnicę i zawór zwrotny z wejściem do podłączenia giętkiego drenu z przeznaczeniem do irygacji miejsca obliteracji, zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia każdej podwiązki. Przystosowany do współpracy z endoskopami o średnicy 8.6 – 11.5mm – ilość: 100 sztuk

16. Balony trójstopniowe do poszerzania zwężeń przełyku, odźwiernika, jelita oraz brodawki Vatera z prowadnikiem w zestawie o zmiennej średnicy regulowanej ciśnieniem cieczy wewnątrz balonu, z zaokrąglonymi końcami pozwalającymi na obserwację miejsca dylatacji poprzez ścianę balonu oraz z dodatkowym kanałem na prowadnik, dł. balonu 5,5 cm, dostępne zakresy średnic balonu: 6 – 8; 8 – 10; 10 – 12; 12 – 15; 15 – 18 i 18 – 20 mm. Kateter o średnicy 7,5 Fr i długości 180 cm i 240 cm (do wyboru), cewnik zawiera fluorescencyjną metkę z jednoznaczną informacją o średnicach i odpowiadającym im ciśnieniu, wszystkie średnice balonów współpracują z kanałem roboczym endoskopu o średnicy 2.8 mm, opakowanie sterylne – ilość: 25 sztuk

17. Strzykawki 60 ml z manometrem jednorazowego użytku do balonów trójstopniowych ilość: 25 sztuk

18. Balony do achalazji w komplecie z prowadnikiem; długość balonu 10 cm, śr. balonów: 30, 35 i 40 mm, długość robocza max 90 cm, markery na obu końcach balonu i po środku pozwalające na endoskopową i radiologiczną weryfikację położenia balonu, opakowanie sterylne – ilość: 6 sztuk
19. Protezy trzustkowe do zabiegów terapeutycznych i profilaktycznych; wykonane z propylenu z otworami drenującymi na całej długości o średnicy: 4, 5, 7Fr; dostępne w wersji: pojedynczy pigtail bez zaczepów, pojedynczy pigtail z zaczepem dystalnym, prosta z proksymalnymi zaczepami oraz prosta z pojedynczym zaczepem dystalnym i z podwójnym proksymalnym; wszystkie protezy współpracują z prowadnikiem .035” ; dostępne z zaostrzoną końcówką dystalną w protezach 5,7Fr; dostępne długości: od 2 do 18cm ilość: 10 sztuk
20. Trójkanałowy cewnik balonowy do usuwania złogów z dróg żółciowych: kwadratowe ramiona, średnica katateru 7 - 6Fr, długość 200 cm, średnica balonu 9 -12mm, 12-15mm, 15-18mm, znacznik RTG pod balonem, ujście kontrastu powyżej lub poniżej balonu (do wyboru), zalecany prowadnik - .035", zestaw zawiera jedną skalibrowaną strzykawkę oraz łącznik z kranikiem. Ilość 60 sztuk
21. Terapeutyczny choledochoskop cyfrowy jednorazowego użytku, średnica max 10.8 Fr, możliwość zagięcia końcówki w czterech kierunkach, z funkcją blokady pokręteł, z podwójnym kanałem do irygacji, z kanałem roboczym o średnicy 1,2mm. Ilość 24 sztuki
22. Koszyk do usuwania kamieni, współpracujący z kanałem roboczym jednorazowego choledochoskopu o średnicy 1,2 mm, długość robocza 286 cm, średnica otwartego koszyka 15 mm Ilość 10 sztuki
23. Pętla do usuwania ciał obcych, współpracująca z kanałem roboczym jednorazowego choledochoskopu o średnicy 1.2 mm, długość robocza 286 cm, średnica otwartej pętli 9 mm Ilość 10 sztuki
24. Szczypce biopsyjne współpracujące z kanałem roboczym jednorazowego choledochoskopu o średnicy 1.2 mm, długość robocza 286 cm, średnica szczęk 1.0 mm Ilość 12 sztuki
25. Zestaw drenów do irygacji do Spy Scopa Ilość 30 sztuk
26. Elektrody jednorazowego uzytku do elektrohydraulicznej litotrypsji, wspólpracujace z kanałem roboczym choledochoskopu o średnicy 1.2 mm, średnica zewnętrzna 1.9 Fr, długość robocza 375 cm Ilość 24 sztuki

ZAKRES 4
AKCESORIA DO VIDEOENDOSKOPÓW PENTAX

1. Zawór woda/powietrze (OF-B188) do videoendoskopów Pentax serii 90i – ilość: 4 szt.
2. Zawór ssania (OF-B120) do videoendoskopów Pentax serii 90i – ilość: 4 szt.
3. Zawór biopsyjny (OF-B190) do videoendoskopów Pentax serii 90i – ilość: 20 szt.
4. Butelka na wodę (OS-H4) do spłukiwania optyki z pokrywką i wężykiem doprowadzającym do videoendoskopów Pentax serii 90i – ilość: 2 szt.
5. Wężyk do przepłukiwania „water jet” (OF-B113) do videoendoskopów Pentax serii 90i ilość: 4 szt.
6. Nasadka (OF-B118) łącznika układu wyrzutowego strumienia wody (układu „water jet”) videoendoskopów Pentax serii 90i – ilość: 2 szt.
7. Łącznik pośredni (OE- C12) układu wyrzutowego strumienia wody (układu „water jet”) videoendoskopów Pentax serii 90i – ilość: 4 szt.
8. Zestaw zaworów zwrotnych (OE-C15) do układu wyrzutowego strumienia wody (układu „water jet”) videoendoskopów Pentax serii 90i – ilość: 10 szt
9. Ręczny tester szczelności (SHA-P5) do videoendoskopów Pentax serii 90i
 ilość: 2 sztuki
1. Adapter do czyszczenia kanału powietrza/wody/odsysania (OF-B153) videoendoskopów Pentax serii 90i – ilość: 2 szt.
2. Adapter do czyszczenia kanału powietrza/wody (OF-G17) videoendoskopów Pentax serii 90i – ilość: 2 szt.
3. Uszczelki O-ring (OF-B192) do zaworu woda/powietrze do videoendoskopów Pentax serii 90i – ilość: 10 sztuk
4. Uszczelki O-ring (OF-B 127) do zaworu ssania do videoendoskopów Pentax serii 90i – ilość: 10 sztuk
5. Uszczelki O-ring do adaptera OF-G17 do czyszczenia kanału powietrze/ woda videoendoskopów Pentax serii 90i – ilość: 10 sztuk

Szczotka jednorazowa do czyszczenia kanałów videoendoskopów Pentax serii 90i, dł. 210 - 220 cm, jednostronna tzn. z jednej strony posiadająca włosie o śr. 6 mm podzielone na 3 odrębne odcinki o długości min. 10 mm każdy, w odstępach co min.18 mm, z drugiej strony zakończona usztywnioną osłoną o dł. 6 mm – ilość: 200 szt

Szczotka jednorazowego użytku do czyszczenia gniazd zaworów i zaworów videoendoskopów Pentax serii 90i, dwustronna tj. z jednej strony włosie o śr. 12 mm i długości 40 mm, z drugiej o śr. 5 mm i długości 20 mm, końce zakończone plastikową kulką zabezpieczającą przed uszkodzeniem gniazd zaworów, całkowita długość szczotki max.16 cm – ilość: 100 szt

1. Olej silikonowy do konserwacji uszczelek zaworów – ilość: 4 szt
2. Igły do obliteracji jednorazowe, śr. igły 0,7 mm, długość ostrza 4 mm, 5 mm i 6 mm oraz dostępne długości narzędzia 1600 mm, 1800 mm i 2300 mm, o śr. 2.3 mm, mechanizm długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrza, obsługiwany jednym kciukiem. Osłonka teflonowa odporna na załamania, u wyjścia ostrza wzmocniona atraumatycznym metalowym kołnierzem – ilość: 300 sztuk

Jednorazowy chwytak do wyciągania ciał obcych; 3 i 4 palczasty, każde z ramion o minimalnie różnej długości, co zapewnia swobodne chowanie się ramion w osłonce. Ramiona zakończone oczkami. Nieprzezierna, teflonowa osłonka widoczna w RTG, śr. 2.3 mm, długość narzędzia 2300 mm– ilość: 4 sztuk

Rozszerzadła do ujścia brodawki Vatera i zwężeń dróg żółciowych jednorazowego użytku, długość: min. 180 cm, średnice: 4-6, 5-7, 5-8.5, 5-9, 5-10, 7-10, 7-12 Fr,; temperowane, marker RTG w części dystalnej przed zwężeniem, współpracujące z prowadnikiem 0,035; łącznik typu Y z portem LUER oraz uszczelką umożliwiającą podawanie kontrastu bez usuwania prowadnika- ilość: 10 sztuk

Koszyk do ekstrakcji, jednorazowego użytku, na prowadnik 0,035”, 4-drutowy, typ prosty, z nitinolu. Rozmiary koszyków: 20/40 i 30/60mm. Średnica cewnika 2,8 mm, funkcja rotacji, port Luer do podania kontrastu, na krótki prowadnik 0,035” długość 1950 mm ilość 20 sztuk

Klipsownica jednorazowego użytku do tamowania krwawień z rozwarciem klipsa 11 mm, 13 mm i 16 mm (do wyboru), długość ramienia 7 mm, z funkcją rotacji, możliwość wielokrotnego otwarcia i zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem, długość narzędzia 2300 mm – ilość: 100 sztuk

Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku na krótki prowadnik ilość 30 sztuk

ZAKRES 5
AKCESORIA DO VIDEOENDOSKOPÓW OLYMPUS

1. Zawór woda-powietrze (MH-438) wielorazowy do posiadanych videoendoskopów Olympus – ilość: 6 sztuk
2. Zawór ssania (MH-443) wielorazowy do posiadanych videoendoskopów Olympus – ilość: 6 sztuk
3. Zawór biopsyjny (MB-358) wielorazowy do posiadanych videoendoskopów Olympus – ilość: 100 sztuk
4. Zawór biopsyjny (MAJ-419) wielorazowy do posiadanego dwukanałowego videogastroskopu Olympus typu GIF-2T160 – ilość: 10 sztuk
5. Zawór ssący jednorazowy (MAJ-209) do posiadanego bronchoskopu Olympus typu MAF-TM- ilość: 40 sztuk
6. Zawór biopsyjny jednorazowy (MAJ-210) do bronchoskopu Olympus typu MAF-TM – ilość: 40 sztuk
7. Zatyczka do gniazda kanałów typu MH-944do posiadanych videoendoskopów Olympus – ilość: 10 sztuk
8. RURKA DO SPŁUKIWANIA typu MH-974 do posiadanych videoendoskopów Olympus – ilość: 10 sztuk
9. Butelka wielorazowa na wodę (MAJ-901) do spłukiwania optyki z zakrywką i osłoną kompatybilna z posiadanymi videoendoskopami Olympus – ilość: 6 sztuk
10. Pojemnik wielorazowy na wodę z nakrętką do posiadanej pompy płuczącej Olympus typu OFP-1– ilość: 2 sztuki
11. Pojemnik wielorazowy na wodę z nakrętką do posiadanej pompy płuczącej Olympus typu OFP-2 – ilość: 2 sztuki
12. Przyłącze wielorazowe dodatkowego doprowadzenia wody (MAJ-855) do posiadanych videoendoskopów Olympus – ilość: 4 sztuki
13. Przyłącze wielorazowe do płukania kanału dodatkowego (MH-974) do posiadanych videoendoskopów Olympus – ilość: 6 sztuk
14. Przewód zasilający wodę do kanału dodatkowego, jednodniowy (MAJ-1608) do posiadanych pomp płuczących Olympus typu: OFP–1 oraz OFP-2 – ilość: 800 sztuk
15. Adapter (MAJ-948) do mycia kanału wodno-powietrznego i ssącego posiadanych videoendoskopów Olympus – ilość: 20 sztuk
16. Jednorazowe narzędzie do podwiązywania polipów (Endo-Loop) przed i po polipektomii, zapobiegające krwawieniom, gotowe do użycia ze stałym uchwytem – ilość: 100 sztuk
17. Tester szczelności automatyczny z pompą powietrza (MU-1) do posiadanych videoendoskopów Olympus – ilość: 1 sztuka
18. Litotryptor jednorazowy do mechanicznej litotrypsji, wstępnie zmontowany, gotowy do użycia, koszyk, osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna, długość robocza 1950 mm, maksymalna średnica narzędzia wprowadzana do kanału roboczego endoskopu 2,9 mm, minimalna śr. kanału roboczego endoskopu 3,2 mm, średnica koszyka 26 i 30mm zaokrąglona końcówka dystalna koszyka ułatwia wejście do przewodów żółciowych, posiada funkcję rotacji oraz port iniekcyjny, kompatybilny z posiadanym wielorazowym uchwytem MAJ - 441 – ilość: 5 sztuk

19. Litotryptor jednorazowy do mechanicznej litotrypsji, wstępnie zmontowany i gotowy do użytku, koszyk, osłona zwojowa zewnętrzna i osłonka wewnętrzna, długość robocza 1950 mm; maksymalna średnica narzędzia wprowadzana do kanału roboczego endoskopu 3,6 mm; minimalna średnica kanału 4,2 mm; średnica koszyka 30 mm; na końcówce dystalnej koszyka znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie koszyka po prowadnicy, maksymalna średnica współpracującej prowadnicy 0,035, posiada funkcję rotacji oraz port iniekcyjny, kompatybilny z posiadanym wielorazowym uchwytem MAJ-441 – ilość: 5 sztuk

20 Proteza do dróg żółciowych samorozprężalna niepokrywana, wykonana z nitinolu, wprowadzana przez endoskop; 12 złotych znaczników radiologicznych; po 4 na końcach i 4 na środku, długość całkowita: 40, 60, 80, 100, 120 mm, średnica 10 mm, średnica kołnierzy 13,5 mm, aplikator o długości 180 cm, śr 2,33mm/ 7Fr. Posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora; znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze; dobra widoczność fluoroskopowa, system antymigracyjny w postaci rozszerzanych kołnierzy – ilość: 10 sztuk

21. Proteza do dróg żółciowych samorozprężalna pokrywana silikonem wykonana z nitinolu. Posiada listki zapobiegające migracji oraz 2 lassa wykonane z polipropylenu, krótsze i dłuższe – na dłuższym złoty znacznik. Długość całkowita protezy 40, 60, 80, 100, 120 mm; średnica 10 mm; średnica kołnierza 13,5 mm. Aplikator o długości 180 cm i średnicy 9 Fr (3 mm). Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035; posiada 14 złotych znaczników: po 4 na kołnierzach, 4 w części środkowej i 2 na listkach; również do zastosowań łagodnych; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora; znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze – ilość: 50 sztuk

22. Proteza do dróg żółciowych samorozprężalna niepokrywana przeznaczona do leczenia zwężeń wnęki wątroby, długość: 60, 80, 100, 120 mm, śr. 10 mm, średnica kołnierzy 13,5 mm; aplikator długości 180 cm i śr 2,33mm/ 7 Fr. Posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze - ilość: 15 sztuk

23. Proteza do dróg żółciowych samorozprężalna pokrywana silikonem, w silikonowej powłoce znajdują się otwory umożliwiające odpływ żółci, wykonana z nitinolu. Posiada kołnierze zapobiegające migracji i 1 lasso do usuwania, wykonane z polipropylenu. Długość protezy 40, 60, 80 i 100 mm; średnica 8 mm i 10 mm; średnica kołnierza 11,5 mm lub 13,5 mm. Aplikator o długości 180 cm i średnicy 8 Fr. Proteza kompatybilna z prowadnicą 0,035; posiada 12 złotych znaczników po 4 na kołnierzach i 4 w części środkowej, posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora; znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze – ilość: 90 sztuk

24 Proteza samorozprężalna przełykowa o dł. 60 mm-110mm; średnica 18 mm, średnica kołnierzy 24mm; asymetryczna, pokryta silikonem na całej długości, posiada lassa do repozycji na obu końcach; posiada 12 złotych znaczników radiologicznych do lepszej widoczności fluoroskopowej, aplikator o dł. 700 mm, śr. 6 mm/18 Fr ilość: 5 sztuk

25. Proteza samorozprężalna, przełykowa o długości całkowitej 60mm-180mm; średnica 18mm lub 22mm, średnica kołnierzy 24mm-28mm; pokryta silikonem na całej długości; posiada lassa do repozycji na obu końcach, posiada 12 złotych znaczników radiologicznych do lepszej widoczności fluoroskopowej, aplikator o dł. 700 mm, śr. 6 mm/18 Fr; kompatybilna z prowadnicą 0,038 ilość: 5 sztuk

26. Proteza samorozprężalna, przełykowa; długość całkowita 60mm-170mm; średnica protezy 28mm, średnica kołnierzy 34mm; pokryta silikonem na całej długości, posiada 12 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach protezy i 4 na środku; 2 lasso; aplikator o dł. 700 mm, średnica aplikatora. 8 mm/24Fr ilość: 5 sztuk

27. Proteza samorozprężalna do przełyku, z zastawką antyrefluksową, wykonana z nitynolu; w całości pokryta silikonem; kołnierze w kształcie kielicha zapobiegają przemieszczaniu; długość całkowita 60 mm-170mm, średnica protezy 18 mm-22 mm, średnice kołnierzy 24mm-28mm; 2 lassa do repozycji; 12 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach protezy i 4 na środku; aplikator o dł. 700 mm, śr. 8 mm/24 F; kompatybilna w prowadnicą 0,038 ilość: 5 sztuk

28. cewnik z ruchomą końcówką do dróg żółciowych i trzustkowych, jednorazowego użytku, średnica końcówki: 4 Fr, do prowadnicy 0.035, długość narzędzia 195 cm, minimalna średnica kanału roboczego 3,2 mm – ilość: 4 sztuki

29. Szczotka jednorazowa z krótkim delikatnym włosiem do czyszczenia mechanizmu elewatora szczypiec i wnęki elewatora wraz z rowkami blokującymi prowadnik kompatybilna z posiadanym videoduodenoskopem Olympus TJF-Q180 V – ilość: 300 sztuk
30. Szczypce jednorazowe chwytające z gumowymi końcówkami do usuwania ostrych lub płaskich ciał obcych – ilość: 4 sztuki

31. Żarówka halogenowa 15V/150W z kloszem do źródła światła EXERA -145 – ilość: 40 sztuk

32. Zestaw jednorazowych zaworków, składający się zaworów: woda/powietrze, ssący i biopsyjny; pojedyncze opakowanie zawiera naklejki do dokumentacji pacjetna/ szpitala; produkt nie zawiera silikonu; 25 szt. w opakowaniu zbiorczym liośc 40 opakowań

ZAKRES 6

SZCZOTKI DO CZYSZCZENIA VIDEOENDOSKOPÓW OLYMPUS

Szczotka jednorazowa do czyszczenia kanałów videoendoskopów kompatybilna z posiadanymi videoendoskopami Olympus, dwustronna tj. posiadająca dwie szczotki do czyszczenia kanałów na jednej osłonce odpornej na zginanie, z plastikowym zakończeniem na końcu drutu szczotki, które chroni kanały endoskopu przed zarysowaniami i uszkodzeniami, długość włosia min. 20 mm, długość całej szczotki max. 1800 mm, do kanału roboczego o średnicy od 2,8 – 4,2 mm, pakowana pojedynczo w foliowe opakowanie - ilość: 4000 sztuk

Szczotka jednorazowa do czyszczenia kanałów videoendoskopów kompatybilna z posiadanymi videoendoskopami Olympus, dwustronna tj. posiadająca dwie szczotki do czyszczenia kanałów na jednej osłonce odpornej na zginanie, z plastikowym zakończeniem na końcu drutu szczotki, które chroni kanały endoskopu przed zarysowaniami i uszkodzeniami, długość włosia min. 20 mm, długość całej szczotki min. 2300 mm, do kanału roboczego o średnicy od 2,8 – 4,2 mm, pakowana pojedynczo w foliowe opakowanie - ilość: 4000 sztuk

Szczotka jednorazowa do czyszczenia gniazd i zaworów videoendoskopów kompatybilna z posiadanymi videoendoskopami Olympus, dwustronna, długość włosia: min. 30 mm i min. 20mm oraz średnica włosia odpowiednio: min.10 mm i min. 5 mm, długość całej szczotki od 10-15 cm - ilość: 8000 sztuk

ZAKRES 7
USTNIKI JEDNORAZOWE DO ENDOSKOPII

1. Ustnik gastroskopowy jednorazowego użytku z otworem centralnym o rozmiarze minimum 22 mm x 27 mm z dużymi otworami bocznymi, z regulowaną gumką silikonową (bez lateksu) – ilość: 4500 sztuk

2. Ustnik gastroskopowy jednorazowego użytku dla dzieci z regulowaną gumką silikonową (bez lateksu) - ilość: 100 sztuk

3. Ustnik gastroskopowy jednorazowego użytku z łącznikiem do tlenu z regulowaną gumką silikonową (bez lateksu) - ilość: 200 sztuk

ZAKRES 8
SONDA ARGONOWA

Sonda argonowa jednorazowa FiAPC 2200 A, średnica 2,3 mm, długość 2,2 m kompatybilna z posiadanymi diatermiami ERBE VIO 300D i ERBE VIO 200 S– ilość: 500 sztuk

ZAKRES 9
ZESTAWY DO PRZEZSKÓRNEJ GASTROSTOMII

Zestaw do przezskórnej gastrostomii (PEG) zakładany pod kontrolą endoskopu do planowanego, długotrwałego żywienia dożołądkowego, wykonany z miękkiego i przeźroczystego poliuretanu, posiadający trzy linie kontrastujące w promieniach RTG umożliwiające położenie zgłębnika; podziałka na zgłębniku ułatwiająca zakładanie, silikonowa płytka zewnętrzna zapewniająca komfort i ułatwiająca pielęgnację skóry wokół przetoki; zacisk do regulacji przepływu oraz łącznik ENFiT umożliwiający połączenie z zestawem do podaży diet przemysłowych lub strzykawką enteralną w systemie ENFiT, rozmiary: Ch 14/40 oraz Ch 18/40, możliwość usunięcia tylko przy użyciu endoskopu – ilość: 300 sztuk

ZAKRES 10
KLESZCZE DO ENDOSKOPII PRZEWODU POKARMOWEGO

1. Kleszcze endoskopowe, jednorazowego użytku, powleczone PE, znacznik głębokości na osłonce widoczny w RTG, łyżeczki owalne, gładkie bez igły lub gładkie z igłą (do wyboru), rozwarcie łyżeczek 5 mm lub 7 mm, rozmiar łyżeczek: 2,3 mm lub 1,8 mm x 3,21 mm, średnica: 1,8 lub 2,3 mm; długość narzędzia: 1800 mm lub 2300mm (do wyboru) – ilość: 3000 sztuk
2. Kleszcze endoskopowe do biopsji stycznych, jednorazowego użytku, powleczone PE, znacznik głębokości na osłonce widoczny w RTG, łyżeczki owalne, uchylne do biopsji stycznej, rozwarcie łyżeczek 8 mm, rozmiar łyżeczek 2,3 mm x 3,86 mm, łyżeczki gładkie, gładkie z igłą, aligator, aligator z igłą, średnica 2,3 mm, długość narzędzia: 1800 mm lub 2300 mm (do wyboru) – ilość: 200 sztuk
3. Kleszcze biopsyjne jednorazowego użytku, w powleczeniu PE, z markerami głębokości widocznymi w obrazie endoskopowym, łyżeczki o długości 5,27mm, rozwarciu 9mm. Łyżeczki owalne, gładkie, pogłębione. Dostępne w długości 2300mm - przy średnicy narzędzia 3,0mm. Współpracujące z minimalnym kanałem roboczym 3,2mm. Ilość 200 sztuk
4. Kleszcze chwytające jednorazowego użytku, w powleczeniu PE. Typ łopatek ząb szczura o rozwarciu 17mm, aligator o rozwarciu 11mm. Wersja obrotowa: ząb szczura o rozwarciu 8,3mm (do wyboru). Długość robocza 2300mm, średnica narzędzia 2,3mm. Ilość 500 sztuk
5. Pętle do polipektomii owalne, jednorazowego użytku, skalowana rękojeść z funkcją rotacji, możliwość cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez („na zimno”), pleciona z drutu o średnicy 0,3 mm lub 0,41 mm, średnice pętli 10, 15, 25, 32 mm, średnica 2,4 mm, długość narzędzia 2300 mm – ilość: 500 sztuk
6. Pętla do polipektomii jednorazowego użytku z funkcją rotacji, sterylna, owalna, z możliwością cięcia z użyciem elektrokoagulacji lub bez, pleciona, drut o średnicy 0,30 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm oraz 0,41mm dla średnicy otwarcia pętli 25mm i 32mm. Długość oczka pętli 38,5mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Ilość 250 sztuk
7. Pułapka jednokomorowa na polipy, jednorazowego użytku, średnica zewnętrzna komory 30 mm, długość drenu max. 12,5 cm – ilość: 500 sztuk
8. Pętla do polipektomii jednorazowego użytku, sterylna, pleciona, drut o średnicy 0,24 mm dla średnicy otwarcia 10mm i 15mm. Narzędzie ze skalowaną rękojeścią. Długość narzędzia 2300mm, średnica osłonki 2,4mm. Ilość 1000 sztuk
9. Klipsownica hemostatyczna, zestaw z załadowanym, gotowym do użycia klipsem, obrotowa o 360O w obydwu kierunkach, wielokrotne zamknięcie i otwarcie przed ostatecznym uwolnieniem klipsa, średnica 2,6 mm, rozwarcie ramion klipsa 11 mm lub 16 mm (do wyboru), długość narzędzia 2300 mm, możliwość wykonywania badań rezonansu magnetycznego – ilość: 200 sztuk
10. Pętla z koszem ekstrakcyjnym, jednorazowego użytku, owalna, z funkcją rotacji z siatką do łapania polipów i ciał obcych; z regulacją wysunięcia pętli, narzędzie o długości 2300 mm, do kanału roboczego 2,8 mm, otwarcie pętli 25 mm lub 35 mm – ilość: 50 sztuk
11. Kosz dwukanałowy do ekstrakcji kamieni, czteroramienny, jednorazowego użytku, o nitinolowym rdzeniu w rozmiarze 20mm x 40mm i 30mm x 60mm Kosz w osłonce wykonanej z PE, chroniącej przed uszkodzeniami narzedzia w transporcie. Narzędzie kompatybilne z prowadnikiem 0,035" oraz awaryjnym litotryptorem. Możliwość podania kontrastu. Długość robocza narzędzia 1950mm. Średnica narzędzia 3,2 mm ilość 200 sztuk
12. Igły do ostrzykiwań, jednorazowego użytku, w osłonce PTFE, grubość igły 0,6 mm lub 0,8 mm, głębokość nakłucia 4 mm lub 6 mm, średnica narzędzia 2,4 mm, długość narzędzia min 2300 mm, kompatybilna z kanałem roboczym endoskopu o średnicy 2,8 mm, zablokowanie igły wyraźnie słyszalnym kliknięciem – ilość: 150 sztuk
13. Igła do ostrzykiwań, w zielonej dobrze widocznej osłonce PTFE, o grubości igły 0,6 mm i głębokości nakłucia 4 mm lub 6 mm. Kąt ścięcia ostrza igły 23,5°. Średnica nrzędzia 2,4mm; igła kompatybilna z kanałem roboczym 2,8mm. Długość narzędzia 2300mm. Pancerz igły zakończony metalowym, zewnętrznym pierścieniem w miejscu jej wyjścia stabilizujący pracę igły i eliminujący możliwość jej wyginania. Zablokowanie igły słyszalne wyraźnym kliknięciem. Rękojeść igły z czterema plastikowymi wypustkami dla precezyjnego uchwytu. Ostrze igły szlifowane pod pdwójnym kątem dla zwiększenia ostrości narzędzia. Ilość 300 sztuk
14. Anoskop proktologiczny operacyjny prosty z rączką i światłem LED, niesterylny. Długość narzędzia 91 mm, średnica zewnętrzna 25,8 mm. Ilość 50 sztuk
15. Anoskop proktologiczny operacyjny ścięty z rączką i światłem LED, niesterylny. Długość narzędzia 91 mm, średnica zewnętrzna 25,8 mm. Ilość 50sztuk
16. Sigmoidoskop z lupą i światłem LED, niesterylny, wymiary 20x250 mm, Średnica zewnnętrzna 23mm. Ilość 50 sztuk
17. Żel poślizgowy przeznaczony do profesjonalnego stosowania w endoskopii, gastroskopii, proktoskopii i ginekologii. Preparat w transparentnej butelce, dzieki temu widoczna jest ilośc żelu, która została zużyta. Skład: woda, środek utrzymujący wilgoć, polimer, konserwant, emolient silikonowy. Gramatura butelka 260 ilość 50 sztuk

ZAKRES 11
ZESTAW DO ESD
1. 1. Nóż elektrochirurgiczny do endoskopowej resekcji śluzówki z portem wodnym do podstrzykiwania, posiada kopulaste zakończenie. Nóż można stosować wysunięty (1,5 mm) lub schowany (0,1 mm) do oznaczania hemostazy, rozwarstwiania, cięcia. Długość robocza narzędzia 2300 mm, kompatybilny z kanałem 2,8 mm. Średnica ostrza wynosi 0,4 mm, a kopulastego zakończenia 0,65 mm. Osłona na części dystalnej służy do izolacji prądu wysokiej częstotliwości, w opakowaniu 1 sztuka – ilość: 5 sztuk
2. 2. Nóż elektrochirurgiczny do endoskopowej resekcji śluzówki z portem wodnym do podstrzykiwania, posiada kopulaste zakończenie. Nóż można stosować wysunięty (2,0 mm) lub schowany (0,1 mm) do oznaczania, hemostazy, rozwarstwiania, cięcia. Długość robocza narzędzia 1650 mm, kompatybilny z kanałem 2,8 mm. Średnica ostrza wynosi 0,4 mm, a kopulastego zakończenia 0,65 mm. Osłona na części dystalnej służy do izolacji prądu wysokiej częstotliwości, w opakowaniu 1 sztuka – ilość: 5 sztuk
3. 3. Hemostatyczne szczypce elektrochirurgiczne jednorazowego użytku, posiadają funkcję rotacji, przystosowane do tamowania krwawień podczas rutynowych oraz zaawansowanych zabiegów endoskopowych w dolnym odcinku przewodu pokarmowego; długość narzędzia 2300 mm; maksymalna szerokość otwarcia łyżeczek 4mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 3,1 mm; minimalna średnica kanału roboczego 3,2 – ilość: 5 sztuk
4. 4. Dren do portu dodatkowego z trzpieniem, sterylny- ilość: 10 sztuk
5. 5. Jednorazowe nasadki na końcówkę endoskopu, miękkie, proste z otworem bocznym – ilość: 10 sztuk