AE/ZP-27-92/20			                                                                                      ZAŁĄCZNIK NR 6

##### Wymagane i oferowane parametry techniczne oferowanego tomografu komputerowego 1 sztuka.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” nleży podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania ogólne: |
|  | Tomograf komputerowy całego ciała, umożliwiający uzyskanie minimum 128 warstw badanego obszaru w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor, posiadający detektor minimum 64 rzędowy. | TAK |  |
|  | Średnica otworu gantry minimum 70 cm | TAK |  |
|  | Udźwig stołu pacjenta minimum 220 kg | TAK |  |
|  | Wyposażenie stołu: materac z osłoną chroniącą stół przed zalaniem płynami podgłówki do badania głowy podgłówek do pozycji na wznak pasy stabilizujące podpórki pod ramię, kolana i nogi | TAK |  |
|  | Rok produkcji nie wcześniej niż 2020. | TAK |  |
|  | Wraz z dostawą tomografu komputerowego Wykonawca dostarczy, zamontuje i uruchomi zasilacz UPS, który w przypadku utraty zasilania z sieci energetycznej: - podtrzyma pracę stacji technika na czas umożliwiający jej wyłączenie bez utraty danych, - pozwoli na samoczynne bezpieczne zatrzymanie pracy tomografu i bezpieczne zatrzymanie pracy lampy RTG. | TAK |  |
| GENERATOR, LAMPA |
|  | Rzeczywista moc generatora przy skanie jednoenergetycznym minimum 72 kW | TAK |  |
| 8. | Pokrycie anatomiczne detektora w osi Z [mm] (w przypadku dwóch detektorów podać sumę ich szerokości) min. 38,4 mm | TAK Punktacja Warunek minimum - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Minimalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w protokołach badań maksimum 80 kV | TAK |  |
|  | Maksymalny prąd lampy przy skanie jednoenergetycznym minimum 560 mA, możliwy do wykorzystania w protokołach badań dla napięcia minimum 120 kV. | TAK Punktacja Warunek minimum - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Rzeczywista pojemność cieplna anody lampy minimum 7 MHU | TAK |  |
|  | Szybkość chłodzenia anody lampy minimum 1,0 MHU/min. | TAK |  |
| 13. | Pochylanie gantry minimum ± 30° lub brak opisanej możliwości | TAK Punktacja: Oferowane urządzenie nie posiada opisanej możliwości - 0 pkt. Oferowane urządzenie posiada opisaną możliwość - 10 pkt |  |
| 14. | Monitor zintegrowany z tomografem pozwalający na bramkowanie akwizycji promieniowania sygnałem EKG | TAK |  |
|  | Odległość ognisko lampy rtg – detektor maksimum 100 cm | TAK Punktacja: Odległość ognisko lampy rtg – detektor: od > 95 cm do ≤ 100 cm – 0 pkt Odległość ognisko lampy rtg – detektor: ≤ 95 cm – 10 pkt |  |
| SYSTEM SKANOWANIA |
|  | Czas pełnego obrotu (360º ) układu lampa rtg – detektor maksimum 0,35 s | TAK |  |
|  | Zakres przesuwu stołu umożliwiający skanowanie minimum 160 cm | TAK |  |
| 18. | Możliwość zaprogramowania (prospektywnie) współbieżnych zadań rekonstrukcyjnych dla jednego protokołu skanowania, minimum 8 | TAK |  |
|  | Dynamiczny kolimator i system selektywnej redukcji dawki na wybrane organy | TAK |  |
|  | Niskodawkowy, iteracyjny algorytm rekonstrukcji z wielokrotnym przetwarzaniem w obszarze danych surowych (RAW) i w obszarze obrazu, umożliwiający redukcję dawki o co najmniej 60% w relacji do standardowej metody FBP, potwierdzona klinicznie | TAK |  |
|  | Oprogramowanie lub iteracyjny algorytm do redukcji zniekształceń od elementów metalowych we wszystkich obszarach ciała działający selektywnie w zależności o wyboru dokonanego przez obsługę | TAK |  |
| 22. | Specjalistyczny algorytm pozwalający zmniejszyć artefakty spiralne przy skanowaniu cienkimi warstwami. Algorytm ma umożliwiać także zwiększenie minimum dwukrotnie skok spirali przy zachowaniu poziomu artefaktów od spirali. Lub brak opisanych możliwości | TAK Punktacja: Oferowane urządzenie nie posiada opisanych możliwości - 0 pkt. Oferowane urządzenie posiada opisane możliwości - 10 pkt |  |
|  | Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego minimum 20 obrazów/s, w rozdzielczości 512 x 512 pikseli | TAK Punktacja: Warunek minimum - 0 pkt. Maksymalna wartość - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
| KONSOLA TECHNIKA |
|  | Stanowisko przeglądowe (konsola operatorska) z minimum dwoma kolorowymi monitorami z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat, spełniające wymogi aktualnego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. 2017 poz. 884 z póź. zm) - tryb pracy DICOM. | TAK |  |
|  | Przekątna monitorów minimum 19” | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do prospektywnego i retrospektywnego skanowania wyzwalanego zapisem EKG | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wyszukiwania optymalnej fazy rekonstrukcji serca przed wykonaniem właściwych rekonstrukcji | TAK |  |
|  | Automatyczne, bez udziału operatora, ustawianie zakresu badania, dla danego pacjenta, na podstawie znaczników anatomicznych i wybranego protokołu badania lub w sposób równoważny, lub brak opisanej możliwości. | TAK Punktacja: Oferowane urządzenie nie posiada opisanej możliwości - 0 pkt. Oferowane urządzenie posiada opisaną możliwość – 10 pkt. |  |
|  | Identyczny wygląd interfejsu konsoli operatorskiej oraz stacji lekarskich, oprogramowanie od jednego producenta. | TAK |  |
|  | Dostawa automatycznego wstrzykiwacza współpracującego z oferowanym tomografem komputerowym. Parametry automatycznego wstrzykiwacza: - wstrzykiwacz bezwkładowy, minimum 2 kanałowy współpracujący z tomografem komputerowym, - możliwość zastosowania każdego ze środków kontrastowych dostępnych producentów o pojemności w zakresie minimum od 50 ml do 500ml oraz NaCl o pojemności do 1000ml, - prędkość iniekcji kontrastu w zakresie minimum od 0,5ml/s do 8,0ml/s, - dwie konsole sterujące z interfejsem w języku polskim z możliwością wprowadzenia parametrów badania (objętość płynów i prędkość podania, czas opóźnienia, marka i stężenie kontrastu, rozmiar wkłucia) zarówno w pokoju badań jak i w sterowni, - sprzężenie tomografu komputerowego z wstrzykiwaczem kablem komunikacyjnym lub bezprzewodowo, umożliwiającym wymianę danych pomiędzy urządzeniami – sprzężenie minimum klasy IV wg standardu CIA 425 | TAK |  |
| STACJA LEKARSKA OPISOWA |
|  | Stanowisko opisowe dwumonitorowe minimum 19” lub jednomonitorowe minimum 30” zasilane niezależnie od tomografu i konsoli operatorskiej. | TAK |  |
|  | Stanowisko opisowe (konsola lekarska) z minimum dwoma kolorowymi monitorami z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat lub jeden duży monitor złożony z dwóch matryc spełniające wymogi aktualnego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r w sprawie bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. 2017 poz. 884 z póź. zm) - tryb pracy DICOM. | TAK |  |
|  | Stanowisko opisowe zasilane przez zasilacz UPS umożliwiający pracę przez minimum 15 minut w przypadku zaniku napięcia w sieci zasilającej, niezależnie od tomografu i konsoli operatorskiej. | TAK |  |
|  | Stanowisko opisowe w architekturze klient serwer z możliwością zainstalowania oprogramowania klienckiego na stacjach lekarskich, możliwością zdalnej pracy radiologa, z pełną natychmiastową dostępnością do wszystkich badań bieżących/poprzednich oraz poniżej wymienionych aplikacji/funkcjonalności, po ustanowieniu bezpiecznego/autoryzowanego połączenia lub brak opisanych możliwości. | TAK Punktacja: Oferowane urządzenie nie posiada opisanych możliwości - 0 pkt. Oferowane urządzenie posiada opisane możliwości - 10 pkt |  |
|  | Minimalne parametry serwera w przypadku zaoferowania urządzenia posiadającego opisane w pkt.34 możliwości: - pamięć RAM minimum 64 GB, - wbudowana macierz w konfiguracji RAID Level 5 lub równoważnej, - pojemność macierzy minimum 2 TB. | TAK |  |
|  | Funkcjonalności do oceny badań: pomiary geometryczne (długości, kątów, powierzchni), pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, histogramy, inne), elementy manipulacji obrazem (m. in. przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie obrazów). | TAK |  |
|  | Automatyczna synchronizacja wyświetlanych serii badania, niezależna od grubości warstw. Możliwość synchronicznego wyświetlania minimum 4 serii badania. | TAK |  |
|  | Rekonstrukcje MIP, VRT | TAK |  |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej (równoległe lub promieniste) lub krzywej. | TAK |  |
|  | Automatyczne numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach CT, odcinkowych jak i całego kręgosłupa bez względu na typ badania lub brak opisanej możliwości | TAK Punktacja: Oferowane urządzenie nie posiada opisanej możliwości - 0 pkt. Oferowane urządzenie posiada opisaną możliwość - 10 pkt |  |
|  | Automatyczne numerowanie żeber w badaniach CT lub brak opisanej możliwości | TAK Punktacja: Oferowane urządzenie nie posiada opisanej możliwości - 0 pkt. Oferowane urządzenie posiada opisaną możliwość - 10 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do oceny badań onkologicznych CT umożliwiające pomiary zmian zgodnie z klasyfikacją RECIST/WHO, porównywanie badań z 2 punktów czasowych, rejestrację/fuzję obrazów | TAK |  |
| 43. | Segmentacja zmian ogniskowych w narządach miąższowych umożliwiająca pomiar średnicy, objętości i gęstości zmiany oraz umożliwiające porównanie zmian ogniskowych bieżącego badania z poprzednim badaniem tego samego pacjenta | TAK |  |
|  | Automatyczna detekcja zmian guzkowych w miąższu płuc i podopłucnowych typu CAD | TAK |  |
|  | Automatyczne porównywanie badań CT w 3D, z kolorowym zaznaczeniem zmian pomiędzy badaniami (technologia Lung Change lub zgodnie z nomenklaturą Wykonawcy) realizujące: automatyczne zarejestrowanie/załadowanie/ wyświetlenie badania bieżącego i poprzedniego bez konieczności ręcznej interakcji przez użytkownika, automatyczne zaznaczenie w kolorze (np. pomarańczowy kolor zwiększenie gęstości HU, niebieski zmniejszenie HU) wszelkich zmian w budowie płuc pomiędzy dwoma badaniami CT lub brak opisanej możliwości. | TAK Punktacja: Oferowane urządzenie nie posiada opisanej możliwości - 0 pkt. Oferowane urządzenie posiada opisaną możliwość - 10 pkt |  |
| 46. | Specjalistyczne oprogramowanie do diagnostyki chorób płuc (m.in. COPD) umożliwiające obliczanie rozedmy i analizę dróg oddechowych. | TAK |  |
| 47. | Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w płucach, z automatyczną identyfikacją zmian guzkowych w miąższu i przyopłucnowych przez program komputerowy, z możliwością zapamiętywania położenia zmian, oceną dynamiki wielkości zmian i rozróżnianiem charakteru guza (np. lity, częściowo lity, nie lity) | TAK |  |
|  | Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do oceny badań naczyniowych CT umożliwiające identyfikację i izolację zakontrastowanego naczynia z badanej objętości rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia, włączanie/wyłączanie zwapnień, wyznaczanie stenozy, pomiar średnicy i obwodu naczynia, pomiar długości naczynia wzdłuż krzywej, rekonstrukcje MPR krzywoliniowe oraz poprzeczne analizowanego naczynia. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do oceny zwapnień naczyń wieńcowych typu Calcium Score w badaniach CT | TAK |  |
|  | Automatyczne generowanie indeksu zwapnień w naczyniach i zapisywanie w systemie PACS wraz z odrębną serią zawierającą wykres centylowy indeksu zwapnień zależny od wieku oraz obliczanie wykonywane automatycznie w tle, bez konieczności ręcznego otwierania badania przez użytkownika (technologia Rapid Results lub godnie z nomenklaturą Wykonawcy) lub brak opisanych możliwości | TAK Punktacja: Oferowane urządzenie nie posiada opisanych możliwości - 0 pkt. Oferowane urządzenie posiada opisane możliwości - 10 pkt |  |
|  | Oprogramowanie do endoskopii dróg powietrznych oraz wirtualnej kolonografii. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do oceny parametrów czynnościowych lewej komory serca z pomiarem m.in.: objętości skurczowej, wyrzutowej, rozkurczowej, frakcji wyrzutowej, grubości ściany lub kurczliwości odcinkowej oraz wizualizacją w 2D parametrów funkcjonalnych w postaci 17-segmentowego diagramu AHA | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do oceny tętnic wieńcowych z funkcją: automatycznego wyodrębniania (segmentacji) mięśnia serca, rozwinięcia wzdłuż linii centralnej naczynia, pomiaru przekroju, pola i średnicy światła naczynia, automatycznego pomiaru stopnia stenozy z możliwością korekcji manualnej obrazu, automatycznej segmentacji i etykietowania naczyń wieńcowych z możliwością korekcji manualnej obrazu, drożności przeszczepów naczyniowych omijających, przeprowadzania badań kontrolnych po interwencjach. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do usuwania artefaktów powstałych z ciał metalicznych obecnych w ciele pacjenta. | TAK |  |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |
|  | Dostawa serwera dawek z oprogramowaniem (bez ograniczeń czasowych/bezterminowa licencja) do monitorowania i raportowania poziomu dawek z dostarczonego aparatu TK zgodnie z Dyrektywą Rady 2013/59/EURATOM z dnia 05 grudnia 2013r ustanawiającą podstawowe normy bezpieczeństwa w celu ochrony przed zagrożeniami wynikajacymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego oraz uchylającą dyrektywy 89/618/Euroatom, 90/641/Euroatom, 96/29/Euroatom, 97/43/Euroatom i 2003/122/Euroatom Oprogramowanie umożliwia: Możliwość odczytu wieku, wagi, płci, wzrostu pacjenta Możliwość wydruku komentarza w przypadku przekroczenia dawki. Możliwość oszacowania lub automatycznego wyliczenia dawki dla zarodka kobiety w ciąży w danym okresie, oraz obliczenia dawki dla poszczególnych narządów. Możliwość wpisania poziomów referencyjnych dla danej procedury medycznej zgodnie z obowiązującym prawem. Możliwość wygenerowania raportu z pomiarem dawki dla populacji w danym roku ( w mSV). Szacowanie dawek na każda serię. Możliwość wydruku informacji lub przesłania informacji w przypadku przekroczenia dawki dla pacjenta, lekarza prowadzącego i kierującego. Program zgodny z ustawą z dnia 29 listopada 2000r. Prawo Atomowe (Dz.U. 2019 poz. 1792) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r w sprawie bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. 2017 poz. 884 z póź. zm ) Dostawa platformy sprzętowej o parametrach dedykowanych przez producenta oprogramowania. | TAK |  |
| SZKOLENIA |
|  | Szkolenie specjalistyczne dla lekarzy i techników z zakresu obsługi, aplikacji oraz wykonywania testów kontroli jakości na zaoferowanym tomografie komputerowym, potwierdzone certyfikatami - co najmniej 5 godzin lekarze oraz co najmniej 5 godzin technicy - przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. | TAK |  |
| GWARANCJA I SERWIS |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na dostarczony przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i terminie określonym w Kodeksie Cywilnym | TAK Punktacja: Warunek min.- 0 pkt. Maksymalna wartość - 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |  |
|  | Zdalna diagnostyka systemu za pośrednictwem łącza szerokopasmowego lub ISDN | TAK |  |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych tomografu komputerowego oraz testów specjalistycznych monitorów w stacji lekarskiej i stacji technika. | TAK |  |
|  | Integracja sprzętu i oprogramowania dostarczonego w postępowaniu ze szpitalnym systemem informatycznym RIS, szpitalnym systemem PACS, serwerem aplikacyjnym Zamawiającego oraz robotami do nagrywania badań. | TAK |  |
|  | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej. | TAK |  |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy, wraz z niezbędnymi materiałami eksploatacyjnymi, w okresie gwarancji, wliczone w cenę oferty. | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | W okresie gwarancji przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
|  | Dostosowanie pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego do zainstalowania oferowanego sprzętu co najmniej w zakresie : - wykonania niezbędnej dokumentacji budowlanej o ile będą prowadzone dostosowawcze prace budowlane oraz przeprowadzenie tych prac jeśli będą one potrzebne, - modernizacji klimatyzacji istniejącej w pokoju badań umożliwiającej uzyskanie temperatury w klimatyzowanym pomieszczeniu z pracującym tomografem na poziomie średniej wartości wymaganej do pracy przez producenta tomografu o ile będzie to potrzebne, - dostosowania instalacji elektrycznej pod potrzeby aparatu o ile będzie to potrzebne, - jeśli nie wystarczą obecnie funkcjonujące u Zamawiającego rozwiązania doprowadzenia zasilania bezpośrednio do aparatu wykonanie w podłodze kanałów umożliwiających doprowadzenie niezbędnego okablowania do tomografu i położenie nowej wykładziny na podłodze w Pracowni TK. Wykonawca, jeżeli zajdzie potrzeba wykonania w/w prac załączy do oferty koncepcję prac adaptacyjnych, związanych z konieczną adaptacją pomieszczeń i infrastruktury technicznej umożliwiającą montaż i uruchomienie oferowanego tomografu komputerowego zawierającą w szczególności : - wytyczne konstrukcyjne, - wytyczne elektryczne, - wytyczne wentylacyjno – klimatyzacyjne, - plan umieszczenia tomografu komputerowego naniesiony na planie sytuacyjnym pomieszczenia załączonym do SIWZ jako Załącznik Nr 8 lub załączy do oferty oświadczenie, że do montażu i uruchomienia tomografu komputerowego nie jest konieczne wykonanie adaptacji pomieszczeń i infrastruktury technicznej. | TAK |  |
|  | Dostosowanie pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego do zainstalowania oferowanego sprzęt w zakresie: - wykonania niezbędnego projektu osłon stałych ochrony radiologicznej i uzyskanie jego zatwierdzenia przez Sanepid w Krakowie, - wykonanie zgodnie z projektem osłon stałych w pomieszczeniu w którym będzie zainstalowany oferowany tomograf o ile istniejące osłony nie będą wystarczające. | TAK |  |
|  | Wszystkie dostarczone urządzenia po zamontowaniu i uruchomieniu mają być ze sobą kompatybilne i wspołpracować zgodnie z przeznaczeniem. | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.