**TABELA NR 25 – Chłodziarka na leki**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **PARAMETRY WYMAGANE** | **PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)\*** |
|  | **PRODUCENT** |  |
|  | **NAZWA / TYP (model)** |  |
|  | **KRAJ POCHODZENIA** |  |
|  | **Urządzenie fabrycznie nowe** |  |
| **PARAMETRY TECHNICZNE** | | |
|  | Chłodziarka do zastosowań profesjonalnych na leki |  |
|  | Wyświetlacz temperatury. Temperatura wnętrza widoczna na zewnętrznym cyfrowym wyświetlaczu |  |
|  | Chłodzenie powietrzem obiegowym z wentylatorami - wydajne wentylatory szybko schładzają świeżo włożone produkty i utrzymują stałą temperaturę w całym wnętrzu |  |
|  | Funkcje alarmów z możliwością testowania prawidłowości działania. Testowanie alarmu do sprawdzenia czy system alarmowy działa poprawnie (bez względu na to, czy jest wewnętrzny, czy zewnętrzny). Test nie może mieć żadnego wpływu na wydajność chłodziarki. |  |
|  | Stabilna i stała temperatura zgodnie z procedurą przewidzianą w normie EN 60068-3 dotyczącej pomiaru stabilności temperatury lub normach równoważnych |  |
|  | Drzwi chłodziarki prawe lub lewe z możliwością zmiany kierunku otwierania |  |
|  | Wbudowany alarm temperatury musi informować o odchyleniach powyżej lub poniżej progu alarmowego, wykorzystując sygnały akustyczne i wizualne |  |
|  | Pojemność użytkowa całkowita min. 105 l, pojemność całkowita brutto min. 140l |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (w/s/g) 82 / 60,1 / 61,8 cm +/-1cm |  |
|  | Temperatura w komorze chłodniczej +5 °C |  |
|  | Alarm awarii zasilania bezpośrednio w przypadku przerwania zasilania przez min. 12 h |  |
|  | Sterowanie elektroniczne |  |
|  | Półki w komorze chłodniczej 4  z tego z regulacją wysokości 3 |  |
|  | Materiał półek ruszty powlekane tworzywem sztucznym |  |
|  | Zamek w drzwiach |  |
|  | Drzwi z systemem samodomykania wyposażone w ergonomiczny uchwyt drążkowy z mechaniką otwierania drzwi |  |
|  | Kabel przyłączeniowy (długość) min. 2.800 mm |  |
|  | Nośność półki w komorze chłodniczej min. 45 kg |  |
|  | Szerokość użytkowa półek 44 cm +/-1cm  Głębokość użytkowa półek 42,0 cm +/-1cm |  |
|  | Automatyczne odszranianie |  |

\* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.