Załącznik nr 1c do SIWZ Pakiet nr 3

| Lp | Nazwa artykułu | Jm/ liczba | Cena netto | Wartość netto | Stawka VAT | Cena brutto | Wartość brutto | Opis (Producent/Nazwa oferowanego sprzętu, sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2020r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddychania metodą wysokich przepływów | 1szt |  |  |  |  |  |  |

PARAMETRY GRANICZNE i WYMAGALNE

| Lp. | Parametry urządzenia | Wartość wymagana | Potwierdzenie spełnienia warunków (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| CERTYFIKATY |
| 1 | Wykonawca posiada dokumenty poświadczające dopuszczenie do obrotu oferowanych wyrobów, w tym co najmniej: – deklarację zgodności, – certyfikat CE, Na każde żądanie Zamawiającego wykonawca przedstawi aktualne dokumenty dopuszczające oferowany sprzęt do obrotu i używania. | TAK |  |
| 2 | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy sprzętu) | TAK |  |
| 3 | Z urządzeniem wykonawca dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (np. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ (o ile występują) | TAK |  |
| 4 | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji dla poszczególnych elementów aparatów. | TAK |  |
| 5 | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. UWAGA – zalecane środki powinny zawierać nazwy związków chemicznych, a nie tylko nazwy handlowe preparatów. | TAK |  |

| Lp. | Parametry techniczne | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania podstawowe |
|  | Aparat do nieinwazyjnego wspomagania oddychania metodą wysokich przepływów | TAK |  |
|  | Może być stosowany u wcześniaków o wadze <700g, dzieci i dorosłych | TAK |  |
|  | W pełni zintegrowany system (w jednym aparacie), nie wymagający stosowania dodatkowych urządzeń zewnętrznych - gwarantuje pełną i płynna regulację: - przepływu, - stężenia tlenu, - temperatury. | TAK |  |
|  | Redukcja oporu wdechowego (pracy oddechowej) poprzez zastosowanie odpowiedniego przepływu. | TAK |  |
|  | Zapewnia efektywne przepłukiwanie anatomicznej przestrzeni martwej - dwutlenku węgla (CO2). | TAK |  |
|  | Stosowanie kaniul nosowych nie wymagających specjalnego podłączenia do pacjenta, zapewniających pracę w systemie otwartym tj. dużej nieszczelności (wypełnienie ok. 50% średnicy wewnętrznej każdego z nozdrzy), zapobiegającym uszkodzeniom skóry oraz pełną swobodę podczas jedzenia, mówienia i snu. | TAK |  |
|  | Kaniule nosowe o konstrukcji zwiększającej prędkość wdmuchiwanego gazu, stożkowo zwężane, wykonane z materiału stabilnego zapobiegającego odkształceniom podczas terapii | TAK |  |
|  | Układ pacjenta z płaszczem wodnym zapewniającym stały poziom temperatury i wilgotności podawanej mieszanki gazów oraz eliminację skraplania się pary wodnej w układzie pacjenta. | TAK |  |
|  | Gotowość aparatu od włączenia do prowadzenia terapii w czasie max. 8 min. łącznie z osiągnięciem progu ustawionej temperatury. | TAK 8 min. i więcej – 0 pkt <8 min. – 25 pkt |  |
|  | Wbudowany system nawilżania gazów oddechowych zabezpieczający przed transportem bakterii i grzybów Nawilżanie membranowe – woda przechodzi do strumienia gazów przez membranę o niewielkich otworach, będącą jednocześnie wbudowanym filtrem. | TAK |  |
|  | Stały poziom nawilżenia gazów oddechowych na poziomie 44 mg H2O/L w całym zakresie przepływu | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LED prezentujący duże i czytelne informacje w postaci jasnych i zrozumiałych liczb i symboli, gwarantujący dobrą widoczność z dużej odległości. | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy z aparatem do podaży tlenku azotu oraz nebulizatorem | TAK/NIE NIE – 0 pkt TAK – 25 pkt |  |
|  | Zasilanie elektryczne 230V, 50Hz | TAK |  |
|  | Wbudowane awaryjne zasilanie podtrzymujące pracę aparatu na min. 15 minut pracy | TAK |  |
|  | Wbudowany elektroniczny mieszalnik gazów tlen/powietrze | TAK |  |
|  | Zasilanie gazowe powietrze i tlen ze źródła o ciśnieniu 4-85 psi | TAK |  |
|  | Waga aparatu max. 5 kg | TAK |  |
|  | Wbudowany port komunikacji min. RS-232 lub HDMI | TAK |  |
|  | Parametry regulowane |  |  |
|  | Przepływ mieszaniny powietrza i tlenu regulowany płynnie: | TAK |  |
|  | - wysoki przepływ : 5-40 l/min ze skokiem co 1 l/min | TAK |  |
|  | - niski przepływ: 1-8 l/min ze skokiem co 0,5 l/min (automatyczne ograniczenie zakresu przepływów, uniemożliwiające nastawę powyżej opisanego progu przepływu) | TAK |  |
|  | Stężenie tlenu 21 do 100% regulowane płynnie | TAK |  |
|  | Temperatura 33-39ºC co 1 ºC | TAK |  |
|  | Alarmy | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w alarmy akustyczne i optyczne: | TAK |  |
|  | Przekroczenia temperatury | TAK |  |
|  | Wysokiego ciśnienia (zatkania przewodu) | TAK |  |
|  | Uszkodzenia układu pacjenta | TAK |  |
|  | Czujnika tlenu | TAK |  |
|  | Braku wody | TAK |  |
|  | Niskiego poziomu naładowania baterii | TAK-NIE NIE – 0 pkt TAK – 25 pkt |  |
|  | Zasilania gazowego | TAK |  |
|  | Wyposażenie |  |  |
|  | Jednorazowy układ pacjenta w formie kasety nawilżającej z automatycznym pobieraniem wody, zintegrowany z przewodem doprowadzającym gazy oddechowe do pacjenta, wyposażonym w płaszcz wodny (rura w rurze) zapewniający eliminację skraplania się pary wodnej w układzie pacjenta. Oddzielny układ dla wysokich przepływów oraz niskich przepływów. | TAK 1 sztuka |  |
|  | Czas użycia oferowanego układu jednorazowego użytku min. 21 dni u jednego pacjenta | TAK 21 dni – 0 pkt 30 dni – 25 pkt |  |
|  | Kaniule nosowe w 3 różnych rozmiarach | TAK 1 szt. każdego |  |
|  | Kaniula solo – do jednego nozdrza, która umożliwia prowadzenie terapii nawet u najmniejszych wcześniaków, lub u noworodków donoszonych, u których najmniejszy rozmiar kaniul do 2 nozdrzy nie gwarantuje 50% nieszczelności w otworach nosowych, | TAK 1 szt |  |
|  | Konstrukcja kaniul nie powodująca zmiany kształtu oraz średnicy końcówek donosowych. | TAK |  |
|  | Stojak jezdny do zamocowania aparatu z wieszakiem na wodę sterylną, | TAK |  |
|  | Przewody do zasilania powietrzem oraz tlenem o dł. min. 3m, | TAK 1 kpl. |  |
|  | Pułapki na wodę ze złączem podłączenia tlenu oraz powietrza | TAK 1 kpl. |  |
|  | Czujnik pomiarowy tlenu | TAK 1 szt. |  |
|  | Adapter do nebulizacji | TAK 1 szt. |  |
| SERWIS I GWARANCJA |
| PARAMETRY | Wartość wymagalna | Potwierdzenie spełnienia-warunki oferowane |
| 1 | Okres gwarancji całego sprzętu | Min. 24 m-ce |  |
| 2 | W okresie trwania gwarancji Wykonawca świadczy w cenie oferty naprawy gwarancyjne sprzętu i przeglądy serwisowe (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) wraz z koniecznym transportem sprzętu i wymianą części, w tym 1 przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji | Przez cały okres gwarancji |  |
| 3 | Proszę podać terminy i zakres przeglądów okresowych (bezpłatnych)w okresie gwarancji zalecanych przez producenta | Podać harmonogram |  |
| 4 | Czas usunięcia usterki nie wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | Do 2 dni roboczych |  |
| 5 | Czas usunięcia usterki wymagający wymiany części zamiennych w dniach kalendarzowych | Do 14 dni roboczych |  |
| 6 | Wszelkie koszty transportu związane z naprawą w okresie gwarancji ponosi Wykonawca | TAK |  |
| 7 | Minimalna liczba napraw powodująca wymianę danego podzespołu na nowy /dopuszczamy 2-krotną naprawę, w przypadku 3 uszkodzenia wymiana podzespołu na nowy/ | TAK |  |
| 8 | Okres zagwarantowania części zamiennych i wyposażenia | 10 lat od daty dostawy |  |
| 9 | Serwis gwarancyjny - proszę wskazać dla Zamawiającego punkt napraw gwarancyjnych (adres, tel., e-mail) | podać |  |

Wartość zamówienia netto: 	_______________________________________zł (słownie)

Wartość zamówienia brutto: 	         _______________________________________zł (słownie)

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy