Pyrzyce, dnia 12.06.2023 r.

Dotyczy: postępowania nr 8/2023 na Dostawę rękawic, asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

1. Czy w pakiecie 3, pozycja 1- oferowany kranik powinien posiadać objętość wypełnienia 0,22 ml?
  Odpowiedź- Dopuszcza, nie wymaga.
  2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 3, pozycja 6 kaniul bezpiecznych 1.8x45. Pozostałe parametry bez zmian.
  Odpowiedź- Dopuszcza kaniule bezpieczne 1,8x45mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
  3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 3, pozycja 7 kaniul bezpiecznych 2.0x45, przepływ 270ml/min. Pozostałe parametry bez zmian.
  Odpowiedź- Dopuszcza kaniule bezpieczne 2,0x45 mm, przepływ 270 ml/min pozostałe parametry zgodnie z SWZ.
  4. Czy kaniula dotętnicza ma posiadać określony czas stosowania do max 30 dni potwierdzony przez producenta w instrukcji użycia, znajdującej się w każdym opakowaniu handlowym – w jęz polskim?
  Odpowiedź- Zamawiający wymaga, by kaniula dotętnicza posiadała określony czas stosowania do max 30 dni potwierdzony przez producenta w instrukcji użycia, znajdującej się w każdym opakowaniu handlowym – w języku polskim.
  5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w p. 3, pozycja 10 alternatywny zawór bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność 7 dni lub 200 użyć. Gładka, łatwa do dezynfekcji membrana. Przezroczysty tor przepływu płynu umożliwia kontrolę wzrokową.Konstrukcja zmniejszająca ryzyko przenoszenia bakterii, potwierdzona matriałami z katalogu. Przemieszczanie pozytywne płynu pozwala uniknąć okluzji cewnika oraz związanych z tym kosztów i zagrożeń. Przepływ 142 ml/min, długość zaworu 3 cm, objętość wypełnienia 0,19ml. Wytrzymalość na ciśnienie 325PSI . Do stosowania z lipidami i preparatami drażniącymi. Ten sam producent co kaniule lub rekomendowany i sprzedawany przez producenta kaniul, umieszczony w katalogu producenta kaniul pod nadanym przez niego numerem katalogowym dla zachowania szczelnościdla kaniul obwodowych i koreczków.
  Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.
  6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 3, pozycja 11 produktu alternatywnego: zamknięte, wentylowane urządzenie do pobierania leków, okalające fiolkę o średnicy 13mm, zawierający filtr 0,2um. Zawór bezigłowy (do użycia do 7 dni - po odpowiedniej dezynfekcji, zgodnie z instrukcją obsługi); pojemość wypełnienia 0,15ml, długość 6cm, długości igły 1,5cm Produkt bez zawartości lateksu, DEHP, PCV. Produkt jałowy. Apirogenny.
  Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.
  7. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przedstawienia badań in vitro potwierdzających najmniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań. Odstąpienie od tego wymogu umożliwi przystąpienie do pakietu większej grupie oferentów, a tym samym umożliwi uzyskanie lepszej ceny. Oferowane łaczniki posiadają budowę ograniczającą powstawanie bakterii.
  Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.
  8. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w p. 3, pozycja 12 alternatywny zamknięty system dostępu naczyniowego z podwójnym drenem pediatrycznym/mikroprzewodem, o długości 15 cm, dreny o średnicy wewnętrznej 0,89 mm, 2 przedłużenia z zaciskami przesuwnymi,zakończenie zabezpieczone protektorem męskim, przemieszczanie płynu neutralne w wypadku stosowania zestawu przedłużającego i zacisku. Nie zawiera lateksu; dren wykonany z PCV (nie zawierający ftalanów); dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi. Zawór posiadający przeźroczystą obudowę i przeźroczystą membranę ułatwiające szybką ocenę efektywności płukania, bez mechanicznych części wewnętrznych – prosty tor przepływu, membrana zaworu typu Split Septum, podzielna, silikonowa z kołnierzem idealnie gładkim, wywiniętym zewnętrznie na poliwęglanowej obudowie konektora. Jednorodna powierzchnia do dezynfekcji. Na obudowie konektora naprzeciwległe wypustki ułatwiające utrzymania zaworu w palcach w trakcie łączenia np. ze strzykawką. Czas użycia 100 aktywacji, wymagany minimalny przepływ 2 l/h, objętość wypełnienia wynosząca 0,45 ml, podana na opakowaniu jednostkowym, wytrzymały na ciśnienie 45 PSI. Sterylny, pakowany pojedynczo.
  Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.
  9. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w p.3, pozycja 13 alternatywny "Zamknięty system dostępu naczyniowego z potrójnym drenem pediatrycznym/mikroprzewodem, o długości 15 cm, dreny o średnicy wewnętrznej 0,89 mm, 3 przedłużenia z zaciskami przesuwnymi, zakończenie zabezpieczone protektorem męskim, przemieszczanie płynu neutralne w wypadku stosowania zestawu przedłużającego i zacisku. Nie zawiera lateksu; dren wykonany z PCV (nie zawierający ftalanów); dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi. Zawór posiadający przeźroczystą obudowę i przeźroczystą membranę ułatwiające szybką ocenę efektywności płukania, bez mechanicznych części wewnętrznych – prosty tor przepływu,membrana zaworu typu Split Septum, podzielna, silikonowa z kołnierzem idealnie gładkim, wywiniętym zewnętrznie na poliwęglanowej obudowie konektora. Jednorodna powierzchnia do dezynfekcji. Na obudowie konektora naprzeciwległe wypustki ułatwiające utrzymania zaworu w palcach w trakcie łączenia np. ze strzykawką. Czas użycia 100 aktywacji, wymagany minimalny przepływ 2 l/h, objętość wypełnienia wynosząca 0,80 ml, podana na opakowaniu jednostkowym, wytrzymały na ciśnienie 45 PSI . Sterylny, pakowany pojedynczo.
  Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.
  10. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie 3, pozycja 14: alternatywny łącznik bezigłowy z neutralnym przemieszczaniem płynu,kompatybilny z połączeniami typu Luer – Lock i Luer – Slip, o długości calkowitej 2,8cm zabezpieczony od strony podłaczenia do wkłucia koreczkiem, przeznaczony do użytku z urządzeniami do terapii dożylnej i dotętniczej, silikonowa łatwa do dezynfekcji membrana SplitSeptum, w poliwęglanowym konektorze, która zamyka się automatycznie po odłączeniu strzykawki lub przewodu do infuzji, pomarańczowy pierścień uszczelniający działa jako wskażnik wizualny co daje pewność niezmiennego uszczelnienia po wielokrotnej aktywacji, prosty i przezroczysty tor przepływu (przepływ laminarny) umożliwia łatwe przepłukiwanie i kontrolę wzrokową procedur. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi nie zawiera lateksu, DEHP, metalu, odporny na ciśnienie do 325 psi (22bary), kompatybilny ze wstrzykiwaczem do środka kontrastującego, czas użycia 7 dniu lub 600 aktywacji, wymagany przepływ 140ml/min, objętość wypełnienia wynosząca 0,049 ml, pakowany pojedynczo, sterylny. Konstrukcja zmniejszająca ryzyko przenoszenia bakterii, potwierdzona materiałami w katalogu.
  Odpowiedz- Zgodnie z zapisami SWZ.

  11. Prosimy Zamawiacego o dopuszczenie w p. 3, pozycja 15 alternatywny "Zamknięty system dostępu naczyniowego z potrójnym drenem, o długości 15 cm, dreny o średnicy wewnętrznej 0,89 mm, 3 przedłużenia z zaciskami przesuwnymi, zakończenie zabezpieczone protektorem męskim, przemieszczanie płynu neutralne w wypadku stosowania zestawu przedłużającego i zacisku. Nie zawiera lateksu; dren wykonany z PCV (nie zawierający ftalanów); dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi. Zawór posiadający przeźroczystą obudowę i przeźroczystą membranę ułatwiające szybką ocenę efektywności płukania, bez mechanicznych części wewnętrznych – prosty tor przepływu,membrana zaworu typu Split Septum, podzielna, silikonowa z kołnierzem idealnie gładkim, wywiniętym zewnętrznie na poliwęglanowej obudowie konektora. Jednorodna powierzchnia do dezynfekcji. Na obudowie konektora naprzeciwległe wypustki ułatwiające utrzymania zaworu w palcach w trakcie łączenia np. ze strzykawką. Czas użycia 100 aktywacji, wymagany minimalny przepływ 2 l/h, objętość wypełnienia wynosząca 0,80 ml, podana na opakowaniu jednostkowym, wytrzymały na ciśnienie 45 PSI . Sterylny, pakowany pojedynczo.
  Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.
2. 12. Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie w p. 3, pozycja 16: KORECZEK DEZYNFEKCYJNY, niezawierający lateksu i DEHP, Substancja czynna: jałowy 70% roztwór alkoholu izopropylowego (IPA). Zapewnia redukcję liczby bakterii >4 log (99,99%) w czasie 1 minuty. Duży i wygodny uchwyt na palce ułatwia zakładanie i zdejmowanie. Zgodny z łącznikami bezigłowymi. Opakowanie 300 sztuk.
  Odpowiedź- Zgodnie z zapisami SWZ.