Numer referencyjny postępowania:

WSZ-EP-23/2022

Załącznik nr 3 do SWZ

# zestawienie wymaganych parametrów jakościowo-technicznych dla analizatorów – 2 sztuki oraz warunki gwarancji, serwisu i inne

| L.p. | Parametry graniczne |
| --- | --- |
| 1. | Dwa jednakowe analizatory, spełniające poniżej podane warunki graniczne: analizator podstawowy, fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 roku, analizator pomocniczy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 roku, każdy analizator wyposażony w UPS, drukarkę laserową. Zamawiający wymaga, aby oba analizatory koagulologiczne pochodziły od jednego producenta, wykorzystywały te same odczynniki i metody pomiarowe, jak również wykorzystywały te same kalibratory, materiały kontrolne i materiały zużywalne. |
| 2. | Pełna automatyzacja wszystkich procesów oznaczania wraz z automatycznym rozcieńczaniem próbek w przypadku przekroczenia limitu oznaczanego parametru. |
| 3. | Wydajność aparatu co najmniej 180 oznaczeń / h ( dla PT i APTT jednocześnie ). |
| 4. | Możliwość oznaczania zarówno metodami: pomiaru skrzepu ( metoda optyczna ), chromogennymi i immunochemicznymi. |
| 5. | Zamawiający wymaga, aby zaproponowane przez Wykonawcę ilości materiałów kalibracyjnych i materiałów zużywalnych były wystarczające do ilości podanych parametrów zgodnie z zaleceniami producenta. |
| 6. | Zamawiający wymaga, aby płyny eksploatacyjne aparatów skalkulowane zostały w sposób zapewniający pracę aparatu w trybie 24h/dobę. Aparaty włączone cały czas. |
| 7. | System chłodzenia odczynników na pokładzie analizatora. |
| 8. | Oddzielne igły pipetujące dla odczynników i prób badanych. |
| 9. | Analizator wyposażony w przebijak korków systemu zamkniętego pobrania krwi. Możliwość umieszczenia na pokładzie analizatora probówek zamkniętych jak i otwartych w jednym statywie |
| 10. | Płynne doładowywanie odczynników, próbek badanych, kuwet w trakcie pracy analizatora ( wykonywania analiz ). |
| 11. | Pojedyncze kuwety reakcyjne, nie łączone w rotory lub bloki. Zamawiający dopuszcza kuwety połączone w paski po 4 sztuki. |
| 12. | Czujnik poziomu cieczy dla probówki i odczynnika. |
| 13. | Aparaty wyposażone w wewnętrzny czytnik kodów paskowych ( brak konieczności indywidualnego, manualnego skanowania wkładanych na pokład materiałów przez operatora ). |
| 14. | Tromboplastyna ludzka pochodzenia łożyskowego o ISI ok. 1.0 +/- 0,1 do oznaczenia czasu protrombinowego |
| 15. | Odczynniki do APTT i AT III płynne, gotowe do użycia. |
| 16. | Oprogramowanie analizatora wyposażone w bazę danych pacjentów ( wraz z podglądem krzywych reakcji wszystkich mierzonych parametrów ), danych kalibracyjnych i system kontroli jakości badań wykonywanych wraz z wykresami Levey-Jenningsa. |
| 17. | Możliwość archiwizacji bazy danych wraz z krzywymi kalibracyjnymi na nośnikach elektronicznych. |
| 18. | Analizatory przystosowane do pracy w sieci komputerowej. |
| 19. | Minimum 50 pozycji w analizatorze przeznaczonym na próby badane. |
| 20. | Automatyczne monitorowanie ilości dostępnych odczynników i materiałów zużywalnych na pokładzie analizatorów. |
| 21. | Możliwość wstawienia próbek w probówkach pierwotnych, po odwirowaniu, bez konieczności separacji osocza, jak również w probówkach typu „cup”. Zamawiający używa probówek systemu zamkniętego typu SARSTEDT. |
| 22. | Wykonawca zapewni materiały kontrolne do oceny zewnątrzlaboratoryjnej oznaczanych parametrów. |
| 23. | Montaż klimatyzacji w pracowni koagulologicznej – zapewnienie optymalnej temperatury i wilgotności dla właściwej pracy analizatorów. |
| 24. | Możliwość oznaczania agregacji płytek na co najmniej jednym z zaoferowanych analizatorów |

Parametry graniczne wymagalne – brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.

| L.p. | Warunki gwarancji, serwisu i inne |
| --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, minimum 36 miesięcy licząc od daty podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. |
| 2. | Termin rozpoczęcia pełnej gwarancji od momentu uruchomienia sprzętu. |
| 3. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie max 5 godzin, czas naprawy 3 dni robocze od zgłoszenia. Jeśli naprawa w ciągu 3 dni roboczych, z przyczyn obiektywnych, będzie niemożliwa - wymagane urządzenie zastępcze na okres konieczny do wykonania naprawy. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzeń na inne o nie gorszych parametrach technicznych w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii tego samego elementu, których usunięcie związane będzie z wymianą głównych części (podzespołów) - przy trzeciej awarii tego samego elementu lub w przypadku niemożności dokonania naprawy. |
| 4. | Każdy dzień awarii przedłuża okres gwarancji. |
| 5. | Wykonawca zapewni bezpłatny, autoryzowany serwis, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnych przeglądów ( wymiany podzespołów ) i napraw wraz z częściami zamiennymi przez cały okres trwania umowy. |
| 6. | Wykonawca dostarczy przy dostawie sprzętu: - karty gwarancyjne, - szczegółową instrukcję obsługi analizatorów, - certyfikat CE lub deklarację zgodności ze znakiem CE wystawioną przez producenta, - zalecenia dotyczące przeglądów i konserwacji, - karty charakterystyki dla wszystkich używanych odczynników i substancji, - ulotki dla odczynników, - szczegółowy opis postępowania z odczynnikami i materiałami kontrolnymi. Wszystkie dokumenty w języku polskim, w wersji papierowej. |
| 7. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatów i interpretacji wyników – na miejscu po instalacji oraz szkolenia przypominające w zakresie obsługi aparatów i interpretacji wyników w trakcie trwania umowy 1 raz na 6 miesięcy. |
| 8. | Wykonawca zapewni co najmniej jedno szkolenie w konferencji interdyscyplinarnej. |
| 9. | Wykonawca zobowiązany jest do włączenia analizatorów do obecnie funkcjonującego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. R. Ostrzyckiego w Koninie systemu informatycznego HIS Eskulap ( zakup sterowników ) i zapewni dwukierunkową transmisję danych, analizatory wyposażone w wewnętrzne czytniki kodów kreskowych, umożliwiających identyfikację próbek. |
| 10. | Wykonawca zapewni odpowiedni sprzęt komputerowy do działanie systemu LIS Eskulap w laboratorium: co najmniej dwie stacje robocze z drukarkami wraz z częściami zużywalnymi ( tonery, bębny, papier A4 ) – szacowane ilości wydruków to 46 800 , co najmniej 2 drukarki laserowe do każdego z aparatów – raporty kalibracyjne i kontroli jakości – wraz z częściami zużywalnymi, co najmniej jedna drukarka kodów paskowych wraz z etykietami – szacunkowa ilość kodów paskowych 144 000. |
| 11. | Wykonawca zapewnia oprogramowanie pomocnicze : system operacyjny Windows 10 Pro z możliwością aktualizacji do Windows 11 Pro. |
| 12. | Identyfikacja w drukowanym kodzie paskowym nie tylko numeru identyfikacyjnego próbki lecz także rodzaju pobranego materiału ( osocze, surowica, krew pełna, mocz itp. ). |
| 13. | Dla systemu informatycznego – bezpłatny serwis w czasie trwania umowy wraz z akcesoriami do napraw i przeglądów. |
| 14. | Wykonawca we własnym zakresie wykona podłączenie oferowanych do dzierżawy analizatorów. |
| 15. | W związku z ochroną danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się trwale usunąć wszystkie dane osobowe z pamięci analizatorów w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. R. Ostrzyckiego w Koninie przed demontażem i odbiorem dzierżawionych aparatów. |

Parametry graniczne wymagalne – brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.