### Wymagania ogólne:

Oferowane urządzenia muszą współpracować z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem eFilm oraz stacją roboczą, o następującej konfiguracji:

### - komputer HP Compaq Pro 6300 Microtower (PN: LX839EA#AKD)
- system operacyjny Win 7 Professional 64 bit 
- Procesor Intel Core i3-3220 CPU 3.30GHz 
- pamięć RAM 8 GB

### W cenie zawarte są wszelkie koszty opakowania, cła, ubezpieczenia i transportu do siedziby Zamawiającego oraz koszty montażu, instalacji i kalibracji sprzętu oraz przeszkolenia personelu Zamawiającego.

### Wymagania szczegółowe:

### Monitor– 2 szt.

Producent : ……………………………………………………….……

Nazwa / typ / model: …………………………………………….…….

Oferowany okres gwarancji - …………….. miesięcy (min 60 m-cy)

| WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | Potwierdzenie lub opis Wykonawcy |
| --- | --- |
| Monitor fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 |  |
| Monitor medyczny 2MP służący do opisu zdjęć RTG |  |
| Wielkość przekątnej ekranu min 21,3 cala (54 cm) |  |
| Typ ekranu: LCD, aktywna matryca TFT monochromatyczna potrafiąca wyświetlić odcienie szarości w 10 bitach z podświetleniem LED |  |
| Rozdzielczość naturalna: 1200 x 1600 |  |
| Wielkość plamki: 0,270 mm |  |
| Jasność maksymalna: 1200 cd/m2 Wymagany układ stabilizacji jasności monitora po jego włączeniu lub wyjściu ze stanu czuwania |  |
| Kontrast panela: 1400:1 |  |
| Odcienie szarości: minimum 1024 z 16369 tonów |  |
| Kąty widzenia: min 176 /176 w pionie i poziomie |  |
| Całkowity czas reakcji matrycy (white-black-white): Nie więcej niż 40 ms |  |
| Kalibracja monitora: Wymagana sprzętowa kalibracja do standardu DICOM część 14 dla każdego trybu pracy. |  |
| Wbudowany kalibrator nie ograniczający pola widzenia na monitorze. |  |
| Funkcjonalność pozwalająca na samodzielne kalibrowanie monitora oraz sprawdzenie odcieni szarości bez systemu operacyjnego. Uruchamiana z menu monitora . |  |
| Wymagany układ kontroli rzeczywistego czasu pracy monitora i jego podświetlenia |  |
| Definiowane tryby pracy monitora: 4 tryby pracy: standard DICOM, tryb kalibracji oddzielny dla złącza DVI i DP, tryb hybrydowy dla obrazów DICOM i innych wyświetlanych jednocześnie |  |
| Złącza min: 1x DVI-D, 1x DisplayPort, 1x USB upstream, 2 x USB downstream |  |
| Częstotliwości odświeżania: 31-100 kHz, 59-61 Hz |  |
| Komplet kabli zasilających i połączeniowych |  |
| Czujnik sprawdzający obecność użytkownika przed monitorem |  |
| Czujnik mierzący jasność otoczenia |  |
| Wymagany układ wyrównujący jasność i odcienie szarości dla całej powierzchni matrycy LCD |  |

### Karta graficzna (dedykowana do oferowanych monitorów) – 1 szt.

Producent : ……………………………………………………….……

Nazwa / typ / model: …………………………………………….…….

Oferowany okres gwarancji - …………….. miesięcy (min 24 m-ce)

| WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | Potwierdzenie lub opis Wykonawcy |
| --- | --- |
| Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 |  |
| Karta kompatybilna z oferowanymi monitorami, dedykowana przez producenta monitorów |  |
| Minimalne wymagania karty: - PCI Express x 16 Gen 3.0 - Pamięć DDR5 2GB, - 3 wyjścia cyfrowe mini DisplayPort - Możliwość podłączenia do 4 monitorów jednocześnie - Sterowniki do systemów operacyjnych Windows 7(32/64 bit) Windows 8.1 (32/64 bit), Windows 10 (32/64 bit), - Pobór mocy do 30W |  |