ZAŁĄCZNIK NR 1                                      ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANEGO URZĄDZENIA

APARAT DO POMIARU IMPEDANCJI I pH W PRZEŁYKU

| Lp. | Opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Charakterystyka ogólna aparatu |  |  |
| 1. | Aparat przenośny, wyposażony w możliwość komunikacji z komputerem poprzez złącze USB i bezprzewodowo w technologii Bluetooth. | TAK |  |
| 2. | Zewnętrzny nadajnik / odbiornik Bluetooth podłączany do komputera przez USB w komplecie wraz z aparatem | TAK |  |
| 3. | Możliwość odczytu 4ch kanałów pH (elektrody antymonowe), 2ch kanałów pH (elektrody szklane), 2ch kanałów pH (elektrody ISFET) | TAK |  |
| 4. | Możliwość odczytu 12 kanałówimpedancji (13 pierścieni) | TAK |  |
| 5. | 1 ciśnieniowy lokalizator LES | TAK |  |
| 6. | Aparat wyposażony w 5 przycisków markerów. Każdy przycisk o definiowalnej przez użytkownika nazwie. Trzy z tych przycisków definiowalne jako symptom. | TAK |  |
| 7. | Zasilanie jedną baterią alkaliczną typu AA (paluszek) lub jednym akumulatorem NiMH o pojemności >2500 mAh | TAK |  |
| 8. | Czas rejestracji na jednej baterii / akumulatorze >24 godziny | TAK, PODAĆ |  |
| II | Oprogramowanie |  |  |
| 1. | Oprogramowanie pomiarowo analityczne do testów ambulatoryjnych testów impedancji / pH: - Pomiar i analiza pH (pomiar pH przełykowego i żołądkowego) - Pomiar i analiza impedancji - Analiza symptomów (SI, SSI, SAP), - Analiza zgodna z DeMeester, Vandenplas, Boix-Ochoa, Kaye - Połączona analiza impedancji i pH - Analiza pH dla osób dorosłych i pediatryczna | TAK |  |
| 2. | Moduł „wirtualnego instruktora” oprogramowania instruujący użytkownika o kolejnych krokach przeprowadzania badania | TAK |  |
| 3. | Program do budowy protokołów badań dla każdego typu sond, z możliwością definiowania rodzaju sondy przez użytkownika. Możliwość zdefiniowania i zapisania 10 różnych protokołów badań | TAK |  |
| 4. | Oprogramowanie bazy danych do przechowywania danych pacjentów i ich badań | TAK |  |
| 5. | Oprogramowanie pomiarowe do testów impedancji / pH | TAK |  |
| 6. | Oprogramowanie analityczne testów impedancji / pH | TAK |  |
| 7. | Możliwość bezprzewodowego podglądu badania na ekranie komputera (za pomocą technologii Bluetooth), w czasie jego trwania | TAK |  |
| 8. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| 9. | Możliwość wydruku raportów z badania i wykresów na papierze | TAK |  |
| 10. | Możliwość zapisu raportów z badania i wykresów w formacie .pdf, .doc, .xls i .jpg | TAK |  |
| 11. | Program serwisowo diagnostyczny do weryfikacji poprawności działania aparatu | TAK |  |
| III | Inne |  |  |
| 1. | Cewnik: Rodzaj i ilość do wyboru przez użytkownika |  |  |
| 2. | Komplet roztworów do kalibracji czujnika pH, z fosfatem, pH 4,01 oraz pH 7,0 | TAK |  |
| 3. | Zestaw trzech probówek na roztwory kalibracyjne wraz ze stojakiem do kalibracji sond | TAK |  |
| 4. | Dokumentacja: instrukcja obsługi | TAK |  |
| 5. | Szkolenie personelu medycznego w miejscu instalacji aparatu w zakresie obsługi aparatu. | TAK |  |
| 6. | Szkolenie personelu technicznego w zakresie: budowa i kontrola systemu, diagnostyka uszkodzeń w zakresie podstawowym, konserwacja systemu. | TAK |  |
| IV | Zestaw komputerowy |  |  |
| 1. | Komputer przenośny typu Laptop z systemem operacyjnym Windows 10 Professional i kompletem akcesoriów, dostosowany do potrzeb aparatu; | TAK |  |
| 2. | Drukarka kolorowa laserowa dostosowana do potrzeb aparatu | TAK |  |
| V | Gwarancja |  |  |
| 1. | Okres gwarancji min. 24 miesiące od daty instalacji aparatu | TAK, PODAĆ |  |

|  | Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa oraz parametry | ilość | Nazwa własna, producent | cena jedn. Netto | stawka VAT | wartość netto | wartość brutto |
| 1. | Ambulatoryjny rejestrator pH-impedancji W skład kompletu wchodzą: Standardowy cewnik dla pacjentów dorosłych. 1 kanał pH (na poziomie 0 cm), 6 kanałów impedancji (8 pierścieni co 2 cm, na poziomach -3, -1, 1, 3, 5, 9, 11, 13 cm), wewnętrzna elektroda referencyjna, średnica 6 Fr 1 opakowanie; Komplet płynów kalibracyjnych pH 4,01 i pH 7,00, po 250 ml; Komputerowa stacja robocza typu Laptop, Windows 10 Professional (lub nowszy), drukarka laserowa, kolor | 1kpl |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | x | x | x | x |  |  |