## Załącznik 2A do SWZ
Paski testowe do oznaczania poziomu cukru we krwi wraz z użyczeniem 80 glukometrów
TABELA A
Lp	Opis przedmiotu zamówienia	jedn.miary	Ilość	Ilość opakowań zbiorczych gwarantująca realizację zamówienia nie mniejszą niż 100% - określoną w kolumnie D oraz ilość szt. w opakowaniu	Cena jednostkowa netto opakowania handlowego	Wartość netto	Stawka VAT%	wartość brutto
A	B	C	D	E	F	G=(ExF)	H	I=[Gx1,xx(xx- właściwa stawka VAT)
1	Paski testowe do oznaczania poziomu cukru we krwi kompatybilne z użyczanymi glukometrami – (w ilości 80 szt glukometrów)	pasek testowy	150 000
		Opis oferowanego parametru w kontekście opisu z kolumny B – Wypełnia Wykonawca					Parametry funkcjonalno użytkowe - punktowane i niepunktowane
A	Typ krwi do badania: krew włośniczkowa					0 pkt
A1	Typ krwi do badania: min. krew włośniczkowa i krew żylna					5 pkt
B	Enzym: oksydaza glukozy					0 pkt
B1	Enzym: dehydrogeneza glukozy					5 pkt
C	Automatyczne kodowanie (bez kluczy, chipów i ręcznego ustawiania kodów)					5 pkt
C1	Brak automatycznego kodowania					0 pkt
D	Automatyczny wyrzut paska po pomiarze					5 pkt
D1	Brak automatycznego wyrzutu paska po pomiarze					0 pkt
E	Okres ważności testów paskowych i płynów kontrolnych po otwarciu dla każdej z fiolki z osobna - min. 6 miesięcy					0 pkt
E1	Okres ważności testów paskowych i płynów kontrolnych po otwarciu dla każdej z fiolki z osobna -dłuższy niż 6 miesięcy					10 pkt
F	Zakres hematokrytu na paskach testowych min. 20-60%					0 pkt
F1	Szerszy zakres hematokrytu od opisanego w wierszu F					5 pkt
G	Zakres oznaczenia wyniku glikemii dolna granica zakresu - ≤ 20mg/dl; górna granica zakresu - ≤ 600 mg/dL					0 pkt
G1	Szerszy zakres oznaczenia wyniku glikemii od opisanego w wierszu G					5 pkt
H	Czas pomiaru do 5 sekund					0 pkt
H1	Czas pomiaru poniżej 5 sekund					5 pkt
I	Temperatura przechowywania pasków zakres od 2°C do 32°C					0 pkt
I1	Temperatura przechowywania pasków zakres od 2°C do więcej niż 32 °C					5 pkt
J	Wielkość próbki krwi do badania 0,5– 0,6 µl					0 pkt
J1	Wielkość próbki krwi do badania poniżej 0,5 µl					5 pkt
K	Podświetlany ekran odczytu danych na glukometrze					10 pkt
K1	Niepodświetlany ekran odczytu danych na glukometrze					0 pkt
L	Zasilanie glukometrów bateriami AAA 1.5V					10 pkt
L1	Zasilanie glukometrów bateriami innymi niż AAA 1.5V					0 pkt
M	Aplikacja w glukometrze umożliwiająca przenoszenie danych do pamięci komputerów					10 pkt
M1	Brak w glukometrze aplikacji opisanej w wierszu M					0 pkt
N*	Płyny kontrolne w dwóch zakresach: 1- niskim oraz 3 – wysokim, w ilości gwarantującej wykonywanie kontroli dla 80 sztuk glukometrów w okresie 24 miesięcy przy założeniu wykonywania kontroli 1 raz w miesiącu.					Niepunktowane – wymagane
O	Pamięć glukometru min. 700 wyników dokonywanych pomiarów					Niepunktowane – wymagane
P	Wytwórca/ Nazwa handlowa (jeśli dotyczy)/ nr katalogowy (jeśli dotyczy)					Niepunktowane – wymagane
R	Zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z normą ISO 1597:2015					Niepunktowane – wymagane

	*- TABELA B - Specyfikacja materiałów, o których mowa w Tabeli A poz. N
L.p.	Nazwa handlowa	Zawartość opakowania	Liczba opakowań niezbędna do prawidłowego wykonania badań w ilości wskazanej w kolumnie D , zgodnie z informacją określoną w wierszu H w TABELI A	Wytwórca/ Producent	Numer katalogowy (jeśli dotyczy)
A	B	C	D	E	F
1	H+ Płyn kontrolny ( L; H )