## Zadanie 1a
Zadanie 1 - Dostawa odczynników do badań diagnostycznych wraz z dzierżawą aparatu PCR Real Time.
Lp. | ASORTYMENT |  | producent nazwa asortymentu | nume katalogowy | oferowana wielkość opakowania jednostkowego | ilość opakowań | cena jedn. netto za opakowanie | wartość netto | vat % | wartość brutto
zamawiana ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 [7*8] | 10 | 11 [9*10+9]
1: 1; 2: CMV ilościowy 1. Kompletny zestaw przeznaczony do ilościowej detekcji fragmentu DNA wirusa CMV o długości 105 bp. 2. Zawierający wszystkie odczynniki i enzymy niezbędne do ilościowego oznaczania CMV metodą qPCR; 3. Zestaw zawierający drugi heterologiczny system amplifikacji służący do detekcji potencjalnej inhibicji reakcji PCR (wewnętrzna kontrola IC). 4. Zestaw zawierający 4 standardy umożliwiające określenie ilości wirusowego DNA w kopiach/mikrolitr. 5. Zawarta w zestawie polimeraza typu Hot Start z zablokowanym miejscem aktywnym przez chemiczną modyfikację. 6. Czułość analityczna zestawu wynosząca 0,36 kopii/ul (p = 0,05). 7. Zestaw przeznaczony do diagnostyki in vitro. 8. Zestaw wystarczający na przeprowadzenie 96 reakcji. Wymagana wielkość opakowania 96 t 9. Zestaw kompatybilny z aparatem PCR Real Time; zamawiana ilość 3: 2400 t; zamawiana ilość 9 [7*8]: 0 | 0
1: 2; 2: EBV ilościowy 1. Zestaw zawierający wszystkie odczynniki niezbędne do ilościowego oznaczania wirusa EBV metodą qPCR 2. Mastermiks zawierający wszystkie odczynniki i enzymy potrzebne do specyficznej amplifikacji fragmentu wirusa EBV o długości 97 bp i do bezpośredniej detekcji amplikonu w kanale zielonym aparatu 3. Zestaw zawierający drugi heterologiczny system amplifikacji służący do detekcji potencjalnej inhibicji reakcji PCR (wewnętrzna kontrola IC) w kanale żółtym. 4. Polimeraza typu Hot Start z zablokowanym miejscem aktywnym poprzez modyfikację chemiczną. 5. Zestaw zawierający 4 standardy do sporządzenia krzywej standardowej umożliwiające określenie ilości wirusowego DNA w kopiach/mikrolitr. 6. Czułość analityczna zestawu wynosząca 1,02 kopii/µl (p = 0,05). 7. Zestaw przeznaczony do diagnostyki in vitro. 8. Zestaw wystarczający na przeprowadzenie 96 reakcji. Wymagana wielkośc opakowania 96 t 9. Zestaw kompatybilny z aparatem PCR Real Time; zamawiana ilość 3: 1152 t; zamawiana ilość 9 [7*8]: 0 | 0
1: 3; 2: HCV ilościowy 1. Zestaw przeznaczony do ilościowego oznaczania RNA wirusa HCV metodą RT-PCR. 2. Wykrywający genotypy 1,2,3,4,5 i 6 wirusa HCV. 3. Zawierający mastermiks gotowy do użycia, polimerazę typu HotStart, odwrotną transkryptazę, dNTP, zoptymalizowany bufor, primery i sondy. 4. Amplifikacja fragmentu wirusa HCV o długości 240 bp 5. Zakres liniowy: 65 do 1 x 10 IU/ml. 6. Zestaw zawierający wewnętrzną kontrolę dodawaną do izolacji lub reakcji oraz 4 standardy o znanym stężeniu do sporządzania krzywej standardowej. 7. Zestaw zawierajacy odwrotną transkryptazę o czułości pozwalającej na wykrywanie bardzo małych ilości materiału wirusa. 8. Czułość analityczna zestawu nie może być gorsza niż 0,19 IU/ul z p=0,05. 9. Zestaw przeznaczony do diagnostyki in vitro. 10. Zestaw wystarczający na przeprowadzenie 96 reakcji. wymagana wielkość opakowania 96 t 9. Zestaw kompatybilny z aparatem PCR Real Time; zamawiana ilość 3: 576 t; zamawiana ilość 9 [7*8]: 0 | 0
1: 4; 2: HBV ilościowy 1. Zestaw do ilościowego oznaczania DNA wirusa HBV metodą qPCR. 2. Wykrywający genotypy 1,2,3,4,5 i 6 wirusa HBV. 3. Mastermiks zawierający wszystkie odczynniki i enzymy potrzebne do specyficznej amplifikacji fragmentu wirusa HBV o długości 134 bp 4. Zestaw zawierający także drugi heterologiczny system amplifikacji służący do detekcji potencjalnej inhibicji reakcji PCR (wewnętrzna kontrola IC) w kanale żółtym. 5. Polimeraza typu Hot Start z zablokowanym miejscem aktywnym poprzez modyfikację chemiczną. 6. Zestaw zawierający 5 standardów do sporządzenia krzywej standardowej umożliwiających określenie ilości wirusowego DNA w kopiach/mikrolitr. 7. Czułość analityczna zestawu nie może być gorsza niż 0,02 IU/µl (p = 0,05). 8. Zestaw przeznaczony do diagnostyki in vitro. 9. Zestaw wystarczający na przeprowadzenie 96 reakcji. Wymagana wielkość opakowania 96 t 10. Zestaw kompatybilny z aparatem PCR Real Time; zamawiana ilość 3: 1920 t; zamawiana ilość 9 [7*8]: 0 | 0
1: 5; 2: BKV ilościowy 1. Zestaw przeznaczony do wykonania ilościowej reakcji oznaczenia DNA wirusa BK w próbkach ludzkiego osocza lub moczu. 2. Zawierający wszystkie odczynniki niezbędne do ilościowego oznaczania BKV metodą qPCR. 3. W skład zestawu wchodzą odczynniki i enzymy do amplifikacji określonego obszaru genomu BKV o długości 274 bp 4. Zestaw zawierający także drugi, heterologiczny system amplifikacji, służący do detekcji potencjalnej inhibicji reakcji PCR, którą wykrywa się jako kontrolę wewnętrzną (IC) 5. Zestaw zawierający 4 zewnętrzne kontrole dodatnie umożliwiające określenie ilości wirusowego DNA w kopiach/mikrolitr. 6. Próg detekcji dla aparatu wynosi 0,195 kopii/mikrolitr (p = 0,05). 7. Zawarta w zestawie polimeraza typu Hot Start z zablokowanym miejscem aktywnym poprzez modyfikację chemiczną. 8. Zestaw wystarczający na przeprowadzenie 96 reakcji. Wymagana wielkość opakowania 96 t 9. Zestaw przeznaczony do diagnostyki in vitro. 10. Zestaw kompatybilny z aparatem PCR Real Time; zamawiana ilość 3: 960 t; zamawiana ilość 9 [7*8]: 0 | 0
1: 6; 2: Materiały zużywalne 1. Probówki PCR o objętości 0,2 ml. Wymagana wielkość opakowania 1000 szt.; zamawiana ilość 3: 8000 szt; zamawiana ilość 9 [7*8]: 0 | 0
1: suma; zamawiana ilość 9 [7*8]: 0 | 0
OFEROWANY TERMIN WAŻNOŚCI WYNOSI MINIMUM 70% TERMINU WAŻNOŚCI PODANEGO PRZEZ PRODUCENTA CO ODPOWIADA …. MIESIĄCOM ( UZUPEŁNIĆ LICZBĘ MIESIĘCY)!
Dzierżawa aparatu PCR Real Time
Lp. | OPIS | NAZWA, PRODUCENT MODEL/TYP | CENA NETTO ZA MIESIĄC | VAT% | WARTOŚĆ NETTO ZA 18 MIESIĘCY | WARTOŚĆ BRUTTO ZA 18 MIESIECY
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Dzierżawa aparatu PCR Real Time |  |  |  | 0 | 0
FORMULARZ CENOWY
LP. | NAZWA |  | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Odczynniki |  | 0
2 | Dzierżawa aparatu |  | 0
| SUMA |  | 0

## Zadanie 1b
Zadanie 1 - Zestawienie wymaganych parametrów granicznych techniczno-eksploatacyjnych dla aparatu Real Time PCR |  |  | Zadanie 1 - FORMULARZ OCENY JAKOŚCI DLA APARATU PCR REAL TIME
Lp. | PARAMETR/WARUNEK | TAK/OPIS | Lp. | PARAMETR | TAK/NIE | OPIS/KOMENTARZ | ILOŚĆ PUNKTÓW
| PRODUCENT ……….. MODEL/TYP …………………… ROK PRODUKCJI ……………………… |  | 1 | źródło wzbudzenia: diody LED, laser lub lampa halogenowa |  |  | diody LED - 10pkt laser – 5pkt lampa halogenowa – 0 pkt
1 | rok produkcji nie starszy niż 2018 |  | 2 | probówki z próbkami umieszczane w rotorze lub bloku typu FAST (lub równoważny) lub standardowy blok grzejny |  |  | rotor – 10 pkt blok typu FAST – 5 pkt standardowy blok grzejny – 0 pkt
2 | zgodność z Dyrektywą 98/79/EC dot. wyrobów medycznych, urządzenie posiada oznakowanie CE IVD – załączyć odpowiedni certyfikat producenta |  | 3 | system chłodzenia oparty na cyrkulującym powietrzu lub system Peltiera lub inny |  |  | cyrkulujące powietrze – 10 pkt system Peltiera –5 pkt inny – 0 pkt
3 | termocykler przeznaczony do ilościowej analizy DNA i RNA, oznaczania ładunku wirusów i umożliwiający analizę profilu metylacji |  | 4 | możliwość analizy danych przed ukończeniem reakcji |  |  | tak – 10 pkt nie – 0 pkt
4 | urządzenie multipleksowe, minimum 5-kanałowe |  | DODATKOWE PUNKTY ZA W/W PARAMETRY ZOSTANA PRZYZNANE NA PODSTAWIE DOKUMENTOW DOŁĄCZONYCH DO OFERTY, Z TREŚCI KTÓRYCH JEDNOZNACZNIE BĘDZIE WYNIKAĆ, ŻE OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SPEŁNIA WARUNEK.
5 | nie wymagające stosowania barwnika referencyjnego
6 | system ze stałą wielkością drogi optycznej między źródłem światła i detektorem
7 | zakres temperatur od 35°C do 99°C
8 | jednorodność temperatury między poszczególnymi próbkami nie gorsza niż ±0,02°C
9 | dokładność nastaw temperatury nie gorsza niż ±0,5°C
10 | rozdzielczość pomiaru nie gorsza niż ±0,02°C
11 | szybkość chłodzenia ≥ 20°C/s
12 | szybkość grzania ≥ 15°C/s
13 | wykorzystanie wszystkich optycznych możliwości aparatu bez konieczności kalibracji przed wykonaniem oznaczenia
14 | stacja sterująca w postaci komputera przenośnego
15 | oprogramowanie do projektowania reakcji, detekcji i analizy amplifikacji DNA w czasie rzeczywistym umożliwiające kontrolę systemu, zbieranie i przechowywanie danych oraz analizę wyników
16 | gwarancja przez cały okres trwania umowy
17 | masa urządzenia poniżej 13 kg
18 | autoryzowany serwis na oferowane urządzenia (załączyć stosowną autoryzację producenta), podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu
19 | autoryzację dystrybucji i serwisu dla wykonawcy, jeśli nie jest on producentem

## Zadanie 2
Zadanie 2 - Zestawy odczynnikowe do izolacji kwasów nukleinowych do aparatu Maxwell firmy Promega
lp. | asortyment | wymagana wielkość opakowania | zamawiana ilość opakowań | * termin ważności w % i miesiącach | nazwa asortymentu/ producent | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za op. | wartość netto | vat % | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 [7*8] | 10 | 11[9*10+9]
1: 1; 2: Zestaw do izolacji z krwi pelnej na EDTA, heparynę lub cytrynian. Ekstrakcja kwasów nukleinowych z krwi pełnej o objętości od 50-300µl. Technika izolacji oparta o kulki magnetyczne ze złożem celulozowym zamknięte w gotowych do użycia kartridżach. Zawiera proteinazę K do wstępnego trawienia próbki. Zestaw kompatybilny z urządzeniem Maxwell RSC do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych.Produkt identyczny lub równoważny z produktem Maxwell RSC Blood DNA . Opakowanie 48 szt.; 3: 48 szt.; 4: 150; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 2; 2: Zestaw do izolacji z krwi pełnej pobieranej na EDTA, heparynę lub cytrynian.Ekstrakcja z kwasów nukleinowych z krwi pełnej o objętości od 50-500 µl. Technika izolacji oparta o kulki magnetyczne ze złożem celulozowym zamknięte w gotowych do użycia kartridżach. Zestaw kompatybilny z urządzeniem Maxwell RSC do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych.Produkt identyczny lub równoważny z produktem Maxwell RSC Whole Blood DNA. Opakowanie 48 szt.; 3: 48szt.; 4: 80; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 3; 2: Zestaw do izolacji wirusowych kwasów nukleinowych z surowicy, osocza o objętości 100-300 µl technika izolacji oparta o kulki magnetyczne ze złożem celulozowym zamknięte w gotowych do uzycia kartridżach. Zawiera proteinazę K do wstępnego trawienia probki. Zestaw kompatybilny z urzadzeniem Maxwell RSC do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych.Produkt identyczny lub równoważny z produktem Maxwell RSC Viral Total Nucleic Acid Purification. Opakowanie 48 szt; 3: 48 szt.; 4: 12; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 4; 2: System zawierający barwnik wiążacy ( 504nmEx/531nmEx) umożliwiajacy ilościowy pomiar wyizolowanego kwasu nukleinowego. System umożliwiajacy pomiar niewielkich ilosci dsDNA. Ilość pomiarow adekwatna do ilości wyizolowanych próbek.Zestaw kompatybilny z urządzeniem Quantus Fluorometer. Produkt identyczny lub równoważny z produktem QuantiFluor ONE ds.DNA.Opakowanie 500 reakcji.; 3: 500 reakcji; 4: 14; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 5; 2: System zawierający fluorescencyjny barwnik wiążacy RNA, umożliwiajacy ilościowy pomiar wyizolowanego kwasu nukleinowego. System umożliwiajacy pomiar niewielkich ilosci RNA. Ilość pomiarow adekwatna do ilości wyizolowanych próbek.Zestaw kompatybilny z urządzeniem Quantus Fluorometer. Produkt identyczny lub równoważny z produktem QuantiFluor RNA System.Opakowanie 1 ml ( 2000 rxn ).; 3: 1 ml ( 2000 rxn ); 4: 4; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 6; 2: System fluorescencyjnego sekwencjonowania Sangera, zawierajacy termostabilną polimerazę DNA w master mixie. Kompatybilny z różnymi szablonami DNA. Używany z aparatami genetycznymi Applied Biosystems 3130, 3130xl, 3500, 3500xL, 3730, 3730xl i SeqStudio Genetic Analyzers. System sekwencjonowania zawiera barwniki terminatora dTMR, dCXR, dRSixG, i dROneTen, które znajdują sie w zestawie do sekwencjonowania cyklu BigDye Terminator V3.1.Produkt identyczny lub równoważny z produktem ProDye Terminator Sequencing System. opakowaniw 24 reakcje.; 3: 24 reakcje; 4: 12; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 7; 2: Probówki cienkościenne 0,5 ml do pomiaru fluorymetrycznego kwasów nukleinowych kompatybilnych z urządzeniem Quantus Fluometer, pakowane po 200 szt; 3: 200 szt.; 4: 37; 9 [7*8]: 0 | 0
1: suma; 9 [7*8]: 0 | 0
*OFEROWANY TERMIN WAŻNOŚCI WYNOSI MINIMUM 70% TERMINU WAŻNOŚCI PODANEGO PRZEZ PRODUCENTA. Jeżeli wykonawca wydłuży termin ważności uzyska dodatkowe punkty za kryterium termin ważności. Należy wskazać liczbę miesięcy, którym odpowiada podany termin w %, np (75% - 9 mies)

## Zadanie 3
Zadanie 3 - Odczynniki i materiały zużywalne do analizatora MagNa Pure 24 Roche
lp. | asortyment | wymagana wielkość opakowania | zamawiana ilość opakowań | * termin ważności w % i miesiącach | nazwa asortymentu/ producent | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za op. | wartość netto | vat % | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 [7*8] | 10 | 11[9*10+9]
1: 1; 2: MagNA Pure 24 Total NA Isolation Kit - kit dedykowany do izolacji kwasów nukleinowych z różnego materiału biologicznego i różnej objętości próbki wyjściowej - możliwość izolacji z krwi pełnej, szpiku, osocza, surowicy, moczu, tkanek stałych świeżych lub mrożonych (10 rodzajów ludzkiego materiału biologicznego) - uzyskiwanie wyizolowanego RNA/DNA wysokiej jakości do reakcji RT-PCR i sekwencjonowania nowej generacji NGS - możliwość wykonania jednocześnie 96 izolacji; każdy kit zawiera 3 kasetki a każda kasetka umożliwia 32 lub 24 izolacje (w zależności od objętości próbki wyjściowej) - możliwość użycia jednej kasetki z odczynnikami aż 6 razy w przeciągu 28 dni - obecność w zestawie kuleczek magnetycznych MGP - kuleczki magnetyczne niezbędne do izolacji kwasów nukleinowych przy użyciu zestawu MagNA Pure 24 Total NA Isolation Kit, znacznie zwiększają wydajność izolacji DNA - kompatybilny z aparatem MagNA Pure 24 Roche; 3: 96 izolacji; 4: 70; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 2; 2: MagNA Pure Tube 2,0 mL - objętość probówki 2.0 mL - możliwość przetrzymywania probówek w niskiej temperaturze (-20 -80 °C) - niezbędne w trakcie izolacji na aparacie, służą do załadowania materiału biologicznego oraz „zbierają” końcowy produkt izolacji tzn. eluat zawierający wyizolowany kwas nukleinowy - kompatybilny z aparatem MagNA Pure 24 Roche; 3: 350 szt; 4: 36; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 3; 2: MagNA Pure Tip Waste Tray - niezbędny na pokładzie aparatu pojemnik służący do „zbierania” zużytych w trakcie izolacji końcówek - kompatybilny z aparatem MagNA Pure 24 Roche; 3: 24 szt.; 4: 4; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 4; 2: MagNA Pure 24 Processing Cartridge - kartridż, który umożliwia jednoczesne przetwarzanie co najmniej 8 próbek równolegle - umożliwia pipetowanie/mieszanie odczynników i próbek w trakcie procesu izolacji - każdy kartridż zawiera 24 dołki dla przetwarzanych próbek i 8 lejkowatych dołków na odpady - kompatybilny z aparatem MagNA Pure 24 Roche; 3: 48 szt; 4: 15; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 5; 2: MagNA Pure 24 Tip Park/Piercing Tool - element przytrzymujący końcówki (tipsy) w trakcie pracy aparatu - kompatybilny z aparatem MagNA Pure 24 Roche; 3: 48/50 szt; 4: 15; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 6; 2: MagNA Pure 96 Filter Tips - jednorazowe, wolne od nukleaz końcówki (tipsy), z filtrem, który zapobiega kontaminacji - wykonane z materiału, który jest obojętny na ługowanie przy szerokim spektrum temperaturowym; 3: 40x96 szt; 4: 10; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 7; 2: MagNA Pure 96 Sealing Foil - folia do zabezpieczania kasetki z odczynnikami - kompatybilny z aparatem MagNA Pure 24 Roche; 3: 100 szt; 4: 6; 9 [7*8]: 0 | 0
1: suma; 9 [7*8]: 0 | 0
*OFEROWANY TERMIN WAŻNOŚCI WYNOSI MINIMUM 70% TERMINU WAŻNOŚCI PODANEGO PRZEZ PRODUCENTA. Jeżeli wykonawca wydłuży termin ważności uzyska dodatkowe punkty za kryterium termin ważności. Należy wskazać liczbę miesięcy, którym odpowiada podany termin w %, np (75% - 9 mies)

## Zadanie 4
Zadanie 4 - Odczynniki i materiały zużywalne do analizatora Multiplate
lp. | asortyment | wymagana wielkość opakowania | zamawiana ilość opakowań | * termin ważności w % i miesiącach | nazwa asortymentu/ producent | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za op. | wartość netto | vat % | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 [7*8] | 10 | 11[9*10+9]
1: 1; 2: Odczynnik do ilościowego oznaczania in vitro funkcji plytek krwi po stymulacji plytkowych receptorów difosforanu adenozyny ADP Test; 3: 3 x 1 ml; 4: 3; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 2; 2: Odczynnik do ilościowego oznaczania in vitro funkcji plytek krwi aktywowanych TRAP-6 TRAP Test; 3: 3 x 1 ml; 4: 3; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 3; 2: Odczynnik do ilościowego oznaczania in vitro funkcji plytek krwi aktywowanych kwasem arachidonowym ASPI Test; 3: 3 x 1 ml; 4: 3; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 4; 2: Kuwety pomiarowe kompatybilne z aparatem Multiplate; 3: 6 x 10 szt; 4: 10; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 5; 2: Koncowki do pipety automatycznej aparatu Multiplate; 3: 1000 szt; 4: 2; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 6; 2: Probówki z hirudyną o objętości 1,6-2 ml; 3: 50 szt; 4: 10; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 7; 2: Materiał kontrolny Liquid Control; 3: 2x4ml 1x2ml; 4: 2; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 8; 2: Filtry do pipety automatycznej; 3: 50 PC; 4: 2; 9 [7*8]: 0 | 0
1: suma; 9 [7*8]: 0 | 0
*OFEROWANY TERMIN WAŻNOŚCI WYNOSI MINIMUM 70% TERMINU WAŻNOŚCI PODANEGO PRZEZ PRODUCENTA. Jeżeli wykonawca wydłuży termin ważności uzyska dodatkowe punkty za kryterium termin ważności. Należy wskazać liczbę miesięcy, którym odpowiada podany termin w %, np (75% - 9 mies)

## Zadanie 5
Zadanie 5 - Odczynniki i materiały zużywalne do sekwenatora
lp. | asortyment | wymagana wielkość opakowania | zamawiana ilość opakowań | * termin ważności w % i miesiącach | nazwa asortymentu/ producent | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za op. | wartość netto | vat % | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 [7*8] | 10 | 11[9*10+9]
1: 1; 2: Standard wielkości Gene Scan 500 LIZ GS LIZ - Standard wielkości:GeneScan™ 500 LIZ™ dye Size Standard 800rxn. Standard wielkości wykorzystywany do określania wielkości fragmentów DNA podczas ich analizy (kompatybilny z urządzeniem Genetic Analyzer 3500). Zawiera 16 jednoniciowych fragmentów o długości: 35, 50, 75, 100, 139, 150, 160, 200, 250, 300, 340, 350, 400, 450, 490 i 500, z których każdy znakowany jest barwnikiem fluorescencyjnym LIZ®. Pozwala na precyzyjne określenie wielkości fragmentów DNA w zakresie 35-500pz. Zestaw jest kompatybilny z zestawem do identyfikacji osobniczej AmpFLSTR™ NGM™ PCR Amplification Kit i pozwala na wykonanie minimum 800 analiz fragmentów DNA.; 3: 400µl/8nM; 4: 13; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 2; 2: Zestaw do identyfikacji osobniczej NGM NGM - Zestaw odczynników gotowy do identyfikacji osobniczej: AmpFLSTR™ NGM™ PCR Amplification Kit. Zestaw do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji oraz fluorescencyjnej detekcji fragmentów ludzkiego DNA kompatybilny z aparatem Genetic Analyzer 3500. Zestaw pozwala na analizę w przynajmniej następujących loci:- znakowane barwnikiem 6FAM: D10S1248, vWA, D16S539, D2S1338, - znakowane barwnikiem VIC: amelogenina, D8S1179, D21S11, D18S51, - znakowane barwnikiem NED: D22S1045,D19S433, TH01, FGA, - znakowane barwnikiem PET: D2S1358,D1S1656, D12S391, Ponadto zawiera wszystkie niezbędne odczynniki do wykonywania reakcji PCR to jest: mieszaninę reakcyjną z enzymem, mieszaninę znakowanych primerów, kontrolę ludzkiego DNA o zdefiniowanym genotypie w zakresie analizowanych loci, kompatybilną drabinę alleli oraz pozwala na wykonanie przynajmniej 200 analiz (jednoczesna, multipleksowa amplifikacja).; 3: 200 t; 4: 24; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 3; 2: Formamid (HCONH2) Formamid Hi-Di (wysoko dejonizowany): - o przewodnictwie poniżej 30 μS, - stosowany w biologii molekularnej, w procesie elektroforetycznego rozdziału fragmentów DNA w warunkach denaturujących, - gwarantujący prawidłowość rozdziału zdenaturowanych fragmentów DNA - optycznie neutralny, konfekcjonowany fabrycznie; 3: 25 ml; 4: 5; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 4; 2: Środowisko reakcji Master Mix Bufor do reakcji PCR - zoptymalizowany mix do prowadzenia reakcji PCR składający się z polimerazy Ampli Taq Gold DNA, Amp Erase UNG, dNTPs z dUTP, pasywnej kontroli wewnętrznej i buforu. - 2 x stężony - konfekcjonowany fabrycznie - wystarczający na 200 reakcji (testów) po 50µl każda; 3: 200 t; 4: 80; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 5; 2: Primery - nieznakowane - oczyszczone - możliwość syntezy do 45 par zasad - dostępne w stężeniu 80nmol; 3: 80 nmol; 4: 20; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 6; 2: Sondy Sondy MGB - znakowane na 5’ końcu barwnikami FAM, VIC, NED lub TET - na 3’ końcu - niefluoryzujący wygaszacz - oczyszczane metodą HPLC - dostępne w stężeniu 20nmol; 3: 20 nmol; 4: 3; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 7; 2: Mikropłytki reakcyjne 96-dołkowe Mikropłytki reakcyjne MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate lub równoważne: - z 96 dołkami o pojemności 0,2 ml, - optycznie (fluorescencyjnie) neutralne, - kompatybilne pod względem ścisłego dopasowania do 96-dołkowgo bloku posiadanych termocyklerów GeneAmp 9700 i automatycznego podajnika próbek posiadanego sekwenatora Genetic Analyzer 3500 - spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA techniką PCR, konfekcjonowane fabrycznie; 3: 10 szt; 4: 25; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 8; 2: Nakładki gumowe (septy) na mikropłytki reakcyjne 96- dołkowe Nakładki Septa 96-Well lub równoważne, - kompatybilne rozmiarowo i pod względem ścisłego dopasowania do będących na wyposażeniu mikropłytek MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate, - szczelnie zamykające dołki mikropłytki, - wyposażone w system 96 szczelin umożliwiających kapilarom swobodne i bezawaryjne pobranie próbek z dołków mikropłytki, konfekcjonowane fabrycznie; 3: 20 szt; 4: 5; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 9; 2: Zestaw do sekwencjonowania V.3.1 - zestaw o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej fragmentów DNA - zestaw pozwalający na przeprowadzenie reakcji sekwencjonowania w końcowej objętości próbki 20ul - zestaw umożliwiający reakcję sekwencjonowania długich fragmentów - zestaw zawiera: 10x80ul gotowego do użycia miksu reakcyjnego, starter kontrolny M13, pGEM dwuniciowy kontrolny DNA, 5x stężony bufor do sekwencjonowania konfekcjonowany fabrycznie, wystarczający na przyprowadzenie 100 reakcji sekwencjonowania w objętości 20ul; 3: 100 t; 4: 10; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 10; 2: Polimeraza DNA w zestawie z buforem 10xPCR i roztworem 25 mM MgCl2 Termostabilna polimeraza DNA AmpliTaq Gold Polymerase (+10xPCR Gold Buffer + 25 mM MgCl2) lub równoważna: - o własnościach Hot Start i o aktywności 5u/μl, - z pełną kompatybilnością współdziałania z zestawami odczynników do identyfikacji osobniczej konfekcjonowana fabrycznie w zestawie wraz z buforem do PCR i roztworem MgCl2, w opakowaniu (po 1000u w każdej fiolce); 3: 1000 u; 4: 12; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 11; 2: Odczynnik do oczyszczania - odczynnik przeznaczony do oczyszczania po PCR sekwencyjnym - usuwa niewłączone barwniki - proces oczyszczania jest zakończony po 40 minutach; 3: 2 ml; 4: 10; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 12; 2: Kit do mutacji pojedynczego nukleotydu /SNP/ zaprojektowany do wyszukiwania do 10 mutacji pojedynczego nukleotydu o znanej lokalizacji przy wykorzystaniu od jednej do 10 matryc w jednej probówce składający się z polimerazy Ampli Taq DNA znakowanych fluorescencyjnie ddNTPs, buforu reakcyjnego, matrycy kontrolnych DNA oraz mixu kontrolnych primerów; 3: 100 t; 4: 1; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 13; 2: Nakrywki optyczne do mikropłytek reakcyjnych 96 dołkowych MicroAmpOptical Adhesive Film lub równoważne kompatybilne rozmiarowo do optycznych 96-dolkowych mikropłytek reakcyjnych wykonane z cienkiej, przeroczystej i przylegajacej folii, zapewniającej optyczne i szczelne nakrycie mikroplytek reakcyjnych; 3: 100 szt; 4: 6; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 14; 2: Sondy TaqMan - znakowane na 5’ końcu barwnikami FAM, VIC, NED lub TET - na 3’ końcu cząsteczką wygaszającą fluorescencję - TAMRA - oczyszczane metodą HPLC - dostępne w stężeniu 20nmol; 3: 20 nmol; 4: 15; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 15; 2: Odczynnik oczyszczjący produkt PCR ExoSAP-IT PCRProduct cleanup Oczyszcza z enzymów zamplifikowany produkt PCR W jednoetapowym procesie hydrolizuje nadmiaru starterów i nukleotydów Zachowuje produkt z PCR z odzyskiem do 100%, minimalizując straty w czasie oczyszczania Próbki po oczyszczeniu są gotowe do sekwencjonowania i analizy polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (SNP); 3: 100 reakcji; 4: 8; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 16; 2: Odczynnik do jednoczesnej izolacji totalnego RNA, DNA i białek 1.Gotowy do użycia, czystość nie gorsza niż A260/280 :1,7:2,0 2.Gotowy do użycia odczynnik zawierający jednofazowy roztwór fenolu oraz guanidyno tiocyjanianu. 3. Odczynnik stabilny przez co najmniej 24 miesiące od daty produkcji dostarczany w temperaturze pokojowej w polipropylenowej butelce. 4.Odczynnik pozwala na izolację DNA, RNA oraz białek w jednej próbce.; 3: 100 ml; 4: 100; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 17; 2: Marker długosci DNA 1. Mieszanina fragmentów przygotowana poprzez rozszczepienie specjalnie skonstruowanego plazmidu z endonukleazami restrykcyjnymi. 2 Mieszanina zawiera 15 fragmentów podwójnie splecionego DNA z następującymi długościami par zasad: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750 i jedno pasmo dodatkowe 2642 bp. 3.Wzór pasmowy 250 bp i 500 bp ma być dwa do trzech razy jaśniejszy. 4.Mieszanina fragmentów DNA ma wykazywać drabinę z 15 pasmami i jednym pasmem dodatkowych 2642 bp 5. Roztwór w 10mM Tris-HCL , 0,1 mM EDTA , pH 8,0; 3: 50µg/ml; 4: 10; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 18; 2: Stężony bufor do elektroforezy kapilarnej, używany w analizatorach DNA Applied Biosystem 3730 - 3730 Running Buffer (10x ) stężony; 3: 500 ml; 4: 2; 9 [7*8]: 0 | 0
1: suma; 9 [7*8]: 0 | 0
*OFEROWANY TERMIN WAŻNOŚCI WYNOSI MINIMUM 70% TERMINU WAŻNOŚCI PODANEGO PRZEZ PRODUCENTA. Jeżeli wykonawca wydłuży termin ważności uzyska dodatkowe punkty za kryterium termin ważności. Należy wskazać liczbę miesięcy, którym odpowiada podany termin w %, np (75% - 9 mies)

## Zadanie 6
Zadanie 6 - Odczynniki i materiały zużywalne do sekwenatora Genetic Analyzer 3500
lp. | asortyment | wymagana wielkość opakowania | zamawiana ilość opakowań | * termin ważności w % i miesiącach | nazwa asortymentu/ producent | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za op. | wartość netto | vat % | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 [7*8] | 10 | 11[9*10+9]
1: 1; 2: Cathode Buffer Container 3500 Series lub równoważny - bufor katodowy, rekomendowany przez producenta aparatu Genetic Analyzer 3500 do prawidłowego przeprowadzenia procesu elektroforezy kapilarnej - w kontenerze składającym sie w dwóch oddzielnych pojemników; lewego przewidzianego na katodowy bufor do elektroforezy, prawego umożliwiającego przemycie kapilar i usuwanie zużytego polimeru pomiędzy nastrzykami -konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniu 4 szt. w opakowaniu ; -w opakowaniu rozpoznawalnym przez system monitorowania czasu pracy i daty ważności odczynników (RFID - Radio Frequency Identification); 3: 4 szt; 4: 15; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 2; 2: Anode Buffer Container 3500 Series lub równoważny - bufor anodowy rekomendowany prze producenta aparatu Genetic Analyzer 3500 do prawidłowego przeprowadzenia procesu elektroforezy kapilarnej - w opakowaniu przygotowanym do bezpośredniego zainstalowania na aparacie po uprzednim usunięciu zabezpieczającej folii -konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniu 4 szt. w opakowaniu ; -w opakowaniu rozpoznawalnym przez system monitorowania czasu pracy i daty ważności odczynników (RFID - Radio Frequency Identification); 3: 4 szt; 4: 15; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 3; 2: Conditioning Reagent 3500 Series lub równoważny: - gotowy do użycia odczynnik stosowany do przygotowania i przemywania pompy polimeru w aparacie Genetic Analyzer 3500 - stosowany w pompie przy zmianie polimeru -w opakowaniu rozpoznawalnym przez system monitorowania czasu pracy i daty ważności odczynników (RFID - Radio Frequency Identification); 3: 1 szt; 4: 20; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 4; 2: Polimer do elektroforezy POP-7 Performance Optimized Polimer 3500 Series lub równoważny:  gotowy do użycia, o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej w aparacie Genetic Analyzer 3500  uniwersalny, optymalizowany do użycia w analizach fragmentów jak i sekwencjonowania krótkich i długich fragmentów na analizatorze Genetic Analyzer 3500,  konfekcjonowany fabrycz-nie, w opakowaniu rozpo-znawalnym przez system monitorowania czasu pra-cy i daty ważności od-czynników (RFID - Radio Frequency Identification) pozwalający na przepro-wadzenie do 384 analiz po zainstalowaniu; 3: 384 analizy; 4: 26; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 5; 2: Formamid Hi-Di (wysoko dejonizowany): - o przewodnictwie poniżej 30 μS, - stosowany w biologii mo-lekularnej, w procesie elek-troforetycznego rozdziału fragmentów DNA w warun-kach denaturujących, gwarantujący prawidłowość rozdziału zdenaturowanych fragmentów DNA w posiadanym aparacie Genetic Analyzer 3500, - optycznie neutralny, - konfekcjonowany fabrycznie w 4 tubkach po 5ml każda; 3: 4x5ml; 4: 4; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 6; 2: Zestaw kapilar 3500 Instrument Capillary Array, 8 x 50 cm lub równoważny, stanowiący integralną, zużywalną część wyposażenia posiadanego aparatu Genetic Analyzer 3500 - scalony zestaw 8 kapilar wewnętrznie niepowleka-nych, z jednym oknem od-czytu, - o długości 50 cm, - gwarantujący prawidło-wość elektroforetycznych rozdziałów fragmentów DNA - konfekcjonowany fabrycznie, 1 sztuka (zestaw) w opakowaniu; 3: 8 szt; 4: 5; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 7; 2: Woda ultra czysta wolna od RNase, DNase,do zastosowania w biologii molekularnej; 3: 10x500ml; 4: 2; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 8; 2: Woda ultra czysta wolna od RNase,DNase, do zastosowania w biologii molekularnej; 3: 4x100ml; 4: 4; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 9; 2: Woda wolna od nukleaz (nie traktowana DEPC) o pojemności 1000 ml; 3: 1000ml; 4: 5; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 10; 2: Zestaw do kalibracji aparatu 3500 DS.-32(Dye set F) Matrix Standard Kit; 3: szt; 4: 1; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 11; 2: Zabezpieczenie gumowe do płytek reakcyjnych 96 well, jednokrotnego użytku do aparatu genetycznego i3500 Applied Biosystems; 3: 20 szt; 4: 10; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 12; 2: Zabezpieczenie gumowe do buforów reakcyjnych i do wody, jednokrotnego użytku do aparatu genetycznego 3500 Applied Biosystems; 3: 10szt; 4: 6; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 13; 2: POP-4 (384) Performance Optimized Polimer 3500 Se-ries - Polimer do elektroforezy POP-4 (384) Performance Optimized Polimer 3500 Se-ries lub równoważny: -gotowy do użycia, o wła-snościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej w aparacie Genetic Analyzer 3500 - optymalizowany do użycia w analizach STR, jako me-dium separacyjne fragmen-tów w warunkach denaturują-cych, Genetic Analyzer 3500, - o własnościach i usiecio-wieniu umożliwiającym prawi-dłowy rozdział i analizę frag-mentów STR o długości 35-500 bp, - o rozdzielczości umożliwia-jącej precyzyjne zwymiaro-wanie fragmentów (z maksy-malnie dopuszczalnym błę-dem +/-0,5 bp),konfekcjonowany fa-brycznie, w opakowaniu roz-poznawalnym przez system monitorowania czasu pracy i daty ważności odczynników (RFID - Radio Frequency Identification) pozwalajacy na przeprawadzenie do 384 ana-liz po zainstalowaniu; 3: 384 analizy; 4: 6; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 14; 2: DS-33 (Dye set G5) Matrix Standard Kit - kompatybil-ny z posiadanym aparatem ABI PRISM 3500 - wymagany do przeprowa-dzenia kalibracji spektralnej przed zastosowaniem od-czynników do sekwencjonowania; 3: szt; 4: 2; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 15; 2: 3500 Instrument Capillary Array, 8 x 36 cm - Zestaw kapilar 3500 Instrument Capil-lary Array, 8 x 36 cm lub równoważny, stanowiący integralną, zużywalną część wyposażenia posiadanego aparatu Genetic Analyzer 3500 - scalony zestaw 8 kapilar wewnętrznie niepowlekanych, z jednym oknem odczytu, - o długości 36 cm, - gwarantujący prawidło-wość elektroforetycznych rozdziałów fragmentów DNA - konfekcjonowany fabrycz-nie, 1 sztuka (zestaw) w opakowaniu; 3: zestaw; 4: 2; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 16; 2: - enzym restrykcyjny o charakterze endonukleazy - rozpoznaje miejsce GAT^ATC: 5' G A T ↓ A T C 3' 3' C T A ↑ T A G 5' - zawiera unikalny bufor (10x Buffer R) i bufor Tango dla podwójnego trawienia - optymalna temp reakcji (trawienia DNA) 37 °C - 2000 U; 3: 2000U; 4: 10; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 17; 2: HID 5-DYE Installation Stan-dard 5-cio kolorowy standard do instalacji aplikacji HID lub równoważny: - gotowy do użycia 5-cio kolorowy standard, o wła-snościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej w aparacie Genetic Analyzer 3500 - kompatybilny z posiada-nym aparatem ABI 3500 - Umożliwia prace z aplikacjami analizy fragmentów/HID; 3: szt; 4: 2; 9 [7*8]: 0 | 0
1: suma; 9 [7*8]: 0 | 0
*OFEROWANY TERMIN WAŻNOŚCI WYNOSI MINIMUM 70% TERMINU WAŻNOŚCI PODANEGO PRZEZ PRODUCENTA. Jeżeli wykonawca wydłuży termin ważności uzyska dodatkowe punkty za kryterium termin ważności. Należy wskazać liczbę miesięcy, którym odpowiada podany termin w %, np (75% - 9 mies)

## Zadanie 7
Zadanie 7 - Zestawy odczynnikowe do chromatografii mikrokolumnowej
lp. | asortyment | wymagana wielkość opakowania | zamawiana ilość opakowań | * termin ważności w % i miesiącach | nazwa asortymentu/ producent | oferowana ilość opakowań | cena jednostkowa netto za op. | wartość netto | vat % | wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 [7*8] | 10 | 11[9*10+9]
I | Zestawy odczynnikowe do oznaczania:
1: 1; 2: Kwasu 5-hydroksyindolooctowego; 3: 40 oznaczeń; 4: 3; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 2; 2: 17- ketosterydów; 3: 40 oznaczeń; 4: 8; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 3; 2: 17- hydroksysterydów; 3: 40 oznaczeń; 4: 8; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 4; 2: Kwasu wanilinomigdałowego/ metoksyhydroksymigdałowego /; 3: 20 oznaczeń; 4: 20; 9 [7*8]: 0 | 0
1: 5; 2: Mocz kontrolny; 3: 10x20 ml; 4: 2; 9 [7*8]: 0 | 0
1: suma; 9 [7*8]: 0 | 0
Uwaga : Wymaga się zestawów bez konieczności kalibracji w etapie chromatograficznym oraz przechowywania wszystkich składnikow zestawów w temperaturze pokojowej. Wymaga się udziału w kontroli międzynarodowej dla oferowanych zestawów odczynnikowych 2-3 razy w roku. Opis przedmiotu zamówienia zawiera standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech tego przedmiotu
*OFEROWANY TERMIN WAŻNOŚCI WYNOSI MINIMUM 70% TERMINU WAŻNOŚCI PODANEGO PRZEZ PRODUCENTA. Jeżeli wykonawca wydłuży termin ważności uzyska dodatkowe punkty za kryterium termin ważności. Należy podać liczbę miesięcy, którym odpowiada podany termin w %, np (75% - 9 mies)