Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – URZĄDZENIA I SPRZĘT MEDYCZNY

CZĘŚĆ IV – Zadanie IV

PN  62/23

| Aparat EKG z wyposażeniem |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Typ/model | Podać |  |

| Lp. | Parametr | Wartość graniczna | Punktacja | Parametr w oferowanym aparacie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy | Min. 12 kanałowy |  |  |
|  | Rok produkcji min. 2023 r. | TAK, podać |  |  |
|  | Zapis w czasie rzeczywistym w trybie 3, 4, 6 i 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |  |
|  | Równoczesna rejestracja 12 odprowadzeń | TAK |  |  |
|  | Analiza sygnału EKG zgodna z EN 60601-2-51 | TAK |  |  |
|  | Interpretacja badania zależna od wieku pacjenta podawanego w dniach, miesiącach i latach | TAK |  |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna | TAK |  |  |
|  | Klawiatura funkcyjna do bezpośredniego sterowania podstawowymi funkcjami aparatu | TAK |  |  |
|  | Detekcja stymulatora serca | TAK |  |  |
|  | Wbudowany ekran graficzny kolorowy 5,7”, umożliwiający jednoczesny, czytelny podgląd 12 kanałów EKG (rozdzielczość nie mniej niż 320 x 240) | TAK |  |  |
|  | Pamięć wewnętrzna ponad 500 badań | TAK |  |  |
|  | Zapis na papierze termicznym o szerokości papieru 110 – 112 mm (papier w kratkę lub gładki ) | TAK |  |  |
|  | Zapis w trybie ręcznym (manual) | TAK |  |  |
|  | Zapis w trybie automatycznym (jednoczasowo lub czas rzeczywisty) 3, 4 , 6, 12, 3×4+ 1, 3×4+2, 3×4+3, 4×3+1,6×2+1,6×2+2, 12×1 odprowadzeń EKG | TAK |  |  |
|  | Zapis wstecznego przebiegu EKG (do 10 s) | TAK |  |  |
|  | Długi zapis (do 10 minut w pamięci aparatu) do oceny arytmii | TAK |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe, akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu | TAK |  |  |
|  | Prędkość przesuwu papieru 5 / 10 / 25 / 50 mm/s | TAK |  |  |
|  | Czułość 2,5 / 5 / 10 / 20 mm/mV | TAK |  |  |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych 50/60 Hz | TAK |  |  |
|  | Filtr zakłóceń mięśniowych 25/35 Hz | TAK |  |  |
|  | Filtr adaptacyjny (automatyczny) | TAK |  |  |
|  | Filtr linii izoelektrycznej (od 0,05 do 1,5 Hz) | TAK |  |  |
|  | Interfejs komunikacyjny 2 x USB | TAK |  |  |
|  | Częstotliwość próbkowania 1000 Hz/kanał | TAK |  |  |
|  | Przetwornik A/C 24 bit | TAK |  |  |
|  | Podgląd badania z pamięci aparatu z analizą bez konieczności wydruku | TAK |  |  |
|  | Wydruk badania bezpośrednio na drukarce laserowej (papier biurowy A4) | TAK |  |  |
|  | Zapis i odczyt badań z PenDriv’a w standardzie zgodnym z EN 1064 | TAK |  |  |
|  | Automatyczny test aparatu | TAK |  |  |
|  | Waga max 1,3 kg (bez wyposażenia); 1,8 kg (z wyposażeniem) | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie standardowe: po 1 komplecie elektrod piersiowych przyssawkowych (6 szt.) i kończynowych klipsowych (4 szt.) dla dorosłych; 1 komplet kabli; żel 0,5 l; papier 112 mm x 25 m 1 rolka. | TAK |  |  |
|  | EKG wyposażony w wózek do aparatu: - prosty i szybki montaż na wózku i demontaż z wózka aparatu; - możliwość blokady min. 2 kółek wózka; - wózek wyposażony w pojemnik na akcesoria, zainstalowany na kolumnie wózka; - wysięgnik na przewody pacjenta | TAK |  |  |
|  | Gwarancja | min.24 miesiące | 24 miesiące - 0 pkt. 36 miesięcy–10 pkt. 48 miesięcy–20 pkt. 60 miesięcy–40 pkt . |  |
|  | Deklaracja zgodności i certyfikat CE na cały aparat zgodne z aktualnie obowiązującym prawem (w tym dyrektywy UE) – dołączyć do oferty. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. | tak |  |  |
|  | Wymaganie dodatkowe: Serwis gwarancyjny urządzeń musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta w czasie okresu gwarancji – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku. | TAK |  |  |