Załącznik nr 1.1 do Formularza oferty

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora immunochemicznego

FORMULARZ  ASORTYMENTOWO-CENOWY

#### Specyfikacja odczynników

#### przewidzianych do wykonania badań/oznaczeń oraz kontroli w ilości określonej w Tomie III SWZ

#### (Wykonawca zestawi i wyceni kalibratory, kontrole oraz wszystkie materiały zużywalne niezbędne do wykonywania określonej w Tomie III SWZ  ilości testów/badań w okresie 48 miesięcy)

| Nazwa towaru | Nr katalogowy | Wielkość zestawu | Cena zestawu netto | Ilość zestawów | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiały zużywalne | Nr katalogowy | Wielkość zestawu | Cena zestawu netto | Ilość zestawów | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |  |
| Razem materiały zużywalne |  |  |
| Akcesoria | Nr katalogowy | Wielkość zestawu | Cena zestawu netto | Ilość zestawów | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |  |
| Razem akcesoria |  |  |
| Kalibratory i kontrole | Nr katalogowy | Wielkość zestawu | Cena zestawu netto | Ilość zestawów | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |  |
| Razem kalibratory i kontrole |  |  |
| Dzierżawa analizatora | Miesięczny czynsz dzierżawy netto | Ilość miesięcy | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |  |
|  |  | 48 |  |  |  |  |
| RAZEM: Wartość netto, VAT i brutto Wpisać w Formularzu oferty –pkt 4.3. lit. a) |  |  |  |  |

Wymagane i oferowane parametry techniczne i cechy użytkowe oferowanego analizatora

| Lp. | Parametry/cechy wymagane | Oferowane (wpisać „Tak” lub podać wartość bądź opisać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizator podłogowy rok produkcji 2020 lub 2021r. |  |
| 2. | Wieloparametrowy, automatyczny analizator immunodiagnostyczny pracujący w systemie całodobowym, rutynowym i citowym; w komplecie: UPS (System wyposażony w UPS podtrzymujący pracę aparatu przy braku energii elektrycznej), czytnik kodów kreskowych próbek i odczynników. |  |
| 3. | Zastosowanie technologii chemiluminescencji. |  |
| 4. | Miejsca odczynnikowe chłodzone. |  |
| 5. | Materiał badany, odczynniki, kalibratory i kontrole identyfikowane za pomocą kodów kreskowych bezpośrednio lub pośrednio poprzez specjalne pojemniki. |  |
| 6. | Stałe monitorowanie poziomu odczynników i materiałów zużywalnych. |  |
| 7. | Możliwość automatycznej analizy minimum 35 różnych parametrów jednocześnie z jednej próbki. Możliwość wykonania w szczególności parametrów: BHCG, FREE T4, HbsAg, hTSH, PSA total, Troponina I , FREE T3, witaminy B12, Anty-HCV, Anty-HIV, wit. D3 25 OH, BNP, CEA, Ca 15.3, Ca 125, Ca 19.9, anty-TPO. |  |
| 8. | Średnia wydajność analizatora obliczona łącznie dla reakcji jednostopniowych, dwustopniowych i cito min. 170 ozn./h minimum. |  |
| 9. | Możliwość dostawiania próbek, odczynników, kalibratorów, kontroli bez konieczności zatrzymywania aparatu, bez potrzeby wprowadzania analizatora w tryb stand by, pauzę, stop. Wstawianie odczynników na pokład analizatora bezpośrednio po wyjęciu z lodówki, bez konieczności doprowadzania do temperatury pokojowej lub ogrzania Wstawianie próbek pierwotnych i w naczyńkach pomiarowych. |  |
| 10. | Analizator wyposażony w system myjący, zapobiegający kontaminacji poniżej istotnego progu klinicznego, zaopatrzony w detektor skrzepów badanej próbki oraz pęcherzyków powietrza dla odczynników i próbek. |  |
| 13. | Automatyczne testowanie stanu aparatu, monitorowanie poziomu odczynników i materiałów zużywalnych. Analizator wyposażony w ciśnieniowe czujniki poziomu cieczy w próbkach i odczynnikach. |  |
| 14. | Wykonywanie automatycznego rozcieńczania próbek po przekroczeniu liniowości, możliwość automatycznego wykonywania powtórzeń metodą Rerun. Brak potrzeby tworzenia próbek wtórnych przez analizator w trakcie rutynowej pracy |  |
| 15. | Możliwość ręcznego wpisania danych demograficznych pacjenta; archiwizacja wyników, ich przeglądanie, wyszukiwanie badań dla danego pacjenta |  |
| 16. | Graficzna i liczbowa prezentacja wyników kontroli jakości badań, wykresy Levey-Jeningsa z zachowaniem reguł Westgarda, zbiorcze raporty kontrolne, możliwość drukowania. |  |
| 17. | Dwukierunkowa komunikacja z laboratoryjnym systemem informatycznym firmy Kamsoft. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania dokumentacji technicznej aparatu, w tym protokołu komunikacji analizatora, a także do współpracy, konsultacji z firmą Kamsoft w celu zintegrowania aparatury z LIS KS-SOLAB |  |
| 18. | Dostarczenie niezbędnego okablowania do podłączenia stacji roboczej z aparatem (ok. 5-7 mb) |  |
| 19. | Zastosowanie w pipetorze wymiennych końcówek do pobierania próbek lub opatentowany system mycia sond, gwarantujące zapobieganie kontaminacji dla testów do diagnostyki markerów wirusowego zapalenia wątroby i HIV ≤ 0,1ppm (potwierdzone zapisami w instrukcji obsługi oferowanych analizatorów) |  |
| 20. | Zaoferowanie testu Prokalcytoniny metodą Brahms w oparciu i licencje i certyfkację Brahms. Zamawiający wymaga dla testu PCT dostarczenia wartości referencyjnych stosowanych w neonatologii oraz schematów antybiotykoterapii zbudowanych w oparciu o wyniki testu. Liniowości testu PCT nie mniejsza niż 100 μg/l w pierwszym oznaczeniu, bez rozcieńczenia |  |
| 21. | Bezpłatna obsługa serwisowa analizatora w czasie trwania umowy, czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego) – do 24 godz. od zgłoszenia (dotyczy dni roboczych); coroczny przegląd aparatu bez obciążania kosztami Zamawiającego (za wyjątkiem materiałów zużywalnych) |  |
| 22. | Dostarczenie rozwiązania typu BACK-UP w przypadku awarii dla wykonywania badań citowych kardiologicznych (Troponina) |  |
| 23. | Rejestracja w analizatorze wykonywanych procedur konserwacyjnych. |  |
| 24. | Możliwość prezentacji wyników archiwalnych z pamięci analizatora dla danego pacjenta. |  |
| 25. | Analizator wyposażony w drukarkę dającą możliwość bezpośredniego wydruku, skaner kodów kreskowych, wewnętrzny komputer i monitor. |  |
| 26. | Możliwość wykonywania wszystkich badań wyszczególnionych w formularzu asortymentowo-cenowym na oferowanym analizatorze. Załączyć ulotki odczynnikowe oferowanych testów. |  |
| 27. | Wraz z pierwszą dostawą odczynników wykonawca dostarczy ulotki odczynnikowe w języku polskim, wykaz odczynników zawierających substancje niebezpieczne i ich karty charakterystyki w wersji elektronicznej i papierowej |  |
| 28. | Wraz z aparatem Wykonawca dostarczy: Instrukcję obsługi aparatu w języku polskim oraz karty charakterystyki odczynników (kontroli, kalibratorów) - również w języku polskim |  |
| 29. | Deklaracja zgodności CE dla aparatu i odczynników. |  |
| 30. | Rejestracja testów zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz.1565) |  |
| 31. | Bezpłatna instalacja, uruchomienie analizatora i szkolenie personelu w laboratorium w zakresie obsługi na koszt wykonawcy. |  |
| 32. | Przy instalacji wykonawca dostarczy paszport techniczny |  |
| 33. | Wszystkie odczynniki pochodzą od producenta oferowanego analizatora. |  |

UWAGA:

Wszystkie pozycje w kolumnie „Oferowane” muszą być wypełnione przez Wykonawcę. W pozycjach tych należy wpisać „Tak” – jeżeli parametr/cecha jest zgodny/-a   (identyczny/-a) z wymaganym przez Zamawiającego lub podać wartość bądź opisać  –  w przypadku, gdy jest inny/-a niż wymagany/-a.

Oferowane urządzenie musi posiadać parametry techniczne lub cechy użytkowe nie gorsze niż wymagane przez Zamawiającego.

Niespełnienie przez oferowane urządzenie któregokolwiek parametru lub cechy wymienionych w tabeli skutkować będzie odrzuceniem oferty. Jeżeli jakakolwiek pozycja nie zostanie wypełniona, Zamawiający uzna, że oferowane urządzenie nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego i skutkować to będzie również odrzuceniem oferty.

Producent urządzenia: ………………………………………………………………  (wpisać)

Nazwa i typ: ………………………………………………………………  (wpisać)

Rok produkcji: ......................................  (wpisać)

Miejscowość, data ………………………………………