Pakiet 4-     Tor wizyjny do gastro i kolonoskopii z wyposażeniem – 1 kpl.

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| Endoskopowa Centrala Video - 1 szt. |
|  | Centrala dedykowana do pracy z endoskopami elastycznymi takimi jak: gastroskopy, kolonoskopy, duodenoskopy, bronchoskopy w tym endoskopy ultrasonograficzne | Tak |  |
|  | Obrazowanie w świetle białym do standardowej diagnostyki | Tak |  |
|  | Obrazowanie wąskopasmowe w celu wykrywania i oceny zmian nowotworowych nie widocznych w białym świetle | Tak |  |
|  | Obrazowanie auto-fluorescencyjne w celu wykrywania zmian nowotworowych nie widocznych w białym świetle | Tak |  |
|  | Obrazowanie ze wzmocnieniem tekstury i koloru w celu łatwiejszej lokalizacji nieprawidłowej struktury tkanek | Tak |  |
|  | Czerwone obrazowanie dichromatyczne w celu uwidaczniania miejsca upływu krwi z uszkodzonej tkanki | Tak |  |
|  | Obrazowanie z funkcją rozjaśniania dalszych ciemnych obszarów z jednoczesnym zachowaniem poprawnego naświetlenia bliskich i jasnych miejsc w celu poprawy odległości widzenia | Tak |  |
|  | Budowa gniazda umożliwiająca przyłączanie endoskopów jednym ruchem bez konieczności dotykania obudowy i kabli sterylnymi rękawiczkami | Tak |  |
|  | Brak potrzeby regulacji balansu bieli dla wybranych endoskopów w celu ograniczenia dotykania przycisków sterylnymi rękawiczkami | Tak |  |
|  | Dotykowy panel sterujący | Tak |  |
|  | Regulacja jasności panelu sterującego 10. stopniowa | Tak |  |
|  | Przycisk podglądu wykonanych zdjęć w celu łatwego przywołania zapisanych obrazów w trakcie badania | Tak |  |
|  | Główne wyjście wideo 4K (12G-SDI) w celu uwidocznienia najdrobniejszych struktur tkankowych oraz naczyń krwionośnych | Tak |  |
|  | Pomocnicze wyjścia wideo: 3G-SDI, S-Video, Composite | Tak |  |
|  | Główne wejście wideo w celu podłączenia aparatu USG lub RTG: HD-SDI | Tak |  |
|  | Pomocnicze wejścia wideo: composite, s-video | Tak |  |
|  | Możliwość zapisu ustawień dla różnych użytkowników | Tak |  |
|  | Możliwość korekcji koloru | Tak |  |
|  | Automatyczna kontrola wzmocnienia w celu doświetlania oddalonych , obserwowanych obiektów | Tak |  |
|  | Regulacja kontrastu | Tak |  |
|  | Regulacja jasności 17. stopniowa -8~+8 z zachowaniem kontrastu | Tak |  |
|  | Trzy tryby przesłony: auto, średni, szczytowy | Tak |  |
|  | Funkcja wzmocnienia obrazu 8. stopniowa w 2 zakresach: A-wzór i kontur i B-drobniejsze części struktury | Tak |  |
|  | Elektroniczne powiększenie 3 stopnie. | Tak |  |
|  | Funkcja PIP, POP | Tak |  |
|  | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów. | Tak |  |
|  | Funkcja zapisu czasu rozpoczęcia i zakończenia badania | Tak |  |
|  | Funkcja sterowania magnetycznym systemem pozycjonowania endoskopów | Tak |  |
|  | Wyświetlanie danych pacjenta: numer ID, nazwisko, płeć, wiek, data urodzenia | Tak |  |
|  | Format zapisu obrazów: TIFF, JPEG | Tak |  |
|  | Pamięć wewnętrzna | Tak |  |
|  | Gniazdo USB pamięci przenośnej na froncie urządzenia | Tak |  |
|  | Zintegrowane, 5 ledowe źródło światła | Tak |  |
|  | Automatyczna i ręczna regulacja jasności obrazu | Tak |  |
|  | Regulacja ręcznej jasności 10. stopniowa | Tak |  |
|  | Wbudowana pompa insuflacyjna | Tak |  |
|  | Komunikacja z insuflatorem CO2 z możliwością wyboru podawania gazu lub powietrza | Tak |  |
|  | 4 tryby insuflacji: wyłączona, niska, średnia, wysoka | Tak |  |
|  | Zdalne sterowanie pompą wody water-jet | Tak |  |
|  | Kompaktowa obudowa o wymiarach nie przekraczających: 370 x 198 x 488 mm (szer/ wys/ głęb.) | Tak |  |
|  | Waga max. 20 kg | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie 230 VAC | Tak |  |
|  | W zestawie : butelka do insuflacji 1 szt., dedykowana pamięć przenośna 1 szt., nasadka balansu bieli 1 szt., kabel wideo 4K 1 szt, konwerter sygnału o ile jest niezbędny do systemu archiwizacji. | Tak |  |
|  | Programowalne przyciski funkcyjne: endoskop – 5 , panel dotykowy – 3 podstawowe + 10 indywidualnych, klawiatura – 4, przycisk nożny 2. | Tak |  |
|  | Współpraca z endoskopami EvisExera modele serii 185, posiadanych przez Zamawiającego. | Tak |  |
| Monitor 4 K - 1 szt. |
|  | Przekątna ekranu min. 31” | Tak, podać |  |
|  | Liczba kolorów min: 1,07 miliarda | Tak, podać |  |
|  | Rozdzielczość ekranu min. 4 K zgodna z sygnałem z procesora obrazu | Tak, podać |  |
|  | Kontrast min. 1000:1 | Tak, podać |  |
|  | Kąt widzenia 178° | Tak |  |
|  | Mocowanie VESA 100mm | Tak |  |
|  | Wejścia min.: 1 x SDI 12 G, 1x 3G-SDI, DVI | Tak, podać |  |
|  | Wyjście min.: 1 x SDI 12 G | Tak, podać |  |
| Wózek endoskopowy z ramieniem uchylnym na monitor - 1 komplet |
|  | Podstawa jezdna z blokadą dwóch kół | Tak |  |
|  | Wieszak na dwa endoskopy | Tak |  |
|  | Możliwość umieszczenia wieszaka z lewej lub prawej strony wózka | Tak |  |
|  | Przegubowe ramię na monitora umożliwiające optymalne jego umieszczenie | Tak |  |
|  | Transformator separujący umożliwiający podłączenie 12 urządzeń | Tak |  |
|  | 4 półki do ustawienia urządzeń z możliwością regulacji wysokości dwóch środkowych | Tak |  |
|  | Wymiary środkowych półek 530mm x 460mm | Tak |  |
|  | Waga wózka maks. 85 kg | Tak, podać |  |
|  | Wymiary wózka maks. wys. 1400mm, gł. 680mm, szer. 680mm | Tak, podać |  |
|  | Dodatkowe: boczne uchwyty, boczny pojemnik, uchwyt do słoja ssaka | Tak |  |
| Ssak endoskopowy - 1 szt. |
|  | Płynna regulacja mocy ssania | Tak |  |
|  | Zbiornik: wielorazowy min. 2 L, umieszczane na szynie z boku wózka | Tak, podać |  |
|  | Nominalna moc ssania około 95 kPa | Tak, podać |  |
|  | Nominalny swobodny przepływ powietrza min. 50 l/min | Tak, podać |  |
|  | Zabezpieczenie przed przegrzaniem | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed przelaniem | Tak |  |
|  | Słój wielorazowy z pokrywką, dren do słoja w komplecie. | Tak |  |
| Pompa wodna endoskopowa – 1 szt. |
|  | Urządzenie klasy medycznej, sterowane przez mikroprocesor | Tak |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do pracy z endoskopami giętkimi posiadającymi kanał irygacyjny lub roboczy takimi jak: gastroskopy, kolonoskopy, duodenoskopy | Tak |  |
|  | Urządzenie umożliwia spłukanie pola widzenia przez dedykowany kanał irygacyjny jak również przez kanał roboczy | Tak |  |
|  | Wskaźnik LED wskazujący aktualną moc pompy | Tak |  |
|  | Funkcja płukania przez kanał roboczy lub dodatkowy kanał Water Jet endoskopu | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia do zasilacza separującego wózka endoskopowego | Tak |  |
|  | Funkcja "trybu gotowości" , w celu wymiany rurki do podawania wody bez potrzeby wyłączania urządzenia | Tak |  |
|  | Funkcja zabezpieczająca przed nadmiernym podawaniem płynu podczas zabiegu - wyłączenie po 20 s ciągłej pracy. | Tak |  |
|  | Regulacja mocy przepływu – 9 stopni | Tak |  |
|  | Pojemnik na wodę 2 l, autoklawowalny z oznaczeniami wskazującymi poziom wody | Tak |  |
|  | Koryto na zbiornik z wodą zintegrowane z pompą | Tak |  |
|  | Wymiary (+/-50 mm) umożliwiające ustawienie na wózku: szer.: 200 mm, wys.: 173 mm, głęb.:385 mm | Tak, podać |  |
|  | Waga max. 4 kg z pustym zbiornikiem | Tak, podać |  |

c.d. Pakiet 4- Załącznik nr 1 do SWZ: specyfikacja asortymentowo - cenowa.

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość kpl. | Nazwa własna Producent Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tor wizyjny do gastro i kolonoskopii z wyposażeniem | 1 kpl. |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | x | x | x | x |  |  |

Wartość netto ……………….   PLN                                                                             Wartość brutto …………. PLN