System oczyszczania wody

Opis przedmiotu zamówienia

System oczyszczania wody o wysokiej wydajności ultraczystej wody z przeznaczeniem do badań laboratoryjnych 
z zakresu genetyki sądowej zasilany wodą wodociągową dostarczający wodę ogólnolaboratoryjną – Typ III lub II (pierwszy etap oczyszczania) oraz wodę ultraczystą produkowaną w oparciu o wodę pochodzącą z pierwszego etapu oczyszczania – Typ I (drugi etap oczyszczania) z zewnętrznym zbiornikiem na wodę ogólno-laboratoryjną o poj. 
min. 60 litrów oraz z odrębnym dozownikiem podającym wodę ultraczystą na żądanie.

System powinien się zawierać w jednej obudowie (bez zbiornika na wodę ogólnolaboratoryjną) jak  np. Milli-Q Direct – 8 z dozownikiem Q-pod lub równoważny.

Wydajność wody ogólnolaboratoryjnej co najmniej 8 l/h,

Regulacja szybkości podawania na żądanie wody ultraczystej z ramienia dozującego w zakresie nie gorszym niż 0,08 ÷ 1,8 l/min.

Możliwość poboru zaprogramowanych objętości wody z ramiona dozującego, pobór wolumetryczny w przedziale nie gorszym niż od 100 ml do 55 l

Automatyczna recyrkulacja wody pomiędzy okresami poboru wody obejmująca ramię dozujące

Główne etapy oczyszczania

I etap oczyszczania wody (woda III lub II klasy czystości):

- oczyszczanie wstępne ( prefiltracja, węgiel aktywowany, polifosforany );

- odwrócona osmoza (oczyszczenie jonowe 95%-99%, oczyszczenie ze zw. organicznych 99 %)

- lampa UV 254 nm

II etap oczyszczania wody (woda ultraczysta – I klasy czystości):

- lampa UV 185/254nm

- wkład doczyszczający usuwający zanieczyszczenia jonowe i organiczne (mieszane złoża żywic jonowymiennych)

- filtr końcowy z membraną 0,22um

Charakterystyka wody produkowanej z systemu

Woda Typu III lub II :

Wydajność : co najmniej 8 l/h

Oczyszczenie ze zw. organicznych > 99 % dla MW > 200 Da

Oczyszczenie ze zw. nieorganicznych : 97%-98%

Oczyszczenie z cząstek i mikroorganizmów > 99 %

Woda Typu I :

Oporność( @ 25 °C ) co najmniej18,2 Mohm*cm

Poziom TOC < 5 ppb

Zawartość cząstek (> 0,22 um/ml )* < 1 cząstki/ml

Poziom bakterii ** < 0,1 cfu/ml

Poziom pyrogenów( endotoksyn ) *** < 0,001 EU/ml

RNases*** < 0,01 ng/ml

DNases*** < 4 pg/ml

Szybkość przepływu w zakresie nie gorszym niż 0,08 ÷ 1,8 l/min

Minimalne wymagania dla wody zasilającej :

Woda wodociągowa:

Przewodność : < 2000 uS/cm w 25 °C

Ciśnienie 1-6 bar

Temperatura : 5 – 35 °C

pH – 4-10

Index zanieczyszczeń : < 12

Charakterystyka

- możliwość dopasowania materiałów eksploatacyjnych do jakości wody zasilającej system oraz do prowadzonych badań

- wyświetlacz LCD umożliwiający monitoring i sterowanie funkcjami systemu:

monitoring poziomu napełnienia zbiornika; odczyt informacji o komunikatach alarmowych i dotyczących konserwacji oraz odczyt parametrów produkowanej wody (poziom TOC, temperatura, oporność/przewodność ); automatyczna sygnalizacja konieczności wymiany elementów eksploatacyjnych, awarii;  kontrola jakości wody na każdym etapie oczyszczania (woda wejściowa, woda po RO, woda ultraczysta - dla wody ultraczystej także pomiar TOC); możliwość odczytu parametrów przewodnicta/oporności jako wartości skompensowanych i nie skompensowanych temperaturowo

- wbudowany analizator pomiaru całkowitego poziomu węgla organicznego TOC skalibrowany zgodnie 
z międzynarodowymi normami (certyfikat kalibracji zostanie dostarczony razem ze sprzętem); zakres pomiaru analizatora TOC nie gorszy niż 5 ÷ 990ppb)

- wbudowana lampa UV

- wbudowana pompa dystrybucyjna jako wyposażenie standardowe, wyposażenie w port do transmisji danych oraz oprogramowanie pozwalające na zarządzanie danymi i pracą systemu z zewnętrznego komputera

- wkłady eksploatacyjne wyposażone w nadajniki RFID z zapisaną informacją o serii, numerze katalogowym, nazwie producenta

- ruchome ramie dozujące z ruchomym punktem poboru o dł. przewodu powyżej 70 cm

- możliwość zastosowania w zależności od aplikacji różnych filtrów w punkcie poboru

- membrana RO powinna charakteryzować się wysoką odpornością na zanieczyszczenia wchodzące do układu

- wymiana wkładów eksploatacyjnych przy zachowaniu ww. parametrów czystościowych wody wejściowej i wyjściowej powinna następować nie częściej niż co pół roku.

- Wymiary : nie większe niż 75 x 45 x 60 cm (wys. x szer. x głęb.)

- Waga : system nieuwodniony - do 20 kg, system uwodniony - do 30 kg

- głośność pracy systemu nie większa niż 52 dB w odległości 1 metra

- zasilanie jednofazowe: 220/230 V, 50 Hz

Urządzenie wyposażone w zbiornik  polietylenowy o objętości 60 litrów do przechowywania wody laboratoryjnej: 
z kontrolą poziomu napełnienia na wyświetlaczu jednostki oczyszczającej wodę; ze stożkowatym dnem umożliwiającym całkowite opróżnienie; z gładkimi wewnętrznymi powierzchniami zapobiegającymi rozwojowi biofilmu; z manualnym zaworem do dozowania wody; z filtrem oddechowym chroniącym przechowywaną wodę przed wtórną kontaminacją; 
z przelewem zabezpieczającym przed ewentualną awarią czujnika poziomu wody; możliwość instalacji modułu UV 
na zbiorniku

Wszystkie wkłady oczyszczania oraz filtry niezbędne do pracy urządzeń dostarczone wraz ze świadectwami jakości 
i specyfikacją materiałów wchodzących w kontakt z wodą.

Deklaracja zgodności CE świadcząca o zgodności urządzeń z europejskimi warunkami bezpieczeństwa (dołączone 
do oferty)

Oferowane urządzenie kompletne, po instalacji gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem

Gwarancja na całe urządzenie 12 miesięcy

Wymiana całego podzespołu na nowy po 3 naprawach gwarancyjnych

Aparat instalowany przez autoryzowany serwis, który ma siedzibę w Polsce

Rozładunek, wniesienie, montaż, zainstalowanie, uruchomienie urządzenia i przeszkolenie obsługi zawarte w cenie

Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim, dołączona do dostawy

Prospekt urządzenia dołączony do oferty