## Sprzęt
Załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia / „Zakup diagnostycznego sprzętu medycznego na potrzeby ,,Pro-Medica’’ w Ełku Sp. z o.o.” / Znak sprawy 3821/2023
w ramach realizacji projektu pn. ,,Doposażenie Szpitala „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. Celem wzmocnienia systemu ochrony zdrowia” RPWM.13.02.00-28-0018/22-00 dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
INSTRUKCJA: / W kolumnie 4 tabeli należy w miejscu do tego przeznaczonym podać wartość oferowaną spełniającą wymagania określone w kolumnie 2, zgodnie z określonym przez Zamawiającego sposobem zadeklarowania w kolumnie 3
Pakiet 1 – Aparat EKG 12 odprowadzeniowy + Tablet				Podać:
				Rok produkcji: / …..............................................
				Okres gwarancji: / …..............................................
				Nazwa oferowanego sprzętu: / ……………………………….. / Nazwa oferowanego tabletu: / ……………………………….
L.p.	Parametry	Sposób zadeklarowania w kolumnie 4 oferowanych parametrów/wartości / Zasady punktacji (jeżeli dotyczy)		Wartości oferowane
1	2	3		4
1	Aparat EKG dwunastoodprowadzeniowy (3,6,12 kanałowy)	OBLIGATORYJNE
2	Zestaw składający się z: rejestratora EKG, oprogramowania do analizy EKG, tabletu min. 12 cali, stolika.	Podać		…............................................…
3	Klawiatura alfanumeryczna membranowa lub wyświetlana na ekranie	Podać		…............................................…
4	Ciągły pomiar HR	OBLIGATORYJNE
5	Wyświetlacz min 7” 1024x600 px, pojemnościowy panel dotykowy	Podać		…............................................…
6	Detekcja stymulatora serca	OBLIGATORYJNE
7	Zasilanie sieciowe,akumulatorowe: akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu	OBLIGATORYJNE
8	Szerokość papieru min. 112 mm	Podać		…............................................…
9	Pamięć min. 3000 badań. Baza pacjentów i badań	Podać		…............................................…
10	Prędkość zapisu EKG (MM/S) 5;10;12,5;25;50	OBLIGATORYJNE
11	Czułość (mm/mV) 2,5;5;10;20	OBLIGATORYJNE
12	Filtr (Hz) 50;60 zakłóceń sieciowych	OBLIGATORYJNE
13	Filtr (Hz) 25;35 zakłóceń mięśniowych	OBLIGATORYJNE
14	Filtr izolinii (Hz) 0,05-1,5	Podać		…............................................…
15	Filtr autoadaptacyjny	OBLIGATORYJNE
16	Interfejs komunikacyjny: 1xUSB,Wi-Fi, Bluetooh	OBLIGATORYJNE
17	Profil badań EKG: automatyczny i manualny	OBLIGATORYJNE
18	Częstotliwość próbkowania: min 8000 Hz na kanał	= 8000 hz - 0 pkt / > 8000 hz - 40 pkt / Podać		….........................................…
19	Funkcja przesyłania danych. Komunikacja z systemami informatycznymi za pomocą HL7 i DICOM. Aktywna licencja DICOM STORAGE, DICOM WORKLIST. Wydruk na papierze termicznym i na drukarce laserowej (PCL 5,6) w formacie A4. Wydruk 12 odprowadzeń na 1 stronie A4 (wydruk 2-u stronny-duplex). Możliwość zapisu do wskazanego katalogu w formacie PDF z zdefiniowaną nazwą pliku, np. pesel_nazwisko_imie_data badania.pdf.	OBLIGATORYJNE
20	Drukowane odprowadzenia w konfiguracji min.: 1x12,2x6+1,4x3+1	Podać		…............................................…
21	Rozdzielczość przetwornika analogowo-cyfrowego: min.: 12 Bit	Podać		…............................................…
22	Niska waga max. 2,1 kg	Podać		…............................................…
23	Wymiary min.: 250x90x50 mm	Podać		…...........................................….
24	Oprogramowanie do analizy EKG	OBLIGATORYJNE
25	Wyposażenie: 1 kpl elektrod dla dorosłych piersiowych przyssawkowych (6 szt.), 1 kpl elektrod kończynowych klipsowych 4 szt., 1 kpl kabli	OBLIGATORYJNE
26	Stolik pod aparat EKG	OBLIGATORYJNE
27	Aparat wyposażony w kartę sieciową ( min. WIFI )	Podać		…............................................…
28	Możliwość integracji z posiadanym przez Zamawiającego Paxem firmy CGM	OBLIGATORYJNE
29	Aparat EKG 12 odprowadzeniowy z możliwością skonfigurowania z dyskiem sieciowym lub wysyłką badania na adres e-mail.	OBLIGATORYJNE
	Tablet 12 cali
1	Ekran - rozmiar min. 12” , rozdzielczość min. 2560x1600 (WQXGA), wielodotykowy, współpraca z rysikiem	Podać		…............................................…
2	SoC - znajdujący się na dzień złożenia oferty w rankingu Nanoreview.net Smartphone Processors Ranking (https://nanoreview.net/en/soc-list/rating) z wartością min. 50 w kolumnie "Rating"	OBLIGATORYJNE
3	Pamięć operacyjna: min. 8GB RAM	Podać		…............................................…
4	Pamięć masowa: min. 128GB pamięci wbudowanej, możliwość rozszerzenia pamięci masowej przy pomocy karty pamięci microSD do min. 1TB	Podać		…............................................…
5	Komunikacja bezprzewodowa: wbudowany moduł sieci bezprzewodowej WiFi 802.11 a/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, wbudowany moduł Bluetooth , wbudowany odbiornik GPS , wbudowany modem 5G	OBLIGATORYJNE
6	Wbudowane Interfejsy, złącza multimedia: złącze USB 2.0 typ C, złącze karty microSD, złącze karty SIM, min. 1 głośnik, mikrofon	OBLIGATORYJNE
7	Kamery: min. rozdzielczość 8 Mpx (przód), fixed-focus, min. rozdzielczość 8 Mpx (tył), auto-focus	Podać		…............................................…
8	Bateria: min. pojemność 10000mAh , czas pracy w trybie z transmisją danych poprzez WiFi min. 18h	Podać		…............................................…
9	Wymagania dodatkowe: odporność/wytrzymałość - klasa IP68, deklaracja zgodności CE lub równoważne tj. deklaracja producenta, że jego wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach dotyczących tabletów	OBLIGATORYJNE
10	Wyposażenie dodatkowe: zasilacz sieciowy 230V/50Hz, rysik, przewód USB, etui	OBLIGATORYJNE
11	Gwarancja: min. 36 miesięcy	Podać		…............................................…
12	System operacyjny: Android	OBLIGATORYJNE

Pakiet 2 – System do analizy EKG metoda Holtera 12 kanałowy				Podać:
				Rok produkcji: / ………………………………….
				Okres gwarancji: / …………………………………
				Nazwa oferowanego sprzętu: / ………………………………….
L.p.	Parametry	Sposób zadeklarowania w kolumnie 4 oferowanych parametrów/wartości / Zasady punktacji (jeżeli dotyczy)		Wartości oferowane
1	2	3		4
1	Rejestrator cyfrowy z zapisem 12 kanałowym (kabel 10-elektrodowy) wraz z oprogramowaniem	OBLIGATORYJNE
2	Holter z czujnikiem do pomiaru parametrów pracy serca (HR, EKG 12 kanałów) w trybie rzeczywistym za pomocą technologii Bluetooth lub offline.	OBLIGATORYJNE
3	W skład systemu wchodzi: holter 12 kanałowy do pomiaru parametrów pracy serca oraz system do analizy EKG metodą Holtera.	OBLIGATORYJNE
4	Rejestracja sygnału EKG 24h , 48h lub 7 dni	Podać		…............................................…
5	Podgląd przebiegu EKG w trybie komunikacji bezprzewodowej	OBLIGATORYJNE
6	Trójkolorowa dioda i sygnalizacja dźwiękowa informująca o stanie rejestratora	OBLIGATORYJNE
7	Karta pamięci min. 2 GB	Podać		…............................................…
8	Sygnalizacja uszkodzonej karty pamięci, wyczerpanej baterii, INOP	OBLIGATORYJNE
9	Zasilanie za pomocą baterii AA lub akumulatorów dołączone wraz z dostawą	Podać		…............................................…
10	Wyświetlacz do podglądu zapisu	OBLIGATORYJNE
11	Możliwość ustawienia parametrów analizy: - tryb wyświetlania grup, tryb wyświetlania pojedynczych odprowadzeń, tryb wyświetlania pojedynczych odprowadzeń, typ badania 24-godzinne, data i godzina, tryb Online (możliwość połączenia bezprzewodowego), język polski	OBLIGATORYJNE
12	Wybór trybu pracy: Optimal (częstotliwość próbkowania 250 Hz) lub Extended (częstotliwość próbkowania 2000 Hz)	Podać		…............................................…
13	Dołączenie imienia i nazwiska pacjenta do zapisu przebiegu EKG	OBLIGATORYJNE
14	Urządzenie przeznaczone do noszenia przez pacjenta przez 24h	OBLIGATORYJNE
15	Uruchomienie rejestracji przez przycisk zdarzeń	OBLIGATORYJNE
16	Wyświetlacz OLED min. 1,27” w rejestratorze z podglądem sygnału EKG	Podać		…............................................…
17	Kabel EKG 10-elektrodowy	OBLIGATORYJNE
18	Tabelaryczna prezentacja danych	OBLIGATORYJNE
19	Trendy mierzonych wartości granicznych, rytmu podstawowego, arytmii	OBLIGATORYJNE
20	Karta pamięci do zapisu danych EKG	OBLIGATORYJNE
21	Rozmiary rejestratora max: 75 x 73 x 25 ±3 mm	Podać		…............................................…
22	Akcesoria: instrukcja obsługi w języku polskim,7- i 10-żyłowy kabel pacjenta, karta pamięci, bateria AA, futerał na rejestrator, etui min. 10 szt, elektrody 50 szt	OBLIGATORYJNE
23	Instrukcja obsługi oraz oprogramowanie w j. polskim	OBLIGATORYJNE
24	Gwarancja min. 24 miesiące	Podać		…............................................…
25	Naprawy i przeglądy zgodnie z zaleceniami producenta w okresie trwania gwarancji wliczone w cenę urządzenia	OBLIGATORYJNE
26	Zapis wyniku badania w formacie PDF.	OBLIGATORYJNE
27	Możliwość zapisu wyniku do wskazanego katalogu w formacie PDF wraz z zdefiniowaną nazwą pliku, np. pesel_nazwisko_imie_data badania.pdf	Nie - 0 pkt / Tak - 40 pkt / Podać		……………………………………

Pakiet 3 – Holter ciśnieniowy				Podać:
				Rok produkcji: / ………………………………….
				Okres gwarancji: / ………………………………….
				Nazwa oferowanego sprzętu: / …………………………………..
L.p.	Parametry	Sposób zadeklarowania w kolumnie 4 oferowanych parametrów/wartości / Zasady punktacji (jeżeli dotyczy)		Wartości oferowane
1	2	3		4
1	Metoda pomiaru: oscylometryczna z liniową deflacją	OBLIGATORYJNE
2	Holter ciśnieniowy 24 h z oprogramowaniem do analizy	OBLIGATORYJNE
3	Zakres pomiaru ciśnienia krwi 30-260 mmHg	OBLIGATORYJNE
4	HR: min 30~200 bpm	Podać		…............................................…
5	Dokładność: Ciśnienie +/-3 mmHg, HR +/-5%	Podać		…............................................…
6	Urządzenie jest wyposażone w połączenie USB lub Bluetooth	Podać		…............................................…
7	Oprogramowanie na komputer PC	OBLIGATORYJNE
8	Pamięć urządzenia min. 300 pomiarów	Podać		…............................................…
9	Tabela pomiarów w raporcie z uwzględnieniem czasu wykonania pomiaru określonego ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, MAP, tętna dla każdego pomiaru	OBLIGATORYJNE
10	Interwał pomiaru 5-90	OBLIGATORYJNE
11	Pomiar na żądanie wywołany z poziomu rejestratora przy użyciu dedykowanego przycisku	OBLIGATORYJNE
12	Minimum 2 wbudowane programy pomiaru w rejestratorze z możliwością wyboru dowolnego z nich tj.: pomiary co 15 minut w dzień i co 30 minut w nocy, pomiary co 30 minut niezależnie od pory dnia.	OBLIGATORYJNE
13	Typ baterii: 2 AA (LR6) baterie alkaiczne	OBLIGATORYJNE
14	Oprogramowanie obsługuje edycję oraz przesyłanie raportów w formacie PDF	OBLIGATORYJNE
15	Wymiary max: 130x75x31	Podać		…............................................…
16	Waga max: 200 g bez baterii	Podać		…............................................…
17	Menu i raporty w j. Polskim	OBLIGATORYJNE
18	Minimum 3 rodzaje średnicy rękawów: S (18-25 cm), M (24-34 cm), L (32-44 cm)	OBLIGATORYJNE
19	Gwarancja min. 24 miesiące	Podać		…............................................…

Pakiet 4 – Zestaw do testów wysiłkowych				Podać:
				Rok produkcji: / ………………………………….
				Okres gwarancji: / ………………………………….
				Nazwa oferowanego sprzętu: / …………………………………
L.p.	Parametry	Sposób zadeklarowania w kolumnie 4 oferowanych parametrów/wartości / Zasady punktacji (jeżeli dotyczy)		Wartości oferowane
1	2	3		4
1	Zestaw do testów wysiłkowych składający się: / 1. Bieżni z regulacją kąta wychylenia / 2. Rejestratora EKG HD+ lub równoważne / 3. Zestawu komputerowego wskazanego w poz.27 / Posiadający możliwość rozbudowy o próbę ergospirometryczną.	OBLIGATORYJNE
2	Oprogramowaniem do przeprowadzenia próby wysiłkowej Ekg	OBLIGATORYJNE
3	12-kanałowe EKG z ciągłym zapis z pełną kontrolą parametrów badania	OBLIGATORYJNE
4	Łączność z pacjentem za pomocą kabla pacjenta 10 odprowadzeniowego	OBLIGATORYJNE
5	Oprogramowanie stanowi jeden z modułów platformy medycznej,która zawiera próbę wysiłkową i ergospirometrię	OBLIGATORYJNE
6	Wyświetlanie nazwy protokołu, fazy próby, czasu trwania badania i / poszczególnych faz	OBLIGATORYJNE
7	Wyświetlanie procentowego wykonania limitów tętna z wartością docelową dla kobiet i mężczyzn	OBLIGATORYJNE
8	Możliwość wpisania pomiarów ręcznych ciśnienia tętniczego krwi	OBLIGATORYJNE
9	Możliwość podłączenia cykloergometru z automatycznym pomiarem ciśnienia	OBLIGATORYJNE
10	Podgląd zapisu EKG w trzech trybach: 3-, 6- i 12-kanałowym	OBLIGATORYJNE
11	Porównanie odcinków ST dla fazy spoczynkowej i podczas wysiłku	OBLIGATORYJNE
12	Możliwość wyboru odprowadzeń w czasie trwania próby	OBLIGATORYJNE
13	Trendy tętna, badania wysiłkowego, ciśnienia krwi i obciążenia	OBLIGATORYJNE
14	Wyświetlanie bieżącej częstotliwości rytmu serca, obciążenia, wartości ST i arytmii	OBLIGATORYJNE
15	Porównanie załamków QRS w fazie spoczynkowej i podczas wysiłku	OBLIGATORYJNE
16	Możliwość drukowania zapisu EKG w trakcie przeprowadzania próby	OBLIGATORYJNE
17	Możliwość automatycznego wydruku po zapisie, analizie i na końcu każdej fazy badania	OBLIGATORYJNE
18	Alarmy przekroczenia tętna, Ciśnienia	OBLIGATORYJNE
19	Pomiary automatyczne parametrów krzywej EKG, w tym poziom nachylenie ST, załamek QRS,odcinek QT, QTc (po korekcji Bazetta Fridericia, Hodgesa, Framinghama)	OBLIGATORYJNE
20	Konfigurowanie raportu Końcowego	OBLIGATORYJNE
21	Możliwość tworzenia indywidualnych protokołów badania (w tym RAMP), / przełączanie na funkcję RAM	OBLIGATORYJNE
22	Archiwizacja danych medycznych	OBLIGATORYJNE
23	Filtr mięśniowy 25/40/150 Hz	OBLIGATORYJNE
24	Możliwość wygenerowania raportu w formacie PDF	OBLIGATORYJNE
25	Możliwość edycji raportu przed wydrukiem	OBLIGATORYJNE
26	Automatyczne obliczanie QT, QTc, punktu J, J+60, J+80	OBLIGATORYJNE
27	Wyświetlana podczas całego badania aktualna prędkość i nachylenie bieżni	OBLIGATORYJNE
28	Zestaw komputerowy do obsługi oprogramowania – komputer, monitor, klawiatura, myszka, drukarka laserowa	OBLIGATORYJNE
Bieżnia
1	Wymiary min 1999x747x1200 +/- 5 mm	Podać		…............................................…
2	Wymiary użyteczne pasa biegowego: 1500x500 mm +/- 3 mm	Podać		…............................................…
3	Zakres prędkości 0-20 km/h	Podać		…............................................…
4	Krok prędkości 0,1 km/h	OBLIGATORYJNE
5	Zakres nachylenia 0-25%	Podać		…............................................…
6	Krok nachylenia 0,5%	OBLIGATORYJNE
7	Maksymalny ciężar pacjenta min 180 kg	Podać		…............................................…
8	Zabezpieczenia min: dwa przyciski awaryjnego zatrzymania	OBLIGATORYJNE
9	Sterowanie pracą bieżni poprzez komputer klasy PC	OBLIGATORYJNE
Komputer
1	Typ: komputer stacjonarny, fabrycznie przystosowany do pracy w układzie pionowym i poziomym, o sumie wymiarów obudowy (szerokość+głębokość +wysokość) nieprzekraczającej 75cm	Podać		…............................................…
2	Zastosowanie: Komputer wykorzystywany będzie do aplikacji medycznych	OBLIGATORYJNE
3	Wydajność: Procesor o architekturze x86-64, posiadający co najmniej 4 rdzenie fizyczne (cores) o nominalnym poborze mocy (TDP / Configurable TDP / Processor Base Power) do 65W / Procesor musi osiągać w teście PassMark PerformanceTest V10 minimalnie 13500 punktów dla „Average CPU Mark” oraz 3000 punktów dla „Single Thread Rating”. Wyniki muszą być na dzień składania oferty dostępne na oficjalnej stronie testu (https://www.cpubenchmark.net/CPU_mega_page.html). / Wszystkie ustawienia testów, o których jest mowa powyżej, powinny być zgodne z domyślnie proponowanymi przez producenta. Nie dopuszcza się stosowania tzw. overlockingu i jakiegokolwiek odstępstwa od konfiguracji referencyjnej producenta, celem uzyskania wymaganej liczby punktów.W	Podać		…............................................…
4	Pamięć operacyjna Min. 16GB	Podać		…............................................…
5	Pamięć masowa: / Zainstalowany wewnętrzny dysk SSD NVMe o pojemności min. 400GB / zainstalowany wewnętrzny dysk HDD SATA o pojemności min. 2TB	Podać		…............................................…
6	Pamięć masowa: / zainstalowany wewnętrzny dysk SSD NVMe o pojemności min. 400GB / zainstalowany wewnętrzny dysk HDD SATA o pojemności min. 2TB	Podać		…............................................…
7	Porty zewnętrzne: / min. 4x USB zewnętrze (min. 1x USB na przednim panelu), z czego co najmniej 2 porty w standardzie nie niższym niż USB 3.2 / min. 2 cyfrowe wyjścia graficzne zewnętrzne, w standardzie nie niższym niż HDMI 1.4b lub DisplayPort 1.4	Podać		…............................................…
8	Karta graficzna / Musi umożliwiać wyświetlanie nie mniej niż 16,7 mln kolorów przy rozdzielczości 1920x1080.	Podać		…............................................…
9	Komunikacja / Interfejs Ethernet (karta sieciowa) o przepustowości 10 / 100 / 1000 Mb/s ze złączem RJ45	OBLIGATORYJNE
10	Wyposażenie multimedialne / Wbudowana karta dźwiękowa stereo; / Karta wyposażona w min. 1 wyjście audio mini-jack oraz 1 wejście mikrofonowe mini-jack lub min. 1 złącze wejścia/wyjścia audio combo.	OBLIGATORYJNE
11	System operacyjny / Licencja dla Microsoft Windows 11 Pro 64 bit lub równoważne	OBLIGATORYJNE
12	Wyposażenie / Klawiatura, mysz optyczna, kabel zasilający min. 1,5m	OBLIGATORYJNE
13	Ogólne / płyta główna sygnowana logiem producenta komputera; / płyta główna wyposażona w moduł Trusted Platform Module, w standardzie nie gorszym niż TPM 2.0; / wymagana liczba i rozmieszczenie portów (na zewnątrz obudowy komputera) nie może być osiągnięta w wyniku stosowania adapterów, konwerterów, przejściówek itp. / Całość ukompletowania komputera musi w pełni bazować na komponentach referencyjnych producenta i podzespołach fabrycznych, musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji producenta i nie może być na listach EOL, EOS.	OBLIGATORYJNE
14	Certyfikaty, standardy, inne dokumenty / Deklaracja zgodności CE dla oferowanego sprzętu. / Dokument potwierdzający spełnianie przez oferowany sprzęt kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych. / Karta katalogowa urządzenia oferowanego lub oświadczenie producenta lub oświadczenie autoryzowanego przedstawiciela producenta potwierdzające spełnienie wymagań technicznych	OBLIGATORYJNE
15	Wsparcie techniczne / Dostęp do aktualnych sterowników do urządzeń i podzespołów zainstalowanych w komputerze, realizowany poprzez podanie modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej.	OBLIGATORYJNE
16	Oświadczenie gwarancyjne / Gwarancja na poziomie co najmniej NBD - czas naprawy nie później niż następny dzień roboczy w okresie min. 36 miesięcy / Dyski twarde stanowiące część sprzętu komputerowego nie będą wydawane Wykonawcy przez Zamawiającego, również w przypadku wymiany sprzętu na wolny od wad, / Przed zabraniem sprzętu do naprawy Wykonawca wymontuje dysk twardy i pozostawi u Zamawiającego.	OBLIGATORYJNE
MONITOR
1	Ekran / Rodzaj wykonania matrycy: IPS/PLS lub VA. / Przekątna ekranu: min. 23”. / Rozdzielczość natywna obrazu: min. 1920x1080 pikseli. / Czas reakcji matrycy: max. 5 ms. / Jasność: min. 250 cd/m2. / Współczynnik kontrastu statycznego: min. 1000:1 lub dynamicznego: min. 5000000:1 / Kąt widzenia poziomy: min. 170 stopni. / Kąt widzenia pionowy: min. 160 stopni. / Liczba wyświetlanych kolorów: min. 16 mln.	Podać		…............................................…
2	Gniazda wejściowe / 1x HDMI (z HDCP), 1x DisplayPort, 1x wejście audio	OBLIGATORYJNE
3	Głośniki / wbudowane, stereo	OBLIGATORYJNE
4	Dołączone akcesoria / Przewód sygnałowy, przewód zasilający	OBLIGATORYJNE
5	Certyfikaty, standardy, inne dokumenty / Deklaracja zgodności CE dla oferowanego sprzętu. / Dokument potwierdzający, że monitor spełnia wymagania normy TCO. / Karta katalogowa urządzenia oferowanego lub oświadczenie producenta lub oświadczenie autoryzowanego przedstawiciela producenta potwierdzające spełnienie wymagań technicznych	OBLIGATORYJNE
6	Oświadczenie gwarancyjne / Gwarancja w okresie min. 36 miesięcy	Podać		…............................................…
Drukarka
1	Metoda wydruku / laserowa, monochromatyczna	OBLIGATORYJNE
2	Rozdzielczość wydruku / 1200x1200 dpi	OBLIGATORYJNE
3	Format wydruku / A4	OBLIGATORYJNE
4	Prędkość drukowania (format A4) / min. 30 str./min.	Podać		…............................................…
5	Normatywny cykl pracy (format A4) / min. 2500 str./miesiąc	Podać		…............................................…
6	Wbudowane interfejsy / USB, Ethernet	OBLIGATORYJNE
7	Emulacja / PCL 5, PCL 6, PDF	OBLIGATORYJNE
8	Wbudowane funkcjonalności / kaseta-podajnik papieru na min. 250 kartek, podajnik ręczny na min. 50 kartek / automatyczny druk dwustronny (duplex)	Podać		…............................................…
9	Oświadczenie gwarancyjne / Gwarancja w okresie min. 36 miesięcy	Podać		…............................................…